## Debiet 133_ARKON Z1561_50 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z 1561 50 l/s / FISCHER & PORTER 50 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 9.5928 | hmin [m] = | 0.05 | b | 133
[for Cd] = | 0.97677 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 200
[for Cv] →b/B = | 0.665 |  |  |  | Qmax [m³/h] = | 180 | hmax [m] = | 0.34333 | L | 515
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.1282 |  | Tolerantie h (mm) = | 3.4333 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0.0087288 | 0.049915 | 0.1094 | 0.18265 | 0.26743 | 0.36235 | 0.46643 | 0.57891
10 | 0.69921 | 0.82686 | 0.96144 | 1.1026 | 1.2501 | 1.4037 | 1.563 | 1.728 | 1.8984 | 2.074
20 | 2.2548 | 2.4405 | 2.6311 | 2.8264 | 3.0263 | 3.2307 | 3.4395 | 3.6526 | 3.8699 | 4.0914
30 | 4.3169 | 4.5465 | 4.78 | 5.0173 | 5.2585 | 5.5034 | 5.752 | 6.0042 | 6.26 | 6.5193
40 | 6.7821 | 7.0484 | 7.3181 | 7.5911 | 7.8674 | 8.147 | 8.4298 | 8.7159 | 9.0051 | 9.2974
50 | 9.5928 | 9.8913 | 10.1928 | 10.4973 | 10.8048 | 11.1153 | 11.4286 | 11.7449 | 12.064 | 12.386
60 | 12.7107 | 13.0383 | 13.3686 | 13.7017 | 14.0375 | 14.376 | 14.7171 | 15.0609 | 15.4074 | 15.7565
70 | 16.1082 | 16.4624 | 16.8192 | 17.1786 | 17.5404 | 17.9048 | 18.2717 | 18.641 | 19.0128 | 19.3871
80 | 19.7637 | 20.1428 | 20.5243 | 20.9081 | 21.2943 | 21.6829 | 22.0738 | 22.467 | 22.8625 | 23.2603
90 | 23.6604 | 24.0627 | 24.4674 | 24.8742 | 25.2833 | 25.6946 | 26.1081 | 26.5238 | 26.9417 | 27.3618
100 | 27.784 | 28.2084 | 28.6349 | 29.0635 | 29.4943 | 29.9271 | 30.3621 | 30.7992 | 31.2383 | 31.6795
110 | 32.1227 | 32.568 | 33.0154 | 33.4647 | 33.9161 | 34.3695 | 34.8249 | 35.2823 | 35.7417 | 36.2031
120 | 36.6664 | 37.1317 | 37.5989 | 38.0681 | 38.5392 | 39.0123 | 39.4872 | 39.9641 | 40.4429 | 40.9236
130 | 41.4061 | 41.8906 | 42.3769 | 42.8651 | 43.3551 | 43.8471 | 44.3408 | 44.8364 | 45.3338 | 45.8331
140 | 46.3341 | 46.837 | 47.3417 | 47.8482 | 48.3565 | 48.8665 | 49.3784 | 49.892 | 50.4074 | 50.9246
150 | 51.4435 | 51.9641 | 52.4866 | 53.0107 | 53.5366 | 54.0642 | 54.5935 | 55.1246 | 55.6573 | 56.1918
160 | 56.7279 | 57.2658 | 57.8053 | 58.3466 | 58.8895 | 59.4341 | 59.9803 | 60.5282 | 61.0778 | 61.629
170 | 62.1819 | 62.7364 | 63.2926 | 63.8504 | 64.4098 | 64.9708 | 65.5335 | 66.0978 | 66.6636 | 67.2311
180 | 67.8002 | 68.3709 | 68.9432 | 69.5171 | 70.0925 | 70.6696 | 71.2482 | 71.8284 | 72.4101 | 72.9934
190 | 73.5783 | 74.1647 | 74.7527 | 75.3422 | 75.9332 | 76.5258 | 77.12 | 77.7156 | 78.3128 | 78.9115
200 | 79.5117 | 80.1135 | 80.7167 | 81.3215 | 81.9277 | 82.5355 | 83.1447 | 83.7555 | 84.3677 | 84.9814
210 | 85.5966 | 86.2133 | 86.8314 | 87.4511 | 88.0721 | 88.6947 | 89.3187 | 89.9442 | 90.5711 | 91.1995
220 | 91.8293 | 92.4605 | 93.0932 | 93.7274 | 94.3629 | 94.9999 | 95.6383 | 96.2782 | 96.9195 | 97.5621
230 | 98.2062 | 98.8518 | 99.4987 | 100.147 | 100.7967 | 101.4479 | 102.1004 | 102.7543 | 103.4096 | 104.0663
240 | 104.7244 | 105.3838 | 106.0447 | 106.7069 | 107.3705 | 108.0354 | 108.7017 | 109.3694 | 110.0385 | 110.7089
250 | 111.3806 | 112.0538 | 112.7282 | 113.404 | 114.0812 | 114.7597 | 115.4395 | 116.1207 | 116.8032 | 117.4871
260 | 118.1723 | 118.8588 | 119.5466 | 120.2357 | 120.9262 | 121.618 | 122.3111 | 123.0055 | 123.7012 | 124.3982
270 | 125.0966 | 125.7962 | 126.4971 | 127.1993 | 127.9029 | 128.6077 | 129.3138 | 130.0212 | 130.7299 | 131.4398
280 | 132.1511 | 132.8636 | 133.5774 | 134.2924 | 135.0088 | 135.7264 | 136.4453 | 137.1654 | 137.8868 | 138.6095
290 | 139.3334 | 140.0586 | 140.785 | 141.5127 | 142.2416 | 142.9718 | 143.7032 | 144.4359 | 145.1698 | 145.905
300 | 146.6413 | 147.379 | 148.1178 | 148.8579 | 149.5992 | 150.3417 | 151.0855 | 151.8305 | 152.5767 | 153.3241
310 | 154.0728 | 154.8226 | 155.5737 | 156.326 | 157.0794 | 157.8341 | 158.59 | 159.3471 | 160.1054 | 160.8649
320 | 161.6256 | 162.3875 | 163.1506 | 163.9149 | 164.6804 | 165.447 | 166.2149 | 166.9839 | 167.7541 | 168.5255
330 | 169.298 | 170.0718 | 170.8467 | 171.6228 | 172.4001 | 173.1785 | 173.9581 | 174.7389 | 175.5208 | 176.3039
340 | 177.0882 | 177.8736 | 178.6602 | 179.4479 | 180.2368 | 181.0268 | 181.818 | 182.6103 | 183.4038 | 184.1985
350 | 184.9942 | 185.7911 | 186.5892 | 187.3884 | 188.1887 | 188.9902 | 189.7928 | 190.5966 | 191.4014 | 192.2074
360 | 193.0146 | 193.8228 | 194.6322 | 195.4427 | 196.2543 | 197.0671 | 197.881 | 198.6959 | 199.512 | 200.3292
370 | 201.1476 | 201.967 | 202.7876 | 203.6092 | 204.432 | 205.2558 | 206.0808 | 206.9069 | 207.7341 | 208.5623
380 | 209.3917 | 210.2222 | 211.0537 | 211.8864 | 212.7202 | 213.555 | 214.3909 | 215.2279 | 216.066 | 216.9052
390 | 217.7455 | 218.5869 | 219.4293 | 220.2728 | 221.1174 | 221.9631 | 222.8098 | 223.6576 | 224.5065 | 225.3565
400 | 226.2075
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 200_ARKON Z1651_100 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z1561 100 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 14.3504 | hmin [m] = | 0.05 | b | 200
[for Cd] = | 0.98125 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 300
[for Cv] →b/B = | 0.666 |  |  |  | Qmax [m³/h] = | 360 | hmax [m] = | 0.41667 | L | 625
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.1287 |  | Tolerantie h (mm) = | 4.1667 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13315 | 0.23746 | 0.36012 | 0.49871 | 0.65158 | 0.81749
10 | 0.9955 | 1.1848 | 1.3848 | 1.595 | 1.8148 | 2.0439 | 2.2819 | 2.5284 | 2.7833 | 3.0462
20 | 3.3168 | 3.5951 | 3.8807 | 4.1735 | 4.4733 | 4.78 | 5.0934 | 5.4133 | 5.7397 | 6.0724
30 | 6.4113 | 6.7563 | 7.1072 | 7.464 | 7.8266 | 8.1948 | 8.5687 | 8.9481 | 9.3329 | 9.7231
40 | 10.1186 | 10.5193 | 10.9252 | 11.3362 | 11.7521 | 12.1731 | 12.5989 | 13.0296 | 13.4652 | 13.9054
50 | 14.3504 | 14.8 | 15.2542 | 15.7129 | 16.1762 | 16.6439 | 17.1161 | 17.5926 | 18.0735 | 18.5586
60 | 19.0481 | 19.5418 | 20.0396 | 20.5416 | 21.0478 | 21.558 | 22.0723 | 22.5906 | 23.113 | 23.6392
70 | 24.1694 | 24.7036 | 25.2416 | 25.7834 | 26.3291 | 26.8785 | 27.4318 | 27.9888 | 28.5495 | 29.1139
80 | 29.6819 | 30.2536 | 30.829 | 31.4079 | 31.9904 | 32.5765 | 33.1661 | 33.7592 | 34.3559 | 34.9559
90 | 35.5595 | 36.1665 | 36.7769 | 37.3907 | 38.0078 | 38.6284 | 39.2522 | 39.8794 | 40.5099 | 41.1437
100 | 41.7808 | 42.4211 | 43.0646 | 43.7114 | 44.3614 | 45.0145 | 45.6709 | 46.3304 | 46.993 | 47.6588
110 | 48.3277 | 48.9997 | 49.6748 | 50.3529 | 51.0341 | 51.7184 | 52.4056 | 53.0959 | 53.7892 | 54.4855
120 | 55.1848 | 55.8871 | 56.5923 | 57.3004 | 58.0115 | 58.7254 | 59.4423 | 60.1621 | 60.8848 | 61.6103
130 | 62.3387 | 63.0699 | 63.804 | 64.5409 | 65.2806 | 66.0232 | 66.7685 | 67.5166 | 68.2675 | 69.0211
140 | 69.7775 | 70.5366 | 71.2985 | 72.0631 | 72.8304 | 73.6004 | 74.3731 | 75.1485 | 75.9265 | 76.7073
150 | 77.4907 | 78.2767 | 79.0654 | 79.8567 | 80.6506 | 81.4472 | 82.2463 | 83.0481 | 83.8524 | 84.6593
160 | 85.4688 | 86.2809 | 87.0955 | 87.9126 | 88.7323 | 89.5546 | 90.3793 | 91.2066 | 92.0363 | 92.8686
170 | 93.7034 | 94.5407 | 95.3804 | 96.2226 | 97.0673 | 97.9144 | 98.764 | 99.616 | 100.4705 | 101.3273
180 | 102.1867 | 103.0484 | 103.9125 | 104.7791 | 105.648 | 106.5193 | 107.393 | 108.2691 | 109.1475 | 110.0283
190 | 110.9115 | 111.797 | 112.6849 | 113.5751 | 114.4676 | 115.3625 | 116.2597 | 117.1592 | 118.061 | 118.9651
200 | 119.8715 | 120.7801 | 121.6911 | 122.6044 | 123.5199 | 124.4377 | 125.3577 | 126.2801 | 127.2046 | 128.1314
210 | 129.0605 | 129.9918 | 130.9253 | 131.861 | 132.799 | 133.7391 | 134.6815 | 135.6261 | 136.5729 | 137.5218
220 | 138.473 | 139.4263 | 140.3818 | 141.3395 | 142.2994 | 143.2614 | 144.2256 | 145.1919 | 146.1604 | 147.131
230 | 148.1038 | 149.0787 | 150.0557 | 151.0349 | 152.0162 | 152.9995 | 153.9851 | 154.9727 | 155.9624 | 156.9542
240 | 157.9481 | 158.9441 | 159.9422 | 160.9423 | 161.9445 | 162.9489 | 163.9552 | 164.9637 | 165.9742 | 166.9867
250 | 168.0013 | 169.018 | 170.0366 | 171.0574 | 172.0801 | 173.1049 | 174.1317 | 175.1606 | 176.1915 | 177.2243
260 | 178.2592 | 179.2961 | 180.335 | 181.3759 | 182.4188 | 183.4637 | 184.5105 | 185.5594 | 186.6102 | 187.663
270 | 188.7178 | 189.7745 | 190.8333 | 191.8939 | 192.9566 | 194.0211 | 195.0877 | 196.1562 | 197.2266 | 198.299
280 | 199.3733 | 200.4495 | 201.5277 | 202.6078 | 203.6898 | 204.7737 | 205.8596 | 206.9473 | 208.037 | 209.1286
290 | 210.2221 | 211.3174 | 212.4147 | 213.5139 | 214.6149 | 215.7179 | 216.8227 | 217.9294 | 219.038 | 220.1485
300 | 221.2608 | 222.375 | 223.4911 | 224.609 | 225.7287 | 226.8504 | 227.9739 | 229.0992 | 230.2264 | 231.3554
310 | 232.4863 | 233.619 | 234.7535 | 235.8898 | 237.028 | 238.168 | 239.3099 | 240.4535 | 241.599 | 242.7463
320 | 243.8954 | 245.0463 | 246.199 | 247.3535 | 248.5098 | 249.6679 | 250.8278 | 251.9895 | 253.153 | 254.3182
330 | 255.4853 | 256.6541 | 257.8247 | 258.9971 | 260.1712 | 261.3471 | 262.5248 | 263.7042 | 264.8854 | 266.0684
340 | 267.2531 | 268.4396 | 269.6278 | 270.8178 | 272.0095 | 273.203 | 274.3982 | 275.5951 | 276.7938 | 277.9942
350 | 279.1963 | 280.4002 | 281.6058 | 282.8131 | 284.0221 | 285.2329 | 286.4453 | 287.6595 | 288.8754 | 290.093
360 | 291.3123 | 292.5333 | 293.756 | 294.9804 | 296.2065 | 297.4343 | 298.6638 | 299.895 | 301.1279 | 302.3624
370 | 303.5987 | 304.8366 | 306.0762 | 307.3174 | 308.5604 | 309.805 | 311.0513 | 312.2992 | 313.5488 | 314.8001
380 | 316.053 | 317.3076 | 318.5639 | 319.8218 | 321.0813 | 322.3425 | 323.6054 | 324.8699 | 326.136 | 327.4038
390 | 328.6732 | 329.9443 | 331.2169 | 332.4913 | 333.7672 | 335.0448 | 336.324 | 337.6048 | 338.8873 | 340.1713
400 | 341.457 | 342.7443 | 344.0332 | 345.3238 | 346.6159 | 347.9096 | 349.205 | 350.502 | 351.8005 | 353.1007
410 | 354.4024 | 355.7058 | 357.0107 | 358.3172 | 359.6254 | 360.9351 | 362.2464 | 363.5593 | 364.8737 | 366.1898
420 | 367.5074 | 368.8266 | 370.1474 | 371.4697 | 372.7936 | 374.1191 | 375.4462 | 376.7748 | 378.105 | 379.4367
430 | 380.77 | 382.1049 | 383.4413 | 384.7793 | 386.1188 | 387.4599 | 388.8025 | 390.1467 | 391.4924 | 392.8397
440 | 394.1885 | 395.5388 | 396.8907 | 398.2441 | 399.5991 | 400.9556 | 402.3136 | 403.6731 | 405.0342 | 406.3968
450 | 407.761 | 409.1266 | 410.4938 | 411.8625 | 413.2327 | 414.6044 | 415.9776 | 417.3524 | 418.7287 | 420.1064
460 | 421.4857 | 422.8665 | 424.2488 | 425.6326 | 427.0179 | 428.4047 | 429.793 | 431.1828 | 432.5741 | 433.9668
470 | 435.3611 | 436.7569 | 438.1541 | 439.5529 | 440.9531 | 442.3548
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 267_ARKON Z1561_200 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z 1561 200 l/s / CRA VI 200 l/s - 720 m³/h / FISCHER & PORTER 200 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 18.8509 | hmin [m] = | 0.05 | b | 267
[for Cd] = | 0.9818 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 400
[for Cv] →b/B = | 0.6675 |  |  |  | Qmax [m³/h] = | 720 | hmax [m] = | 0.54 | L | 810
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.1295 |  | Tolerantie h (mm) = | 5.4 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0.024726 | 0.11303 | 0.23672 | 0.38756 | 0.56132 | 0.75529 | 0.96757
10 | 1.1967 | 1.4415 | 1.701 | 1.9744 | 2.2612 | 2.5606 | 2.8721 | 3.1954 | 3.5299 | 3.8754
20 | 4.2315 | 4.5978 | 4.9742 | 5.3602 | 5.7558 | 6.1607 | 6.5746 | 6.9975 | 7.429 | 7.869
30 | 8.3174 | 8.774 | 9.2387 | 9.7113 | 10.1917 | 10.6797 | 11.1753 | 11.6784 | 12.1887 | 12.7063
40 | 13.2311 | 13.7628 | 14.3015 | 14.8471 | 15.3994 | 15.9584 | 16.524 | 17.0961 | 17.6747 | 18.2596
50 | 18.8509 | 19.4484 | 20.0522 | 20.662 | 21.2779 | 21.8998 | 22.5276 | 23.1613 | 23.8009 | 24.4462
60 | 25.0973 | 25.7541 | 26.4164 | 27.0844 | 27.7579 | 28.4369 | 29.1213 | 29.8112 | 30.5064 | 31.2069
70 | 31.9127 | 32.6238 | 33.34 | 34.0614 | 34.788 | 35.5196 | 36.2563 | 36.9981 | 37.7448 | 38.4965
80 | 39.2531 | 40.0146 | 40.7809 | 41.5521 | 42.3281 | 43.1088 | 43.8943 | 44.6845 | 45.4794 | 46.279
90 | 47.0832 | 47.892 | 48.7054 | 49.5233 | 50.3457 | 51.1727 | 52.0041 | 52.84 | 53.6803 | 54.5251
100 | 55.3742 | 56.2277 | 57.0855 | 57.9476 | 58.814 | 59.6847 | 60.5597 | 61.4389 | 62.3223 | 63.2099
110 | 64.1017 | 64.9976 | 65.8977 | 66.8019 | 67.7102 | 68.6225 | 69.539 | 70.4594 | 71.3839 | 72.3124
120 | 73.2449 | 74.1814 | 75.1218 | 76.0662 | 77.0145 | 77.9667 | 78.9228 | 79.8828 | 80.8466 | 81.8143
130 | 82.7858 | 83.7611 | 84.7402 | 85.7231 | 86.7098 | 87.7002 | 88.6944 | 89.6923 | 90.6939 | 91.6993
140 | 92.7083 | 93.7209 | 94.7373 | 95.7573 | 96.7809 | 97.8082 | 98.839 | 99.8735 | 100.9115 | 101.9531
150 | 102.9983 | 104.047 | 105.0992 | 106.155 | 107.2143 | 108.2771 | 109.3434 | 110.4131 | 111.4863 | 112.563
160 | 113.6431 | 114.7267 | 115.8136 | 116.904 | 117.9978 | 119.095 | 120.1955 | 121.2995 | 122.4067 | 123.5174
170 | 124.6313 | 125.7486 | 126.8692 | 127.9932 | 129.1204 | 130.2509 | 131.3847 | 132.5218 | 133.6621 | 134.8057
180 | 135.9525 | 137.1026 | 138.2558 | 139.4123 | 140.5721 | 141.735 | 142.901 | 144.0703 | 145.2428 | 146.4184
190 | 147.5971 | 148.779 | 149.9641 | 151.1523 | 152.3436 | 153.538 | 154.7355 | 155.9361 | 157.1398 | 158.3466
200 | 159.5564 | 160.7694 | 161.9853 | 163.2044 | 164.4265 | 165.6516 | 166.8797 | 168.1109 | 169.345 | 170.5822
210 | 171.8224 | 173.0655 | 174.3117 | 175.5608 | 176.8129 | 178.068 | 179.326 | 180.5869 | 181.8508 | 183.1177
220 | 184.3874 | 185.6601 | 186.9357 | 188.2143 | 189.4957 | 190.78 | 192.0672 | 193.3572 | 194.6502 | 195.946
230 | 197.2447 | 198.5462 | 199.8506 | 201.1579 | 202.4679 | 203.7809 | 205.0966 | 206.4151 | 207.7365 | 209.0607
240 | 210.3876 | 211.7174 | 213.05 | 214.3853 | 215.7234 | 217.0643 | 218.408 | 219.7544 | 221.1036 | 222.4555
250 | 223.8102 | 225.1676 | 226.5277 | 227.8906 | 229.2562 | 230.6245 | 231.9955 | 233.3693 | 234.7457 | 236.1248
260 | 237.5066 | 238.8911 | 240.2783 | 241.6682 | 243.0607 | 244.4559 | 245.8537 | 247.2542 | 248.6574 | 250.0632
270 | 251.4716 | 252.8827 | 254.2964 | 255.7127 | 257.1316 | 258.5532 | 259.9774 | 261.4041 | 262.8335 | 264.2655
280 | 265.7 | 267.1372 | 268.5769 | 270.0192 | 271.4641 | 272.9115 | 274.3616 | 275.8141 | 277.2693 | 278.7269
290 | 280.1871 | 281.6499 | 283.1152 | 284.583 | 286.0534 | 287.5263 | 289.0017 | 290.4796 | 291.96 | 293.4429
300 | 294.9284 | 296.4163 | 297.9067 | 299.3996 | 300.895 | 302.3929 | 303.8933 | 305.3961 | 306.9014 | 308.4092
310 | 309.9194 | 311.4321 | 312.9472 | 314.4648 | 315.9849 | 317.5073 | 319.0323 | 320.5596 | 322.0894 | 323.6216
320 | 325.1562 | 326.6932 | 328.2327 | 329.7746 | 331.3188 | 332.8655 | 334.4146 | 335.9661 | 337.5199 | 339.0762
330 | 340.6348 | 342.1958 | 343.7592 | 345.325 | 346.8931 | 348.4636 | 350.0365 | 351.6117 | 353.1893 | 354.7692
340 | 356.3515 | 357.9361 | 359.5231 | 361.1124 | 362.7041 | 364.298 | 365.8943 | 367.493 | 369.0939 | 370.6972
350 | 372.3028 | 373.9107 | 375.5209 | 377.1334 | 378.7482 | 380.3653 | 381.9847 | 383.6064 | 385.2304 | 386.8566
360 | 388.4852 | 390.116 | 391.7491 | 393.3845 | 395.0221 | 396.662 | 398.3042 | 399.9486 | 401.5953 | 403.2443
370 | 404.8955 | 406.5489 | 408.2046 | 409.8625 | 411.5227 | 413.1851 | 414.8497 | 416.5166 | 418.1857 | 419.857
380 | 421.5306 | 423.2063 | 424.8843 | 426.5645 | 428.2468 | 429.9314 | 431.6182 | 433.3072 | 434.9984 | 436.6918
390 | 438.3874 | 440.0852 | 441.7851 | 443.4873 | 445.1916 | 446.8981 | 448.6068 | 450.3176 | 452.0306 | 453.7458
400 | 455.4632 | 457.1827 | 458.9043 | 460.6281 | 462.3541 | 464.0822 | 465.8125 | 467.5449 | 469.2795 | 471.0162
410 | 472.755 | 474.496 | 476.2391 | 477.9843 | 479.7317 | 481.4812 | 483.2328 | 484.9865 | 486.7423 | 488.5003
420 | 490.2604 | 492.0225 | 493.7868 | 495.5532 | 497.3217 | 499.0923 | 500.8649 | 502.6397 | 504.4166 | 506.1955
430 | 507.9766 | 509.7597 | 511.5449 | 513.3322 | 515.1215 | 516.913 | 518.7065 | 520.5021 | 522.2997 | 524.0994
440 | 525.9012 | 527.705 | 529.5109 | 531.3188 | 533.1288 | 534.9409 | 536.755 | 538.5711 | 540.3893 | 542.2095
450 | 544.0318 | 545.8561 | 547.6824 | 549.5108 | 551.3412 | 553.1736 | 555.0081 | 556.8446 | 558.6831 | 560.5236
460 | 562.3661 | 564.2107 | 566.0572 | 567.9058 | 569.7564 | 571.609 | 573.4636 | 575.3201 | 577.1787 | 579.0393
470 | 580.9019 | 582.7665 | 584.633 | 586.5016 | 588.3721 | 590.2447 | 592.1192 | 593.9956 | 595.8741 | 597.7545
480 | 599.637 | 601.5213 | 603.4077 | 605.296 | 607.1863 | 609.0786 | 610.9728 | 612.869 | 614.7671 | 616.6672
490 | 618.5692 | 620.4732 | 622.3791 | 624.287 | 626.1969 | 628.1087 | 630.0224 | 631.938 | 633.8556 | 635.7752
500 | 637.6966 | 639.62 | 641.5454 | 643.4726 | 645.4018 | 647.3329 | 649.2659 | 651.2009 | 653.1377 | 655.0765
510 | 657.0172 | 658.9598 | 660.9044 | 662.8508 | 664.7991 | 666.7494 | 668.7015 | 670.6556 | 672.6115 | 674.5694
520 | 676.5291 | 678.4907 | 680.4543 | 682.4197 | 684.387 | 686.3562 | 688.3273 | 690.3002 | 692.2751 | 694.2518
530 | 696.2304 | 698.2109 | 700.1932 | 702.1774 | 704.1635 | 706.1515 | 708.1413 | 710.133 | 712.1266 | 714.122
540 | 716.1193 | 718.1184 | 720.1194 | 722.1223 | 724.127 | 726.1336 | 728.142 | 730.1522 | 732.1643 | 734.1783
550 | 736.1941 | 738.2117 | 740.2312 | 742.2525 | 744.2756 | 746.3006 | 748.3274 | 750.3561 | 752.3865 | 754.4188
560 | 756.453 | 758.4889 | 760.5267 | 762.5663 | 764.6077 | 766.651 | 768.696 | 770.7429 | 772.7916 | 774.8421
570 | 776.8944 | 778.9485 | 781.0044 | 783.0622 | 785.1217 | 787.183 | 789.2462 | 791.3111 | 793.3778 | 795.4464
580 | 797.5167 | 799.5888 | 801.6627 | 803.7384 | 805.8159 | 807.8952 | 809.9762 | 812.0591 | 814.1437 | 816.2301
590 | 818.3183 | 820.4083 | 822.5 | 824.5935 | 826.6888 | 828.7859 | 830.8847 | 832.9853 | 835.0876 | 837.1918
600 | 839.2977 | 841.4053 | 843.5147 | 845.6259 | 847.7389 | 849.8536 | 851.97 | 854.0882 | 856.2082 | 858.3299
610 | 860.4533 | 862.5785 | 864.7055 | 866.8342 | 868.9646 | 871.0968 | 873.2307 | 875.3664 | 877.5038 | 879.6429
620 | 881.7838 | 883.9264 | 886.0708 | 888.2168 | 890.3646 | 892.5142
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 333_ARKON Z1561_300 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z 1561 300 l/s / FISCHER & PORTER 300 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 23.3417 | hmin [m] = | 0.05 | b | 333
[for Cd] = | 0.98378 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 500
[for Cv] →b/B = | 0.666 |  |  |  | Qmax [m³/h] = | 1080 | hmax [m] = | 0.6 | L | 900
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.1287 |  | Tolerantie h (mm) = | 6 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10635 | 0.25028 | 0.43014 | 0.6398 | 0.8755 | 1.1346
10 | 1.4152 | 1.7158 | 2.035 | 2.3719 | 2.7256 | 3.0953 | 3.4803 | 3.8801 | 4.2942 | 4.722
20 | 5.1631 | 5.6172 | 6.0838 | 6.5627 | 7.0536 | 7.5561 | 8.07 | 8.5951 | 9.1311 | 9.6778
30 | 10.2349 | 10.8024 | 11.38 | 11.9675 | 12.5649 | 13.1718 | 13.7882 | 14.4139 | 15.0488 | 15.6928
40 | 16.3457 | 17.0075 | 17.6779 | 18.3569 | 19.0444 | 19.7402 | 20.4443 | 21.1566 | 21.877 | 22.6054
50 | 23.3417 | 24.0858 | 24.8377 | 25.5972 | 26.3644 | 27.139 | 27.9211 | 28.7105 | 29.5073 | 30.3112
60 | 31.1224 | 31.9407 | 32.766 | 33.5983 | 34.4375 | 35.2836 | 36.1365 | 36.9962 | 37.8626 | 38.7357
70 | 39.6154 | 40.5016 | 41.3943 | 42.2935 | 43.1992 | 44.1112 | 45.0295 | 45.9541 | 46.885 | 47.822
80 | 48.7652 | 49.7146 | 50.67 | 51.6315 | 52.5989 | 53.5724 | 54.5517 | 55.537 | 56.5281 | 57.5251
90 | 58.5278 | 59.5363 | 60.5506 | 61.5705 | 62.5961 | 63.6273 | 64.6641 | 65.7065 | 66.7545 | 67.8079
100 | 68.8669 | 69.9313 | 71.0011 | 72.0763 | 73.1569 | 74.2428 | 75.3341 | 76.4307 | 77.5325 | 78.6395
110 | 79.7518 | 80.8693 | 81.992 | 83.1198 | 84.2527 | 85.3907 | 86.5338 | 87.682 | 88.8352 | 89.9934
120 | 91.1566 | 92.3248 | 93.4979 | 94.6759 | 95.8589 | 97.0467 | 98.2394 | 99.437 | 100.6393 | 101.8465
130 | 103.0585 | 104.2752 | 105.4967 | 106.7229 | 107.9539 | 109.1895 | 110.4298 | 111.6748 | 112.9244 | 114.1786
140 | 115.4375 | 116.7009 | 117.969 | 119.2415 | 120.5187 | 121.8003 | 123.0865 | 124.3772 | 125.6723 | 126.9719
150 | 128.2759 | 129.5844 | 130.8973 | 132.2146 | 133.5363 | 134.8624 | 136.1929 | 137.5276 | 138.8668 | 140.2102
160 | 141.5579 | 142.91 | 144.2663 | 145.6268 | 146.9916 | 148.3607 | 149.734 | 151.1115 | 152.4932 | 153.879
170 | 155.2691 | 156.6633 | 158.0617 | 159.4642 | 160.8708 | 162.2815 | 163.6963 | 165.1152 | 166.5382 | 167.9653
180 | 169.3964 | 170.8316 | 172.2707 | 173.7139 | 175.1612 | 176.6124 | 178.0676 | 179.5267 | 180.9899 | 182.4569
190 | 183.928 | 185.4029 | 186.8818 | 188.3646 | 189.8513 | 191.3419 | 192.8363 | 194.3347 | 195.8369 | 197.3429
200 | 198.8528 | 200.3665 | 201.8841 | 203.4054 | 204.9306 | 206.4595 | 207.9923 | 209.5288 | 211.069 | 212.6131
210 | 214.1608 | 215.7123 | 217.2676 | 218.8266 | 220.3892 | 221.9556 | 223.5257 | 225.0994 | 226.6768 | 228.2579
220 | 229.8427 | 231.4311 | 233.0231 | 234.6188 | 236.2181 | 237.8211 | 239.4276 | 241.0377 | 242.6515 | 244.2688
230 | 245.8897 | 247.5141 | 249.1421 | 250.7737 | 252.4088 | 254.0475 | 255.6897 | 257.3354 | 258.9846 | 260.6374
240 | 262.2936 | 263.9533 | 265.6166 | 267.2833 | 268.9534 | 270.6271 | 272.3042 | 273.9847 | 275.6687 | 277.3561
250 | 279.0469 | 280.7412 | 282.4389 | 284.14 | 285.8445 | 287.5524 | 289.2637 | 290.9783 | 292.6964 | 294.4178
260 | 296.1425 | 297.8707 | 299.6021 | 301.3369 | 303.0751 | 304.8165 | 306.5613 | 308.3095 | 310.0609 | 311.8156
270 | 313.5736 | 315.335 | 317.0996 | 318.8674 | 320.6386 | 322.413 | 324.1907 | 325.9716 | 327.7558 | 329.5433
280 | 331.3339 | 333.1278 | 334.925 | 336.7253 | 338.5289 | 340.3356 | 342.1456 | 343.9588 | 345.7751 | 347.5947
290 | 349.4174 | 351.2433 | 353.0724 | 354.9046 | 356.74 | 358.5786 | 360.4203 | 362.2651 | 364.1131 | 365.9642
300 | 367.8184 | 369.6758 | 371.5362 | 373.3998 | 375.2665 | 377.1363 | 379.0092 | 380.8851 | 382.7642 | 384.6463
310 | 386.5315 | 388.4198 | 390.3112 | 392.2056 | 394.103 | 396.0036 | 397.9071 | 399.8137 | 401.7233 | 403.636
320 | 405.5517 | 407.4704 | 409.3921 | 411.3169 | 413.2446 | 415.1754 | 417.1091 | 419.0458 | 420.9856 | 422.9283
330 | 424.874 | 426.8226 | 428.7743 | 430.7289 | 432.6864 | 434.6469 | 436.6104 | 438.5768 | 440.5462 | 442.5185
340 | 444.4937 | 446.4719 | 448.453 | 450.437 | 452.4239 | 454.4137 | 456.4065 | 458.4021 | 460.4007 | 462.4021
350 | 464.4065 | 466.4137 | 468.4238 | 470.4368 | 472.4527 | 474.4714 | 476.493 | 478.5175 | 480.5448 | 482.575
360 | 484.6081 | 486.6439 | 488.6827 | 490.7242 | 492.7686 | 494.8159 | 496.8659 | 498.9188 | 500.9745 | 503.033
370 | 505.0943 | 507.1585 | 509.2254 | 511.2951 | 513.3677 | 515.443 | 517.5211 | 519.602 | 521.6857 | 523.7722
380 | 525.8614 | 527.9534 | 530.0482 | 532.1457 | 534.246 | 536.3491 | 538.4549 | 540.5635 | 542.6748 | 544.7888
390 | 546.9056 | 549.0251 | 551.1473 | 553.2723 | 555.4 | 557.5304 | 559.6636 | 561.7994 | 563.938 | 566.0792
400 | 568.2232 | 570.3699 | 572.5192 | 574.6713 | 576.826 | 578.9835 | 581.1436 | 583.3064 | 585.4718 | 587.64
410 | 589.8108 | 591.9843 | 594.1604 | 596.3392 | 598.5207 | 600.7048 | 602.8916 | 605.081 | 607.273 | 609.4677
420 | 611.6651 | 613.865 | 616.0676 | 618.2729 | 620.4807 | 622.6912 | 624.9043 | 627.12 | 629.3383 | 631.5593
430 | 633.7828 | 636.0089 | 638.2377 | 640.469 | 642.7029 | 644.9395 | 647.1786 | 649.4203 | 651.6646 | 653.9114
440 | 656.1609 | 658.4129 | 660.6674 | 662.9246 | 665.1843 | 667.4466 | 669.7114 | 671.9788 | 674.2487 | 676.5212
450 | 678.7963 | 681.0739 | 683.354 | 685.6367 | 687.9219 | 690.2096 | 692.4998 | 694.7926 | 697.088 | 699.3858
460 | 701.6862 | 703.989 | 706.2944 | 708.6023 | 710.9127 | 713.2256 | 715.5411 | 717.859 | 720.1794 | 722.5023
470 | 724.8277 | 727.1556 | 729.486 | 731.8188 | 734.1542 | 736.492 | 738.8323 | 741.1751 | 743.5203 | 745.868
480 | 748.2182 | 750.5708 | 752.9259 | 755.2835 | 757.6435 | 760.006 | 762.3709 | 764.7382 | 767.1081 | 769.4803
490 | 771.855 | 774.2321 | 776.6117 | 778.9937 | 781.3781 | 783.765 | 786.1543 | 788.546 | 790.9401 | 793.3366
500 | 795.7356 | 798.137 | 800.5408 | 802.947 | 805.3556 | 807.7666 | 810.18 | 812.5958 | 815.014 | 817.4346
510 | 819.8575 | 822.2829 | 824.7107 | 827.1408 | 829.5734 | 832.0083 | 834.4455 | 836.8852 | 839.3272 | 841.7716
520 | 844.2184 | 846.6676 | 849.1191 | 851.5729 | 854.0291 | 856.4877 | 858.9487 | 861.4119 | 863.8776 | 866.3456
530 | 868.8159 | 871.2886 | 873.7636 | 876.2409 | 878.7206 | 881.2027 | 883.687 | 886.1737 | 888.6627 | 891.1541
540 | 893.6477 | 896.1437 | 898.642 | 901.1427 | 903.6456 | 906.1509 | 908.6584 | 911.1683 | 913.6805 | 916.195
550 | 918.7118 | 921.2309 | 923.7522 | 926.2759 | 928.8019 | 931.3302 | 933.8607 | 936.3936 | 938.9287 | 941.4661
560 | 944.0058 | 946.5478 | 949.092 | 951.6386 | 954.1874 | 956.7385 | 959.2918 | 961.8474 | 964.4053 | 966.9654
570 | 969.5278 | 972.0925 | 974.6594 | 977.2286 | 979.8 | 982.3737 | 984.9496 | 987.5278 | 990.1082 | 992.6909
580 | 995.2758 | 997.8629 | 1000.4523 | 1003.0439 | 1005.6378 | 1008.2339 | 1010.8322 | 1013.4327 | 1016.0355 | 1018.6405
590 | 1021.2477 | 1023.8572 | 1026.4688 | 1029.0827 | 1031.6988 | 1034.3171 | 1036.9376 | 1039.5603 | 1042.1853 | 1044.8124
600 | 1047.4417 | 1050.0733 | 1052.707 | 1055.343 | 1057.9811 | 1060.6214 | 1063.264 | 1065.9087 | 1068.5556 | 1071.2047
610 | 1073.8559 | 1076.5094 | 1079.165 | 1081.8229 | 1084.4829 | 1087.1451 | 1089.8094 | 1092.4759 | 1095.1446 | 1097.8155
620 | 1100.4885 | 1103.1637 | 1105.8411 | 1108.5206 | 1111.2023 | 1113.8862 | 1116.5722 | 1119.2603 | 1121.9506 | 1124.6431
630 | 1127.3377 | 1130.0345 | 1132.7334 | 1135.4344 | 1138.1376 | 1140.843 | 1143.5505 | 1146.2601 | 1148.9718 | 1151.6857
640 | 1154.4018 | 1157.1199 | 1159.8402 | 1162.5626 | 1165.2872 | 1168.0138 | 1170.7426 | 1173.4735 | 1176.2066 | 1178.9417
650 | 1181.679 | 1184.4184 | 1187.1599 | 1189.9035 | 1192.6492 | 1195.397 | 1198.147 | 1200.899 | 1203.6531 | 1206.4094
660 | 1209.1677 | 1211.9282 | 1214.6907 | 1217.4554 | 1220.2221 | 1222.9909 | 1225.7619 | 1228.5349 | 1231.31 | 1234.0871
670 | 1236.8664 | 1239.6477 | 1242.4312 | 1245.2167 | 1248.0043 | 1250.7939 | 1253.5857 | 1256.3795 | 1259.1754 | 1261.9734
680 | 1264.7734 | 1267.5755 | 1270.3796 | 1273.1859 | 1275.9942 | 1278.8045 | 1281.6169 | 1284.4314 | 1287.2479 | 1290.0665
690 | 1292.8872 | 1295.7098 | 1298.5346 | 1301.3614 | 1304.1902 | 1307.0211 | 1309.854 | 1312.689 | 1315.526 | 1318.3651
700 | 1321.2062 | 1324.0493 | 1326.8945 | 1329.7417 | 1332.591 | 1335.4422 | 1338.2955 | 1341.1509 | 1344.0082 | 1346.8676
710 | 1349.729 | 1352.5925 | 1355.4579 | 1358.3254 | 1361.1949 | 1364.0664 | 1366.94 | 1369.8155 | 1372.6931 | 1375.5726
720 | 1378.4542 | 1381.3378 | 1384.2234 | 1387.111 | 1390.0006 | 1392.8923
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 366_ARKON Z1561_400 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z 1561 400 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 25.2576 | hmin [m] = | 0.05 | b | 366
[for Cd] = | 0.98279 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 550
[for Cv] →b/B = | 0.66545 |  |  |  | Qmax [m³/h] = | 1440 | hmax [m] = | 0.7 | L | 1050
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.1284 |  | Tolerantie h (mm) = | 7 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061724 | 0.19819 | 0.37896 | 0.595 | 0.84128 | 1.1145
10 | 1.4121 | 1.7323 | 2.0737 | 2.4349 | 2.815 | 3.213 | 3.6281 | 4.0598 | 4.5073 | 4.9702
20 | 5.4479 | 5.94 | 6.4461 | 6.9658 | 7.4987 | 8.0446 | 8.6031 | 9.174 | 9.757 | 10.3519
30 | 10.9583 | 11.5762 | 12.2052 | 12.8453 | 13.4962 | 14.1577 | 14.8296 | 15.5119 | 16.2044 | 16.9068
40 | 17.6191 | 18.3411 | 19.0728 | 19.8139 | 20.5644 | 21.3241 | 22.093 | 22.8708 | 23.6576 | 24.4533
50 | 25.2576 | 26.0706 | 26.8921 | 27.7221 | 28.5604 | 29.407 | 30.2618 | 31.1248 | 31.9958 | 32.8747
60 | 33.7616 | 34.6563 | 35.5588 | 36.469 | 37.3868 | 38.3122 | 39.2451 | 40.1855 | 41.1332 | 42.0883
70 | 43.0507 | 44.0202 | 44.997 | 45.9809 | 46.9718 | 47.9698 | 48.9747 | 49.9866 | 51.0053 | 52.0309
80 | 53.0632 | 54.1023 | 55.1481 | 56.2005 | 57.2595 | 58.3251 | 59.3973 | 60.4759 | 61.561 | 62.6525
90 | 63.7503 | 64.8545 | 65.965 | 67.0818 | 68.2048 | 69.334 | 70.4694 | 71.6109 | 72.7585 | 73.9121
100 | 75.0718 | 76.2375 | 77.4092 | 78.5868 | 79.7704 | 80.9598 | 82.155 | 83.3561 | 84.563 | 85.7756
110 | 86.994 | 88.2181 | 89.4479 | 90.6834 | 91.9245 | 93.1712 | 94.4235 | 95.6813 | 96.9447 | 98.2136
120 | 99.488 | 100.7679 | 102.0532 | 103.3439 | 104.64 | 105.9415 | 107.2483 | 108.5605 | 109.8779 | 111.2007
130 | 112.5287 | 113.862 | 115.2005 | 116.5442 | 117.8931 | 119.2471 | 120.6063 | 121.9706 | 123.34 | 124.7145
140 | 126.0941 | 127.4788 | 128.8684 | 130.2631 | 131.6628 | 133.0674 | 134.477 | 135.8916 | 137.311 | 138.7354
150 | 140.1647 | 141.5988 | 143.0378 | 144.4817 | 145.9304 | 147.3838 | 148.8421 | 150.3052 | 151.773 | 153.2455
160 | 154.7228 | 156.2049 | 157.6916 | 159.183 | 160.6791 | 162.1798 | 163.6852 | 165.1952 | 166.7098 | 168.229
170 | 169.7528 | 171.2812 | 172.8141 | 174.3516 | 175.8936 | 177.4402 | 178.9912 | 180.5468 | 182.1068 | 183.6713
180 | 185.2402 | 186.8136 | 188.3914 | 189.9736 | 191.5603 | 193.1513 | 194.7467 | 196.3465 | 197.9506 | 199.5591
190 | 201.1719 | 202.789 | 204.4105 | 206.0362 | 207.6662 | 209.3005 | 210.9391 | 212.5819 | 214.229 | 215.8803
200 | 217.5358 | 219.1956 | 220.8595 | 222.5276 | 224.1999 | 225.8764 | 227.557 | 229.2418 | 230.9307 | 232.6237
210 | 234.3209 | 236.0221 | 237.7275 | 239.4369 | 241.1504 | 242.868 | 244.5897 | 246.3154 | 248.0451 | 249.7789
220 | 251.5167 | 253.2585 | 255.0043 | 256.7541 | 258.5079 | 260.2656 | 262.0273 | 263.793 | 265.5627 | 267.3362
230 | 269.1137 | 270.8951 | 272.6805 | 274.4697 | 276.2628 | 278.0599 | 279.8608 | 281.6655 | 283.4742 | 285.2867
240 | 287.103 | 288.9232 | 290.7472 | 292.575 | 294.4067 | 296.2421 | 298.0814 | 299.9244 | 301.7712 | 303.6218
250 | 305.4762 | 307.3343 | 309.1962 | 311.0618 | 312.9312 | 314.8043 | 316.6811 | 318.5616 | 320.4458 | 322.3338
260 | 324.2254 | 326.1207 | 328.0197 | 329.9224 | 331.8287 | 333.7387 | 335.6523 | 337.5696 | 339.4905 | 341.415
270 | 343.3432 | 345.275 | 347.2104 | 349.1494 | 351.092 | 353.0382 | 354.9879 | 356.9413 | 358.8982 | 360.8587
280 | 362.8227 | 364.7903 | 366.7614 | 368.7361 | 370.7143 | 372.696 | 374.6812 | 376.67 | 378.6622 | 380.658
290 | 382.6572 | 384.66 | 386.6662 | 388.6759 | 390.6891 | 392.7057 | 394.7258 | 396.7493 | 398.7763 | 400.8067
300 | 402.8406 | 404.8779 | 406.9186 | 408.9627 | 411.0103 | 413.0612 | 415.1156 | 417.1733 | 419.2344 | 421.299
310 | 423.3669 | 425.4381 | 427.5127 | 429.5907 | 431.6721 | 433.7568 | 435.8448 | 437.9362 | 440.0309 | 442.129
320 | 444.2303 | 446.335 | 448.443 | 450.5544 | 452.669 | 454.7869 | 456.9081 | 459.0326 | 461.1604 | 463.2914
330 | 465.4257 | 467.5633 | 469.7042 | 471.8483 | 473.9957 | 476.1463 | 478.3001 | 480.4572 | 482.6176 | 484.7811
340 | 486.9479 | 489.1179 | 491.2911 | 493.4675 | 495.6471 | 497.83 | 500.016 | 502.2052 | 504.3976 | 506.5932
350 | 508.7919 | 510.9938 | 513.1989 | 515.4072 | 517.6186 | 519.8332 | 522.0509 | 524.2718 | 526.4958 | 528.7229
360 | 530.9532 | 533.1866 | 535.4231 | 537.6627 | 539.9055 | 542.1513 | 544.4003 | 546.6524 | 548.9075 | 551.1658
370 | 553.4271 | 555.6916 | 557.9591 | 560.2297 | 562.5033 | 564.78 | 567.0598 | 569.3427 | 571.6286 | 573.9175
380 | 576.2095 | 578.5046 | 580.8027 | 583.1038 | 585.4079 | 587.7151 | 590.0253 | 592.3385 | 594.6548 | 596.974
390 | 599.2962 | 601.6215 | 603.9498 | 606.281 | 608.6153 | 610.9525 | 613.2927 | 615.6359 | 617.9821 | 620.3312
400 | 622.6833 | 625.0384 | 627.3964 | 629.7574 | 632.1214 | 634.4883 | 636.8581 | 639.2309 | 641.6067 | 643.9853
410 | 646.3669 | 648.7515 | 651.1389 | 653.5293 | 655.9226 | 658.3188 | 660.7179 | 663.12 | 665.5249 | 667.9327
420 | 670.3434 | 672.7571 | 675.1736 | 677.593 | 680.0153 | 682.4404 | 684.8685 | 687.2994 | 689.7331 | 692.1698
430 | 694.6093 | 697.0517 | 699.4969 | 701.945 | 704.3959 | 706.8496 | 709.3063 | 711.7657 | 714.228 | 716.6931
440 | 719.1611 | 721.6318 | 724.1054 | 726.5819 | 729.0611 | 731.5431 | 734.028 | 736.5157 | 739.0061 | 741.4994
450 | 743.9955 | 746.4944 | 748.996 | 751.5005 | 754.0077 | 756.5177 | 759.0305 | 761.546 | 764.0644 | 766.5855
460 | 769.1094 | 771.636 | 774.1654 | 776.6976 | 779.2325 | 781.7701 | 784.3106 | 786.8537 | 789.3996 | 791.9483
470 | 794.4996 | 797.0537 | 799.6106 | 802.1702 | 804.7325 | 807.2975 | 809.8652 | 812.4357 | 815.0088 | 817.5847
480 | 820.1633 | 822.7446 | 825.3286 | 827.9153 | 830.5047 | 833.0968 | 835.6916 | 838.289 | 840.8892 | 843.492
490 | 846.0975 | 848.7057 | 851.3166 | 853.9301 | 856.5463 | 859.1652 | 861.7867 | 864.4109 | 867.0378 | 869.6673
500 | 872.2995 | 874.9343 | 877.5717 | 880.2118 | 882.8546 | 885.5 | 888.148 | 890.7987 | 893.4519 | 896.1079
510 | 898.7664 | 901.4276 | 904.0914 | 906.7578 | 909.4268 | 912.0985 | 914.7727 | 917.4496 | 920.129 | 922.8111
520 | 925.4958 | 928.183 | 930.8729 | 933.5654 | 936.2604 | 938.9581 | 941.6583 | 944.3611 | 947.0665 | 949.7744
530 | 952.485 | 955.1981 | 957.9138 | 960.632 | 963.3529 | 966.0762 | 968.8022 | 971.5307 | 974.2618 | 976.9954
540 | 979.7316 | 982.4703 | 985.2115 | 987.9553 | 990.7017 | 993.4506 | 996.202 | 998.956 | 1001.7125 | 1004.4715
550 | 1007.2331 | 1009.9972 | 1012.7638 | 1015.5329 | 1018.3046 | 1021.0787 | 1023.8554 | 1026.6346 | 1029.4163 | 1032.2005
560 | 1034.9872 | 1037.7765 | 1040.5682 | 1043.3624 | 1046.1591 | 1048.9583 | 1051.76 | 1054.5642 | 1057.3709 | 1060.1801
570 | 1062.9917 | 1065.8059 | 1068.6225 | 1071.4416 | 1074.2631 | 1077.0872 | 1079.9137 | 1082.7426 | 1085.5741 | 1088.408
580 | 1091.2443 | 1094.0832 | 1096.9244 | 1099.7682 | 1102.6144 | 1105.463 | 1108.3141 | 1111.1676 | 1114.0236 | 1116.882
590 | 1119.7429 | 1122.6062 | 1125.472 | 1128.3401 | 1131.2107 | 1134.0838 | 1136.9592 | 1139.8371 | 1142.7174 | 1145.6002
600 | 1148.4853 | 1151.3729 | 1154.2629 | 1157.1553 | 1160.0501 | 1162.9474 | 1165.847 | 1168.749 | 1171.6535 | 1174.5603
610 | 1177.4696 | 1180.3812 | 1183.2953 | 1186.2117 | 1189.1305 | 1192.0517 | 1194.9753 | 1197.9013 | 1200.8297 | 1203.7605
620 | 1206.6936 | 1209.6291 | 1212.567 | 1215.5073 | 1218.4499 | 1221.3949 | 1224.3423 | 1227.2921 | 1230.2442 | 1233.1987
630 | 1236.1555 | 1239.1147 | 1242.0762 | 1245.0402 | 1248.0064 | 1250.975 | 1253.946 | 1256.9193 | 1259.895 | 1262.873
640 | 1265.8533 | 1268.836 | 1271.821 | 1274.8084 | 1277.7981 | 1280.7901 | 1283.7845 | 1286.7812 | 1289.7802 | 1292.7816
650 | 1295.7853 | 1298.7912 | 1301.7996 | 1304.8102 | 1307.8232 | 1310.8384 | 1313.856 | 1316.8759 | 1319.8981 | 1322.9226
660 | 1325.9494 | 1328.9786 | 1332.01 | 1335.0437 | 1338.0798 | 1341.1181 | 1344.1587 | 1347.2016 | 1350.2468 | 1353.2943
670 | 1356.3441 | 1359.3962 | 1362.4506 | 1365.5072 | 1368.5662 | 1371.6274 | 1374.6909 | 1377.7566 | 1380.8247 | 1383.895
680 | 1386.9676 | 1390.0424 | 1393.1196 | 1396.199 | 1399.2806 | 1402.3646 | 1405.4507 | 1408.5392 | 1411.6299 | 1414.7229
690 | 1417.8181 | 1420.9156 | 1424.0153 | 1427.1173 | 1430.2215 | 1433.328 | 1436.4367 | 1439.5477 | 1442.6609 | 1445.7763
700 | 1448.894 | 1452.0139 | 1455.1361 | 1458.2605 | 1461.3871 | 1464.516 | 1467.6471 | 1470.7804 | 1473.9159 | 1477.0537
710 | 1480.1937 | 1483.3359 | 1486.4804 | 1489.627 | 1492.7759 | 1495.927 | 1499.0803 | 1502.2358 | 1505.3935 | 1508.5534
720 | 1511.7156 | 1514.8799 | 1518.0465 | 1521.2153 | 1524.3862 | 1527.5594 | 1530.7347 | 1533.9123 | 1537.092 | 1540.274
730 | 1543.4581 | 1546.6445 | 1549.833 | 1553.0237 | 1556.2166 | 1559.4116 | 1562.6089 | 1565.8084 | 1569.01 | 1572.2138
740 | 1575.4198 | 1578.6279 | 1581.8383 | 1585.0508 | 1588.2654 | 1591.4823 | 1594.7013 | 1597.9225 | 1601.1458 | 1604.3714
750 | 1607.599 | 1610.8289 | 1614.0609 | 1617.295 | 1620.5313 | 1623.7698 | 1627.0104 | 1630.2532 | 1633.4982 | 1636.7452
760 | 1639.9945 | 1643.2458 | 1646.4994 | 1649.755 | 1653.0128 | 1656.2728 | 1659.5349 | 1662.7991 | 1666.0655 | 1669.334
770 | 1672.6046 | 1675.8774 | 1679.1523 | 1682.4293 | 1685.7085 | 1688.9898 | 1692.2732 | 1695.5587 | 1698.8464 | 1702.1362
780 | 1705.4281 | 1708.7221 | 1712.0183 | 1715.3165 | 1718.6169 | 1721.9194 | 1725.224 | 1728.5307 | 1731.8395 | 1735.1505
790 | 1738.4635 | 1741.7787 | 1745.0959 | 1748.4153 | 1751.7367 | 1755.0603 | 1758.3859 | 1761.7137 | 1765.0436 | 1768.3755
800 | 1771.7095
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 433_ARKON Z1561_500 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z 1561 500 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 29.8072 | hmin [m] = | 0.05 | b | 433
[for Cd] = | 0.98476 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 650
[for Cv] →b/B = | 0.66615 |  |  |  | Qmax [m³/h] = | 1800 | hmax [m] = | 0.73333 | L | 1100
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.1288 |  | Tolerantie h (mm) = | 7.3333 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054701 | 0.20702 | 0.41437 | 0.66473 | 0.95168 | 1.271
10 | 1.6198 | 1.9956 | 2.3968 | 2.8216 | 3.269 | 3.7379 | 4.2272 | 4.7362 | 5.2641 | 5.8103
20 | 6.3741 | 6.9551 | 7.5528 | 8.1667 | 8.7963 | 9.4414 | 10.1015 | 10.7763 | 11.4654 | 12.1687
30 | 12.8858 | 13.6165 | 14.3605 | 15.1175 | 15.8874 | 16.67 | 17.4649 | 18.2722 | 19.0915 | 19.9227
40 | 20.7656 | 21.6201 | 22.486 | 23.3631 | 24.2514 | 25.1507 | 26.0608 | 26.9816 | 27.913 | 28.8549
50 | 29.8072 | 30.7697 | 31.7423 | 32.725 | 33.7177 | 34.7201 | 35.7323 | 36.7542 | 37.7856 | 38.8265
60 | 39.8768 | 40.9364 | 42.0052 | 43.0831 | 44.1701 | 45.2661 | 46.371 | 47.4848 | 48.6073 | 49.7386
70 | 50.8785 | 52.027 | 53.1839 | 54.3494 | 55.5232 | 56.7054 | 57.8958 | 59.0944 | 60.3013 | 61.5162
80 | 62.7391 | 63.9701 | 65.209 | 66.4558 | 67.7105 | 68.9729 | 70.2431 | 71.521 | 72.8066 | 74.0997
90 | 75.4005 | 76.7087 | 78.0245 | 79.3477 | 80.6782 | 82.0162 | 83.3614 | 84.7139 | 86.0737 | 87.4406
100 | 88.8148 | 90.196 | 91.5843 | 92.9797 | 94.3821 | 95.7915 | 97.2078 | 98.631 | 100.0611 | 101.4981
110 | 102.9419 | 104.3924 | 105.8497 | 107.3137 | 108.7845 | 110.2618 | 111.7458 | 113.2364 | 114.7336 | 116.2373
120 | 117.7475 | 119.2642 | 120.7874 | 122.317 | 123.8529 | 125.3953 | 126.944 | 128.4991 | 130.0604 | 131.628
130 | 133.2019 | 134.782 | 136.3682 | 137.9607 | 139.5593 | 141.164 | 142.7749 | 144.3918 | 146.0148 | 147.6438
140 | 149.2788 | 150.9198 | 152.5668 | 154.2198 | 155.8786 | 157.5434 | 159.214 | 160.8906 | 162.5729 | 164.2611
150 | 165.9551 | 167.6549 | 169.3604 | 171.0717 | 172.7887 | 174.5114 | 176.2398 | 177.9739 | 179.7136 | 181.4589
160 | 183.2099 | 184.9665 | 186.7286 | 188.4963 | 190.2695 | 192.0483 | 193.8326 | 195.6223 | 197.4176 | 199.2183
170 | 201.0244 | 202.836 | 204.653 | 206.4753 | 208.3031 | 210.1362 | 211.9747 | 213.8184 | 215.6675 | 217.5219
180 | 219.3816 | 221.2466 | 223.1168 | 224.9922 | 226.8729 | 228.7588 | 230.6499 | 232.5462 | 234.4476 | 236.3542
190 | 238.2659 | 240.1828 | 242.1047 | 244.0318 | 245.964 | 247.9012 | 249.8435 | 251.7908 | 253.7432 | 255.7006
200 | 257.6629 | 259.6303 | 261.6027 | 263.58 | 265.5623 | 267.5496 | 269.5418 | 271.5388 | 273.5408 | 275.5477
210 | 277.5595 | 279.5762 | 281.5977 | 283.6241 | 285.6553 | 287.6913 | 289.7321 | 291.7778 | 293.8282 | 295.8834
220 | 297.9434 | 300.0082 | 302.0777 | 304.1519 | 306.2308 | 308.3145 | 310.4029 | 312.496 | 314.5937 | 316.6961
230 | 318.8032 | 320.915 | 323.0314 | 325.1524 | 327.278 | 329.4083 | 331.5431 | 333.6825 | 335.8266 | 337.9752
240 | 340.1283 | 342.286 | 344.4483 | 346.6151 | 348.7864 | 350.9622 | 353.1426 | 355.3274 | 357.5167 | 359.7105
250 | 361.9088 | 364.1115 | 366.3187 | 368.5303 | 370.7464 | 372.9669 | 375.1918 | 377.4211 | 379.6548 | 381.8928
260 | 384.1353 | 386.3821 | 388.6334 | 390.8889 | 393.1488 | 395.4131 | 397.6816 | 399.9545 | 402.2317 | 404.5133
270 | 406.7991 | 409.0892 | 411.3836 | 413.6822 | 415.9851 | 418.2923 | 420.6037 | 422.9194 | 425.2393 | 427.5635
280 | 429.8918 | 432.2244 | 434.5611 | 436.9021 | 439.2472 | 441.5966 | 443.9501 | 446.3078 | 448.6696 | 451.0356
290 | 453.4057 | 455.78 | 458.1583 | 460.5409 | 462.9275 | 465.3182 | 467.7131 | 470.112 | 472.515 | 474.9221
300 | 477.3333 | 479.7486 | 482.1679 | 484.5912 | 487.0186 | 489.4501 | 491.8855 | 494.325 | 496.7686 | 499.2161
310 | 501.6676 | 504.1232 | 506.5827 | 509.0462 | 511.5137 | 513.9852 | 516.4607 | 518.9401 | 521.4234 | 523.9107
320 | 526.402 | 528.8972 | 531.3963 | 533.8993 | 536.4063 | 538.9172 | 541.4319 | 543.9506 | 546.4732 | 548.9996
330 | 551.53 | 554.0642 | 556.6023 | 559.1442 | 561.69 | 564.2397 | 566.7932 | 569.3505 | 571.9117 | 574.4767
340 | 577.0456 | 579.6182 | 582.1947 | 584.7749 | 587.359 | 589.9469 | 592.5385 | 595.1339 | 597.7332 | 600.3361
350 | 602.9429 | 605.5534 | 608.1677 | 610.7857 | 613.4075 | 616.033 | 618.6622 | 621.2952 | 623.9319 | 626.5723
360 | 629.2165 | 631.8643 | 634.5159 | 637.1711 | 639.8301 | 642.4927 | 645.159 | 647.829 | 650.5027 | 653.18
370 | 655.861 | 658.5456 | 661.2339 | 663.9259 | 666.6215 | 669.3207 | 672.0236 | 674.7301 | 677.4402 | 680.1539
380 | 682.8713 | 685.5923 | 688.3168 | 691.045 | 693.7767 | 696.5121 | 699.251 | 701.9936 | 704.7396 | 707.4893
390 | 710.2425 | 712.9993 | 715.7597 | 718.5236 | 721.291 | 724.062 | 726.8366 | 729.6147 | 732.3963 | 735.1814
400 | 737.97 | 740.7622 | 743.5579 | 746.3571 | 749.1598 | 751.9659 | 754.7756 | 757.5888 | 760.4055 | 763.2256
410 | 766.0492 | 768.8763 | 771.7069 | 774.5409 | 777.3784 | 780.2194 | 783.0638 | 785.9116 | 788.7629 | 791.6176
420 | 794.4758 | 797.3374 | 800.2024 | 803.0709 | 805.9428 | 808.818 | 811.6967 | 814.5788 | 817.4643 | 820.3532
430 | 823.2455 | 826.1412 | 829.0403 | 831.9428 | 834.8486 | 837.7578 | 840.6704 | 843.5864 | 846.5057 | 849.4284
440 | 852.3544 | 855.2838 | 858.2165 | 861.1526 | 864.092 | 867.0348 | 869.9809 | 872.9303 | 875.883 | 878.8391
450 | 881.7985 | 884.7612 | 887.7272 | 890.6965 | 893.6691 | 896.6451 | 899.6243 | 902.6068 | 905.5926 | 908.5817
460 | 911.574 | 914.5697 | 917.5686 | 920.5708 | 923.5762 | 926.5849 | 929.5969 | 932.6122 | 935.6306 | 938.6524
470 | 941.6774 | 944.7056 | 947.737 | 950.7717 | 953.8097 | 956.8508 | 959.8952 | 962.9428 | 965.9937 | 969.0477
480 | 972.1049 | 975.1654 | 978.2291 | 981.2959 | 984.366 | 987.4393 | 990.5157 | 993.5954 | 996.6782 | 999.7642
490 | 1002.8534 | 1005.9457 | 1009.0413 | 1012.14 | 1015.2419 | 1018.3469 | 1021.4551 | 1024.5664 | 1027.6809 | 1030.7986
500 | 1033.9194 | 1037.0433 | 1040.1704 | 1043.3006 | 1046.4339 | 1049.5704 | 1052.71 | 1055.8527 | 1058.9986 | 1062.1476
510 | 1065.2996 | 1068.4548 | 1071.6131 | 1074.7746 | 1077.9391 | 1081.1067 | 1084.2774 | 1087.4512 | 1090.6281 | 1093.8081
520 | 1096.9911 | 1100.1773 | 1103.3665 | 1106.5588 | 1109.7542 | 1112.9526 | 1116.1541 | 1119.3587 | 1122.5664 | 1125.7771
530 | 1128.9908 | 1132.2076 | 1135.4275 | 1138.6504 | 1141.8763 | 1145.1053 | 1148.3373 | 1151.5724 | 1154.8104 | 1158.0516
540 | 1161.2957 | 1164.5429 | 1167.7931 | 1171.0463 | 1174.3025 | 1177.5617 | 1180.824 | 1184.0892 | 1187.3575 | 1190.6287
550 | 1193.903 | 1197.1802 | 1200.4605 | 1203.7437 | 1207.0299 | 1210.3191 | 1213.6113 | 1216.9065 | 1220.2046 | 1223.5058
560 | 1226.8099 | 1230.1169 | 1233.4269 | 1236.7399 | 1240.0559 | 1243.3748 | 1246.6967 | 1250.0215 | 1253.3493 | 1256.68
570 | 1260.0136 | 1263.3502 | 1266.6898 | 1270.0323 | 1273.3777 | 1276.726 | 1280.0773 | 1283.4315 | 1286.7886 | 1290.1487
580 | 1293.5117 | 1296.8776 | 1300.2464 | 1303.6181 | 1306.9927 | 1310.3702 | 1313.7507 | 1317.134 | 1320.5203 | 1323.9094
590 | 1327.3014 | 1330.6963 | 1334.0941 | 1337.4948 | 1340.8984 | 1344.3049 | 1347.7142 | 1351.1265 | 1354.5416 | 1357.9595
600 | 1361.3804 | 1364.8041 | 1368.2306 | 1371.6601 | 1375.0924 | 1378.5275 | 1381.9655 | 1385.4064 | 1388.8501 | 1392.2967
610 | 1395.7461 | 1399.1983 | 1402.6534 | 1406.1114 | 1409.5721 | 1413.0357 | 1416.5022 | 1419.9714 | 1423.4435 | 1426.9185
620 | 1430.3962 | 1433.8768 | 1437.3601 | 1440.8463 | 1444.3354 | 1447.8272 | 1451.3218 | 1454.8193 | 1458.3195 | 1461.8226
630 | 1465.3284 | 1468.837 | 1472.3485 | 1475.8627 | 1479.3798 | 1482.8996 | 1486.4222 | 1489.9476 | 1493.4757 | 1497.0067
640 | 1500.5404 | 1504.0769 | 1507.6162 | 1511.1583 | 1514.7031 | 1518.2507 | 1521.801 | 1525.3542 | 1528.91 | 1532.4687
650 | 1536.0301 | 1539.5942 | 1543.1611 | 1546.7308 | 1550.3032 | 1553.8783 | 1557.4562 | 1561.0368 | 1564.6202 | 1568.2063
660 | 1571.7952 | 1575.3867 | 1578.9811 | 1582.5781 | 1586.1779 | 1589.7804 | 1593.3856 | 1596.9935 | 1600.6042 | 1604.2175
670 | 1607.8336 | 1611.4524 | 1615.0739 | 1618.6982 | 1622.3251 | 1625.9547 | 1629.5871 | 1633.2221 | 1636.8598 | 1640.5003
680 | 1644.1434 | 1647.7892 | 1651.4377 | 1655.0889 | 1658.7428 | 1662.3994 | 1666.0586 | 1669.7206 | 1673.3852 | 1677.0525
690 | 1680.7224 | 1684.3951 | 1688.0704 | 1691.7484 | 1695.429 | 1699.1123 | 1702.7983 | 1706.4869 | 1710.1782 | 1713.8722
700 | 1717.5688 | 1721.2681 | 1724.97 | 1728.6745 | 1732.3818 | 1736.0916 | 1739.8041 | 1743.5193 | 1747.2371 | 1750.9575
710 | 1754.6806 | 1758.4063 | 1762.1346 | 1765.8655 | 1769.5991 | 1773.3354 | 1777.0742 | 1780.8157 | 1784.5598 | 1788.3065
720 | 1792.0558 | 1795.8078 | 1799.5623 | 1803.3195 | 1807.0793 | 1810.8417 | 1814.6067 | 1818.3743 | 1822.1445 | 1825.9173
730 | 1829.6927 | 1833.4708 | 1837.2514 | 1841.0346 | 1844.8204 | 1848.6088 | 1852.3997 | 1856.1933 | 1859.9895 | 1863.7882
740 | 1867.5895 | 1871.3934 | 1875.1999 | 1879.009 | 1882.8206 | 1886.6348 | 1890.4516 | 1894.2709 | 1898.0929 | 1901.9173
750 | 1905.7444 | 1909.574 | 1913.4062 | 1917.2409 | 1921.0782 | 1924.9181 | 1928.7605 | 1932.6054 | 1936.453 | 1940.303
760 | 1944.1556 | 1948.0108 | 1951.8685 | 1955.7287 | 1959.5915 | 1963.4568 | 1967.3247 | 1971.1951 | 1975.068 | 1978.9435
770 | 1982.8215 | 1986.702 | 1990.5851 | 1994.4707 | 1998.3588 | 2002.2494 | 2006.1426 | 2010.0382 | 2013.9364 | 2017.8371
780 | 2021.7404 | 2025.6461 | 2029.5544 | 2033.4651 | 2037.3784 | 2041.2942 | 2045.2124 | 2049.1332 | 2053.0565 | 2056.9823
790 | 2060.9106 | 2064.8414 | 2068.7747 | 2072.7104 | 2076.6487 | 2080.5895 | 2084.5327 | 2088.4784 | 2092.4267 | 2096.3774
800 | 2100.3306 | 2104.2862 | 2108.2444 | 2112.205 | 2116.1681 | 2120.1337 | 2124.1018 | 2128.0723 | 2132.0453 | 2136.0208
810 | 2139.9987 | 2143.9791 | 2147.962 | 2151.9473 | 2155.9351 | 2159.9254 | 2163.9181 | 2167.9132 | 2171.9109 | 2175.911
820 | 2179.9135 | 2183.9185 | 2187.9259 | 2191.9358 | 2195.9481 | 2199.9629 | 2203.9801 | 2207.9998 | 2212.0219 | 2216.0464
830 | 2220.0734 | 2224.1028 | 2228.1347 | 2232.1689 | 2236.2057 | 2240.2448 | 2244.2864 | 2248.3304 | 2252.3768 | 2256.4257
840 | 2260.4769 | 2264.5306 | 2268.5867 | 2272.6453 | 2276.7062 | 2280.7696 | 2284.8354 | 2288.9036 | 2292.9742 | 2297.0472
850 | 2301.1226
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 533_ARKON Z1561_800 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z 1561 800 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 36.01 | hmin [m] = | 0.05 | b | 533
[for Cd] = | 0.98537 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 800
[for Cv] →b/B = | 0.66625 |  |  |  | Qmax [m³/h] = | 2880 | hmax [m] = | 0.86667 | L | 1300
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.1288 |  | Tolerantie h (mm) = | 8.6667 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13273 | 0.35011 | 0.62794 | 0.9551 | 1.325
10 | 1.7333 | 2.1765 | 2.6522 | 3.1582 | 3.6928 | 4.2546 | 4.8423 | 5.4548 | 6.0912 | 6.7505
20 | 7.4321 | 8.1352 | 8.8591 | 9.6033 | 10.3673 | 11.1505 | 11.9526 | 12.7729 | 13.6112 | 14.4671
30 | 15.3403 | 16.2303 | 17.1369 | 18.0598 | 18.9986 | 19.9532 | 20.9233 | 21.9086 | 22.9089 | 23.924
40 | 24.9536 | 25.9976 | 27.0558 | 28.1279 | 29.2139 | 30.3134 | 31.4265 | 32.5528 | 33.6923 | 34.8447
50 | 36.01 | 37.1881 | 38.3787 | 39.5817 | 40.7971 | 42.0246 | 43.2642 | 44.5158 | 45.7792 | 47.0543
60 | 48.3411 | 49.6394 | 50.9491 | 52.2701 | 53.6024 | 54.9458 | 56.3002 | 57.6655 | 59.0418 | 60.4288
70 | 61.8265 | 63.2348 | 64.6536 | 66.0829 | 67.5226 | 68.9726 | 70.4328 | 71.9032 | 73.3837 | 74.8742
80 | 76.3747 | 77.885 | 79.4052 | 80.9351 | 82.4748 | 84.0241 | 85.5829 | 87.1513 | 88.7292 | 90.3164
90 | 91.913 | 93.5189 | 95.1341 | 96.7584 | 98.3919 | 100.0345 | 101.6861 | 103.3468 | 105.0163 | 106.6948
100 | 108.3821 | 110.0782 | 111.783 | 113.4966 | 115.2188 | 116.9497 | 118.6891 | 120.4371 | 122.1936 | 123.9585
110 | 125.7319 | 127.5136 | 129.3037 | 131.102 | 132.9087 | 134.7235 | 136.5466 | 138.3777 | 140.217 | 142.0644
120 | 143.9198 | 145.7833 | 147.6547 | 149.534 | 151.4213 | 153.3164 | 155.2193 | 157.1301 | 159.0487 | 160.9749
130 | 162.909 | 164.8506 | 166.8 | 168.757 | 170.7215 | 172.6937 | 174.6733 | 176.6605 | 178.6551 | 180.6572
140 | 182.6668 | 184.6837 | 186.708 | 188.7396 | 190.7785 | 192.8248 | 194.8783 | 196.939 | 199.007 | 201.0821
150 | 203.1644 | 205.2539 | 207.3504 | 209.4541 | 211.5648 | 213.6825 | 215.8073 | 217.9391 | 220.0778 | 222.2235
160 | 224.3761 | 226.5357 | 228.7021 | 230.8754 | 233.0555 | 235.2424 | 237.4362 | 239.6367 | 241.8439 | 244.0579
170 | 246.2787 | 248.5061 | 250.7402 | 252.9809 | 255.2283 | 257.4823 | 259.7429 | 262.01 | 264.2838 | 266.564
180 | 268.8508 | 271.1441 | 273.4439 | 275.7501 | 278.0628 | 280.3819 | 282.7074 | 285.0394 | 287.3777 | 289.7223
190 | 292.0733 | 294.4306 | 296.7943 | 299.1642 | 301.5404 | 303.9229 | 306.3116 | 308.7065 | 311.1076 | 313.5149
200 | 315.9284 | 318.3481 | 320.7739 | 323.2059 | 325.6439 | 328.0881 | 330.5383 | 332.9946 | 335.457 | 337.9254
210 | 340.3998 | 342.8803 | 345.3667 | 347.8591 | 350.3575 | 352.8618 | 355.3721 | 357.8883 | 360.4104 | 362.9384
220 | 365.4723 | 368.0121 | 370.5577 | 373.1091 | 375.6664 | 378.2295 | 380.7984 | 383.3731 | 385.9536 | 388.5399
230 | 391.1318 | 393.7296 | 396.333 | 398.9422 | 401.5571 | 404.1776 | 406.8038 | 409.4357 | 412.0733 | 414.7165
240 | 417.3653 | 420.0197 | 422.6797 | 425.3454 | 428.0166 | 430.6933 | 433.3757 | 436.0635 | 438.7569 | 441.4559
250 | 444.1603 | 446.8703 | 449.5857 | 452.3066 | 455.033 | 457.7648 | 460.5021 | 463.2448 | 465.9929 | 468.7465
260 | 471.5054 | 474.2698 | 477.0395 | 479.8146 | 482.595 | 485.3809 | 488.172 | 490.9685 | 493.7703 | 496.5774
270 | 499.3898 | 502.2075 | 505.0304 | 507.8587 | 510.6922 | 513.5309 | 516.3749 | 519.2241 | 522.0786 | 524.9382
280 | 527.8031 | 530.6732 | 533.5484 | 536.4288 | 539.3144 | 542.2051 | 545.101 | 548.002 | 550.9081 | 553.8194
290 | 556.7358 | 559.6572 | 562.5838 | 565.5154 | 568.4522 | 571.394 | 574.3408 | 577.2927 | 580.2496 | 583.2116
300 | 586.1786 | 589.1506 | 592.1276 | 595.1096 | 598.0966 | 601.0886 | 604.0855 | 607.0874 | 610.0943 | 613.1061
310 | 616.1229 | 619.1446 | 622.1712 | 625.2027 | 628.2391 | 631.2805 | 634.3267 | 637.3778 | 640.4338 | 643.4946
320 | 646.5604 | 649.6309 | 652.7063 | 655.7866 | 658.8717 | 661.9616 | 665.0563 | 668.1558 | 671.2602 | 674.3693
330 | 677.4832 | 680.6019 | 683.7253 | 686.8536 | 689.9865 | 693.1243 | 696.2667 | 699.4139 | 702.5659 | 705.7225
340 | 708.8839 | 712.05 | 715.2207 | 718.3962 | 721.5763 | 724.7612 | 727.9507 | 731.1448 | 734.3436 | 737.5471
350 | 740.7552 | 743.968 | 747.1854 | 750.4074 | 753.634 | 756.8653 | 760.1011 | 763.3416 | 766.5866 | 769.8362
360 | 773.0904 | 776.3492 | 779.6125 | 782.8804 | 786.1529 | 789.4299 | 792.7114 | 795.9975 | 799.2881 | 802.5832
370 | 805.8829 | 809.187 | 812.4957 | 815.8088 | 819.1265 | 822.4486 | 825.7752 | 829.1063 | 832.4418 | 835.7818
380 | 839.1263 | 842.4752 | 845.8286 | 849.1864 | 852.5486 | 855.9152 | 859.2863 | 862.6618 | 866.0417 | 869.426
390 | 872.8147 | 876.2077 | 879.6052 | 883.0071 | 886.4133 | 889.8239 | 893.2388 | 896.6581 | 900.0818 | 903.5098
400 | 906.9422 | 910.3789 | 913.8199 | 917.2652 | 920.7149 | 924.1688 | 927.6271 | 931.0897 | 934.5566 | 938.0278
410 | 941.5032 | 944.983 | 948.467 | 951.9553 | 955.4478 | 958.9447 | 962.4457 | 965.9511 | 969.4606 | 972.9744
420 | 976.4925 | 980.0148 | 983.5413 | 987.072 | 990.6069 | 994.1461 | 997.6894 | 1001.237 | 1004.7887 | 1008.3446
430 | 1011.9047 | 1015.469 | 1019.0375 | 1022.6102 | 1026.187 | 1029.7679 | 1033.3531 | 1036.9423 | 1040.5358 | 1044.1333
440 | 1047.735 | 1051.3409 | 1054.9508 | 1058.5649 | 1062.1831 | 1065.8054 | 1069.4318 | 1073.0623 | 1076.697 | 1080.3357
450 | 1083.9785 | 1087.6254 | 1091.2764 | 1094.9314 | 1098.5905 | 1102.2537 | 1105.921 | 1109.5923 | 1113.2676 | 1116.947
460 | 1120.6305 | 1124.318 | 1128.0095 | 1131.7051 | 1135.4047 | 1139.1083 | 1142.8159 | 1146.5276 | 1150.2432 | 1153.9629
470 | 1157.6865 | 1161.4142 | 1165.1459 | 1168.8815 | 1172.6211 | 1176.3647 | 1180.1123 | 1183.8638 | 1187.6194 | 1191.3788
480 | 1195.1423 | 1198.9097 | 1202.681 | 1206.4563 | 1210.2355 | 1214.0187 | 1217.8058 | 1221.5968 | 1225.3918 | 1229.1906
490 | 1232.9934 | 1236.8001 | 1240.6108 | 1244.4253 | 1248.2437 | 1252.066 | 1255.8922 | 1259.7224 | 1263.5563 | 1267.3942
500 | 1271.236 | 1275.0816 | 1278.9311 | 1282.7845 | 1286.6417 | 1290.5028 | 1294.3677 | 1298.2365 | 1302.1091 | 1305.9856
510 | 1309.8659 | 1313.7501 | 1317.638 | 1321.5299 | 1325.4255 | 1329.3249 | 1333.2282 | 1337.1353 | 1341.0462 | 1344.9609
520 | 1348.8794 | 1352.8017 | 1356.7278 | 1360.6577 | 1364.5913 | 1368.5288 | 1372.47 | 1376.415 | 1380.3638 | 1384.3164
530 | 1388.2727 | 1392.2328 | 1396.1966 | 1400.1642 | 1404.1356 | 1408.1107 | 1412.0895 | 1416.0721 | 1420.0584 | 1424.0484
540 | 1428.0422 | 1432.0397 | 1436.0409 | 1440.0459 | 1444.0545 | 1448.0669 | 1452.083 | 1456.1028 | 1460.1263 | 1464.1535
550 | 1468.1844 | 1472.219 | 1476.2572 | 1480.2992 | 1484.3448 | 1488.3941 | 1492.4471 | 1496.5038 | 1500.5641 | 1504.6281
560 | 1508.6958 | 1512.7671 | 1516.8421 | 1520.9207 | 1525.003 | 1529.0889 | 1533.1785 | 1537.2717 | 1541.3685 | 1545.469
570 | 1549.5731 | 1553.6808 | 1557.7922 | 1561.9071 | 1566.0257 | 1570.1479 | 1574.2737 | 1578.4032 | 1582.5362 | 1586.6728
580 | 1590.813 | 1594.9569 | 1599.1043 | 1603.2553 | 1607.4099 | 1611.568 | 1615.7298 | 1619.8951 | 1624.064 | 1628.2365
590 | 1632.4125 | 1636.5921 | 1640.7753 | 1644.962 | 1649.1523 | 1653.3461 | 1657.5435 | 1661.7444 | 1665.9488 | 1670.1568
600 | 1674.3684 | 1678.5835 | 1682.8021 | 1687.0242 | 1691.2499 | 1695.479 | 1699.7117 | 1703.948 | 1708.1877 | 1712.4309
610 | 1716.6777 | 1720.9279 | 1725.1817 | 1729.4389 | 1733.6997 | 1737.9639 | 1742.2317 | 1746.5029 | 1750.7776 | 1755.0558
620 | 1759.3374 | 1763.6226 | 1767.9112 | 1772.2033 | 1776.4988 | 1780.7979 | 1785.1003 | 1789.4063 | 1793.7157 | 1798.0285
630 | 1802.3448 | 1806.6646 | 1810.9878 | 1815.3144 | 1819.6445 | 1823.978 | 1828.315 | 1832.6554 | 1836.9992 | 1841.3464
640 | 1845.6971 | 1850.0512 | 1854.4087 | 1858.7696 | 1863.1339 | 1867.5017 | 1871.8728 | 1876.2474 | 1880.6253 | 1885.0067
650 | 1889.3914 | 1893.7796 | 1898.1711 | 1902.5661 | 1906.9644 | 1911.3661 | 1915.7712 | 1920.1796 | 1924.5915 | 1929.0067
660 | 1933.4253 | 1937.8472 | 1942.2725 | 1946.7012 | 1951.1333 | 1955.5687 | 1960.0074 | 1964.4495 | 1968.895 | 1973.3438
670 | 1977.7959 | 1982.2514 | 1986.7103 | 1991.1725 | 1995.638 | 2000.1068 | 2004.579 | 2009.0545 | 2013.5333 | 2018.0155
680 | 2022.501 | 2026.9898 | 2031.4819 | 2035.9773 | 2040.476 | 2044.9781 | 2049.4834 | 2053.9921 | 2058.504 | 2063.0193
690 | 2067.5378 | 2072.0597 | 2076.5848 | 2081.1132 | 2085.6449 | 2090.1799 | 2094.7182 | 2099.2598 | 2103.8046 | 2108.3527
700 | 2112.9041 | 2117.4587 | 2122.0167 | 2126.5778 | 2131.1423 | 2135.71 | 2140.281 | 2144.8552 | 2149.4327 | 2154.0134
710 | 2158.5974 | 2163.1846 | 2167.7751 | 2172.3688 | 2176.9658 | 2181.566 | 2186.1694 | 2190.7761 | 2195.386 | 2199.9991
720 | 2204.6154 | 2209.235 | 2213.8578 | 2218.4838 | 2223.1131 | 2227.7455 | 2232.3812 | 2237.02 | 2241.6621 | 2246.3074
730 | 2250.9559 | 2255.6076 | 2260.2625 | 2264.9206 | 2269.5819 | 2274.2464 | 2278.914 | 2283.5849 | 2288.2589 | 2292.9362
740 | 2297.6166 | 2302.3002 | 2306.987 | 2311.6769 | 2316.37 | 2321.0663 | 2325.7658 | 2330.4684 | 2335.1742 | 2339.8832
750 | 2344.5953 | 2349.3106 | 2354.029 | 2358.7506 | 2363.4754 | 2368.2033 | 2372.9343 | 2377.6685 | 2382.4058 | 2387.1463
760 | 2391.8899 | 2396.6367 | 2401.3866 | 2406.1396 | 2410.8957 | 2415.655 | 2420.4174 | 2425.183 | 2429.9516 | 2434.7234
770 | 2439.4983 | 2444.2764 | 2449.0575 | 2453.8417 | 2458.6291 | 2463.4196 | 2468.2131 | 2473.0098 | 2477.8096 | 2482.6125
780 | 2487.4185 | 2492.2276 | 2497.0397 | 2501.855 | 2506.6734 | 2511.4948 | 2516.3194 | 2521.147 | 2525.9777 | 2530.8115
790 | 2535.6484 | 2540.4883 | 2545.3313 | 2550.1774 | 2555.0266 | 2559.8788 | 2564.7341 | 2569.5925 | 2574.4539 | 2579.3184
800 | 2584.186 | 2589.0566 | 2593.9303 | 2598.807 | 2603.6868 | 2608.5696 | 2613.4555 | 2618.3444 | 2623.2364 | 2628.1314
810 | 2633.0294 | 2637.9305 | 2642.8347 | 2647.7418 | 2652.652 | 2657.5652 | 2662.4815 | 2667.4008 | 2672.3231 | 2677.2484
820 | 2682.1768 | 2687.1082 | 2692.0426 | 2696.98 | 2701.9204 | 2706.8638 | 2711.8103 | 2716.7598 | 2721.7122 | 2726.6677
830 | 2731.6262 | 2736.5877 | 2741.5521 | 2746.5196 | 2751.4901 | 2756.4636 | 2761.44 | 2766.4195 | 2771.4019 | 2776.3874
840 | 2781.3758 | 2786.3672 | 2791.3616 | 2796.3589 | 2801.3593 | 2806.3626 | 2811.3689 | 2816.3781 | 2821.3904 | 2826.4056
850 | 2831.4238 | 2836.4449 | 2841.469 | 2846.4961 | 2851.5261 | 2856.5591 | 2861.5951 | 2866.634 | 2871.6758 | 2876.7207
860 | 2881.7684 | 2886.8191 | 2891.8728 | 2896.9294 | 2901.9889 | 2907.0514 | 2912.1169 | 2917.1852 | 2922.2565 | 2927.3308
870 | 2932.408 | 2937.4881 | 2942.5711 | 2947.6571 | 2952.746 | 2957.8378 | 2962.9325 | 2968.0302 | 2973.1308 | 2978.2343
880 | 2983.3407 | 2988.45 | 2993.5623 | 2998.6774 | 3003.7955 | 3008.9165 | 3014.0404 | 3019.1672 | 3024.2969 | 3029.4295
890 | 3034.5649 | 3039.7033 | 3044.8446 | 3049.9888 | 3055.1359 | 3060.2859 | 3065.4387 | 3070.5945 | 3075.7531 | 3080.9147
900 | 3086.0791 | 3091.2464 | 3096.4165 | 3101.5896 | 3106.7655 | 3111.9443 | 3117.126 | 3122.3105 | 3127.498 | 3132.6883
910 | 3137.8814 | 3143.0774 | 3148.2763 | 3153.4781 | 3158.6827 | 3163.8902 | 3169.1005 | 3174.3137 | 3179.5298 | 3184.7487
920 | 3189.9704 | 3195.195 | 3200.4225 | 3205.6528 | 3210.8859 | 3216.1219 | 3221.3608 | 3226.6024 | 3231.847 | 3237.0943
930 | 3242.3445 | 3247.5975 | 3252.8534 | 3258.1121 | 3263.3736 | 3268.638 | 3273.9052 | 3279.1752 | 3284.448 | 3289.7237
940 | 3295.0021 | 3300.2834 | 3305.5675 | 3310.8545 | 3316.1442 | 3321.4368 | 3326.7322 | 3332.0304 | 3337.3314 | 3342.6352
950 | 3347.9418 | 3353.2512 | 3358.5634 | 3363.8784 | 3369.1963 | 3374.5169 | 3379.8403 | 3385.1665 | 3390.4955 | 3395.8273
960 | 3401.1619 | 3406.4993 | 3411.8395 | 3417.1825 | 3422.5282 | 3427.8767 | 3433.2281 | 3438.5822 | 3443.939 | 3449.2987
970 | 3454.6611 | 3460.0264 | 3465.3943 | 3470.7651 | 3476.1386 | 3481.5149 | 3486.894 | 3492.2759 | 3497.6605 | 3503.0478
980 | 3508.438 | 3513.8309 | 3519.2265 | 3524.6249 | 3530.0261 | 3535.43 | 3540.8367 | 3546.2461 | 3551.6583 | 3557.0733
990 | 3562.491 | 3567.9114 | 3573.3346 | 3578.7605 | 3584.1892 | 3589.6206 | 3595.0547 | 3600.4916 | 3605.9313 | 3611.3736
1000 | 3616.8187

## debiet 600_ARKON Z1561_1000 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z 1561 1000l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 39.7408 | hmin [m] = | 0.05 | b | 600
[for Cd] = | 0.985 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 900
[for Cv] →b/B = | 0.66667 |  |  |  | Qmax [m³/h] = | 3960 | hmax [m] = | 1 | L | 1500
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.129 |  | Tolerantie h (mm) = | 10 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | 0.23788 | 0.51183 | 0.84785 | 1.2361
10 | 1.6702 | 2.1458 | 2.6596 | 3.2088 | 3.7914 | 4.4056 | 5.0497 | 5.7225 | 6.4227 | 7.1494
20 | 7.9016 | 8.6785 | 9.4793 | 10.3033 | 11.1499 | 12.0185 | 12.9085 | 13.8195 | 14.751 | 15.7025
30 | 16.6736 | 17.664 | 18.6732 | 19.7009 | 20.7468 | 21.8107 | 22.8921 | 23.9908 | 25.1065 | 26.239
40 | 27.3881 | 28.5534 | 29.7349 | 30.9322 | 32.1451 | 33.3735 | 34.6171 | 35.8759 | 37.1495 | 38.4379
50 | 39.7408 | 41.0581 | 42.3896 | 43.7353 | 45.0948 | 46.4682 | 47.8553 | 49.2559 | 50.6699 | 52.0971
60 | 53.5376 | 54.991 | 56.4574 | 57.9366 | 59.4285 | 60.9329 | 62.4499 | 63.9792 | 65.5209 | 67.0747
70 | 68.6406 | 70.2185 | 71.8083 | 73.41 | 75.0233 | 76.6483 | 78.2849 | 79.933 | 81.5925 | 83.2633
80 | 84.9453 | 86.6386 | 88.3429 | 90.0583 | 91.7846 | 93.5218 | 95.2699 | 97.0287 | 98.7981 | 100.5783
90 | 102.369 | 104.1701 | 105.9818 | 107.8038 | 109.6361 | 111.4787 | 113.3315 | 115.1945 | 117.0675 | 118.9506
100 | 120.8437 | 122.7468 | 124.6597 | 126.5824 | 128.515 | 130.4572 | 132.4092 | 134.3708 | 136.342 | 138.3227
110 | 140.313 | 142.3126 | 144.3217 | 146.3402 | 148.368 | 150.4051 | 152.4514 | 154.5069 | 156.5716 | 158.6453
120 | 160.7282 | 162.8201 | 164.921 | 167.0308 | 169.1496 | 171.2772 | 173.4137 | 175.559 | 177.7131 | 179.876
130 | 182.0475 | 184.2277 | 186.4165 | 188.6139 | 190.8199 | 193.0345 | 195.2575 | 197.489 | 199.7289 | 201.9773
140 | 204.234 | 206.4991 | 208.7724 | 211.0541 | 213.344 | 215.6421 | 217.9484 | 220.2629 | 222.5855 | 224.9163
150 | 227.2551 | 229.6019 | 231.9568 | 234.3197 | 236.6905 | 239.0693 | 241.456 | 243.8506 | 246.2531 | 248.6634
160 | 251.0815 | 253.5074 | 255.941 | 258.3824 | 260.8315 | 263.2884 | 265.7528 | 268.2249 | 270.7047 | 273.192
170 | 275.6869 | 278.1893 | 280.6993 | 283.2168 | 285.7417 | 288.2741 | 290.814 | 293.3612 | 295.9159 | 298.4779
180 | 301.0473 | 303.624 | 306.2081 | 308.7994 | 311.398 | 314.0038 | 316.6169 | 319.2371 | 321.8646 | 324.4992
190 | 327.141 | 329.7899 | 332.4459 | 335.109 | 337.7792 | 340.4564 | 343.1407 | 345.832 | 348.5303 | 351.2356
200 | 353.9478 | 356.667 | 359.3931 | 362.1261 | 364.866 | 367.6128 | 370.3665 | 373.127 | 375.8943 | 378.6684
210 | 381.4493 | 384.237 | 387.0314 | 389.8326 | 392.6405 | 395.4552 | 398.2765 | 401.1045 | 403.9391 | 406.7804
220 | 409.6283 | 412.4829 | 415.344 | 418.2118 | 421.0861 | 423.9669 | 426.8543 | 429.7482 | 432.6487 | 435.5556
230 | 438.469 | 441.3889 | 444.3152 | 447.248 | 450.1872 | 453.1328 | 456.0848 | 459.0432 | 462.0079 | 464.979
240 | 467.9565 | 470.9402 | 473.9303 | 476.9267 | 479.9294 | 482.9384 | 485.9536 | 488.9751 | 492.0028 | 495.0367
250 | 498.0768 | 501.1232 | 504.1757 | 507.2344 | 510.2992 | 513.3702 | 516.4474 | 519.5306 | 522.62 | 525.7155
260 | 528.817 | 531.9247 | 535.0384 | 538.1581 | 541.2839 | 544.4157 | 547.5536 | 550.6974 | 553.8473 | 557.0031
270 | 560.1649 | 563.3326 | 566.5063 | 569.686 | 572.8715 | 576.063 | 579.2604 | 582.4637 | 585.6728 | 588.8879
280 | 592.1088 | 595.3355 | 598.5681 | 601.8065 | 605.0508 | 608.3008 | 611.5566 | 614.8183 | 618.0857 | 621.3589
290 | 624.6378 | 627.9225 | 631.2129 | 634.509 | 637.8109 | 641.1185 | 644.4317 | 647.7507 | 651.0753 | 654.4056
300 | 657.7416 | 661.0832 | 664.4305 | 667.7834 | 671.1419 | 674.506 | 677.8757 | 681.251 | 684.6319 | 688.0184
310 | 691.4104 | 694.808 | 698.2111 | 701.6198 | 705.034 | 708.4537 | 711.879 | 715.3097 | 718.7459 | 722.1877
320 | 725.6349 | 729.0875 | 732.5456 | 736.0092 | 739.4782 | 742.9527 | 746.4325 | 749.9178 | 753.4085 | 756.9046
330 | 760.4061 | 763.9129 | 767.4252 | 770.9428 | 774.4657 | 777.9941 | 781.5277 | 785.0667 | 788.611 | 792.1607
340 | 795.7156 | 799.2758 | 802.8414 | 806.4122 | 809.9883 | 813.5697 | 817.1563 | 820.7482 | 824.3454 | 827.9477
350 | 831.5554 | 835.1682 | 838.7862 | 842.4095 | 846.038 | 849.6716 | 853.3105 | 856.9545 | 860.6037 | 864.2581
360 | 867.9176 | 871.5823 | 875.2521 | 878.927 | 882.6071 | 886.2923 | 889.9827 | 893.6781 | 897.3786 | 901.0842
370 | 904.7949 | 908.5107 | 912.2316 | 915.9575 | 919.6885 | 923.4245 | 927.1656 | 930.9117 | 934.6629 | 938.4191
380 | 942.1803 | 945.9465 | 949.7177 | 953.4939 | 957.2751 | 961.0613 | 964.8524 | 968.6486 | 972.4497 | 976.2557
390 | 980.0668 | 983.8827 | 987.7036 | 991.5295 | 995.3602 | 999.1959 | 1003.0365 | 1006.882 | 1010.7324 | 1014.5877
400 | 1018.4479 | 1022.313 | 1026.1829 | 1030.0578 | 1033.9374 | 1037.822 | 1041.7114 | 1045.6056 | 1049.5047 | 1053.4086
410 | 1057.3174 | 1061.231 | 1065.1494 | 1069.0726 | 1073.0006 | 1076.9334 | 1080.871 | 1084.8133 | 1088.7605 | 1092.7124
420 | 1096.6692 | 1100.6306 | 1104.5969 | 1108.5679 | 1112.5436 | 1116.5241 | 1120.5093 | 1124.4992 | 1128.4939 | 1132.4933
430 | 1136.4974 | 1140.5062 | 1144.5197 | 1148.5379 | 1152.5608 | 1156.5884 | 1160.6206 | 1164.6576 | 1168.6992 | 1172.7455
440 | 1176.7964 | 1180.852 | 1184.9122 | 1188.9771 | 1193.0466 | 1197.1207 | 1201.1995 | 1205.2829 | 1209.3709 | 1213.4636
450 | 1217.5608 | 1221.6626 | 1225.769 | 1229.8801 | 1233.9957 | 1238.1158 | 1242.2406 | 1246.3699 | 1250.5038 | 1254.6423
460 | 1258.7853 | 1262.9329 | 1267.085 | 1271.2416 | 1275.4028 | 1279.5685 | 1283.7387 | 1287.9135 | 1292.0928 | 1296.2766
470 | 1300.4648 | 1304.6576 | 1308.8549 | 1313.0567 | 1317.263 | 1321.4737 | 1325.6889 | 1329.9086 | 1334.1328 | 1338.3614
480 | 1342.5945 | 1346.8321 | 1351.074 | 1355.3205 | 1359.5714 | 1363.8267 | 1368.0864 | 1372.3506 | 1376.6191 | 1380.8921
490 | 1385.1696 | 1389.4514 | 1393.7376 | 1398.0282 | 1402.3232 | 1406.6226 | 1410.9264 | 1415.2346 | 1419.5472 | 1423.8641
500 | 1428.1854 | 1432.511 | 1436.841 | 1441.1754 | 1445.5141 | 1449.8571 | 1454.2045 | 1458.5563 | 1462.9123 | 1467.2727
510 | 1471.6374 | 1476.0065 | 1480.3798 | 1484.7575 | 1489.1395 | 1493.5257 | 1497.9163 | 1502.3112 | 1506.7103 | 1511.1137
520 | 1515.5215 | 1519.9335 | 1524.3497 | 1528.7703 | 1533.1951 | 1537.6241 | 1542.0575 | 1546.495 | 1550.9369 | 1555.3829
530 | 1559.8332 | 1564.2878 | 1568.7466 | 1573.2096 | 1577.6768 | 1582.1482 | 1586.6239 | 1591.1038 | 1595.5879 | 1600.0762
540 | 1604.5686 | 1609.0653 | 1613.5662 | 1618.0713 | 1622.5805 | 1627.094 | 1631.6116 | 1636.1334 | 1640.6593 | 1645.1894
550 | 1649.7237 | 1654.2622 | 1658.8048 | 1663.3515 | 1667.9024 | 1672.4574 | 1677.0166 | 1681.5799 | 1686.1474 | 1690.7189
560 | 1695.2946 | 1699.8744 | 1704.4584 | 1709.0464 | 1713.6386 | 1718.2348 | 1722.8352 | 1727.4396 | 1732.0482 | 1736.6608
570 | 1741.2776 | 1745.8984 | 1750.5233 | 1755.1522 | 1759.7853 | 1764.4224 | 1769.0636 | 1773.7088 | 1778.3581 | 1783.0115
580 | 1787.6689 | 1792.3303 | 1796.9958 | 1801.6654 | 1806.339 | 1811.0166 | 1815.6982 | 1820.3839 | 1825.0736 | 1829.7673
590 | 1834.465 | 1839.1668 | 1843.8725 | 1848.5823 | 1853.2961 | 1858.0138 | 1862.7356 | 1867.4613 | 1872.1911 | 1876.9248
600 | 1881.6625 | 1886.4042 | 1891.1499 | 1895.8995 | 1900.6531 | 1905.4107 | 1910.1723 | 1914.9378 | 1919.7072 | 1924.4806
610 | 1929.258 | 1934.0393 | 1938.8246 | 1943.6137 | 1948.4069 | 1953.2039 | 1958.0049 | 1962.8098 | 1967.6187 | 1972.4315
620 | 1977.2481 | 1982.0687 | 1986.8932 | 1991.7216 | 1996.554 | 2001.3902 | 2006.2303 | 2011.0743 | 2015.9222 | 2020.774
630 | 2025.6297 | 2030.4893 | 2035.3527 | 2040.22 | 2045.0912 | 2049.9663 | 2054.8452 | 2059.728 | 2064.6147 | 2069.5052
640 | 2074.3996 | 2079.2978 | 2084.1999 | 2089.1058 | 2094.0156 | 2098.9292 | 2103.8466 | 2108.7679 | 2113.693 | 2118.622
650 | 2123.5547 | 2128.4913 | 2133.4317 | 2138.3759 | 2143.324 | 2148.2758 | 2153.2315 | 2158.1909 | 2163.1542 | 2168.1212
660 | 2173.0921 | 2178.0667 | 2183.0452 | 2188.0274 | 2193.0134 | 2198.0032 | 2202.9968 | 2207.9941 | 2212.9952 | 2218.0001
670 | 2223.0088 | 2228.0212 | 2233.0374 | 2238.0573 | 2243.081 | 2248.1085 | 2253.1397 | 2258.1746 | 2263.2133 | 2268.2557
680 | 2273.3019 | 2278.3518 | 2283.4055 | 2288.4628 | 2293.5239 | 2298.5888 | 2303.6573 | 2308.7296 | 2313.8056 | 2318.8853
690 | 2323.9687 | 2329.0558 | 2334.1467 | 2339.2412 | 2344.3394 | 2349.4414 | 2354.547 | 2359.6563 | 2364.7693 | 2369.886
700 | 2375.0064 | 2380.1305 | 2385.2582 | 2390.3897 | 2395.5248 | 2400.6635 | 2405.806 | 2410.9521 | 2416.1019 | 2421.2553
710 | 2426.4124 | 2431.5731 | 2436.7375 | 2441.9056 | 2447.0773 | 2452.2526 | 2457.4316 | 2462.6143 | 2467.8005 | 2472.9904
720 | 2478.184 | 2483.3811 | 2488.5819 | 2493.7864 | 2498.9944 | 2504.2061 | 2509.4214 | 2514.6403 | 2519.8628 | 2525.0889
730 | 2530.3186 | 2535.552 | 2540.7889 | 2546.0294 | 2551.2736 | 2556.5213 | 2561.7726 | 2567.0276 | 2572.2861 | 2577.5482
740 | 2582.8138 | 2588.0831 | 2593.3559 | 2598.6323 | 2603.9123 | 2609.1959 | 2614.483 | 2619.7737 | 2625.0679 | 2630.3658
750 | 2635.6671 | 2640.9721 | 2646.2805 | 2651.5926 | 2656.9082 | 2662.2273 | 2667.55 | 2672.8762 | 2678.206 | 2683.5393
760 | 2688.8761 | 2694.2165 | 2699.5604 | 2704.9078 | 2710.2587 | 2715.6132 | 2720.9712 | 2726.3327 | 2731.6978 | 2737.0663
770 | 2742.4384 | 2747.814 | 2753.193 | 2758.5756 | 2763.9617 | 2769.3513 | 2774.7444 | 2780.141 | 2785.5411 | 2790.9446
780 | 2796.3517 | 2801.7622 | 2807.1763 | 2812.5938 | 2818.0148 | 2823.4393 | 2828.8672 | 2834.2986 | 2839.7335 | 2845.1719
790 | 2850.6137 | 2856.059 | 2861.5078 | 2866.96 | 2872.4157 | 2877.8748 | 2883.3374 | 2888.8035 | 2894.2729 | 2899.7459
800 | 2905.2223 | 2910.7021 | 2916.1854 | 2921.6721 | 2927.1622 | 2932.6558 | 2938.1528 | 2943.6532 | 2949.1571 | 2954.6644
810 | 2960.1751 | 2965.6893 | 2971.2068 | 2976.7278 | 2982.2522 | 2987.78 | 2993.3112 | 2998.8459 | 3004.3839 | 3009.9253
820 | 3015.4702 | 3021.0184 | 3026.57 | 3032.1251 | 3037.6835 | 3043.2453 | 3048.8106 | 3054.3792 | 3059.9511 | 3065.5265
830 | 3071.1053 | 3076.6874 | 3082.2729 | 3087.8618 | 3093.4541 | 3099.0497 | 3104.6487 | 3110.2511 | 3115.8568 | 3121.4659
840 | 3127.0784 | 3132.6942 | 3138.3134 | 3143.9359 | 3149.5618 | 3155.1911 | 3160.8237 | 3166.4596 | 3172.0989 | 3177.7415
850 | 3183.3875 | 3189.0368 | 3194.6895 | 3200.3454 | 3206.0048 | 3211.6674 | 3217.3334 | 3223.0027 | 3228.6753 | 3234.3513
860 | 3240.0306 | 3245.7132 | 3251.3991 | 3257.0883 | 3262.7809 | 3268.4767 | 3274.1759 | 3279.8784 | 3285.5842 | 3291.2933
870 | 3297.0057 | 3302.7214 | 3308.4404 | 3314.1627 | 3319.8883 | 3325.6171 | 3331.3493 | 3337.0848 | 3342.8235 | 3348.5656
880 | 3354.3109 | 3360.0595 | 3365.8114 | 3371.5666 | 3377.325 | 3383.0867 | 3388.8517 | 3394.6199 | 3400.3915 | 3406.1663
890 | 3411.9443 | 3417.7256 | 3423.5102 | 3429.2981 | 3435.0892 | 3440.8835 | 3446.6812 | 3452.482 | 3458.2861 | 3464.0935
900 | 3469.9041 | 3475.718 | 3481.5351 | 3487.3554 | 3493.179 | 3499.0058 | 3504.8359 | 3510.6692 | 3516.5057 | 3522.3454
910 | 3528.1884 | 3534.0346 | 3539.8841 | 3545.7367 | 3551.5926 | 3557.4517 | 3563.314 | 3569.1796 | 3575.0483 | 3580.9203
920 | 3586.7955 | 3592.6738 | 3598.5554 | 3604.4402 | 3610.3282 | 3616.2194 | 3622.1139 | 3628.0115 | 3633.9123 | 3639.8163
930 | 3645.7235 | 3651.6338 | 3657.5474 | 3663.4642 | 3669.3841 | 3675.3073 | 3681.2336 | 3687.1631 | 3693.0958 | 3699.0316
940 | 3704.9707 | 3710.9129 | 3716.8583 | 3722.8068 | 3728.7586 | 3734.7135 | 3740.6715 | 3746.6328 | 3752.5972 | 3758.5647
950 | 3764.5354 | 3770.5093 | 3776.4863 | 3782.4665 | 3788.4498 | 3794.4363 | 3800.426 | 3806.4188 | 3812.4147 | 3818.4138
960 | 3824.416 | 3830.4213 | 3836.4299 | 3842.4415 | 3848.4563 | 3854.4742 | 3860.4952 | 3866.5194 | 3872.5467 | 3878.5772
970 | 3884.6107 | 3890.6474 | 3896.6872 | 3902.7302 | 3908.7762 | 3914.8254 | 3920.8777 | 3926.9331 | 3932.9916 | 3939.0533
980 | 3945.118 | 3951.1859 | 3957.2568 | 3963.3309 | 3969.4081 | 3975.4883 | 3981.5717 | 3987.6582 | 3993.7478 | 3999.8405
990 | 4005.9362 | 4012.0351 | 4018.137 | 4024.2421 | 4030.3502 | 4036.4614 | 4042.5757 | 4048.6931 | 4054.8136 | 4060.9372
1000 | 4067.0638 | 4073.1935 | 4079.3263 | 4085.4622 | 4091.6011 | 4097.7431 | 4103.8882 | 4110.0363 | 4116.1875 | 4122.3418
1010 | 4128.4992 | 4134.6596 | 4140.823 | 4146.9896 | 4153.1591 | 4159.3318 | 4165.5075 | 4171.6862 | 4177.868 | 4184.0529
1020 | 4190.2408 | 4196.4317 | 4202.6257 | 4208.8228 | 4215.0228 | 4221.226 | 4227.4321 | 4233.6413 | 4239.8536 | 4246.0688
1030 | 4252.2872 | 4258.5085 | 4264.7329 | 4270.9603 | 4277.1907 | 4283.4242 | 4289.6606 | 4295.9001 | 4302.1427 | 4308.3882
1040 | 4314.6368 | 4320.8884 | 4327.143 | 4333.4006 | 4339.6612 | 4345.9249 | 4352.1915 | 4358.4612 | 4364.7339 | 4371.0095
1050 | 4377.2882 | 4383.5699 | 4389.8546 | 4396.1423 | 4402.433 | 4408.7267 | 4415.0233 | 4421.323 | 4427.6257 | 4433.9313
1060 | 4440.24 | 4446.5516 | 4452.8663 | 4459.1839 | 4465.5045 | 4471.8281 | 4478.1546 | 4484.4842 | 4490.8167 | 4497.1522
1070 | 4503.4907 | 4509.8321 | 4516.1766 | 4522.524 | 4528.8743 | 4535.2277 | 4541.584 | 4547.9433 | 4554.3055 | 4560.6707
1080 | 4567.0389 | 4573.41 | 4579.7841 | 4586.1612 | 4592.5412 | 4598.9241 | 4605.31 | 4611.6989 | 4618.0907 | 4624.4855
1090 | 4630.8832 | 4637.2839 | 4643.6875 | 4650.0941 | 4656.5036 | 4662.916 | 4669.3314 | 4675.7497 | 4682.171 | 4688.5952
1100 | 4695.0223 | 4701.4524 | 4707.8854 | 4714.3213 | 4720.7602 | 4727.202 | 4733.6467 | 4740.0943 | 4746.5449 | 4752.9984
1110 | 4759.4548 | 4765.9142 | 4772.3764 | 4778.8416 | 4785.3097 | 4791.7807 | 4798.2546 | 4804.7314 | 4811.2112 | 4817.6938
1120 | 4824.1794 | 4830.6679 | 4837.1592 | 4843.6535 | 4850.1507 | 4856.6508 | 4863.1538 | 4869.6597 | 4876.1685 | 4882.6802
1130 | 4889.1948

## debiet 667_ARKON 1561_1500 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z1561 1500 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 43.3014 | hmin [m] = | 0.05 | b | 667
[for Cd] = | 0.98471 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 1000
[for Cv] →b/B = | 0.667 |  |  |  | Qmax [m³/h] = | 5400 | hmax [m] = | 1.1333 | L | 1700
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.1292 |  | Tolerantie h (mm) = | 11.3333 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12288 | 0.37693 | 0.71077 | 1.1085
10 | 1.5611 | 2.0626 | 2.6086 | 3.1957 | 3.8214 | 4.4832 | 5.1793 | 5.9082 | 6.6683 | 7.4585
20 | 8.2777 | 9.1249 | 9.9991 | 10.8996 | 11.8256 | 12.7765 | 13.7515 | 14.7502 | 15.7719 | 16.8162
30 | 17.8826 | 18.9706 | 20.0798 | 21.2099 | 22.3604 | 23.5309 | 24.7212 | 25.9309 | 27.1598 | 28.4074
40 | 29.6736 | 30.9581 | 32.2605 | 33.5808 | 34.9186 | 36.2737 | 37.6458 | 39.0349 | 40.4406 | 41.8628
50 | 43.3014 | 44.756 | 46.2265 | 47.7128 | 49.2147 | 50.7321 | 52.2647 | 53.8125 | 55.3752 | 56.9528
60 | 58.5451 | 60.1519 | 61.7732 | 63.4088 | 65.0586 | 66.7225 | 68.4003 | 70.0919 | 71.7973 | 73.5162
70 | 75.2487 | 76.9946 | 78.7537 | 80.5261 | 82.3115 | 84.11 | 85.9214 | 87.7456 | 89.5825 | 91.4321
80 | 93.2942 | 95.1688 | 97.0558 | 98.9551 | 100.8666 | 102.7903 | 104.726 | 106.6738 | 108.6335 | 110.605
90 | 112.5884 | 114.5834 | 116.5901 | 118.6083 | 120.6381 | 122.6794 | 124.732 | 126.7959 | 128.8711 | 130.9575
100 | 133.055 | 135.1636 | 137.2833 | 139.4139 | 141.5554 | 143.7077 | 145.8709 | 148.0448 | 150.2294 | 152.4247
110 | 154.6305 | 156.8469 | 159.0737 | 161.311 | 163.5587 | 165.8168 | 168.0851 | 170.3637 | 172.6525 | 174.9514
120 | 177.2605 | 179.5796 | 181.9088 | 184.2479 | 186.597 | 188.956 | 191.3249 | 193.7035 | 196.0919 | 198.4901
130 | 200.898 | 203.3155 | 205.7427 | 208.1794 | 210.6257 | 213.0815 | 215.5467 | 218.0214 | 220.5055 | 222.9989
140 | 225.5017 | 228.0138 | 230.5351 | 233.0657 | 235.6054 | 238.1543 | 240.7124 | 243.2795 | 245.8557 | 248.4409
150 | 251.0351 | 253.6383 | 256.2504 | 258.8715 | 261.5014 | 264.1401 | 266.7877 | 269.444 | 272.1092 | 274.783
160 | 277.4655 | 280.1568 | 282.8566 | 285.5651 | 288.2822 | 291.0078 | 293.742 | 296.4846 | 299.2358 | 301.9954
170 | 304.7635 | 307.5399 | 310.3248 | 313.118 | 315.9195 | 318.7293 | 321.5474 | 324.3738 | 327.2084 | 330.0512
180 | 332.9022 | 335.7613 | 338.6286 | 341.504 | 344.3876 | 347.2791 | 350.1787 | 353.0864 | 356.002 | 358.9257
190 | 361.8573 | 364.7968 | 367.7442 | 370.6996 | 373.6628 | 376.6339 | 379.6128 | 382.5995 | 385.594 | 388.5963
200 | 391.6063 | 394.6241 | 397.6496 | 400.6827 | 403.7236 | 406.7721 | 409.8282 | 412.8919 | 415.9633 | 419.0422
210 | 422.1287 | 425.2227 | 428.3243 | 431.4333 | 434.5498 | 437.6738 | 440.8053 | 443.9442 | 447.0905 | 450.2442
220 | 453.4053 | 456.5737 | 459.7495 | 462.9326 | 466.123 | 469.3208 | 472.5258 | 475.738 | 478.9576 | 482.1843
230 | 485.4183 | 488.6594 | 491.9078 | 495.1633 | 498.4259 | 501.6957 | 504.9726 | 508.2566 | 511.5477 | 514.8459
240 | 518.1511 | 521.4634 | 524.7827 | 528.109 | 531.4423 | 534.7826 | 538.1299 | 541.4841 | 544.8453 | 548.2134
250 | 551.5884 | 554.9703 | 558.3591 | 561.7547 | 565.1572 | 568.5666 | 571.9827 | 575.4057 | 578.8355 | 582.2721
260 | 585.7155 | 589.1656 | 592.6224 | 596.086 | 599.5564 | 603.0334 | 606.5171 | 610.0075 | 613.5046 | 617.0083
270 | 620.5187 | 624.0357 | 627.5593 | 631.0896 | 634.6264 | 638.1698 | 641.7198 | 645.2763 | 648.8394 | 652.4091
280 | 655.9852 | 659.5679 | 663.157 | 666.7527 | 670.3548 | 673.9634 | 677.5784 | 681.1999 | 684.8278 | 688.4621
290 | 692.1028 | 695.7499 | 699.4034 | 703.0633 | 706.7295 | 710.4021 | 714.0811 | 717.7663 | 721.4579 | 725.1558
300 | 728.86 | 732.5704 | 736.2872 | 740.0102 | 743.7394 | 747.4749 | 751.2167 | 754.9646 | 758.7188 | 762.4792
310 | 766.2457 | 770.0185 | 773.7974 | 777.5825 | 781.3737 | 785.1711 | 788.9746 | 792.7842 | 796.6 | 800.4218
320 | 804.2497 | 808.0837 | 811.9238 | 815.77 | 819.6222 | 823.4805 | 827.3447 | 831.2151 | 835.0914 | 838.9737
330 | 842.8621 | 846.7564 | 850.6567 | 854.5629 | 858.4752 | 862.3934 | 866.3175 | 870.2476 | 874.1835 | 878.1254
340 | 882.0733 | 886.027 | 889.9866 | 893.952 | 897.9234 | 901.9006 | 905.8837 | 909.8726 | 913.8673 | 917.8679
350 | 921.8743 | 925.8866 | 929.9046 | 933.9284 | 937.958 | 941.9934 | 946.0345 | 950.0814 | 954.1341 | 958.1925
360 | 962.2567 | 966.3266 | 970.4022 | 974.4835 | 978.5705 | 982.6632 | 986.7616 | 990.8657 | 994.9755 | 999.0909
370 | 1003.212 | 1007.3388 | 1011.4712 | 1015.6092 | 1019.7528 | 1023.9021 | 1028.057 | 1032.2175 | 1036.3835 | 1040.5552
380 | 1044.7325 | 1048.9153 | 1053.1037 | 1057.2977 | 1061.4972 | 1065.7022 | 1069.9128 | 1074.1289 | 1078.3506 | 1082.5778
390 | 1086.8104 | 1091.0486 | 1095.2923 | 1099.5414 | 1103.7961 | 1108.0562 | 1112.3218 | 1116.5928 | 1120.8693 | 1125.1512
400 | 1129.4386 | 1133.7314 | 1138.0297 | 1142.3333 | 1146.6424 | 1150.9568 | 1155.2767 | 1159.602 | 1163.9326 | 1168.2686
410 | 1172.61 | 1176.9568 | 1181.3089 | 1185.6663 | 1190.0291 | 1194.3973 | 1198.7708 | 1203.1496 | 1207.5337 | 1211.9231
420 | 1216.3179 | 1220.7179 | 1225.1232 | 1229.5339 | 1233.9497 | 1238.3709 | 1242.7974 | 1247.2291 | 1251.666 | 1256.1082
430 | 1260.5557 | 1265.0084 | 1269.4663 | 1273.9294 | 1278.3978 | 1282.8713 | 1287.3501 | 1291.8341 | 1296.3233 | 1300.8176
440 | 1305.3172 | 1309.8219 | 1314.3318 | 1318.8468 | 1323.367 | 1327.8924 | 1332.4229 | 1336.9585 | 1341.4993 | 1346.0452
450 | 1350.5963 | 1355.1524 | 1359.7137 | 1364.28 | 1368.8515 | 1373.4281 | 1378.0097 | 1382.5965 | 1387.1883 | 1391.7852
460 | 1396.3871 | 1400.9941 | 1405.6062 | 1410.2233 | 1414.8455 | 1419.4727 | 1424.1049 | 1428.7422 | 1433.3845 | 1438.0318
470 | 1442.6841 | 1447.3414 | 1452.0038 | 1456.6711 | 1461.3434 | 1466.0207 | 1470.703 | 1475.3902 | 1480.0824 | 1484.7796
480 | 1489.4818 | 1494.1888 | 1498.9009 | 1503.6179 | 1508.3398 | 1513.0666 | 1517.7984 | 1522.5351 | 1527.2768 | 1532.0233
490 | 1536.7747 | 1541.5311 | 1546.2923 | 1551.0584 | 1555.8295 | 1560.6054 | 1565.3861 | 1570.1718 | 1574.9623 | 1579.7577
500 | 1584.5579 | 1589.363 | 1594.1729 | 1598.9877 | 1603.8073 | 1608.6318 | 1613.461 | 1618.2951 | 1623.134 | 1627.9778
510 | 1632.8263 | 1637.6796 | 1642.5378 | 1647.4007 | 1652.2684 | 1657.141 | 1662.0182 | 1666.9003 | 1671.7871 | 1676.6787
520 | 1681.5751 | 1686.4762 | 1691.3821 | 1696.2927 | 1701.2081 | 1706.1282 | 1711.053 | 1715.9826 | 1720.9169 | 1725.8559
530 | 1730.7996 | 1735.7481 | 1740.7012 | 1745.6591 | 1750.6216 | 1755.5888 | 1760.5608 | 1765.5374 | 1770.5187 | 1775.5047
540 | 1780.4953 | 1785.4906 | 1790.4906 | 1795.4952 | 1800.5045 | 1805.5184 | 1810.537 | 1815.5602 | 1820.5881 | 1825.6206
550 | 1830.6577 | 1835.6994 | 1840.7458 | 1845.7968 | 1850.8524 | 1855.9126 | 1860.9774 | 1866.0468 | 1871.1208 | 1876.1993
560 | 1881.2825 | 1886.3703 | 1891.4626 | 1896.5595 | 1901.661 | 1906.767 | 1911.8776 | 1916.9928 | 1922.1125 | 1927.2368
570 | 1932.3656 | 1937.4989 | 1942.6368 | 1947.7793 | 1952.9262 | 1958.0777 | 1963.2337 | 1968.3942 | 1973.5592 | 1978.7288
580 | 1983.9028 | 1989.0814 | 1994.2644 | 1999.452 | 2004.644 | 2009.8405 | 2015.0415 | 2020.247 | 2025.4569 | 2030.6714
590 | 2035.8903 | 2041.1136 | 2046.3414 | 2051.5737 | 2056.8104 | 2062.0516 | 2067.2972 | 2072.5473 | 2077.8018 | 2083.0607
600 | 2088.324 | 2093.5918 | 2098.864 | 2104.1406 | 2109.4217 | 2114.7071 | 2119.997 | 2125.2912 | 2130.5899 | 2135.8929
610 | 2141.2004 | 2146.5122 | 2151.8284 | 2157.149 | 2162.474 | 2167.8034 | 2173.1371 | 2178.4752 | 2183.8176 | 2189.1644
620 | 2194.5156 | 2199.8711 | 2205.231 | 2210.5952 | 2215.9638 | 2221.3367 | 2226.7139 | 2232.0955 | 2237.4814 | 2242.8716
630 | 2248.2661 | 2253.665 | 2259.0682 | 2264.4757 | 2269.8875 | 2275.3036 | 2280.724 | 2286.1487 | 2291.5776 | 2297.0109
640 | 2302.4485 | 2307.8903 | 2313.3365 | 2318.7869 | 2324.2416 | 2329.7005 | 2335.1638 | 2340.6312 | 2346.103 | 2351.579
650 | 2357.0592 | 2362.5438 | 2368.0325 | 2373.5255 | 2379.0227 | 2384.5242 | 2390.0299 | 2395.5399 | 2401.054 | 2406.5724
660 | 2412.0951 | 2417.6219 | 2423.1529 | 2428.6882 | 2434.2277 | 2439.7713 | 2445.3192 | 2450.8713 | 2456.4276 | 2461.988
670 | 2467.5527 | 2473.1215 | 2478.6945 | 2484.2717 | 2489.8531 | 2495.4387 | 2501.0284 | 2506.6223 | 2512.2203 | 2517.8225
680 | 2523.4289 | 2529.0394 | 2534.6541 | 2540.273 | 2545.8959 | 2551.523 | 2557.1543 | 2562.7897 | 2568.4292 | 2574.0729
690 | 2579.7207 | 2585.3726 | 2591.0286 | 2596.6888 | 2602.353 | 2608.0214 | 2613.6939 | 2619.3705 | 2625.0512 | 2630.736
700 | 2636.4249 | 2642.1179 | 2647.815 | 2653.5161 | 2659.2214 | 2664.9307 | 2670.6441 | 2676.3616 | 2682.0832 | 2687.8089
710 | 2693.5386 | 2699.2724 | 2705.0102 | 2710.7521 | 2716.4981 | 2722.2481 | 2728.0021 | 2733.7602 | 2739.5224 | 2745.2886
720 | 2751.0588 | 2756.8331 | 2762.6114 | 2768.3938 | 2774.1801 | 2779.9705 | 2785.765 | 2791.5634 | 2797.3659 | 2803.1723
730 | 2808.9828 | 2814.7973 | 2820.6158 | 2826.4383 | 2832.2648 | 2838.0953 | 2843.9298 | 2849.7683 | 2855.6108 | 2861.4573
740 | 2867.3077 | 2873.1622 | 2879.0206 | 2884.883 | 2890.7493 | 2896.6197 | 2902.494 | 2908.3722 | 2914.2545 | 2920.1407
750 | 2926.0308 | 2931.9249 | 2937.823 | 2943.725 | 2949.6309 | 2955.5408 | 2961.4547 | 2967.3725 | 2973.2942 | 2979.2198
760 | 2985.1494 | 2991.0829 | 2997.0203 | 3002.9617 | 3008.907 | 3014.8562 | 3020.8093 | 3026.7663 | 3032.7273 | 3038.6921
770 | 3044.6609 | 3050.6335 | 3056.6101 | 3062.5905 | 3068.5749 | 3074.5631 | 3080.5552 | 3086.5513 | 3092.5512 | 3098.555
780 | 3104.5626 | 3110.5742 | 3116.5896 | 3122.6089 | 3128.632 | 3134.6591 | 3140.69 | 3146.7247 | 3152.7633 | 3158.8058
790 | 3164.8522 | 3170.9023 | 3176.9564 | 3183.0143 | 3189.076 | 3195.1416 | 3201.211 | 3207.2842 | 3213.3613 | 3219.4422
800 | 3225.527 | 3231.6156 | 3237.708 | 3243.8042 | 3249.9042 | 3256.0081 | 3262.1158 | 3268.2273 | 3274.3426 | 3280.4617
810 | 3286.5847 | 3292.7114 | 3298.8419 | 3304.9763 | 3311.1144 | 3317.2563 | 3323.4021 | 3329.5516 | 3335.7049 | 3341.862
820 | 3348.0228 | 3354.1875 | 3360.3559 | 3366.5281 | 3372.7041 | 3378.8838 | 3385.0674 | 3391.2547 | 3397.4457 | 3403.6405
830 | 3409.8391 | 3416.0415 | 3422.2475 | 3428.4574 | 3434.671 | 3440.8883 | 3447.1094 | 3453.3343 | 3459.5629 | 3465.7952
840 | 3472.0312 | 3478.271 | 3484.5146 | 3490.7618 | 3497.0128 | 3503.2675 | 3509.526 | 3515.7881 | 3522.054 | 3528.3236
850 | 3534.597 | 3540.874 | 3547.1547 | 3553.4392 | 3559.7273 | 3566.0192 | 3572.3148 | 3578.614 | 3584.917 | 3591.2237
860 | 3597.534 | 3603.8481 | 3610.1658 | 3616.4872 | 3622.8123 | 3629.1411 | 3635.4736 | 3641.8098 | 3648.1496 | 3654.4931
870 | 3660.8403 | 3667.1911 | 3673.5456 | 3679.9038 | 3686.2656 | 3692.6312 | 3699.0003 | 3705.3731 | 3711.7496 | 3718.1298
880 | 3724.5135 | 3730.901 | 3737.2921 | 3743.6868 | 3750.0852 | 3756.4872 | 3762.8928 | 3769.3021 | 3775.715 | 3782.1316
890 | 3788.5518 | 3794.9756 | 3801.403 | 3807.8341 | 3814.2688 | 3820.7071 | 3827.149 | 3833.5946 | 3840.0437 | 3846.4965
900 | 3852.9529 | 3859.4128 | 3865.8764 | 3872.3436 | 3878.8144 | 3885.2888 | 3891.7668 | 3898.2484 | 3904.7336 | 3911.2224
910 | 3917.7148 | 3924.2107 | 3930.7103 | 3937.2134 | 3943.7201 | 3950.2304 | 3956.7443 | 3963.2618 | 3969.7828 | 3976.3074
920 | 3982.8355 | 3989.3673 | 3995.9026 | 4002.4415 | 4008.9839 | 4015.5299 | 4022.0794 | 4028.6325 | 4035.1892 | 4041.7494
930 | 4048.3132 | 4054.8805 | 4061.4514 | 4068.0258 | 4074.6037 | 4081.1852 | 4087.7703 | 4094.3588 | 4100.9509 | 4107.5466
940 | 4114.1457 | 4120.7485 | 4127.3547 | 4133.9644 | 4140.5777 | 4147.1945 | 4153.8149 | 4160.4387 | 4167.0661 | 4173.697
950 | 4180.3313 | 4186.9693 | 4193.6107 | 4200.2556 | 4206.904 | 4213.5559 | 4220.2114 | 4226.8703 | 4233.5327 | 4240.1987
960 | 4246.8681 | 4253.541 | 4260.2174 | 4266.8973 | 4273.5807 | 4280.2676 | 4286.9579 | 4293.6518 | 4300.3491 | 4307.0499
970 | 4313.7542 | 4320.4619 | 4327.1731 | 4333.8878 | 4340.606 | 4347.3276 | 4354.0527 | 4360.7813 | 4367.5133 | 4374.2488
980 | 4380.9877 | 4387.7302 | 4394.476 | 4401.2253 | 4407.9781 | 4414.7343 | 4421.4939 | 4428.2571 | 4435.0236 | 4441.7936
990 | 4448.567 | 4455.3439 | 4462.1242 | 4468.908 | 4475.6952 | 4482.4858 | 4489.2798 | 4496.0773 | 4502.8782 | 4509.6825
1000 | 4516.4903 | 4523.3015 | 4530.116 | 4536.9341 | 4543.7555 | 4550.5803 | 4557.4086 | 4564.2403 | 4571.0753 | 4577.9138
1010 | 4584.7557 | 4591.601 | 4598.4497 | 4605.3019 | 4612.1574 | 4619.0163 | 4625.8786 | 4632.7443 | 4639.6134 | 4646.4858
1020 | 4653.3617 | 4660.241 | 4667.1236 | 4674.0097 | 4680.8991 | 4687.7919 | 4694.688 | 4701.5876 | 4708.4905 | 4715.3968
1030 | 4722.3065 | 4729.2196 | 4736.136 | 4743.0558 | 4749.9789 | 4756.9055 | 4763.8353 | 4770.7686 | 4777.7052 | 4784.6452
1040 | 4791.5885 | 4798.5352 | 4805.4852 | 4812.4386 | 4819.3953 | 4826.3554 | 4833.3188 | 4840.2856 | 4847.2557 | 4854.2292
1050 | 4861.206 | 4868.1862 | 4875.1696 | 4882.1565 | 4889.1466 | 4896.1401 | 4903.1369 | 4910.1371 | 4917.1405 | 4924.1473
1060 | 4931.1575 | 4938.1709 | 4945.1877 | 4952.2078 | 4959.2312 | 4966.2579 | 4973.288 | 4980.3213 | 4987.358 | 4994.398
1070 | 5001.4413 | 5008.4879 | 5015.5378 | 5022.591 | 5029.6475 | 5036.7073 | 5043.7704 | 5050.8368 | 5057.9066 | 5064.9796
1080 | 5072.0559 | 5079.1354 | 5086.2183 | 5093.3045 | 5100.394 | 5107.4867 | 5114.5827 | 5121.6821 | 5128.7846 | 5135.8905
1090 | 5142.9997 | 5150.1121 | 5157.2278 | 5164.3468 | 5171.4691 | 5178.5946 | 5185.7234 | 5192.8554 | 5199.9908 | 5207.1294
1100 | 5214.2712 | 5221.4163 | 5228.5647 | 5235.7164 | 5242.8713 | 5250.0294 | 5257.1908 | 5264.3555 | 5271.5234 | 5278.6946
1110 | 5285.869 | 5293.0466 | 5300.2275 | 5307.4117 | 5314.5991 | 5321.7897 | 5328.9836 | 5336.1807 | 5343.3811 | 5350.5846
1120 | 5357.7915 | 5365.0015 | 5372.2148 | 5379.4313 | 5386.6511 | 5393.874 | 5401.1002 | 5408.3297 | 5415.5623 | 5422.7982
1130 | 5430.0372 | 5437.2795 | 5444.5251 | 5451.7738 | 5459.0257 | 5466.2809 | 5473.5393 | 5480.8009 | 5488.0657 | 5495.3337
1140 | 5502.6049 | 5509.8793 | 5517.1569 | 5524.4377 | 5531.7217 | 5539.0089 | 5546.2993 | 5553.5929 | 5560.8897 | 5568.1897
1150 | 5575.4929 | 5582.7993 | 5590.1088 | 5597.4216 | 5604.7375 | 5612.0566 | 5619.3789 | 5626.7044 | 5634.0331 | 5641.3649
1160 | 5648.6999 | 5656.0381 | 5663.3795 | 5670.7241 | 5678.0718 | 5685.4227 | 5692.7767 | 5700.1339 | 5707.4943 | 5714.8579
1170 | 5722.2246 | 5729.5945 | 5736.9675 | 5744.3438 | 5751.7231 | 5759.1056 | 5766.4913 | 5773.8801 | 5781.2721 | 5788.6673
1180 | 5796.0656 | 5803.467 | 5810.8716 | 5818.2793 | 5825.6902 | 5833.1042 | 5840.5214 | 5847.9417 | 5855.3651 | 5862.7917
1190 | 5870.2214 | 5877.6543 | 5885.0903 | 5892.5294 | 5899.9716 | 5907.417 | 5914.8655 | 5922.3172 | 5929.7719 | 5937.2298
1200 | 5944.6909 | 5952.155 | 5959.6223 | 5967.0926 | 5974.5661 | 5982.0428 | 5989.5225 | 5997.0053 | 6004.4913 | 6011.9804
1210 | 6019.4726 | 6026.9679 | 6034.4663 | 6041.9678 | 6049.4724 | 6056.9801 | 6064.4909 | 6072.0049 | 6079.5219 | 6087.042
1220 | 6094.5653 | 6102.0916 | 6109.621 | 6117.1535 | 6124.6891 | 6132.2278 | 6139.7696 | 6147.3145 | 6154.8624 | 6162.4135
1230 | 6169.9676 | 6177.5248 | 6185.0851 | 6192.6485 | 6200.215 | 6207.7845 | 6215.3572 | 6222.9329 | 6230.5116 | 6238.0935
1240 | 6245.6784 | 6253.2664 | 6260.8575 | 6268.4516 | 6276.0488 | 6283.6491 | 6291.2524 | 6298.8588 | 6306.4683 | 6314.0808
1250 | 6321.6964 | 6329.315 | 6336.9367 | 6344.5615 | 6352.1893 | 6359.8202 | 6367.4541 | 6375.0911 | 6382.7311 | 6390.3742
1260 | 6398.0203 | 6405.6694 | 6413.3217 | 6420.9769 | 6428.6352 | 6436.2966 | 6443.961 | 6451.6284 | 6459.2988 | 6466.9723
1270 | 6474.6489 | 6482.3285 | 6490.0111 | 6497.6967 | 6505.3854 | 6513.0771 | 6520.7718 | 6528.4696 | 6536.1704 | 6543.8742
1280 | 6551.581 | 6559.2909 | 6567.0037 | 6574.7196 | 6582.4386 | 6590.1605 | 6597.8855 | 6605.6134 | 6613.3444 | 6621.0784
1290 | 6628.8154 | 6636.5555 | 6644.2985 | 6652.0445 | 6659.7936 | 6667.5456 | 6675.3007 | 6683.0588 | 6690.8198 | 6698.5839
1300 | 6706.351