## Stap 1 TOC
Parameter |  | Stap 1 TOC
| Referentiewaarde: | 47.936 | mgC/Nm3
| Gemiddelde | 47.5636 | mgC/Nm3
| Standaard afw. ref. abs. | 1.5195 | mgC/Nm3
| Standaard afw. ref. rel. | 3.1698 | %
| Aantal Labo's | 10
Labonr. | Result |  | Z-Score | Uitschieter | %Afw
14 | 41.8 |  | -4.0382 | XX | -12.8004
10 | 46.4 |  | -1.0109 |  | -3.2042
5 | 46.7 |  | -0.81343 |  | -2.5784
11 | 46.8 |  | -0.74762 |  | -2.3698
8 | 46.98 |  | -0.62915 |  | -1.9943
12 | 48.1 |  | 0.10795 |  | 0.34217
3 | 48.2 |  | 0.17376 |  | 0.55078
6 | 48.2 |  | 0.17376 |  | 0.55078
1 | 48.6 |  | 0.43701 |  | 1.3852
15 | 50 |  | 1.3584 |  | 4.3058

## Stap 2 TOC
Parameter |  | Stap 2 TOC
| Referentiewaarde: | 32.2332 | mgC/Nm3
| Gemiddelde | 31.1266 | mgC/Nm3
| Standaard afw. ref. abs. | 2.6223 | mgC/Nm3
| Standaard afw. ref. rel. | 8.1354 | %
| Aantal Labo's | 10
Labonr. | Result |  | Z-Score | Uitschieter | %Afw
10 | 26.7 |  | -2.1101 | X | -17.1662
5 | 29.5 |  | -1.0423 |  | -8.4795
11 | 29.5 |  | -1.0423 |  | -8.4795
8 | 30.22 |  | -0.76773 |  | -6.2458
14 | 30.3 |  | -0.73722 |  | -5.9976
1 | 30.9 |  | -0.50842 |  | -4.1362
3 | 31.8 |  | -0.16521 |  | -1.344
12 | 32.4 |  | 0.063599 |  | 0.5174
6 | 33.75 |  | 0.57841 |  | 4.7056
15 | 34.6 |  | 0.90255 |  | 7.3427

## Stap 3 TOC
Parameter |  | Stap 3 TOC
| Referentiewaarde: | 89.2869 | mgC/Nm3
| Gemiddelde | 86.6275 | mgC/Nm3
| Standaard afw. ref. abs. | 5.2308 | mgC/Nm3
| Standaard afw. ref. rel. | 5.8584 | %
| Aantal Labo's | 10
Labonr. | Result |  | Z-Score | Uitschieter | %Afw
8 | 77.88 |  | -2.1807 | X | -12.7755
11 | 83.1 |  | -1.1828 |  | -6.9292
5 | 83.3 |  | -1.1445 |  | -6.7052
12 | 83.4 |  | -1.1254 |  | -6.5932
3 | 85 |  | -0.81955 |  | -4.8013
1 | 89.7 |  | 0.078976 |  | 0.46268
6 | 89.93 |  | 0.12295 |  | 0.72027
14 | 90 |  | 0.13633 |  | 0.79867
10 | 90 |  | 0.13633 |  | 0.79867
15 | 90.4 |  | 0.2128 |  | 1.2467

## Stap 13 TOC
Parameter |  | Stap 13 TOC
| Referentiewaarde: | 47.936 | mgC/Nm3
| Gemiddelde | 48.0696 | mgC/Nm3
| Standaard afw. ref. abs. | 0.92657 | mgC/Nm3
| Standaard afw. ref. rel. | 1.9329 | %
| Aantal Labo's | 10
Labonr. | Result |  | Z-Score | Uitschieter | %Afw
11 | 46.9 |  | -1.1181 |  | -2.1612
8 | 46.92 |  | -1.0965 |  | -2.1194
5 | 47.2 |  | -0.7943 |  | -1.5353
3 | 48.1 |  | 0.17702 |  | 0.34217
12 | 48.3 |  | 0.39287 |  | 0.7594
6 | 48.35 |  | 0.44683 |  | 0.8637
15 | 48.4 |  | 0.50079 |  | 0.96801
1 | 48.6 |  | 0.71664 |  | 1.3852
10 | 48.6 |  | 0.71664 |  | 1.3852
14 | 49.6 |  | 1.7959 |  | 3.4713

## Relatieve Respons Factor
Tabel 2: gemeten concentraties (mgC/Nm³)(*) tijdens de interlaboratoriumvergelijking
Stap | Labo | [10 empty] | Component | Zuurstof-
| 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | Ref |  | gehalte%
1 | 48.6 | 48.2 | 46.7 | 48.2 | 46.98 | 46.4 | 46.8 | 48.1 | 41.8 | 50 | 47.936 | propaan | 0
2 | 30.9 | 31.8 | 29.5 | 33.75 | 30.22 | 26.7 | 29.5 | 32.4 | 30.3 | 34.6 | 32.2332 | propaan | 20.95
3 | 89.7 | 85 | 83.3 | 89.93 | 77.88 | 90 | 83.1 | 83.4 | 90 | 90.4 | 89.2869 | propaan | 13.3886
4 | 54.2 | 53.2 | 48.3 | 62.16 | 53.17 | 43 | 49.3 | 55.3 | 56.1 | 58.9 | 84.6296 | ethylacetaat | 20.3364
5 | 77.5 | 74 | 70.1 | 83.03 | 68.08 | 75.7 | 71.9 | 72.4 | 85.8 | 79.9 | 121.5702 | ethylacetaat | 11.8351
6 | 40 | 40.6 | 38.7 | 42.28 | 39.26 | 35.1 | 40.1 | 39.9 | 40.6 | 42.2 | 65.4508 | ethylacetaat | 0
7 | 78.5 | 75.5 | 76 | 77.71 | 76.3 | 75.3 | 79.1 | 77.2 | 80.4 | 81.3 | 79.453 | tolueen | 0
8 | 130 | 121.6 | 125.8 | 138.23 | 113.82 | 135.1 | 131 | 124 | 146 | 139.4 | 137.6998 | tolueen | 11.8791
9 | 86.2 | 82.9 | 84 | 103.04 | 85.36 | 74.4 | 86.9 | 92.5 | 89.2 | 98.6 | 93.796 | tolueen | 20.4043
10 | 68.7 | 65.1 | 64.1 | 72.07 | 64 | 57.3 | 63.3 | 68.5 | 71.2 | 68.7 | 93.8675 | isopropanol | 20.117
11 | 44.3 | 42.8 | 42.3 | 44.39 | 38.23 | 45.6 | 42.6 | 42 | 50.7 | 44.2 | 62.2175 | isopropanol | 11.3454
12 | 33.9 | 34.3 | 33.9 | 34.05 | 33.44 | 31.9 | 35.1 | 34.8 | 35.1 | 34.5 | 48.8932 | isopropanol | 0
13 | 48.6 | 48.1 | 47.2 | 48.35 | 46.92 | 48.6 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 48.4 | 47.936 | propaan | 0
(*) normaalcondities gerefereerd naar 101,3kPa, 0°C, droog gas
Tabel 3: Afwijking (%) van de resultaten van de deelnemers t.o.v. de referentiewaarde
Stap | Labo | [9 empty] | Component | Zuurstof-
| 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |  | gehalte%
1 | 1.385% | 0.5508% | -2.578% | 0.5508% | -1.994% | -3.204% | -2.37% | 0.3422% | -12.8% | 4.306% | propaan | 0
2 | -4.136% | -1.344% | -8.48% | 4.706% | -6.246% | -17.17% | -8.48% | 0.5174% | -5.998% | 7.343% | propaan | 20.95
3 | 0.4627% | -4.801% | -6.705% | 0.7203% | -12.78% | 0.7987% | -6.929% | -6.593% | 0.7987% | 1.247% | propaan | 13.3886
4 | -35.96% | -37.14% | -42.93% | -26.55% | -37.17% | -49.19% | -41.75% | -34.66% | -33.71% | -30.4% | ethylacetaat | 20.3364
5 | -36.25% | -39.13% | -42.34% | -31.7% | -44% | -37.73% | -40.86% | -40.45% | -29.42% | -34.28% | ethylacetaat | 11.8351
6 | -38.89% | -37.97% | -40.87% | -35.4% | -40.02% | -46.37% | -38.73% | -39.04% | -37.97% | -35.52% | ethylacetaat | 0
7 | -1.2% | -4.975% | -4.346% | -2.194% | -3.968% | -5.227% | -0.4444% | -2.836% | 1.192% | 2.325% | tolueen | 0
8 | -5.592% | -11.69% | -8.642% | 0.3851% | -17.34% | -1.888% | -4.865% | -9.949% | 6.028% | 1.235% | tolueen | 11.8791
9 | -8.098% | -11.62% | -10.44% | 9.855% | -8.994% | -20.68% | -7.352% | -1.382% | -4.9% | 5.122% | tolueen | 20.4043
10 | -26.81% | -30.65% | -31.71% | -23.22% | -31.82% | -38.96% | -32.56% | -27.02% | -24.15% | -26.81% | isopropanol | 20.117
11 | -28.8% | -31.21% | -32.01% | -28.65% | -38.55% | -26.71% | -31.53% | -32.49% | -18.51% | -28.96% | isopropanol | 11.3454
12 | -30.67% | -29.85% | -30.67% | -30.36% | -31.61% | -34.76% | -28.21% | -28.82% | -28.21% | -29.44% | isopropanol | 0
13 | 1.385% | 0.3422% | -1.535% | 0.8637% | -2.119% | 1.385% | -2.161% | 0.7594% | 3.471% | 0.968% | propaan | 0
Tabel 5: Relatieve respons factoren (RRF) voor tolueen aceton en chloroform bij verschillende zuurstofgehaltes
Stap | Labo | [9 empty] | Zuurstof-
| 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | gehalte%
ethylacetaat
4 | 0.66807 | 0.63719 | 0.6236 | 0.70149 | 0.67012 | 0.61339 | 0.63651 | 0.65007 | 0.70518 | 0.64837 | 20.3355
5 | 0.63456 | 0.6394 | 0.61806 | 0.6781 | 0.64203 | 0.61775 | 0.63546 | 0.63758 | 0.70017 | 0.64914 | 11.8315
6 | 0.6028 | 0.61692 | 0.60693 | 0.64244 | 0.61205 | 0.55403 | 0.62755 | 0.60754 | 0.71137 | 0.61814 | 0
tolueen
7 | 0.97451 | 0.94504 | 0.98186 | 0.9727 | 0.97986 | 0.9791 | 1.0197 | 0.96833 | 1.1605 | 0.98101 | 0
8 | 0.93973 | 0.92762 | 0.97924 | 0.99667 | 0.94765 | 0.97335 | 1.0222 | 0.96407 | 1.0519 | 0.99988 | 11.8764
9 | 0.95867 | 0.89587 | 0.97854 | 1.0492 | 0.97069 | 0.95759 | 1.0123 | 0.98111 | 1.0117 | 0.97931 | 20.4042
isopropanol
10 | 0.76346 | 0.70298 | 0.74615 | 0.73328 | 0.72723 | 0.73694 | 0.73684 | 0.726 | 0.80691 | 0.68182 | 20.1232
11 | 0.70874 | 0.7226 | 0.72874 | 0.70836 | 0.70446 | 0.72711 | 0.73567 | 0.7227 | 0.80843 | 0.70166 | 11.711
12 | 0.76346 | 0.70298 | 0.74615 | 0.73328 | 0.72723 | 0.73694 | 0.73684 | 0.726 | 0.80691 | 0.68182 | 0