## 187
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2014-07-04 |  | Rapportnr. : 2014/MRG/R/117 |  | Versie :1
Labocode: | 187
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [8 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | % Afwijking of Abs afwijking |  | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 103.9 | 101.2097 | 2.658% |  | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 104.3 | 105 | -0.7 |  | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.9 | 6.1002 | -3.281% |  | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.96 | 6.0937 | -2.194% |  | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 6.3 | 6.0778 | 3.655% |  | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.9 | 12.1595 | -2.134% |  | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12 | 12.0578 | -0.4797% |  | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 12.4 | 12.0392 | 2.997% |  | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 11.46 | 10.4803 | 9.348% |  | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.7 | 5.6694 | 0.5402% |  | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.4 | 12.2703 | 1.057% |  | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 18.4 | 18.6644 | -1.416% |  | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 73.8 | 73.2591 | 0.7384% |  | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 103 | 101.8067 | 1.172% |  | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 190 | 192.5271 | -1.313% |  | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 86.2 | 80.8985 | 6.553% |  | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 86.2 | 83,03 | 2,841 | 2 | 4 | 1.12
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 85.5 | 82.3449 | 3.832% |  | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 85.5 | 81,56 | 3,809 | 2 | 5 | 1.03
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 85.2 | 81.6221 | 4.384% |  | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 85.2 | 80,81 | 3,315 | 2 | 5 | 1.32
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | <2 | 0 |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | <2 | 1.4464 |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | <2 | 0.72361 |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 88.4 | 80.8985 | 9.273% |  | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 88.4 | 83,47 | 4,043 | 2 | 6 | 1.22
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 83.5 | 81.1914 | 2.843% |  | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 83.5 | 83,02 | 2,945 | 1 | 1 | 0.16
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 84.2 | 81.2045 | 3.689% |  | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 84.2 | 83,53 | 3,073 | 1 | 1 | 0.22
stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 103 | 98.6949 | 4.362% |  | stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 103 | 101,6 | 3,386 | 1 | 1 | 0.41
stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 93.5 | 89.5969 | 4.356% |  | stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 93.5 | 87,7 | 5,081 | 1 | 7 | 1.14
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 66.9 | 63.4011 | 5.519% |  | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 66.9 | 65,81 | 3,14 | 1 | 2 | 0.35
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 81.1 | 75.7497 | 7.063% |  | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 81.1 | 79,34 | 4,455 | 1 | 2 | 0.4
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 80.4 | 75.762 | 6.122% |  | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 80.4 | 75,82 | 4,655 | 1 | 6 | 0.98
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 65.8 | 61.0057 | 7.859% |  | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 65.8 | 61,86 | 5,361 | 2 | 6 | 0.73
stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 24 | 25.4455 | -5.681% |  | stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 24 | 24,57 | 2,35 | 1 | -2 | -0.24
stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 150 | 152.7554 | -1.804% |  | stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 150 | 150,6 | 3,912 | 1 | 0 | -0.15
stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 152.7802 | -2.474% |  | stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 151,1 | 7,773 | 1 | -1 | -0.27
stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.8 | 91.0485 | -3.568% |  | stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.8 | 88,79 | 4,77 | 1 | -1 | -0.21
stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 226 | 232.4995 | -2.796% |  | stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 226 | 228,9 | 10,37 | 1 | -1 | -0.28
stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 74.8 | 73.8094 | 1.342% |  | stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 74.8 | 73,56 | 5,211 | 1 | 2 | 0.24
stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.45 | 8.3754 | 0.074556 |  | stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.45 | 8.371 | 0.03529 | 1 | 0.079 | 2.24
stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.46 | 16.3877 | 0.072281 |  | stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.5 | 16.37 | 0.1106 | 1 | 0.13 | 1.18
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.4 | 16.3879 | 0.012096 |  | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.4 | 16.34 | 0.1028 | 1 | 0.06 | 0.58
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.58 | 4.4634 | 0.11658 |  | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.58 | 4.492 | 0.06145 | 1 | 0.088 | 1.43
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.99 | 7.8879 | 0.10215 |  | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.99 | 7.908 | 0.0706 | 1 | 0.082 | 1.16
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.37 | 16.31 | 0.060035 |  | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.4 | 16.3 | 0.09619 | 1 | 0.1 | 1.04
stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.39 | 8.2948 | 0.095155 |  | stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.39 | 8.324 | 0.07081 | 1 | 0.066 | 0.93
stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.3 | 5.2073 | 0.09269 |  | stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.3 | 5.235 | 0.04904 | 1 | 0.065 | 1.33
stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.99 | 20.9483 | 0.041656 |  | stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 21 | 20.92 | 0.0991 | 1 | 0.08 | 0.81
stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 4.05 | 4.0573 | -0.1811% |  | stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 4.05 | 3,988 | 0,1113 | 2 | 2 | 0.56
stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 4.06 | 4.058 | 0.04914% |  | stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 4.06 | 3,992 | 0,119 | 2 | 2 | 0.57
Beoordeling zuurstofsynergisme TOC stappen 1,2,3 - 4,5,6
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | O2 gehalte (vol%) | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | Herekende Gerapp. Waarde | Herekende referentie- waarde | Abs afwijking (mgC/Nm³) |  | Maximaal verschil in abs afwijking (mgC/Nm³)
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 86.2 | 80.8985 | 80.8985 | 80.8985 | 0 |  | 2.0679
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | 85.5 | 82.3449 | 78.8321 | 80.9 | -2.0679
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | 85.2 | 81.6221 | 79.2512 | 80.9 | -1.6488
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | <2 | 0 |  | 0 |  |  | <2
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | <2 | 1.4464 |  | 0
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | <2 | 0.72361 |  | 0

## 215
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2014-07-04 |  | Rapportnr. : 2014/MRG/R/117 |  | Versie :1
Labocode: | 215
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 101 | 94.0689 | 7.368% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 106.6 | 105.12 | 1.48 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.95 | 6.1067 | -2.566% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12 | 12.2444 | -1.996% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 10.16 | 10.5033 | -3.268% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.4 | 6.4943 | -1.452% | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 11.8 | 11.2702 | 4.701% | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19 | 18.9797 | 0.107% | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 73.4 | 73.4839 | -0.1141% | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 102.6 | 101.5867 | 0.9975% | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 192.6 | 192.5271 | 0.03784% | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 82.8 | 81.1914 | 1.981% | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 82.8 | 83,02 | 2,945 | 1 | 0 | -0.07
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 83.6 | 81.2045 | 2.95% | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 83.6 | 83,53 | 3,073 | 1 | 0 | 0.02
stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 104 | 98.6949 | 5.375% | stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 104 | 101,6 | 3,386 | 1 | 2 | 0.71
stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ |  | 89.5969 |  | stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | - | 87,7 | 5,081 | 1 | - | -
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ |  | 63.4011 |  | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | - | 65,81 | 3,14 | 1 | - | -
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ |  | 75.7497 |  | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | - | 79,34 | 4,455 | 1 | - | -
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ |  | 75.762 |  | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | - | 75,82 | 4,655 | 1 | - | -
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ |  | 61.0057 |  | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | - | 61,86 | 5,361 | 2 | - | -
stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 23.8 | 25.4455 | -6.467% | stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 23.8 | 24,57 | 2,35 | 1 | -3 | -0.33
stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 154 | 152.7554 | 0.8148% | stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 154 | 150,6 | 3,912 | 1 | 2 | 0.87
stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 155 | 152.7802 | 1.453% | stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 155 | 151,1 | 7,773 | 1 | 3 | 0.5
stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 92.4 | 91.0485 | 1.484% | stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 92.4 | 88,79 | 4,77 | 1 | 4 | 0.76
stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 240 | 232.4995 | 3.226% | stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 240 | 228,9 | 10,37 | 1 | 5 | 1.07
stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 75.6 | 73.8094 | 2.426% | stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 75.6 | 73,56 | 5,211 | 1 | 3 | 0.39
stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.37 | 8.3754 | -0.005444 | stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.37 | 8.371 | 0.03529 | 1 | -0.001 | -0.03
stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.34 | 16.3877 | -0.047719 | stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.3 | 16.37 | 0.1106 | 1 | -0.07 | -0.63
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.27 | 16.3879 | -0.1179 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.3 | 16.34 | 0.1028 | 1 | -0.04 | -0.39
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.45 | 4.4634 | -0.013416 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.45 | 4.492 | 0.06145 | 1 | -0.042 | -0.68
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.85 | 7.8879 | -0.037851 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.85 | 7.908 | 0.0706 | 1 | -0.058 | -0.82
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.23 | 16.31 | -0.079965 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16.3 | 0.09619 | 1 | -0.1 | -1.04
stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.27 | 8.2948 | -0.024845 | stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.27 | 8.324 | 0.07081 | 1 | -0.054 | -0.76
stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.2 | 5.2073 | -0.0073102 | stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.2 | 5.235 | 0.04904 | 1 | -0.035 | -0.71
stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.87 | 20.9483 | -0.078344 | stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.9 | 20.92 | 0.0991 | 1 | -0.02 | -0.2
stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 3.72 | 4.0573 | -8.314% | stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 3.72 | 3,988 | 0,1113 | 2 | -7 | -2.41
stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 3.72 | 4.058 | -8.329% | stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 3.72 | 3,992 | 0,119 | 2 | -7 | -2.29

## 249
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2014-07-04 |  | Rapportnr. : 2014/MRG/R/117 |  | Versie :1
Labocode: | 249
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 96.71 | 94.5421 | 2.293% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 105.5 | 104.81 | 0.69 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.63 | 6.27 | -10.21% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.1 | 12.4569 | -10.89% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 4.99 | 10.4803 | -52.39% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.7 | 6.6443 | 0.8388% | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 11.3 | 11.4643 | -1.433% | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 18.9 | 19.6554 | -3.843% | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 73.3 | 73.284 | 0.02177% | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 102.2 | 101.0267 | 1.161% | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 209.7 | 210.1932 | -0.2346% | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 79.1 | 81.1914 | -2.576% | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 79.1 | 83,02 | 2,945 | 1 | -5 | -1.33
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 79.9 | 81.2045 | -1.606% | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 79.9 | 83,53 | 3,073 | 1 | -4 | -1.18
stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 99.7 | 98.6949 | 1.018% | stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 99.7 | 101,6 | 3,386 | 1 | -2 | -0.56
stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 87 | 89.5969 | -2.898% | stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 87 | 87,7 | 5,081 | 1 | -1 | -0.14
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 64.6 | 63.4011 | 1.891% | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 64.6 | 65,81 | 3,14 | 1 | -2 | -0.39
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 81 | 75.7497 | 6.931% | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 81 | 79,34 | 4,455 | 1 | 2 | 0.37
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 77.4 | 75.762 | 2.162% | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 77.4 | 75,82 | 4,655 | 1 | 2 | 0.34
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 67.5 | 61.0057 | 10.65% | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 67.5 | 61,86 | 5,361 | 2 | 9 | 1.05
stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 24.2 | 25.4455 | -4.895% | stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 24.2 | 24,57 | 2,35 | 1 | -1 | -0.16
stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 152.7554 | -2.458% | stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 150,6 | 3,912 | 1 | -1 | -0.41
stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 152.7802 | -2.474% | stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 151,1 | 7,773 | 1 | -2 | -0.27
stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.8 | 91.0485 | -3.568% | stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.8 | 88,79 | 4,77 | 1 | -1 | -0.21
stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 228 | 232.4995 | -1.935% | stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 228 | 228,9 | 10,37 | 1 | 0 | -0.09
stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 70.3 | 73.8094 | -4.755% | stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 70.3 | 73,56 | 5,211 | 1 | -4 | -0.63
stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.4 | 8.3754 | 0.024556 | stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.4 | 8.371 | 0.03529 | 1 | 0.029 | 0.82
stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.41 | 16.3877 | 0.022281 | stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.4 | 16.37 | 0.1106 | 1 | 0.03 | 0.27
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.36 | 16.3879 | -0.027904 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.4 | 16.34 | 0.1028 | 1 | 0.06 | 0.58
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.54 | 4.4634 | 0.076584 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.54 | 4.492 | 0.06145 | 1 | 0.048 | 0.78
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.93 | 7.8879 | 0.042149 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.93 | 7.908 | 0.0706 | 1 | 0.022 | 0.31
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.33 | 16.31 | 0.020035 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.3 | 16.3 | 0.09619 | 1 | 0 | 0
stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.35 | 8.2948 | 0.055155 | stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.35 | 8.324 | 0.07081 | 1 | 0.026 | 0.37
stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.27 | 5.2073 | 0.06269 | stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.27 | 5.235 | 0.04904 | 1 | 0.035 | 0.71
stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.95 | 20.9483 | 0.0016558 | stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 21 | 20.92 | 0.0991 | 1 | 0.08 | 0.81
stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 3.93 | 4.0573 | -3.139% | stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 3.93 | 3,988 | 0,1113 | 2 | -1 | -0.52
stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 3.92 | 4.058 | -3.401% | stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 3.92 | 3,992 | 0,119 | 2 | -2 | -0.61

## 256
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2014-07-04 |  | Rapportnr. : 2014/MRG/R/117 |  | Versie :1
Labocode: | 256
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 81.3 | 81.1914 | 0.1338% | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 81.3 | 83,02 | 2,945 | 1 | -2 | -0.58
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 81.3 | 81.2045 | 0.1176% | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 81.3 | 83,53 | 3,073 | 1 | -3 | -0.73
stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 105 | 98.6949 | 6.388% | stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 105 | 101,6 | 3,386 | 1 | 3 | 1
stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 82.1 | 89.5969 | -8.367% | stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 82.1 | 87,7 | 5,081 | 1 | -6 | -1.1
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 62.9 | 63.4011 | -0.7904% | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 62.9 | 65,81 | 3,14 | 1 | -4 | -0.93
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 74.9 | 75.7497 | -1.122% | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 74.9 | 79,34 | 4,455 | 1 | -6 | -1
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 70.6 | 75.762 | -6.813% | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 70.6 | 75,82 | 4,655 | 1 | -7 | -1.12
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 54.3 | 61.0057 | -10.99% | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 54.3 | 61,86 | 5,361 | 2 | -12 | -1.41
stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 23.6 | 25.4455 | -7.253% | stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 23.6 | 24,57 | 2,35 | 1 | -4 | -0.41
stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 148 | 152.7554 | -3.113% | stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 148 | 150,6 | 3,912 | 1 | -2 | -0.66
stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 146 | 152.7802 | -4.438% | stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 146 | 151,1 | 7,773 | 1 | -3 | -0.66
stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.2 | 91.0485 | -6.424% | stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.2 | 88,79 | 4,77 | 1 | -4 | -0.75
stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 220 | 232.4995 | -5.376% | stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 220 | 228,9 | 10,37 | 1 | -4 | -0.86
stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 71.5 | 73.8094 | -3.129% | stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 71.5 | 73,56 | 5,211 | 1 | -3 | -0.4
stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.36 | 8.3754 | -0.015444 | stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.36 | 8.371 | 0.03529 | 1 | -0.011 | -0.31
stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.33 | 16.3877 | -0.057719 | stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.3 | 16.37 | 0.1106 | 1 | -0.07 | -0.63
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.27 | 16.3879 | -0.1179 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.3 | 16.34 | 0.1028 | 1 | -0.04 | -0.39
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.56 | 4.4634 | 0.096584 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.56 | 4.492 | 0.06145 | 1 | 0.068 | 1.11
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.96 | 7.8879 | 0.072149 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.96 | 7.908 | 0.0706 | 1 | 0.052 | 0.74
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.3 | 16.31 | -0.0099649 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.3 | 16.3 | 0.09619 | 1 | 0 | 0
stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.45 | 8.2948 | 0.15515 | stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.45 | 8.324 | 0.07081 | 1 | 0.126 | 1.78
stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.41 | 5.2073 | 0.20269 | stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.41 | 5.235 | 0.04904 | 1 | 0.175 | 3.57
stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.83 | 20.9483 | -0.11834 | stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.8 | 20.92 | 0.0991 | 1 | -0.12 | -1.21
stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 4.03 | 4.0573 | -0.674% | stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 4.03 | 3,988 | 0,1113 | 2 | 1 | 0.38
stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 4.02 | 4.058 | -0.9366% | stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 4.02 | 3,992 | 0,119 | 2 | 1 | 0.24

## 324
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2014-07-04 |  | Rapportnr. : 2014/MRG/R/117 |  | Versie :1
Labocode: | 324
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 79.2 | 85.8263 | -7.721% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 105.2 | 104.91 | 0.29 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.9 | 6.1472 | -4.022% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.8 | 6.0471 | -4.086% | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.9 | 12.1924 | -2.398% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12 | 12.0901 | -0.7452% | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.88 | 10.4803 | -15.27% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 80 | 81.1914 | -1.467% | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 80 | 83,02 | 2,945 | 1 | -4 | -1.03
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 80.3 | 81.2045 | -1.114% | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 80.3 | 83,53 | 3,073 | 1 | -4 | -1.05
stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 98 | 98.6949 | -0.7041% | stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 98 | 101,6 | 3,386 | 1 | -4 | -1.06
stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 80.8 | 89.5969 | -9.818% | stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 80.8 | 87,7 | 5,081 | 1 | -8 | -1.36
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 61.2 | 63.4011 | -3.472% | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 61.2 | 65,81 | 3,14 | 1 | -7 | -1.47
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 86.6 | 75.7497 | 14.32% | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 86.6 | 79,34 | 4,455 | 1 | 9 | 1.63
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 78.1 | 75.762 | 3.086% | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 78.1 | 75,82 | 4,655 | 1 | 3 | 0.49
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 65.8 | 61.0057 | 7.859% | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 65.8 | 61,86 | 5,361 | 2 | 6 | 0.73
stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26.7 | 25.4455 | 4.93% | stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26.7 | 24,57 | 2,35 | 1 | 9 | 0.91
stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 152.7554 | -2.458% | stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 150,6 | 3,912 | 1 | -1 | -0.41
stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 152.7802 | -2.474% | stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 151,1 | 7,773 | 1 | -2 | -0.27
stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.7 | 91.0485 | -3.678% | stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.7 | 88,79 | 4,77 | 1 | -1 | -0.23
stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 225 | 232.4995 | -3.226% | stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 225 | 228,9 | 10,37 | 1 | -2 | -0.38
stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 71.1 | 73.8094 | -3.671% | stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 71.1 | 73,56 | 5,211 | 1 | -3 | -0.47
stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.3 | 8.3754 | -0.075444 | stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.3 | 8.371 | 0.03529 | 1 | -0.071 | -2.01
stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.25 | 16.3877 | -0.13772 | stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.2 | 16.37 | 0.1106 | 1 | -0.17 | -1.54
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.2 | 16.3879 | -0.1879 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.2 | 16.34 | 0.1028 | 1 | -0.14 | -1.36
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.46 | 4.4634 | -0.0034157 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.46 | 4.492 | 0.06145 | 1 | -0.032 | -0.52
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.83 | 7.8879 | -0.057851 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.83 | 7.908 | 0.0706 | 1 | -0.078 | -1.1
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.17 | 16.31 | -0.13996 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16.3 | 0.09619 | 1 | -0.1 | -1.04
stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.25 | 8.2948 | -0.044845 | stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.25 | 8.324 | 0.07081 | 1 | -0.074 | -1.05
stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.19 | 5.2073 | -0.01731 | stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.19 | 5.235 | 0.04904 | 1 | -0.045 | -0.92
stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.77 | 20.9483 | -0.17834 | stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.8 | 20.92 | 0.0991 | 1 | -0.12 | -1.21
stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% |  | 4.0573 |  | stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | - | 3,988 | 0,1113 | 2 | - | -
stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% |  | 4.058 |  | stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | - | 3,992 | 0,119 | 2 | - | -

## 482
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2014-07-04 |  | Rapportnr. : 2014/MRG/R/117 |  | Versie :1
Labocode: | 482
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [8 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | % Afwijking of Abs afwijking |  | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 66.4 | 63.53 | 4.518% |  | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 105 | 104.89 | 0.11 |  | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.83 | 6.1143 | -4.65% |  | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 9.58 | 6.2015 | 54.48% |  | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 5.48 | 6.0544 | -9.487% |  | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.7 | 12.1726 | -3.882% |  | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.9 | 12.3738 | 4.253% |  | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 11.3 | 12.1645 | -7.107% |  | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 10 | 10.5033 | -4.792% |  | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 84.5 | 80.8985 | 4.452% |  | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 84.5 | 83,03 | 2,841 | 2 | 2 | 0.52
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 84.1 | 82.3449 | 2.131% |  | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 84.1 | 81,56 | 3,809 | 2 | 3 | 0.67
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 82.2 | 81.6221 | 0.708% |  | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 82.2 | 80,81 | 3,315 | 2 | 2 | 0.42
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 0 |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | <1,61 | 1.4464 |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | <1,61 | 0.72361 |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 84.9 | 80.8985 | 4.946% |  | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 84.9 | 83,47 | 4,043 | 2 | 2 | 0.35
Beoordeling zuurstofsynergisme TOC stappen 1,2,3 - 4,5,6
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | O2 gehalte (vol%) | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | Herekende Gerapp. Waarde | Herekende referentie- waarde | Abs afwijking (mgC/Nm³) |  | Maximaal verschil in abs afwijking (mgC/Nm³)
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 84.5 | 80.8985 | 80.8985 | 80.8985 | 0 |  | 2.9011
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | 84.1 | 82.3449 | 79.1013 | 80.9 | -1.7987
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | 82.2 | 81.6221 | 77.9989 | 80.9 | -2.9011
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | <2
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | <1,61 | 1.4464 |  | 0
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | <1,61 | 0.72361 |  | 0

## 516
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2014-07-04 |  | Rapportnr. : 2014/MRG/R/117 |  | Versie :1
Labocode: | 516
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [8 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | % Afwijking of Abs afwijking |  | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.5 | 90.9715 | 1.68% |  | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 106 | 105.12 | 0.88 |  | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.85 | 6.1257 | -4.501% |  | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.84 | 6.1606 | -5.204% |  | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 6.21 | 6.12 | 1.47% |  | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.96 | 12.2103 | -2.05% |  | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 11.58 | 12.1171 | -4.432% |  | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 12.11 | 12.1424 | -0.2665% |  | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 10.5 | 10.4803 | 0.1875% |  | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.3 | 6.3743 | -1.166% |  | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 11.47 | 11.2851 | 1.638% |  | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.37 | 18.9497 | 2.218% |  | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.03 | 0 |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 88.17 | 87.746 | 0.4832% |  | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 103.57 | 102.4068 | 1.136% |  | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 192.67 | 192.5271 | 0.0742% |  | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 193.3 | 0 |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0.1 | 0 |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 84.6 | 80.8985 | 4.575% |  | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 84.6 | 83,03 | 2,841 | 2 | 2 | 0.55
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 83.2 | 82.3449 | 1.038% |  | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 83.2 | 81,56 | 3,809 | 2 | 2 | 0.43
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 81.9 | 81.6221 | 0.3405% |  | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 81.9 | 80,81 | 3,315 | 2 | 1 | 0.33
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 0 |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 1.4464 |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 0.72361 |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 86.2 | 80.8985 | 6.553% |  | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 86.2 | 83,47 | 4,043 | 2 | 3 | 0.68
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 84.4 | 81.1914 | 3.952% |  | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 84.4 | 83,02 | 2,945 | 1 | 2 | 0.47
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 84.4 | 81.2045 | 3.935% |  | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 84.4 | 83,53 | 3,073 | 1 | 1 | 0.28
stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 97.1 | 98.6949 | -1.616% |  | stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 97.1 | 101,6 | 3,386 | 1 | -4 | -1.33
stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 87.5 | 89.5969 | -2.34% |  | stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 87.5 | 87,7 | 5,081 | 1 | 0 | -0.04
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 64 | 63.4011 | 0.9446% |  | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 64 | 65,81 | 3,14 | 1 | -3 | -0.58
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 81.6 | 75.7497 | 7.723% |  | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 81.6 | 79,34 | 4,455 | 1 | 3 | 0.51
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 80.3 | 75.762 | 5.99% |  | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 80.3 | 75,82 | 4,655 | 1 | 6 | 0.96
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 56.9 | 61.0057 | -6.73% |  | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 56.9 | 61,86 | 5,361 | 2 | -8 | -0.93
stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 22.6 | 25.4455 | -11.18% |  | stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 22.6 | 24,57 | 2,35 | 1 | -8 | -0.84
stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 152.7554 | -2.458% |  | stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 150,6 | 3,912 | 1 | -1 | -0.41
stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 152.7802 | -2.474% |  | stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 151,1 | 7,773 | 1 | -1 | -0.27
stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 86.3 | 91.0485 | -5.215% |  | stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 86.3 | 88,79 | 4,77 | 1 | -3 | -0.52
stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 224 | 232.4995 | -3.656% |  | stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 224 | 228,9 | 10,37 | 1 | -2 | -0.47
stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 72.6 | 73.8094 | -1.638% |  | stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 72.6 | 73,56 | 5,211 | 1 | -1 | -0.18
stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.36 | 8.3754 | -0.015444 |  | stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.36 | 8.371 | 0.03529 | 1 | -0.011 | -0.31
stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.44 | 16.3877 | 0.052281 |  | stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.4 | 16.37 | 0.1106 | 1 | 0.03 | 0.27
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.39 | 16.3879 | 0.0020962 |  | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.4 | 16.34 | 0.1028 | 1 | 0.06 | 0.58
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.46 | 4.4634 | -0.0034157 |  | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.46 | 4.492 | 0.06145 | 1 | -0.032 | -0.52
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.88 | 7.8879 | -0.0078509 |  | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.88 | 7.908 | 0.0706 | 1 | -0.028 | -0.4
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.35 | 16.31 | 0.040035 |  | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.4 | 16.3 | 0.09619 | 1 | 0.1 | 1.04
stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.31 | 8.2948 | 0.015155 |  | stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.31 | 8.324 | 0.07081 | 1 | -0.014 | -0.2
stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.21 | 5.2073 | 0.0026898 |  | stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.21 | 5.235 | 0.04904 | 1 | -0.025 | -0.51
stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 21 | 20.9483 | 0.051656 |  | stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 21 | 20.92 | 0.0991 | 1 | 0.08 | 0.81
stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 4.13 | 4.0573 | 1.791% |  | stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 4.13 | 3,988 | 0,1113 | 2 | 4 | 1.28
stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 4.13 | 4.058 | 1.774% |  | stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 4.13 | 3,992 | 0,119 | 2 | 3 | 1.16
Beoordeling zuurstofsynergisme TOC stappen 1,2,3 - 4,5,6
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | O2 gehalte (vol%) | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | Herekende Gerapp. Waarde | Herekende referentie- waarde | Abs afwijking (mgC/Nm³) |  | Maximaal verschil in abs afwijking (mgC/Nm³)
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 84.6 | 80.8985 | 80.8985 | 80.8985 | 0 |  | 3.2776
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | 83.2 | 82.3449 | 78.1623 | 80.9 | -2.7377
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | 81.9 | 81.6221 | 77.6224 | 80.9 | -3.2776
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.45
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | 0 | 1.4464 | -1.4464 | 0 | -1.4464
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | 0 | 0.72361 | -0.72361 | 0 | -0.72361

## 585
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2014-07-04 |  | Rapportnr. : 2014/MRG/R/117 |  | Versie :1
Labocode: | 585
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [8 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | % Afwijking of Abs afwijking |  | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 101 | 100.87 | 0.1289% |  | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 107 | 104.91 | 2.09 |  | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.67 | 6.0558 | -6.37% |  | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.21 | 6.064 | 2.407% |  | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.37 | 12.0693 | -5.794% |  | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12 | 12.062 | -0.5142% |  | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 10.3 | 10.4803 | -1.721% |  | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.44 | 6.5093 | -1.064% |  | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 11.06 | 11.1956 | -1.211% |  | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.14 | 19.4902 | -1.797% |  | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 73.2 | 73.284 | -0.1147% |  | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 103 | 101.8667 | 1.113% |  | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 192 | 191.6873 | 0.1631% |  | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 82.1 | 80.8985 | 1.485% |  | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 82.1 | 83,03 | 2,841 | 2 | -1 | -0.33
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 77 | 82.3449 | -6.491% |  | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 77 | 81,56 | 3,809 | 2 | -6 | -1.2
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 78 | 81.6221 | -4.438% |  | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 78 | 80,81 | 3,315 | 2 | -3 | -0.85
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 0.3 | 0 |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 1.7 | 1.4464 |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 0.9 | 0.72361 |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81 | 80.8985 | 0.1254% |  | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81 | 83,47 | 4,043 | 2 | -3 | -0.61
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 82 | 81.1914 | 0.996% |  | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 82 | 83,02 | 2,945 | 1 | -1 | -0.35
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 83 | 81.2045 | 2.211% |  | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 83 | 83,53 | 3,073 | 1 | -1 | -0.17
stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 101 | 98.6949 | 2.336% |  | stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 101 | 101,6 | 3,386 | 1 | -1 | -0.18
stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 92 | 89.5969 | 2.682% |  | stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 92 | 87,7 | 5,081 | 1 | 5 | 0.85
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 69 | 63.4011 | 8.831% |  | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 69 | 65,81 | 3,14 | 1 | 5 | 1.02
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 82 | 75.7497 | 8.251% |  | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 82 | 79,34 | 4,455 | 1 | 3 | 0.6
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 79 | 75.762 | 4.274% |  | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 79 | 75,82 | 4,655 | 1 | 4 | 0.68
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 62 | 61.0057 | 1.63% |  | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 62 | 61,86 | 5,361 | 2 | 0 | 0.03
stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26 | 25.4455 | 2.179% |  | stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26 | 24,57 | 2,35 | 1 | 6 | 0.61
stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 155 | 152.7554 | 1.469% |  | stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 155 | 150,6 | 3,912 | 1 | 3 | 1.12
stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 165 | 152.7802 | 7.998% |  | stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 165 | 151,1 | 7,773 | 1 | 9 | 1.79
stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 95 | 91.0485 | 4.34% |  | stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 95 | 88,79 | 4,77 | 1 | 7 | 1.3
stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 239 | 232.4995 | 2.796% |  | stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 239 | 228,9 | 10,37 | 1 | 4 | 0.97
stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 81 | 73.8094 | 9.742% |  | stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 81 | 73,56 | 5,211 | 1 | 10 | 1.43
stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.36 | 8.3754 | -0.015444 |  | stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.36 | 8.371 | 0.03529 | 1 | -0.011 | -0.31
stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.34 | 16.3877 | -0.047719 |  | stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.3 | 16.37 | 0.1106 | 1 | -0.07 | -0.63
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.29 | 16.3879 | -0.097904 |  | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.3 | 16.34 | 0.1028 | 1 | -0.04 | -0.39
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.51 | 4.4634 | 0.046584 |  | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.51 | 4.492 | 0.06145 | 1 | 0.018 | 0.29
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.89 | 7.8879 | 0.0021491 |  | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.89 | 7.908 | 0.0706 | 1 | -0.018 | -0.25
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.26 | 16.31 | -0.049965 |  | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.3 | 16.3 | 0.09619 | 1 | 0 | 0
stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.31 | 8.2948 | 0.015155 |  | stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.31 | 8.324 | 0.07081 | 1 | -0.014 | -0.2
stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.25 | 5.2073 | 0.04269 |  | stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.25 | 5.235 | 0.04904 | 1 | 0.015 | 0.31
stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.87 | 20.9483 | -0.078344 |  | stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.9 | 20.92 | 0.0991 | 1 | -0.02 | -0.2
stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 4.05 | 4.0573 | -0.1811% |  | stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 4.05 | 3,988 | 0,1113 | 2 | 2 | 0.56
stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 4.04 | 4.058 | -0.4437% |  | stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 4.04 | 3,992 | 0,119 | 2 | 1 | 0.4
Beoordeling zuurstofsynergisme TOC stappen 1,2,3 - 4,5,6
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | O2 gehalte (vol%) | Gerapp. Waarde | Ref. Waarde | Herekende Gerapp. Waarde | Herekende referentie- waarde | Abs afwijking (mgC/Nm³) |  | Maximaal verschil in abs afwijking (mgC/Nm³)
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 82.1 | 80.8985 | 80.8985 | 80.8985 | 0 |  | 6.3596
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | 77 | 82.3449 | 74.5404 | 80.9 | -6.3596
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | 78 | 81.6221 | 76.1772 | 80.9 | -4.7228
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | 1.7 | 1.4464 | -0.046429 | 0 | -0.046429
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | 0.9 | 0.72361 | -0.12361 | 0 | -0.12361

## 659
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2014-07-04 |  | Rapportnr. : 2014/MRG/R/117 |  | Versie :1
Labocode: | 659
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [8 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | % Afwijking of Abs afwijking |  | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 77.2 | 80.8985 | -4.572% |  | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 77.2 | 83,03 | 2,841 | 2 | -7 | -2.05
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 79.8 | 82.3449 | -3.091% |  | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 79.8 | 81,56 | 3,809 | 2 | -2 | -0.46
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 77.8 | 81.6221 | -4.683% |  | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 77.8 | 80,81 | 3,315 | 2 | -4 | -0.91
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | <1 | 0 |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | <1 | 1.4464 |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | <1 | 0.72361 |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 78.6 | 80.8985 | -2.841% |  | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 78.6 | 83,47 | 4,043 | 2 | -6 | -1.2
Beoordeling zuurstofsynergisme TOC stappen 1,2,3 - 4,5,6
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | O2 gehalte (vol%) | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | Herekende Gerapp. Waarde | Herekende referentie- waarde | Abs afwijking (mgC/Nm³) |  | Maximaal verschil in abs afwijking (mgC/Nm³)
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 77.2 | 80.8985 | 80.8985 | 80.8985 | 0 |  | 1.2542
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | 79.8 | 82.3449 | 82.1542 | 80.9 | 1.2542
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | 77.8 | 81.6221 | 80.8045 | 80.9 | -0.09547
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | <1 | 0 |  | 0 |  |  | <2
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | <1 | 1.4464 |  | 0
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | <1 | 0.72361 |  | 0

## 761
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2014-07-04 |  | Rapportnr. : 2014/MRG/R/117 |  | Versie :1
Labocode: | 761
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [8 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | % Afwijking of Abs afwijking |  | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 82.6 | 80.8985 | 2.103% |  | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 82.6 | 83,03 | 2,841 | 2 | -1 | -0.15
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 82.6 | 82.3449 | 0.3097% |  | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 82.6 | 81,56 | 3,809 | 2 | 1 | 0.27
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 81.7 | 81.6221 | 0.09546% |  | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 81.7 | 80,81 | 3,315 | 2 | 1 | 0.27
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | <2 | 0 |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | <2 | 1.4464 |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | <2 | 0.72361 |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 82.6 | 80.8985 | 2.103% |  | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 82.6 | 83,47 | 4,043 | 2 | -1 | -0.22
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 85 | 81.1914 | 4.691% |  | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 85 | 83,02 | 2,945 | 1 | 2 | 0.67
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 85 | 81.2045 | 4.674% |  | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 85 | 83,53 | 3,073 | 1 | 2 | 0.48
stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 103 | 98.6949 | 4.362% |  | stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 103 | 101,6 | 3,386 | 1 | 1 | 0.41
stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 85 | 89.5969 | -5.131% |  | stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 85 | 87,7 | 5,081 | 1 | -3 | -0.53
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 66 | 63.4011 | 4.099% |  | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 66 | 65,81 | 3,14 | 1 | 0 | 0.06
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 79 | 75.7497 | 4.291% |  | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 79 | 79,34 | 4,455 | 1 | 0 | -0.08
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 74 | 75.762 | -2.326% |  | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 74 | 75,82 | 4,655 | 1 | -2 | -0.39
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 60 | 61.0057 | -1.649% |  | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 60 | 61,86 | 5,361 | 2 | -3 | -0.35
stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26.7 | 25.4455 | 4.93% |  | stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26.7 | 24,57 | 2,35 | 1 | 9 | 0.91
stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 152 | 152.7554 | -0.4945% |  | stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 152 | 150,6 | 3,912 | 1 | 1 | 0.36
stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 151 | 152.7802 | -1.165% |  | stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 151 | 151,1 | 7,773 | 1 | 0 | -0.01
stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 89 | 91.0485 | -2.25% |  | stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 89 | 88,79 | 4,77 | 1 | 0 | 0.04
stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 229 | 232.4995 | -1.505% |  | stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 229 | 228,9 | 10,37 | 1 | 0 | 0.01
stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 74 | 73.8094 | 0.2583% |  | stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 74 | 73,56 | 5,211 | 1 | 1 | 0.08
stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.37 | 8.3754 | -0.005444 |  | stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.37 | 8.371 | 0.03529 | 1 | -0.001 | -0.03
stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.37 | 16.3877 | -0.017719 |  | stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.4 | 16.37 | 0.1106 | 1 | 0.03 | 0.27
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.31 | 16.3879 | -0.077904 |  | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.3 | 16.34 | 0.1028 | 1 | -0.04 | -0.39
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.49 | 4.4634 | 0.026584 |  | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.49 | 4.492 | 0.06145 | 1 | -0.002 | -0.03
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.91 | 7.8879 | 0.022149 |  | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.91 | 7.908 | 0.0706 | 1 | 0.002 | 0.03
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.27 | 16.31 | -0.039965 |  | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.3 | 16.3 | 0.09619 | 1 | 0 | 0
stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.29 | 8.2948 | -0.0048453 |  | stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.29 | 8.324 | 0.07081 | 1 | -0.034 | -0.48
stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.22 | 5.2073 | 0.01269 |  | stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.22 | 5.235 | 0.04904 | 1 | -0.015 | -0.31
stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.95 | 20.9483 | 0.0016558 |  | stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 21 | 20.92 | 0.0991 | 1 | 0.08 | 0.81
stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 3.9 | 4.0573 | -3.878% |  | stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 3.9 | 3,988 | 0,1113 | 2 | -2 | -0.79
stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 3.9 | 4.058 | -3.894% |  | stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 3.9 | 3,992 | 0,119 | 2 | -2 | -0.77
Beoordeling zuurstofsynergisme TOC stappen 1,2,3 - 4,5,6
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | O2 gehalte (vol%) | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | Herekende Gerapp. Waarde | Herekende referentie- waarde | Abs afwijking (mgC/Nm³) |  | Maximaal verschil in abs afwijking (mgC/Nm³)
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 82.6 | 80.8985 | 80.8985 | 80.8985 | 0 |  | 1.4225
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | 82.6 | 82.3449 | 79.4775 | 80.9 | -1.4225
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | 81.7 | 81.6221 | 79.3077 | 80.9 | -1.5923
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | <2 | 0 |  | 0 |  |  | <2
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | <2 | 1.4464 |  | 0
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | <2 | 0.72361 |  | 0

## 835
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2014-07-04 |  | Rapportnr. : 2014/MRG/R/117 |  | Versie :1
Labocode: | 835
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 166.7 | 167.0099 | -0.1855% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 104.7 | 105.12 | -0.42 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.9 | 6.0727 | -2.843% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6 | 6.0318 | -0.5267% | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.9 | 12.0978 | -1.635% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 11.7 | 12.0549 | -2.944% | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 10.47 | 10.5033 | -0.3167% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.28 | 6.4193 | -2.17% | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 11.28 | 11.2254 | 0.4862% | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.6 | 19.6704 | -0.358% | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 88.04 | 88.0458 | -0.006544% | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 102.52 | 101.3467 | 1.158% | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 193.33 | 192.8271 | 0.2608% | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 86.3 | 81.1914 | 6.292% | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 86.3 | 83,02 | 2,945 | 1 | 4 | 1.11
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 87.5 | 81.2045 | 7.753% | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 87.5 | 83,53 | 3,073 | 1 | 5 | 1.29
stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 100 | 98.6949 | 1.322% | stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 100 | 101,6 | 3,386 | 1 | -2 | -0.47
stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 93.7 | 89.5969 | 4.579% | stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 93.7 | 87,7 | 5,081 | 1 | 7 | 1.18
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 66.4 | 63.4011 | 4.73% | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 66.4 | 65,81 | 3,14 | 1 | 1 | 0.19
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 75.9 | 75.7497 | 0.1984% | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 75.9 | 79,34 | 4,455 | 1 | -4 | -0.77
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 72.4 | 75.762 | -4.438% | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 72.4 | 75,82 | 4,655 | 1 | -5 | -0.73
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 58.6 | 61.0057 | -3.943% | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 58.6 | 61,86 | 5,361 | 2 | -5 | -0.61
stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 11.9 | 25.4455 | -53.23% | stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 11.9 | 24,57 | 2,35 | 1 | -52 | -5.39
stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 72 | 152.7554 | -52.87% | stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 72 | 150,6 | 3,912 | 1 | -52 | -20.09
stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 71.7 | 152.7802 | -53.07% | stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 71.7 | 151,1 | 7,773 | 1 | -53 | -10.21
stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 42.9 | 91.0485 | -52.88% | stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 42.9 | 88,79 | 4,77 | 1 | -52 | -9.62
stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 110 | 232.4995 | -52.69% | stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 110 | 228,9 | 10,37 | 1 | -52 | -11.47
stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 35 | 73.8094 | -52.58% | stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 35 | 73,56 | 5,211 | 1 | -52 | -7.4
stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.39 | 8.3754 | 0.014556 | stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.39 | 8.371 | 0.03529 | 1 | 0.019 | 0.54
stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.44 | 16.3877 | 0.052281 | stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.4 | 16.37 | 0.1106 | 1 | 0.03 | 0.27
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.38 | 16.3879 | -0.0079038 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.4 | 16.34 | 0.1028 | 1 | 0.06 | 0.58
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.51 | 4.4634 | 0.046584 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.51 | 4.492 | 0.06145 | 1 | 0.018 | 0.29
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.92 | 7.8879 | 0.032149 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.92 | 7.908 | 0.0706 | 1 | 0.012 | 0.17
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.3 | 16.31 | -0.0099649 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.3 | 16.3 | 0.09619 | 1 | 0 | 0
stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.32 | 8.2948 | 0.025155 | stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.32 | 8.324 | 0.07081 | 1 | -0.004 | -0.06
stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.25 | 5.2073 | 0.04269 | stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.25 | 5.235 | 0.04904 | 1 | 0.015 | 0.31
stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.94 | 20.9483 | -0.0083442 | stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.9 | 20.92 | 0.0991 | 1 | -0.02 | -0.2
stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 4.05 | 4.0573 | -0.1811% | stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 4.05 | 3,988 | 0,1113 | 2 | 2 | 0.56
stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 4.1 | 4.058 | 1.035% | stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 4.1 | 3,992 | 0,119 | 2 | 3 | 0.91

## 853
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2014-07-04 |  | Rapportnr. : 2014/MRG/R/117 |  | Versie :1
Labocode: | 853
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 93.7 | 81.1914 | 15.41% | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 93.7 | 83,02 | 2,945 | 1 | 13 | 3.63
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 93.7 | 81.2045 | 15.39% | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 93.7 | 83,53 | 3,073 | 1 | 12 | 3.31
stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 111 | 98.6949 | 12.47% | stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 111 | 101,6 | 3,386 | 1 | 10 | 2.78
stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 86 | 89.5969 | -4.015% | stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 86 | 87,7 | 5,081 | 1 | -2 | -0.33
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 73.9 | 63.4011 | 16.56% | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 73.9 | 65,81 | 3,14 | 1 | 12 | 2.58
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 44.1 | 75.7497 | -41.78% | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 44.1 | 79,34 | 4,455 | 1 | -44 | -7.91
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 38.6 | 75.762 | -49.05% | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 38.6 | 75,82 | 4,655 | 1 | -49 | -8
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | - | 61.0057 |  | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | - | 61,86 | 5,361 | 2 | - | -
stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 32 | 25.4455 | 25.76% | stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 32 | 24,57 | 2,35 | 1 | 30 | 3.16
stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 168 | 152.7554 | 9.98% | stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 168 | 150,6 | 3,912 | 1 | 11 | 4.45
stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 168 | 152.7802 | 9.962% | stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 168 | 151,1 | 7,773 | 1 | 11 | 2.17
stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 104 | 91.0485 | 14.22% | stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 104 | 88,79 | 4,77 | 1 | 17 | 3.19
stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 259 | 232.4995 | 11.4% | stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 259 | 228,9 | 10,37 | 1 | 13 | 2.9
stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 83.8 | 73.8094 | 13.54% | stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 83.8 | 73,56 | 5,211 | 1 | 14 | 1.97
stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.4 | 8.3754 | 0.024556 | stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.4 | 8.371 | 0.03529 | 1 | 0.029 | 0.82
stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.7 | 16.3877 | 0.31228 | stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.7 | 16.37 | 0.1106 | 1 | 0.33 | 2.98
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.7 | 16.3879 | 0.3121 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.7 | 16.34 | 0.1028 | 1 | 0.36 | 3.5
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.4 | 4.4634 | -0.063416 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.4 | 4.492 | 0.06145 | 1 | -0.092 | -1.5
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 8.01 | 7.8879 | 0.12215 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 8.01 | 7.908 | 0.0706 | 1 | 0.102 | 1.44
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.8 | 16.31 | 0.49004 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.8 | 16.3 | 0.09619 | 1 | 0.5 | 5.2
stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.4 | 8.2948 | 0.10515 | stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.4 | 8.324 | 0.07081 | 1 | 0.076 | 1.07
stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.2 | 5.2073 | -0.0073102 | stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.2 | 5.235 | 0.04904 | 1 | -0.035 | -0.71
stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 21 | 20.9483 | 0.051656 | stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 21 | 20.92 | 0.0991 | 1 | 0.08 | 0.81
stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% |  | 4.0573 |  | stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | - | 3,988 | 0,1113 | 2 | - | -
stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% |  | 4.058 |  | stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | - | 3,992 | 0,119 | 2 | - | -

## 961
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2014-07-04 |  | Rapportnr. : 2014/MRG/R/117 |  | Versie :1
Labocode: | 961
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [8 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | % Afwijking of Abs afwijking |  | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 82.1 | 80.8985 | 1.485% |  | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 82.1 | 83,03 | 2,841 | 2 | -1 | -0.33
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78.7 | 82.3449 | -4.426% |  | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78.7 | 81,56 | 3,809 | 2 | -4 | -0.75
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 78.9 | 81.6221 | -3.335% |  | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 78.9 | 80,81 | 3,315 | 2 | -2 | -0.58
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | <0,5 | 0 |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 0.8 | 1.4464 |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | <0,5 | 0.72361 |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 82.6 | 80.8985 | 2.103% |  | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 82.6 | 83,47 | 4,043 | 2 | -1 | -0.22
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 81.4 | 81.1914 | 0.257% |  | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 81.4 | 83,02 | 2,945 | 1 | -2 | -0.55
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 81.5 | 81.2045 | 0.3639% |  | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 81.5 | 83,53 | 3,073 | 1 | -2 | -0.66
stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 100 | 98.6949 | 1.322% |  | stap 9 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 100 | 101,6 | 3,386 | 1 | -1 | -0.47
stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 89.4 | 89.5969 | -0.2198% |  | stap 2 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 89.4 | 87,7 | 5,081 | 1 | 2 | 0.33
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 66.6 | 63.4011 | 5.045% |  | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 66.6 | 65,81 | 3,14 | 1 | 1 | 0.25
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 79.2 | 75.7497 | 4.555% |  | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 79.2 | 79,34 | 4,455 | 1 | 0 | -0.03
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 77.2 | 75.762 | 1.898% |  | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 77.2 | 75,82 | 4,655 | 1 | 2 | 0.3
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 65.8 | 61.0057 | 7.859% |  | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 65.8 | 61,86 | 5,361 | 2 | 6 | 0.73
stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 23.5 | 25.4455 | -7.646% |  | stap 1 | gas | 51 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 23.5 | 24,57 | 2,35 | 1 | -4 | -0.46
stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 152.7554 | -2.458% |  | stap 4 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 150,6 | 3,912 | 1 | -1 | -0.41
stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 152.7802 | -2.474% |  | stap 5 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 151,1 | 7,773 | 1 | -2 | -0.27
stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.9 | 91.0485 | -3.458% |  | stap 6 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.9 | 88,79 | 4,77 | 1 | -1 | -0.19
stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 229 | 232.4995 | -1.505% |  | stap 7 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 229 | 228,9 | 10,37 | 1 | 0 | 0.01
stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 71.1 | 73.8094 | -3.671% |  | stap 8 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 71.1 | 73,56 | 5,211 | 1 | -3 | -0.47
stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.33 | 8.3754 | -0.045444 |  | stap 1 | gas | 57 | O2 | vol% | 8.33 | 8.371 | 0.03529 | 1 | -0.041 | -1.16
stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.28 | 16.3877 | -0.10772 |  | stap 2 | gas | 58 | O2 | vol% | 16.3 | 16.37 | 0.1106 | 1 | -0.07 | -0.63
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.22 | 16.3879 | -0.1679 |  | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.2 | 16.34 | 0.1028 | 1 | -0.14 | -1.36
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.45 | 4.4634 | -0.013416 |  | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.45 | 4.492 | 0.06145 | 1 | -0.042 | -0.68
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.82 | 7.8879 | -0.067851 |  | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 7.82 | 7.908 | 0.0706 | 1 | -0.088 | -1.25
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.19 | 16.31 | -0.11996 |  | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16.3 | 0.09619 | 1 | -0.1 | -1.04
stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.24 | 8.2948 | -0.054845 |  | stap 7 | gas | 63 | O2 | vol% | 8.24 | 8.324 | 0.07081 | 1 | -0.084 | -1.19
stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.19 | 5.2073 | -0.01731 |  | stap 8 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.19 | 5.235 | 0.04904 | 1 | -0.045 | -0.92
stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.75 | 20.9483 | -0.19834 |  | stap 9 | gas | 65 | O2 | vol% | 20.8 | 20.92 | 0.0991 | 1 | -0.12 | -1.21
stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 3.93 | 4.0573 | -3.139% |  | stap 4 | gas | 66 | CO2 | vol% | 3.93 | 3,988 | 0,1113 | 2 | -1 | -0.52
stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 3.94 | 4.058 | -2.908% |  | stap 5 | gas | 67 | CO2 | vol% | 3.94 | 3,992 | 0,119 | 2 | -1 | -0.44
Beoordeling zuurstofsynergisme TOC stappen 1,2,3 - 4,5,6
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | O2 gehalte (vol%) | Gerapp. waarde | Ref. Waarde | Herekende Gerapp. Waarde | Herekende referentie- waarde | Abs afwijking (mgC/Nm³) |  | Maximaal verschil in abs afwijking (mgC/Nm³)
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | 82.1 | 80.8985 | 80.8985 | 80.8985 | 0 |  | 4.7139
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | 78.7 | 82.3449 | 76.1861 | 80.9 | -4.7139
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | 78.9 | 81.6221 | 77.0561 | 80.9 | -3.8439
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 0 | <0,5 | 0 |  | 0 |  |  | <2
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 20.95 | 0.8 | 1.4464 |  | 0
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 10.4801 | <0,5 | 0.72361 |  | 0