## 127
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 127
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100.1 | 100.907 | -0.7998% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100.1
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 123.4 | 122.7585 | 0.5226% | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 123.4
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5 | 5.3783 | -7.035% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5 | 5.392 | -7.271% | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s |  |  |  | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 0
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.8 | 12.2411 | -3.603% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.8
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.2 | 12.2017 | -0.01359% | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.2
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s |  |  |  | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 0
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 11.38 | 10.0971 | 12.71% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 11.38
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.21 | 6.1895 | 0.3315% | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.21
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.36 | 9.2608 | 1.071% | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.36
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.2 | 19.2002 | -0.001017% | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.2
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 81.19 | 80.7781 | 0.5099% | stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 81.19
stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 105.11 | 105.0508 | 0.05632% | stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 105.11
stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 161.54 | 161.6175 | -0.04796% | stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 161.54
stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | 0
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 81.8 | 86,05 | -4.939% | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 81.8 | 82,56 | 3,366 | 1 | -1 | -0.23
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 39.2 | 44,35 | -11.61% | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 39.2 | 40,12 | 2,242 | 1 | -2 | -0.41
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 65.2 | 60,91 | 7.043% | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 65.2 | 59,73 | 2,714 | 1 | 9 | 2.02
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 12.6 | 17.7812 |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 12.6
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 11.2 | 15.5555 |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 11.2
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 13.9 | 20.9719 |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 13.9
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 77.3 | 104.3053 |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 77.3
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 89.5 | 129.4782 |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 89.5
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 104 | 152.2274 |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 104
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 56.7 | 52.7657 |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 56.7
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 41.7 | 48.4577 |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 41.7
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 34.2 | 39.542 |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 34.2
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 82.5 | 86,05 | -4.126% | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 82.5 | 83,36 | 2,668 | 1 | -1 | -0.32
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 87.5 | 82,76 | 5.727% | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 87.5 | 83,49 | 2,924 | 1 | 5 | 1.37
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 41.7 | 38,02 | 9.679% | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 41.7 | 38,45 | 2,467 | 1 | 8 | 1.32
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 148 | 138,4 | 6.936% | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 148 | 139,9 | 4,612 | 1 | 6 | 1.76
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 88.5 | 80,6 | 9.801% | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 88.5 | 82,91 | 3,215 | 1 | 7 | 1.74
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 45.8 | 49,61 | -7.68% | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 45.8 | 48,16 | 3,332 | 1 | -5 | -0.71
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 42.5 | 47,48 | -10.49% | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 42.5 | 46,05 | 3,083 | 1 | -8 | -1.15
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 294 | 285,4 | 3.013% | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 294 | 290,4 | 10,72 | 1 | 1 | 0.34
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 114 | 103,9 | 9.721% | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 114 | 106,4 | 3,997 | 1 | 7 | 1.9
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 35.6 | 37,25 | -4.43% | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 35.6 | 37,79 | 4,306 | 1 | -6 | -0.51
stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 285,4 |  | stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 103,9 |  | stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 37,25 |  | stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 37.6 | 34,95 | 7.582% | stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 37.6 | 36,15 | 2,945 | 1 | 4 | 0.49
stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 120 | 125 | -4% | stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 120 | 122,1 | 3,61 | 1 | -2 | -0.58
stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 170 | 172,7 | -1.563% | stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 170 | 169,4 | 2,899 | 1 | 0 | 0.21
stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.8 | 56,29 | -4.424% | stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.8 | 54,7 | 1,767 | 1 | -2 | -0.51
stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 86.2 | 90,23 | -4.466% | stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 86.2 | 88,39 | 2,519 | 1 | -2 | -0.87
stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 150,2 | -0.7989% | stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 149,7 | 3,699 | 1 | 0 | -0.19
stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.46 | 0,3954 | 0.0646 | stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.46 | 0,43 | 0,06913 | 1 | 7 | 0.43
stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.1 | 16,16 | -0.06 | stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.1 | 16,17 | 0,09068 | 1 | 0 | -0.77
stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.42 | 5,378 | 0.042 | stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.42 | 5,434 | 0,06265 | 1 | 0 | -0.22
stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.69 | 6,633 | 0.057 | stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.69 | 6,696 | 0,0705 | 1 | 0 | -0.09
stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.5 | 19,72 | -0.22 | stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.5 | 19,63 | 0,1373 | 1 | -1 | -0.95
stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.5 | 12,55 | -0.05 | stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.5 | 12,59 | 0,09779 | 1 | -1 | -0.92
stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.6 | 13,68 | -0.08 | stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.6 | 13,74 | 0,1184 | 1 | -1 | -1.18
stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.07 | 3,142 | -2.292% | stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.07 | 3,137 | 0,08596 | 1 | -2 | -0.78
stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.82 | 5,89 | -1.188% | stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.82 | 5,898 | 0,2059 | 1 | -1 | -0.38

## 146
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 146
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.01 | 6.1895 | -2.9% | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.01
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.17 | 9.2309 | -0.6599% | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.17
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.37 | 19.3955 | -0.1315% | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.37
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1
stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 82.4 | 81.3463 | 1.295% | stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 82.4
stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 104.4 | 104.5296 | -0.124% | stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 104.4
stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 160.8 | 160.1414 | 0.4112% | stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 160.8
stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | <1 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | <1
stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | <1 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | <1
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 85 | 82,76 | 2.707% | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 85 | 83,49 | 2,924 | 1 | 2 | 0.52
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 39.4 | 38,02 | 3.63% | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 39.4 | 38,45 | 2,467 | 1 | 2 | 0.39
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 140 | 138,4 | 1.156% | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 140 | 139,9 | 4,612 | 1 | 0 | 0.02
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 86.3 | 80,6 | 7.072% | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 86.3 | 82,91 | 3,215 | 1 | 4 | 1.05
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 40 | 49,61 | -19.37% | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 40 | 48,16 | 3,332 | 1 | -17 | -2.45
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 43 | 47,48 | -9.436% | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 43 | 46,05 | 3,083 | 1 | -7 | -0.99
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 305 | 285,4 | 6.868% | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 305 | 290,4 | 10,72 | 1 | 5 | 1.36
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 109 | 103,9 | 4.909% | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 109 | 106,4 | 3,997 | 1 | 2 | 0.65
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 31 | 37,25 | -16.78% | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 31 | 37,79 | 4,306 | 1 | -18 | -1.58
stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 285 | 285,4 | -0.1402% | stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 285 | -
stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 104 | 103,9 | 0.09625% | stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 104 | -
stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 28 | 37,25 | -24.83% | stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 28 | -
stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 29.8 | 34,95 | -14.74% | stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 29.8 | 36,15 | 2,945 | 1 | -18 | -2.16
stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 118 | 125 | -5.6% | stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 118 | 122,1 | 3,61 | 1 | -3 | -1.14
stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 167 | 172,7 | -3.301% | stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 167 | 169,4 | 2,899 | 1 | -1 | -0.83
stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54.1 | 56,29 | -3.891% | stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54.1 | 54,7 | 1,767 | 1 | -1 | -0.34
stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.1 | 90,23 | -3.469% | stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.1 | 88,39 | 2,519 | 1 | -1 | -0.51
stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 150,2 | -0.7989% | stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 149,7 | 3,699 | 1 | 0 | -0.19
stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.4 | 0,3954 | 0.0046 | stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.4 | 0,43 | 0,06913 | 1 | -7 | -0.43
stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.1 | 16,16 | -0.06 | stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.1 | 16,17 | 0,09068 | 1 | 0 | -0.77
stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.49 | 5,378 | 0.112 | stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.49 | 5,434 | 0,06265 | 1 | 1 | 0.89
stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.65 | 6,633 | 0.017 | stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.65 | 6,696 | 0,0705 | 1 | -1 | -0.65
stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.4 | 19,72 | -0.32 | stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.4 | 19,63 | 0,1373 | 1 | -1 | -1.68
stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.5 | 12,55 | -0.05 | stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.5 | 12,59 | 0,09779 | 1 | -1 | -0.92
stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.6 | 13,68 | -0.08 | stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.6 | 13,74 | 0,1184 | 1 | -1 | -1.18
stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.16 | 3,142 | 0.5729% | stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.16 | 3,137 | 0,08596 | 1 | 1 | 0.27
stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.94 | 5,89 | 0.8489% | stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.94 | 5,898 | 0,2059 | 1 | 1 | 0.2

## 187
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 187
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 99.4 | 98.3709 | 1.046% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 99.4
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 123.4 | 122.6169 | 0.6386% | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 123.4
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.26 | 5.2377 | 0.4252% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.26
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.22 | 5.3007 | -1.522% | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.22
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 5.4 | 5.3615 | 0.7173% | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 5.4
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.3 | 11.8527 | 3.773% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.3
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.2 | 11.9819 | 1.821% | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.2
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 12.4 | 12.1002 | 2.478% | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 12.4
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.7 | 10.0971 | -3.933% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.7
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 7.5 | 7.0442 | 6.47% | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 7.5
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.75 | 9.2908 | 4.943% | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.75
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.7 | 19.4856 | 1.1% | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.7
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,4 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,4
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,4 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,4
stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 81.1 | 80.0617 | 1.297% | stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 81.1
stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 105 | 104.9506 | 0.04707% | stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 105
stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 162 | 161.7176 | 0.1746% | stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 162
stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | <0,4 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | <0,4
stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | <0,4 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | <0,4
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 87.4 | 86,05 | 1.569% | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 87.4 | 82,56 | 3,366 | 1 | 6 | 1.44
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 42.6 | 44,35 | -3.946% | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 42.6 | 40,12 | 2,242 | 1 | 6 | 1.11
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 61.5 | 60,91 | 0.9686% | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 61.5 | 59,73 | 2,714 | 1 | 3 | 0.65
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 15.6 | 17.7812 |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 15.6
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 17.2 | 15.5555 |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 17.2
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 20.9 | 20.9719 |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 20.9
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 72.5 | 104.3053 |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 72.5
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 90.2 | 129.4782 |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 90.2
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 106 | 152.2274 |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 106
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 54.9 | 52.7657 |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 54.9
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 51 | 48.4577 |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 51
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 39.9 | 39.542 |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 39.9
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 88.2 | 86,05 | 2.499% | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 88.2 | 83,36 | 2,668 | 1 | 6 | 1.81
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 85.7 | 82,76 | 3.552% | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 85.7 | 83,49 | 2,924 | 1 | 3 | 0.76
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 39.4 | 38,02 | 3.63% | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 39.4 | 38,45 | 2,467 | 1 | 2 | 0.39
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 145 | 138,4 | 4.769% | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 145 | 139,9 | 4,612 | 1 | 4 | 1.11
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 84.9 | 80,6 | 5.335% | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 84.9 | 82,91 | 3,215 | 1 | 2 | 0.62
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 51.7 | 49,61 | 4.213% | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 51.7 | 48,16 | 3,332 | 1 | 7 | 1.06
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 49.2 | 47,48 | 3.623% | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 49.2 | 46,05 | 3,083 | 1 | 7 | 1.02
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 295 | 285,4 | 3.364% | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 295 | 290,4 | 10,72 | 1 | 2 | 0.43
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 109 | 103,9 | 4.909% | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 109 | 106,4 | 3,997 | 1 | 2 | 0.65
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 40.9 | 37,25 | 9.799% | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 40.9 | 37,79 | 4,306 | 1 | 8 | 0.72
stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 285,4 |  | stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 103,9 |  | stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 37,25 |  | stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 34.3 | 34,95 | -1.86% | stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 34.3 | 36,15 | 2,945 | 1 | -5 | -0.63
stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 125 | 125 | 0% | stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 125 | 122,1 | 3,61 | 1 | 2 | 0.8
stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173 | 172,7 | 0.1737% | stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173 | 169,4 | 2,899 | 1 | 2 | 1.24
stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.6 | 56,29 | 0.5507% | stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.6 | 54,7 | 1,767 | 1 | 3 | 1.08
stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90.3 | 90,23 | 0.07758% | stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90.3 | 88,39 | 2,519 | 1 | 2 | 0.76
stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 153 | 150,2 | 1.864% | stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 153 | 149,7 | 3,699 | 1 | 2 | 0.89
stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.51 | 0,3954 | 0.1146 | stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.51 | 0,43 | 0,06913 | 1 | 19 | 1.16
stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.3 | 16,16 | 0.14 | stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.3 | 16,17 | 0,09068 | 1 | 1 | 1.43
stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.53 | 5,378 | 0.152 | stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.53 | 5,434 | 0,06265 | 1 | 2 | 1.53
stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.81 | 6,633 | 0.177 | stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.81 | 6,696 | 0,0705 | 1 | 2 | 1.62
stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.8 | 19,72 | 0.08 | stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.8 | 19,63 | 0,1373 | 1 | 1 | 1.24
stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.7 | 12,55 | 0.15 | stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.7 | 12,59 | 0,09779 | 1 | 1 | 1.12
stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.8 | 13,68 | 0.12 | stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.8 | 13,74 | 0,1184 | 1 | 0 | 0.51
stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.17 | 3,142 | 0.8912% | stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.17 | 3,137 | 0,08596 | 1 | 1 | 0.38
stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 6.01 | 5,89 | 2.037% | stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 6.01 | 5,898 | 0,2059 | 1 | 2 | 0.54

## 215
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 215
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100 | 100.6579 | -0.6536% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 123.7 | 122.5931 | 0.9029% | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 123.7
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.1 | 5.3294 | -4.305% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.1
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.3 | 5.3051 | -0.09533% | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.3
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s |  |  |  | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 0
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.6 | 12.351 | -6.08% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.6
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 11.6 | 12.153 | -4.55% | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 11.6
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s |  |  |  | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 0
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 10.5 | 10.0971 | 3.99% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 10.5
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.2 | 6.1895 | 0.17% | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.2
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.3 | 9.2908 | 0.09943% | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.3
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.4 | 19.5758 | -0.898% | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.4
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,5
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,5
stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 82 | 81.1733 | 1.018% | stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 82
stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 105 | 104.8905 | 0.1044% | stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 105
stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 162 | 161.7926 | 0.1282% | stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 162
stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | <0,5
stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | <0,5
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 86.6 | 86,05 | 0.6392% | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 86.6 | 82,56 | 3,366 | 1 | 5 | 1.2
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 42.7 | 44,35 | -3.72% | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 42.7 | 40,12 | 2,242 | 1 | 6 | 1.15
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 59.4 | 60,91 | -2.479% | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 59.4 | 59,73 | 2,714 | 1 | -1 | -0.12
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 15.3 | 17.7812 |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 15.3
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 17.3 | 15.5555 |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 17.3
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 20.5 | 20.9719 |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 20.5
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 68.7 | 104.3053 |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 68.7
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 88.5 | 129.4782 |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 88.5
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 106.2 | 152.2274 |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 106.2
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 52.1 | 52.7657 |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 52.1
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 49.4 | 48.4577 |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 49.4
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 38.3 | 39.542 |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 38.3
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 85.9 | 86,05 | -0.1743% | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 85.9 | 83,36 | 2,668 | 1 | 3 | 0.95
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 83 | 82,76 | 0.29% | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 83 | 83,49 | 2,924 | 1 | -1 | -0.17
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 39 | 38,02 | 2.578% | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 39 | 38,45 | 2,467 | 1 | 1 | 0.22
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 139 | 138,4 | 0.4335% | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 139 | 139,9 | 4,612 | 1 | -1 | -0.2
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 81 | 80,6 | 0.4963% | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 81 | 82,91 | 3,215 | 1 | -2 | -0.59
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ |  | 49,61 | NG | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 48,16 | 3,332 | 1 |  | NG
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ |  | 47,48 | NG | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 46,05 | 3,083 | 1 |  | NG
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 245 | 285,4 | -14.16% | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 245 | 290,4 | 10,72 | 1 | -16 | -4.24
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 89 | 103,9 | -14.34% | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 89 | 106,4 | 3,997 | 1 | -16 | -4.35
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 39 | 37,25 | 4.698% | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 39 | 37,79 | 4,306 | 1 | 3 | 0.28
stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 285,4 |  | stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 103,9 |  | stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 37,25 |  | stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 34 | 34,95 | -2.718% | stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 34 | 36,15 | 2,945 | 1 | -6 | -0.73
stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 119 | 125 | -4.8% | stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 119 | 122,1 | 3,61 | 1 | -3 | -0.86
stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 166 | 172,7 | -3.88% | stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 166 | 169,4 | 2,899 | 1 | -2 | -1.17
stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53 | 56,29 | -5.845% | stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53 | 54,7 | 1,767 | 1 | -3 | -0.96
stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85 | 90,23 | -5.796% | stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85 | 88,39 | 2,519 | 1 | -4 | -1.35
stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 143 | 150,2 | -4.794% | stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 143 | 149,7 | 3,699 | 1 | -4 | -1.81
stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.35 | 0,3954 | -0.0454 | stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.35 | 0,43 | 0,06913 | 1 | -19 | -1.16
stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.1 | 16,16 | -0.06 | stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.1 | 16,17 | 0,09068 | 1 | 0 | -0.77
stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.36 | 5,378 | -0.018 | stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.36 | 5,434 | 0,06265 | 1 | -1 | -1.18
stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.65 | 6,633 | 0.017 | stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.65 | 6,696 | 0,0705 | 1 | -1 | -0.65
stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.6 | 19,72 | -0.12 | stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.6 | 19,63 | 0,1373 | 1 | 0 | -0.22
stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.5 | 12,55 | -0.05 | stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.5 | 12,59 | 0,09779 | 1 | -1 | -0.92
stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.7 | 13,68 | 0.02 | stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.7 | 13,74 | 0,1184 | 1 | 0 | -0.34
stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.08 | 3,142 | -1.973% | stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.08 | 3,137 | 0,08596 | 1 | -2 | -0.66
stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.77 | 5,89 | -2.037% | stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.77 | 5,898 | 0,2059 | 1 | -2 | -0.62

## 249
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 249
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 89.9 | 90.9333 | -1.136% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 89.9
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 122.3 | 122.4292 | -0.1056% | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 122.3
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.26 | 5.3459 | -1.607% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.26
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 4.89 | 5.3714 | -8.962% | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 4.89
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s |  |  |  | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 0
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.3 | 12.092 | 1.72% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.3
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 11.6 | 11.9251 | -2.726% | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 11.6
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s |  |  |  | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 0
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.53 | 10.0971 | -5.617% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.53
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.8 | 6.1158 | -5.164% | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.8
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.3 | 9.2459 | 0.5853% | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.3
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.6 | 19.4406 | 0.8201% | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.6
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.3 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.3
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.3 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.3
stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 78.3 | 80.7287 | -3.008% | stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 78.3
stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 104.6 | 104.5296 | 0.06735% | stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 104.6
stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 160.1 | 160.1164 | -0.01025% | stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 160.1
stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | <0,3 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | <0,3
stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | <0,3 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | <0,3
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 79.7 | 82,76 | -3.697% | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 79.7 | 83,49 | 2,924 | 1 | -5 | -1.3
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 36.3 | 38,02 | -4.524% | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 36.3 | 38,45 | 2,467 | 1 | -6 | -0.87
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 138 | 138,4 | -0.289% | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 138 | 139,9 | 4,612 | 1 | -1 | -0.41
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 79.9 | 80,6 | -0.8685% | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 79.9 | 82,91 | 3,215 | 1 | -4 | -0.94
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 48.9 | 49,61 | -1.431% | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 48.9 | 48,16 | 3,332 | 1 | 2 | 0.22
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 44.5 | 47,48 | -6.276% | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 44.5 | 46,05 | 3,083 | 1 | -3 | -0.5
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 289 | 285,4 | 1.261% | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 289 | 290,4 | 10,72 | 1 | 0 | -0.13
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 105 | 103,9 | 1.059% | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 105 | 106,4 | 3,997 | 1 | -1 | -0.35
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 34.5 | 37,25 | -7.383% | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 34.5 | 37,79 | 4,306 | 1 | -9 | -0.76
stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 298 | 285,4 | 4.415% | stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 298 | -
stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 104 | 103,9 | 0.09625% | stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 104 | -
stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 34.5 | 37,25 | -7.383% | stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 34.5 | -
stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 37.1 | 34,95 | 6.152% | stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 37.1 | 36,15 | 2,945 | 1 | 3 | 0.32
stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 125 | 125 | 0% | stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 125 | 122,1 | 3,61 | 1 | 2 | 0.8
stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 169 | 172,7 | -2.142% | stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 169 | 169,4 | 2,899 | 1 | 0 | -0.14
stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55.6 | 56,29 | -1.226% | stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55.6 | 54,7 | 1,767 | 1 | 2 | 0.51
stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 89.8 | 90,23 | -0.4766% | stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 89.8 | 88,39 | 2,519 | 1 | 2 | 0.56
stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 150 | 150,2 | -0.1332% | stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 150 | 149,7 | 3,699 | 1 | 0 | 0.08
stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.46 | 0,3954 | 0.0646 | stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.46 | 0,43 | 0,06913 | 1 | 7 | 0.43
stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16,16 | 0.04 | stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16,17 | 0,09068 | 1 | 0 | 0.33
stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.46 | 5,378 | 0.082 | stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.46 | 5,434 | 0,06265 | 1 | 0 | 0.42
stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.74 | 6,633 | 0.107 | stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.74 | 6,696 | 0,0705 | 1 | 1 | 0.62
stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.7 | 19,72 | -0.02 | stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.7 | 19,63 | 0,1373 | 1 | 0 | 0.51
stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.7 | 12,55 | 0.15 | stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.7 | 12,59 | 0,09779 | 1 | 1 | 1.12
stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.8 | 13,68 | 0.12 | stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.8 | 13,74 | 0,1184 | 1 | 0 | 0.51
stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 2.89 | 3,142 | -8.02% | stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 2.89 | 3,137 | 0,08596 | 1 | -8 | -2.87
stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.54 | 5,89 | -5.942% | stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.54 | 5,898 | 0,2059 | 1 | -6 | -1.74

## 324
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 324
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100.1 | 100.907 | -0.7998% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100.1
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 123.4 | 122.7585 | 0.5226% | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 123.4
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5 | 5.3783 | -7.035% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5 | 5.392 | -7.271% | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s |  |  |  | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 0
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.8 | 12.2411 | -3.603% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.8
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.2 | 12.2017 | -0.01359% | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.2
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s |  |  |  | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 0
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 11.38 | 10.0971 | 12.71% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 11.38
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.21 | 6.1895 | 0.3315% | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.21
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.36 | 9.2608 | 1.071% | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.36
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.2 | 19.2002 | -0.001017% | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.2
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 81.19 | 80.7781 | 0.5099% | stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 81.19
stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 105.11 | 105.0508 | 0.05632% | stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 105.11
stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 161.54 | 161.6175 | -0.04796% | stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 161.54
stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | 0
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 81.1 | 86,05 | -5.752% | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 81.1 | 82,56 | 3,366 | 1 | -2 | -0.43
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 39.8 | 44,35 | -10.26% | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 39.8 | 40,12 | 2,242 | 1 | -1 | -0.14
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.9 | 60,91 | -6.583% | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.9 | 59,73 | 2,714 | 1 | -5 | -1.04
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 11.6 | 17.7812 |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 11.6
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 14 | 15.5555 |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 14
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 15.9 | 20.9719 |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 15.9
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 67 | 104.3053 |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 67
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 85.6 | 129.4782 |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 85.6
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 101.3 | 152.2274 |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 101.3
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 50.2 | 52.7657 |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 50.2
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 47.9 | 48.4577 |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 47.9
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 37.4 | 39.542 |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 37.4
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81.8 | 86,05 | -4.939% | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81.8 | 83,36 | 2,668 | 1 | -2 | -0.58
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 81.2 | 82,76 | -1.885% | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 81.2 | 83,49 | 2,924 | 1 | -3 | -0.78
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 36.7 | 38,02 | -3.472% | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 36.7 | 38,45 | 2,467 | 1 | -5 | -0.71
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 135 | 138,4 | -2.457% | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 135 | 139,9 | 4,612 | 1 | -4 | -1.06
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 78.6 | 80,6 | -2.481% | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 78.6 | 82,91 | 3,215 | 1 | -5 | -1.34
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 50.2 | 49,61 | 1.189% | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 50.2 | 48,16 | 3,332 | 1 | 4 | 0.61
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 52.5 | 47,48 | 10.57% | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 52.5 | 46,05 | 3,083 | 1 | 14 | 2.09
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 287 | 285,4 | 0.5606% | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 287 | 290,4 | 10,72 | 1 | -1 | -0.32
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 105 | 103,9 | 1.059% | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 105 | 106,4 | 3,997 | 1 | -1 | -0.35
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 46.4 | 37,25 | 24.56% | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 46.4 | 37,79 | 4,306 | 1 | 23 | 2
stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 286 | 285,4 | 0.2102% | stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 286 | -
stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 104 | 103,9 | 0.09625% | stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 104 | -
stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 36.6 | 37,25 | -1.745% | stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 36.6 | -
stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 36 | 34,95 | 3.004% | stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 36 | 36,15 | 2,945 | 1 | 0 | -0.05
stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 121 | 125 | -3.2% | stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 121 | 122,1 | 3,61 | 1 | -1 | -0.3
stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 169 | 172,7 | -2.142% | stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 169 | 169,4 | 2,899 | 1 | 0 | -0.14
stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.1 | 56,29 | -5.667% | stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.1 | 54,7 | 1,767 | 1 | -3 | -0.91
stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.4 | 90,23 | -3.136% | stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.4 | 88,39 | 2,519 | 1 | -1 | -0.39
stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 150,2 | -0.7989% | stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 149,7 | 3,699 | 1 | 0 | -0.19
stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.41 | 0,3954 | 0.0146 | stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.41 | 0,43 | 0,06913 | 1 | -5 | -0.29
stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.1 | 16,16 | -0.06 | stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.1 | 16,17 | 0,09068 | 1 | 0 | -0.77
stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.39 | 5,378 | 0.012 | stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.39 | 5,434 | 0,06265 | 1 | -1 | -0.7
stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.66 | 6,633 | 0.027 | stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.66 | 6,696 | 0,0705 | 1 | -1 | -0.51
stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.5 | 19,72 | -0.22 | stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.5 | 19,63 | 0,1373 | 1 | -1 | -0.95
stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.5 | 12,55 | -0.05 | stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.5 | 12,59 | 0,09779 | 1 | -1 | -0.92
stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.6 | 13,68 | -0.08 | stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.6 | 13,74 | 0,1184 | 1 | -1 | -1.18
stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% |  | 3,142 |  | stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 0 | 3,137 | 0,08596 | 1
stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% |  | 5,89 |  | stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 0 | 5,898 | 0,2059 | 1

## 338
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 338
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.82 | 93.1055 | -0.3066% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.82
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 124.1 | 122.6254 | 1.203% | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 124.1
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.1 | 5.354 | -4.744% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.1
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.17 | 5.198 | -0.5394% | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.17
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 5.04 | 5.2034 | -3.141% | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 5.04
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.39 | 12.5951 | -1.629% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.39
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 11.92 | 11.9936 | -0.6134% | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 11.92
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 11.79 | 11.9482 | -1.324% | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 11.79
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.1 | 10.0971 | -19.78% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.1
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.6 | 6.5579 | 0.642% | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.6
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.4 | 9.216 | 1.997% | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.4
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.23 | 19.3354 | -0.5452% | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.23
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.43 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.43
stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 80.6 | 80.704 | -0.1289% | stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 80.6
stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 104.9 | 104.8504 | 0.04734% | stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 104.9
stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 161.1 | 160.8419 | 0.1604% | stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 161.1
stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | <0,3 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | <0,3
stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | <0,3 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | <0,3
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 78.7 | 86,05 | -8.542% | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 78.7 | 82,56 | 3,366 | 1 | -5 | -1.15
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 37.4 | 44,35 | -15.67% | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 37.4 | 40,12 | 2,242 | 1 | -7 | -1.21
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.9 | 60,91 | -6.583% | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.9 | 59,73 | 2,714 | 1 | -5 | -1.04
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 10.9 | 17.7812 |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 10.9
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 10.8 | 15.5555 |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 10.8
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 13.8 | 20.9719 |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 13.8
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 62.5 | 104.3053 |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 62.5
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 81.2 | 129.4782 |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 81.2
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 96.3 | 152.2274 |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 96.3
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 53.7 | 52.7657 |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 53.7
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 43.1 | 48.4577 |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 43.1
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 34.7 | 39.542 |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 34.7
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 80.7 | 86,05 | -6.217% | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 80.7 | 83,36 | 2,668 | 1 | -3 | -1
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 87.4 | 82,76 | 5.607% | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 87.4 | 83,49 | 2,924 | 1 | 5 | 1.34
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43.8 | 38,02 | 15.2% | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43.8 | 38,45 | 2,467 | 1 | 14 | 2.17
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 141 | 138,4 | 1.879% | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 141 | 139,9 | 4,612 | 1 | 1 | 0.24
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 83.6 | 80,6 | 3.722% | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 83.6 | 82,91 | 3,215 | 1 | 1 | 0.21
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 45.6 | 49,61 | -8.083% | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 45.6 | 48,16 | 3,332 | 1 | -5 | -0.77
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 45.3 | 47,48 | -4.591% | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 45.3 | 46,05 | 3,083 | 1 | -2 | -0.24
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 286 | 285,4 | 0.2102% | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 286 | 290,4 | 10,72 | 1 | -2 | -0.41
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 105 | 103,9 | 1.059% | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 105 | 106,4 | 3,997 | 1 | -1 | -0.35
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 36.2 | 37,25 | -2.819% | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 36.2 | 37,79 | 4,306 | 1 | -4 | -0.37
stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 285,4 |  | stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 103,9 |  | stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 37,25 |  | stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 33.9 | 34,95 | -3.004% | stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 33.9 | 36,15 | 2,945 | 1 | -6 | -0.76
stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 121 | 125 | -3.2% | stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 121 | 122,1 | 3,61 | 1 | -1 | -0.3
stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 166 | 172,7 | -3.88% | stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 166 | 169,4 | 2,899 | 1 | -2 | -1.17
stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.5 | 56,29 | 0.3731% | stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.5 | 54,7 | 1,767 | 1 | 3 | 1.02
stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90.3 | 90,23 | 0.07758% | stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90.3 | 88,39 | 2,519 | 1 | 2 | 0.76
stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 147 | 150,2 | -2.13% | stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 147 | 149,7 | 3,699 | 1 | -2 | -0.73
stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.52 | 0,3954 | 0.1246 | stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.52 | 0,43 | 0,06913 | 1 | 21 | 1.3
stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16,16 | 0.04 | stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16,17 | 0,09068 | 1 | 0 | 0.33
stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.51 | 5,378 | 0.132 | stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.51 | 5,434 | 0,06265 | 1 | 1 | 1.21
stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.78 | 6,633 | 0.147 | stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.78 | 6,696 | 0,0705 | 1 | 1 | 1.19
stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.7 | 19,72 | -0.02 | stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.7 | 19,63 | 0,1373 | 1 | 0 | 0.51
stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.6 | 12,55 | 0.05 | stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.6 | 12,59 | 0,09779 | 1 | 0 | 0.1
stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.8 | 13,68 | 0.12 | stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.8 | 13,74 | 0,1184 | 1 | 0 | 0.51
stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.18 | 3,142 | 1.209% | stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.18 | 3,137 | 0,08596 | 1 | 1 | 0.5
stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.89 | 5,89 | 0% | stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.89 | 5,898 | 0,2059 | 1 | 0 | -0.04

## 364
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 364
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 82.5 | 86,05 | -4.126% | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 82.5 | 82,56 | 3,366 | 1 | 0 | -0.02
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 40.2 | 44,35 | -9.357% | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 40.2 | 40,12 | 2,242 | 1 | 0 | 0.04
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57.8 | 60,91 | -5.106% | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57.8 | 59,73 | 2,714 | 1 | -3 | -0.71
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 12.2 | 17.7812 |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 12.2
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 13.3 | 15.5555 |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 13.3
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 16.2 | 20.9719 |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 16.2
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 69 | 104.3053 |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 69
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 86.1 | 129.4782 |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 86.1
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 103.1 | 152.2274 |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 103.1
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 51 | 52.7657 |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 51
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 45.1 | 48.4577 |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 45.1
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 36 | 39.542 |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 36
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 83.6 | 86,05 | -2.847% | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 83.6 | 83,36 | 2,668 | 1 | 0 | 0.09

## 446
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 446
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 85.9 | 82,76 | 3.794% | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 85.9 | 83,49 | 2,924 | 1 | 3 | 0.82
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 40.1 | 38,02 | 5.471% | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 40.1 | 38,45 | 2,467 | 1 | 4 | 0.67
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 146 | 138,4 | 5.491% | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 146 | 139,9 | 4,612 | 1 | 4 | 1.32
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 85.5 | 80,6 | 6.079% | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 85.5 | 82,91 | 3,215 | 1 | 3 | 0.81
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ |  | 49,61 |  | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ |  | 48,16 | 3,332 | 1
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ |  | 47,48 |  | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ |  | 46,05 | 3,083 | 1
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ |  | 285,4 |  | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ |  | 290,4 | 10,72 | 1
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ |  | 103,9 |  | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ |  | 106,4 | 3,997 | 1
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ |  | 37,25 |  | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ |  | 37,79 | 4,306 | 1
stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 285,4 |  | stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 103,9 |  | stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 37,25 |  | stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 38.4 | 34,95 | 9.871% | stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 38.4 | 36,15 | 2,945 | 1 | 6 | 0.76
stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 124 | 125 | -0.8% | stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 124 | 122,1 | 3,61 | 1 | 2 | 0.53
stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 169 | 172,7 | -2.142% | stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 169 | 169,4 | 2,899 | 1 | 0 | -0.14
stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55.4 | 56,29 | -1.581% | stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55.4 | 54,7 | 1,767 | 1 | 1 | 0.4
stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 88.8 | 90,23 | -1.585% | stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 88.8 | 88,39 | 2,519 | 1 | 0 | 0.16
stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 150,2 | -0.7989% | stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 149 | 149,7 | 3,699 | 1 | 0 | -0.19
stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.45 | 0,3954 | 0.0546 | stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.45 | 0,43 | 0,06913 | 1 | 5 | 0.29
stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.3 | 16,16 | 0.14 | stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.3 | 16,17 | 0,09068 | 1 | 1 | 1.43
stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.42 | 5,378 | 0.042 | stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.42 | 5,434 | 0,06265 | 1 | 0 | -0.22
stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.72 | 6,633 | 0.087 | stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.72 | 6,696 | 0,0705 | 1 | 0 | 0.34
stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.8 | 19,72 | 0.08 | stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.8 | 19,63 | 0,1373 | 1 | 1 | 1.24
stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.7 | 12,55 | 0.15 | stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.7 | 12,59 | 0,09779 | 1 | 1 | 1.12
stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.9 | 13,68 | 0.22 | stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.9 | 13,74 | 0,1184 | 1 | 1 | 1.35
stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.17 | 3,142 | 0.8912% | stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.17 | 3,137 | 0,08596 | 1 | 1 | 0.38
stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.96 | 5,89 | 1.188% | stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.96 | 5,898 | 0,2059 | 1 | 1 | 0.3

## 585
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 585
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 108 | 108.947 | -0.8692% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 108
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 123.7 | 122.4662 | 1.007% | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 123.7
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.61 | 5.3008 | 5.834% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.61
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.37 | 5.3284 | 0.7807% | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.37
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s |  |  |  | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 0
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13 | 12.0418 | 7.957% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.7 | 11.8902 | 6.81% | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.7
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s |  |  |  | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 0
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 10.7 | 10.1082 | 5.855% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 10.7
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.22 | 6.1895 | 0.4931% | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.22
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.53 | 9.2608 | 2.906% | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.53
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.54 | 19.4556 | 0.4338% | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.54
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.08 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.08
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.04 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.04
stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 82.2 | 81.1733 | 1.265% | stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 82.2
stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 104.4 | 104.3492 | 0.04872% | stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 104.4
stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 160.8 | 160.7419 | 0.03616% | stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 160.8
stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | 0.08 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | 0.08
stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | 0.07 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | 0.07
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 80 | 86,05 | -7.031% | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 80 | 82,56 | 3,366 | 1 | -3 | -0.76
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 38.9 | 44,35 | -12.29% | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 38.9 | 40,12 | 2,242 | 1 | -3 | -0.54
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 58.7 | 60,91 | -3.628% | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 58.7 | 59,73 | 2,714 | 1 | -2 | -0.38
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 12 | 17.7812 |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 12
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 11.8 | 15.5555 |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 11.8
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 14.6 | 20.9719 |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 14.6
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 55.5 | 104.3053 |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 55.5
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 82.5 | 129.4782 |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 82.5
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 97.2 | 152.2274 |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 97.2
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 59.4 | 52.7657 |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 59.4
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 49.4 | 48.4577 |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 49.4
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 39.1 | 39.542 |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 39.1
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 82.1 | 86,05 | -4.59% | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 82.1 | 83,36 | 2,668 | 1 | -2 | -0.47
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 82 | 82,76 | -0.9183% | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 82 | 83,49 | 2,924 | 1 | -2 | -0.51
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 38.3 | 38,02 | 0.7365% | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 38.3 | 38,45 | 2,467 | 1 | 0 | -0.06
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 139 | 138,4 | 0.4335% | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 139 | 139,9 | 4,612 | 1 | -1 | -0.2
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 80.9 | 80,6 | 0.3722% | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 80.9 | 82,91 | 3,215 | 1 | -2 | -0.63
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 48.3 | 49,61 | -2.641% | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 48.3 | 48,16 | 3,332 | 1 | 0 | 0.04
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 47.1 | 47,48 | -0.8003% | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 47.1 | 46,05 | 3,083 | 1 | 2 | 0.34
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 288 | 285,4 | 0.911% | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 288 | 290,4 | 10,72 | 1 | -1 | -0.22
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 104 | 103,9 | 0.09625% | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 104 | 106,4 | 3,997 | 1 | -2 | -0.6
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 34.5 | 37,25 | -7.383% | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 34.5 | 37,79 | 4,306 | 1 | -9 | -0.76
stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 285,4 |  | stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 103,9 |  | stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 37,25 |  | stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 39.9 | 34,95 | 14.16% | stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 39.9 | 36,15 | 2,945 | 1 | 10 | 1.27
stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 132 | 125 | 5.6% | stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 132 | 122,1 | 3,61 | 1 | 8 | 2.74
stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 183 | 172,7 | 5.964% | stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 183 | 169,4 | 2,899 | 1 | 8 | 4.69
stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.9 | 56,29 | 4.637% | stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.9 | 54,7 | 1,767 | 1 | 8 | 2.38
stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.2 | 90,23 | 6.616% | stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.2 | 88,39 | 2,519 | 1 | 9 | 3.1
stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 162 | 150,2 | 7.856% | stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 162 | 149,7 | 3,699 | 1 | 8 | 3.33
stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.37 | 0,3954 | -0.0254 | stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.37 | 0,43 | 0,06913 | 1 | -14 | -0.87
stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16,16 | 0.04 | stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16,17 | 0,09068 | 1 | 0 | 0.33
stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.4 | 5,378 | 0.022 | stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.4 | 5,434 | 0,06265 | 1 | -1 | -0.54
stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.69 | 6,633 | 0.057 | stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.69 | 6,696 | 0,0705 | 1 | 0 | -0.09
stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.7 | 19,72 | -0.02 | stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.7 | 19,63 | 0,1373 | 1 | 0 | 0.51
stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.6 | 12,55 | 0.05 | stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.6 | 12,59 | 0,09779 | 1 | 0 | 0.1
stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.7 | 13,68 | 0.02 | stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.7 | 13,74 | 0,1184 | 1 | 0 | -0.34
stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.22 | 3,142 | 2.482% | stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.22 | 3,137 | 0,08596 | 1 | 3 | 0.97
stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.96 | 5,89 | 1.188% | stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.96 | 5,898 | 0,2059 | 1 | 1 | 0.3

## 642
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 642
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr |  |  |  | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 0
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C |  |  |  | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 0
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s |  |  |  | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 0
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s |  |  |  | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 0
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s |  |  |  | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 0
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s |  |  |  | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 0
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s |  |  |  | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 0
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s |  |  |  | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 0
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.4 | 10.1082 | -16.9% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.4
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 84.2 | 86,05 | -2.15% | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 84.2 | 82,56 | 3,366 | 1 | 2 | 0.49
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 42.7 | 44,35 | -3.72% | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 42.7 | 40,12 | 2,242 | 1 | 6 | 1.15
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 63 | 60,91 | 3.431% | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 63 | 59,73 | 2,714 | 1 | 5 | 1.2
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 13 | 17.7812 |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 13
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 16.7 | 15.5555 |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 16.7
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 18.1 | 20.9719 |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 18.1
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 69.8 | 104.3053 |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 69.8
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 83.5 | 129.4782 |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 83.5
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 100.2 | 152.2274 |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 100.2
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 57.3 | 52.7657 |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 57.3
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 57.4 | 48.4577 |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 57.4
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 40.7 | 39.542 |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 40.7
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 84.6 | 86,05 | -1.685% | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 84.6 | 83,36 | 2,668 | 1 | 1 | 0.46
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 80.5 | 82,76 | -2.731% | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 80.5 | 83,49 | 2,924 | 1 | -4 | -1.02
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 32.6 | 38,02 | -14.26% | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 32.6 | 38,45 | 2,467 | 1 | -15 | -2.37
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 116 | 138,4 | -16.18% | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 116 | 139,9 | 4,612 | 1 | -17 | -5.18
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 85.3 | 80,6 | 5.831% | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 85.3 | 82,91 | 3,215 | 1 | 3 | 0.74
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ |  | 49,61 |  | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ |  | 48,16 | 3,332 | 1
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ |  | 47,48 |  | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ |  | 46,05 | 3,083 | 1
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ |  | 285,4 |  | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ |  | 290,4 | 10,72 | 1
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ |  | 103,9 |  | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ |  | 106,4 | 3,997 | 1
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ |  | 37,25 |  | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ |  | 37,79 | 4,306 | 1
stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 285,4 |  | stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 103,9 |  | stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 37,25 |  | stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 34.4 | 34,95 | -1.574% | stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 34.4 | 36,15 | 2,945 | 1 | -5 | -0.59
stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 116 | 125 | -7.2% | stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 116 | 122,1 | 3,61 | 1 | -5 | -1.69
stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 168 | 172,7 | -2.721% | stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 168 | 169,4 | 2,899 | 1 | -1 | -0.48
stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.1 | 56,29 | -7.444% | stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.1 | 54,7 | 1,767 | 1 | -5 | -1.47
stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 84.7 | 90,23 | -6.129% | stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 84.7 | 88,39 | 2,519 | 1 | -4 | -1.46
stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 145 | 150,2 | -3.462% | stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 145 | 149,7 | 3,699 | 1 | -3 | -1.27
stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.39 | 0,3954 | -0.0054 | stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.39 | 0,43 | 0,06913 | 1 | -9 | -0.58
stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16,16 | 0.04 | stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16,17 | 0,09068 | 1 | 0 | 0.33
stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.42 | 5,378 | 0.042 | stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.42 | 5,434 | 0,06265 | 1 | 0 | -0.22
stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.58 | 6,633 | -0.053 | stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.58 | 6,696 | 0,0705 | 1 | -2 | -1.65
stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.7 | 19,72 | -0.02 | stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.7 | 19,63 | 0,1373 | 1 | 0 | 0.51
stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.6 | 12,55 | 0.05 | stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.6 | 12,59 | 0,09779 | 1 | 0 | 0.1
stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.7 | 13,68 | 0.02 | stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.7 | 13,74 | 0,1184 | 1 | 0 | -0.34
stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.2 | 3,142 | 1.846% | stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.2 | 3,137 | 0,08596 | 1 | 2 | 0.73
stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 6.13 | 5,89 | 4.075% | stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 6.13 | 5,898 | 0,2059 | 1 | 4 | 1.13

## 659
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 659
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 81.5 | 82,76 | -1.522% | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 81.5 | 83,49 | 2,924 | 1 | -2 | -0.68
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 36 | 38,02 | -5.313% | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 36 | 38,45 | 2,467 | 1 | -6 | -0.99
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 139 | 138,4 | 0.4335% | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 139 | 139,9 | 4,612 | 1 | -1 | -0.2
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 80.5 | 80,6 | -0.1241% | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 80.5 | 82,91 | 3,215 | 1 | -3 | -0.75
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 45.9 | 49,61 | -7.478% | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 45.9 | 48,16 | 3,332 | 1 | -5 | -0.68
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 45.9 | 47,48 | -3.328% | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 45.9 | 46,05 | 3,083 | 1 | 0 | -0.05
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 277 | 285,4 | -2.943% | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 277 | 290,4 | 10,72 | 1 | -5 | -1.25
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 103 | 103,9 | -0.8662% | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 103 | 106,4 | 3,997 | 1 | -3 | -0.85
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 41 | 37,25 | 10.07% | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 41 | 37,79 | 4,306 | 1 | 9 | 0.75
stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 285,4 |  | stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 103,9 |  | stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | 37,25 |  | stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ |  | -
stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 34.7 | 34,95 | -0.7153% | stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 34.7 | 36,15 | 2,945 | 1 | -4 | -0.49
stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 125 | 125 | 0% | stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 125 | 122,1 | 3,61 | 1 | 2 | 0.8
stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173 | 172,7 | 0.1737% | stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173 | 169,4 | 2,899 | 1 | 2 | 1.24
stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54.5 | 56,29 | -3.18% | stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54.5 | 54,7 | 1,767 | 1 | 0 | -0.11
stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90 | 90,23 | -0.2549% | stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90 | 88,39 | 2,519 | 1 | 2 | 0.64
stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 154 | 150,2 | 2.53% | stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 154 | 149,7 | 3,699 | 1 | 3 | 1.16
stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.33 | 0,3954 | -0.0654 | stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.33 | 0,43 | 0,06913 | 1 | -23 | -1.45
stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16,16 | 0.04 | stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16,17 | 0,09068 | 1 | 0 | 0.33
stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.38 | 5,378 | 0.002 | stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.38 | 5,434 | 0,06265 | 1 | -1 | -0.86
stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.66 | 6,633 | 0.027 | stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.66 | 6,696 | 0,0705 | 1 | -1 | -0.51
stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.7 | 19,72 | -0.02 | stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.7 | 19,63 | 0,1373 | 1 | 0 | 0.51
stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.6 | 12,55 | 0.05 | stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.6 | 12,59 | 0,09779 | 1 | 0 | 0.1
stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.9 | 13,68 | 0.22 | stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.9 | 13,74 | 0,1184 | 1 | 1 | 1.35
stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.25 | 3,142 | 3.437% | stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.25 | 3,137 | 0,08596 | 1 | 4 | 1.31
stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 6.18 | 5,89 | 4.924% | stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 6.18 | 5,898 | 0,2059 | 1 | 5 | 1.37

## 722
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 722
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 90.7 | 89.73 | 1.081% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 90.7
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 122.1 | 121.7138 | 0.3173% | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 122.1
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.36 | 5.3512 | 0.1651% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.36
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.33 | 5.2992 | 0.5808% | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.33
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s |  |  |  | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 0
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.4 | 12.2224 | 1.453% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.4
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.3 | 12.2179 | 0.672% | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.3
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s |  |  |  | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 0
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.93 | 10.0971 | -1.655% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.93

## 761
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 761
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 90.14 | 105.4776 | -14.54% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 90.14
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 121.7 | 122.4585 | -0.6194% | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 121.7
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.3 | 5.2348 | 1.245% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.3
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.2 | 5.341 | -2.64% | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.2
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s |  |  |  | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 0
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.5 | 11.9263 | 4.81% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.5
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.1 | 11.9609 | 1.163% | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.1
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s |  |  |  | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 0
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 10.25 | 10.0971 | 1.514% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 10.25
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.3 | 6.1453 | 2.518% | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.3
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.5 | 9.3207 | 1.924% | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 9.5
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.5 | 19.3805 | 0.6167% | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.5
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 81.7 | 80.8769 | 1.018% | stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 81.7
stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 105.1 | 105.0909 | 0.008626% | stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 105.1
stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 161.2 | 161.1672 | 0.02036% | stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 161.2
stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | 0 | 0 |  | stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | 0
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 84 | 86,05 | -2.382% | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 84 | 82,56 | 3,366 | 1 | 2 | 0.43
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 40 | 44,35 | -9.808% | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 40 | 40,12 | 2,242 | 1 | 0 | -0.05
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 60 | 60,91 | -1.494% | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 60 | 59,73 | 2,714 | 1 | 0 | 0.1
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 16 | 17.7812 |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 16
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 18 | 15.5555 |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 18
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 22 | 20.9719 |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 22
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 71 | 104.3053 |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 71
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 89 | 129.4782 |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 89
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 103 | 152.2274 |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 103
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 53 | 52.7657 |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 53
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 51 | 48.4577 |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 51
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 39 | 39.542 |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 39
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 85 | 86,05 | -1.22% | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 85 | 83,36 | 2,668 | 1 | 2 | 0.61
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 83 | 82,76 | 0.29% | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 83 | 83,49 | 2,924 | 1 | -1 | -0.17
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 38 | 38,02 | -0.0526% | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 38 | 38,45 | 2,467 | 1 | -1 | -0.18
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 137 | 138,4 | -1.012% | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 137 | 139,9 | 4,612 | 1 | -2 | -0.63
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 81 | 80,6 | 0.4963% | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 81 | 82,91 | 3,215 | 1 | -2 | -0.59
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 52 | 49,61 | 4.818% | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 52 | 48,16 | 3,332 | 1 | 8 | 1.15
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 44 | 47,48 | -7.329% | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 44 | 46,05 | 3,083 | 1 | -4 | -0.66
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 301 | 285,4 | 5.466% | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 301 | 290,4 | 10,72 | 1 | 4 | 0.99
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 103,9 | 5.871% | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 106,4 | 3,997 | 1 | 3 | 0.9
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 41 | 37,25 | 10.07% | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 41 | 37,79 | 4,306 | 1 | 9 | 0.75
stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 311 | 285,4 | 8.97% | stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 311 | -
stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 113 | 103,9 | 8.758% | stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 113 | -
stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 44 | 37,25 | 18.12% | stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 44 | -
stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 41 | 34,95 | 17.31% | stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 41 | 36,15 | 2,945 | 1 | 13 | 1.65
stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 122 | 125 | -2.4% | stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 122 | 122,1 | 3,61 | 1 | 0 | -0.03
stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 170 | 172,7 | -1.563% | stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 170 | 169,4 | 2,899 | 1 | 0 | 0.21
stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55 | 56,29 | -2.292% | stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55 | 54,7 | 1,767 | 1 | 1 | 0.17
stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 89 | 90,23 | -1.363% | stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 89 | 88,39 | 2,519 | 1 | 1 | 0.24
stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 152 | 150,2 | 1.198% | stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 152 | 149,7 | 3,699 | 1 | 2 | 0.62
stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.5 | 0,3954 | 0.1046 | stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.5 | 0,43 | 0,06913 | 1 | 16 | 1.01
stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16,16 | 0.04 | stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16.2 | 16,17 | 0,09068 | 1 | 0 | 0.33
stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.49 | 5,378 | 0.112 | stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.49 | 5,434 | 0,06265 | 1 | 1 | 0.89
stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.77 | 6,633 | 0.137 | stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.77 | 6,696 | 0,0705 | 1 | 1 | 1.05
stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.6 | 19,72 | -0.12 | stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.6 | 19,63 | 0,1373 | 1 | 0 | -0.22
stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.7 | 12,55 | 0.15 | stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.7 | 12,59 | 0,09779 | 1 | 1 | 1.12
stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.8 | 13,68 | 0.12 | stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.8 | 13,74 | 0,1184 | 1 | 0 | 0.51
stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.1 | 3,142 | -1.337% | stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.1 | 3,137 | 0,08596 | 1 | -1 | -0.43
stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.6 | 5,89 | -4.924% | stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.6 | 5,898 | 0,2059 | 1 | -5 | -1.45

## 961
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. : 2017-R-MRG-1306 |  | Versie : 1
Labocode: | 961
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100 | 99.2744 | 0.7309% | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 123.9 | 122.7392 | 0.9457% | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 123.9
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.6 | 5.3771 | 4.145% | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.6
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s |  |  |  | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 0
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s |  |  |  | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 0
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.3 | 12.0708 | 1.899% | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.3
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s |  |  |  | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 0
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s |  |  |  | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 0
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.4 | 10.0971 | -6.904% | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.4
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg |  |  |  | stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg |  |  |  | stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg |  |  |  | stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg |  |  |  | stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | 0
stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg |  |  |  | stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | 0
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 79.3 | 86,05 | -7.844% | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 79.3 | 82,56 | 3,366 | 1 | -4 | -0.97
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 37.7 | 44,35 | -14.99% | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 37.7 | 40,12 | 2,242 | 1 | -6 | -1.08
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 59.3 | 60,91 | -2.643% | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 59.3 | 59,73 | 2,714 | 1 | -1 | -0.16
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 11.7 | 17.7812 |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 11.7
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 11.3 | 15.5555 |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 11.3
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 14.5 | 20.9719 |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 14.5
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 70.7 | 104.3053 |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 70.7
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 85.1 | 129.4782 |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 85.1
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 96 | 152.2274 |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 96
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 53.3 | 52.7657 |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 53.3
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 42.4 | 48.4577 |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 42.4
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 35.4 | 39.542 |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 35.4
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 80 | 86,05 | -7.031% | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 80 | 83,36 | 2,668 | 1 | -4 | -1.26
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 83 | 82,76 | 0.29% | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 83 | 83,49 | 2,924 | 1 | -1 | -0.17
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 38.1 | 38,02 | 0.2104% | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 38.1 | 38,45 | 2,467 | 1 | -1 | -0.14
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 140 | 138,4 | 1.156% | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 140 | 139,9 | 4,612 | 1 | 0 | 0.02
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 82.6 | 80,6 | 2.481% | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 82.6 | 82,91 | 3,215 | 1 | 0 | -0.1
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 50 | 49,61 | 0.7861% | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 50 | 48,16 | 3,332 | 1 | 4 | 0.55
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 48.3 | 47,48 | 1.727% | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 48.3 | 46,05 | 3,083 | 1 | 5 | 0.73
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 298 | 285,4 | 4.415% | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 298 | 290,4 | 10,72 | 1 | 3 | 0.71
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 108 | 103,9 | 3.946% | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 108 | 106,4 | 3,997 | 1 | 1 | 0.4
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 37.4 | 37,25 | 0.4027% | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 37.4 | 37,79 | 4,306 | 1 | -1 | -0.09
stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 286 | 285,4 | 0.2102% | stap 7 | gas | 52 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 286 | -
stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 103 | 103,9 | -0.8662% | stap 8 | gas | 53 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 103 | -
stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 36 | 37,25 | -3.356% | stap 9 | gas | 54 | SO2 natchemisch | mg/Nm³ | 36 | -
stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 37.4 | 34,95 | 7.01% | stap 1 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 37.4 | 36,15 | 2,945 | 1 | 3 | 0.42
stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 123 | 125 | -1.6% | stap 2 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 123 | 122,1 | 3,61 | 1 | 1 | 0.25
stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 168 | 172,7 | -2.721% | stap 3 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 168 | 169,4 | 2,899 | 1 | -1 | -0.48
stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54 | 56,29 | -4.068% | stap 7 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54 | 54,7 | 1,767 | 1 | -1 | -0.4
stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 88.3 | 90,23 | -2.139% | stap 8 | gas | 59 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 88.3 | 88,39 | 2,519 | 1 | 0 | -0.04
stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 150 | 150,2 | -0.1332% | stap 9 | gas | 60 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 150 | 149,7 | 3,699 | 1 | 0 | 0.08
stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.44 | 0,3954 | 0.0446 | stap 1 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.44 | 0,43 | 0,06913 | 1 | 2 | 0.14
stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16 | 16,16 | -0.16 | stap 2 | gas | 62 | O2 | vol% | 16 | 16,17 | 0,09068 | 1 | -1 | -1.87
stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.38 | 5,378 | 0.002 | stap 3 | gas | 63 | O2 | vol% | 5.38 | 5,434 | 0,06265 | 1 | -1 | -0.86
stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.65 | 6,633 | 0.017 | stap 4 | gas | 64 | O2 | vol% | 6.65 | 6,696 | 0,0705 | 1 | -1 | -0.65
stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.5 | 19,72 | -0.22 | stap 6 | gas | 65 | O2 | vol% | 19.5 | 19,63 | 0,1373 | 1 | -1 | -0.95
stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.5 | 12,55 | -0.05 | stap 7 | gas | 66 | O2 | vol% | 12.5 | 12,59 | 0,09779 | 1 | -1 | -0.92
stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.7 | 13,68 | 0.02 | stap 8 | gas | 67 | O2 | vol% | 13.7 | 13,74 | 0,1184 | 1 | 0 | -0.34
stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.04 | 3,142 | -3.246% | stap 3 | gas | 68 | CO2 | vol% | 3.04 | 3,137 | 0,08596 | 1 | -3 | -1.13
stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.93 | 5,89 | 0.6791% | stap 6 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.93 | 5,898 | 0,2059 | 1 | 1 | 0.16