## 127
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2022-11-25 |  |  | Rapportnr. : 2022/HEALTH/R/2805 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 127
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 95.8 | 87.8905 | 3.5156 |  | 8.9993
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 135.5 | 135.4 | 1.35 |  | 0.1
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 4.46 | 5.5146 | 0.34467 |  | -19.1244
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 9.75 | 12.7886 | 0.79928 |  | -23.7599
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 10 | 9.8089 | 0.73567 |  | 1.9482

## 146
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2022-11-25 |  |  | Rapportnr. : 2022/HEALTH/R/2805 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 146
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 99.6 | 97.6161 | 3.9046 |  | 2.0324
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 136.1 | 135 | 1.35 |  | 1.1
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.51 | 5.3803 | 0.33627 |  | 2.41
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.49 | 5.4439 | 0.34025 |  | 0.84601
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 5.21 | 5.5643 | 0.34777 |  | -6.3667
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.87 | 12.4603 | 0.77877 |  | 3.288
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.95 | 12.4135 | 0.77584 |  | 4.3221
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 12.25 | 12.864 | 0.804 |  | -4.773
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.11 | 9.8089 | 0.73567 |  | -7.1252

## 722
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2022-11-25 |  |  | Rapportnr. : 2022/HEALTH/R/2805 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 722
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 107 | 105.6392 | 4.2256 |  | 1.2882
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 134.6 | 135.9 | 1.35 |  | -1.3
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.2 | 5.3491 | 0.33432 |  | -2.7867
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.31 | 5.4109 | 0.33818 |  | -1.8649
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.1 | 12.4545 | 0.77841 |  | -2.8465
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.4 | 12.439 | 0.77744 |  | -0.31384
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.51 | 9.8089 | 0.73567 |  | -3.0473

## 961
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2022-11-25 |  |  | Rapportnr. : 2022/HEALTH/R/2805 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 961
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100 | 103.6621 | 4.1465 |  | -3.5328
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 136.3 | 134.8 | 1.35 |  | 1.5
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.3 | 5.4552 | 0.34095 |  | -2.8456
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.2 | 5.3949 | 0.33718 |  | -3.6119
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 5.5 | 5.5328 | 0.3458 |  | -0.59254
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12 | 12.7892 | 0.79932 |  | -6.1706
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 11.6 | 12.3818 | 0.77386 |  | -6.3142
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 12.2 | 12.7087 | 0.7943 |  | -4.003
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.03 | 9.8089 | 0.73567 |  | -7.9408

## 964
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2022-11-25 |  |  | Rapportnr. : 2022/HEALTH/R/2805 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 964
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 136.1 | 135.3 | 1.35 |  | 0.8
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.24 | 5.422 | 0.33888 |  | -3.3573
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.99 | 5.4058 | 0.33786 |  | 29.3061
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.22 | 12.5226 | 0.78266 |  | -2.4162
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 15.88 | 12.3913 | 0.77446 |  | 28.1543
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas