## 127
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2022-11-10 |  |  | Rapportnr. : 2023/HEALTH/R/3060 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 127
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 93.9 | 92.3401 | 3.6936 |  | 1.6893
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 130.1 | 129.5 | 1.35 |  | 0.6
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.3 | 5.2706 | 0.32941 |  | 0.55729
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.12 | 14.253 | 0.89081 |  | -0.93298

## 187
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2022-11-10 |  |  | Rapportnr. : 2023/HEALTH/R/3060 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 187
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.95 | 5.8004 | 0.29002 |  | 2.5794
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 14.2 | 13.6061 | 0.68031 |  | 4.3646
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.95 | 20.5091 | 1.0255 |  | 7.0256
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.35 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | -0.15 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.7 | 88.3253 | 4.4163 |  | -0.70791
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114.5 | 114.3603 | 5.718 |  | 0.12213
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 194.5 | 202.5279 | 10.1264 |  | -3.9639
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0.3 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0.25 | 0

## 249
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2022-11-10 |  |  | Rapportnr. : 2023/HEALTH/R/3060 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 249
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 109 | 108.1595 | 4.3264 |  | 0.77708
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 130.6 | 130.1 | 1.35 |  | 0.5
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.26 | 5.2693 | 0.32933 |  | -0.17728
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.8 | 14.3048 | 0.89405 |  | -3.529
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.16 | 8.914 | 0.66855 |  | -8.4582
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.9 | 5.8767 | 0.29384 |  | 0.39634
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.6 | 13.6364 | 0.68182 |  | -0.26676
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.3 | 20.3563 | 1.0178 |  | 4.6359
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,3 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,3 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 88 | 87.93 | 4.3965 |  | 0.079653
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.2 | 112.8382 | 5.6419 |  | 0.32064
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 204.8 | 201.8758 | 10.0938 |  | 1.4485
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,3 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,3 | 0

## 445
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2022-11-10 |  |  | Rapportnr. : 2023/HEALTH/R/3060 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 445
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100 | 154.9828 | 6.1993 |  | -35.4767
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 129.9 | 130.1 | 1.35 |  | -0.2
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.3 | 5.2712 | 0.32945 |  | 0.54704
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14 | 14.0185 | 0.87616 |  | -0.13218
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 12 | 8.914 | 0.66855 |  | 34.6203

## 961
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2022-11-10 |  |  | Rapportnr. : 2023/HEALTH/R/3060 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 961
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100 | 99.3733 | 3.9749 |  | 0.63062
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 130.1 | 130 | 1.35 |  | 0.1
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.5 | 5.421 | 0.33881 |  | 1.4573
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.7 | 5.27 | 0.32938 |  | 8.1591
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 5.8 | 5.27 | 0.32938 |  | 10.0566
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.2 | 14.2465 | 0.8904 |  | -0.32616
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.9 | 14.1303 | 0.88314 |  | -1.6296
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 14.2 | 14.1327 | 0.88329 |  | 0.4765
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 7.78 | 8.914 | 0.66855 |  | -12.7212
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.7 | 5.9378 | 0.29689 |  | -4.0043
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.6 | 13.8783 | 0.69391 |  | -2.005
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 18.7 | 20.4786 | 1.0239 |  | -8.685
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 88 | 88.0041 | 4.4002 |  | -0.0046364
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114.7 | 114.9411 | 5.7471 |  | -0.2098
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 202.1 | 201.0457 | 10.0523 |  | 0.52439
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0