## 1
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 1
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 94.7 |  | 97.84 | 3.316%
temperatuur | T | °C | 99.99 |  | 99.84 | -0.15
snelheid laag | v | m/s | 5.57 | S | 5.7 | 2.334%
| v | m/s | 5.39 | L | 5.6 | 3.896%
snelheid hoog | v | m/s | 12.18 | S | 12.5 | 2.627%
| v | m/s | 11.8 | L | 12.2 | 3.39%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | Geen resultaat
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.55 |  | 6.4 | -2.29%
| stof | mg | 13.14 |  | 13.1 | -0.3044%
| stof | mg | 20.33 |  | 19.8 | -2.607%
| stof | mg | 0 |  | <1
| stof | mg | 0 |  | <1
stoflaag | stof | mg | 6.49 |  | 7 | 7.858%
| stof | mg | 13.1 |  | 13.5 | 3.053%
| stof | mg | 20.31 |  | 19.7 | -3.003%
| stof | mg | 0 |  | <1
| stof | mg | 0 |  | <1
stofhoog | stof | mg | 93.18 |  | 93 | -0.1932%
| stof | mg | 151.98 |  | 146 | -3.935%
| stof | mg | 210.48 |  | 208 | -1.178%
| stof | mg | 0 |  | <1
| stof | mg | 0 |  | <1
stofhoog | stof | mg | 93.72 |  | 94 | 0.2988%
| stof | mg | 151.73 |  | 146 | -3.776%
| stof | mg | 210.75 |  | 211 | 0.1186%
| stof | mg | 0 |  | <1
| stof | mg | 0 |  | <1
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 47 | -1.693% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | -0.50416
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 31.6 | -2.121% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | -0.67123
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 84.6 | -5.259% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | -1.7267
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 48.8 | -32.21% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.73296
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 66.2 | -35.81% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.76828
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 34.7 | -37.42% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.76496
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 73.1 | -8.126% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | -1.0859
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 123 | -10.77% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -1.101
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 88.1 | -6.235% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -0.856
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 68.7 | -25.46% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.74815
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 45.5 | -27.91% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.78259
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 35.9 | -27.12% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.77521
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 47.2 | -1.274% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | -0.35182
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 35 | -13.33% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | -0.91069
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.38 | -0.01399 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | -0.45439
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 166 | -4.273% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -0.67318
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.1 | 0.039414 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 0.38264
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 84.5 | -0.2118% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | -0.070334
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 329 | -9.105% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | -2.0868 | X
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 240 | -2.746% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -0.70822
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.32 | 0.03461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 0.40505
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.14 | 2.133% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | 0.4909
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 47.7 | -6.263% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | -0.76875
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.76 | 0.03584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.38497
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 112 | -8.377% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -1.4655
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 45.6 | 8.522% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 2.0441 | X
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.95 | 0.00070495 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | 0.013148
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 132 | -0.1005% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | -0.039008
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 177 | -9.208% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -2.0911 | X
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 51 | -2.734% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -0.27258
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.68 | 0.011454 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 0.2556
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.28 | 0.1048% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | 0.040118
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 270 | 2.631% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | 1.0578
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 83 | -3.367% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -0.423
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.7 | 0.035427 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | 0.50379
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 50.8 | -0.5622% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -0.052817
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 413 | -0.7815% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | -0.28544
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.23 | -2.515% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | -0.14236
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 15 | 3.448% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | 0.49268
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 109 | 9.048% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | 1.0813

## 2
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 2
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp | 39.3 | -12.2% | 43.9025 | 4.7278 | 10.56% | -1.1548
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp | 50.1 | -2.118% | 49.8841 | 5.1648 | 10.09% | -0.20993
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp | 78.4 | 1.881% | 76.6368 | 11.7683 | 15.29% | 0.12297
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp | 112.1 | 1.654% | 109.5053 | 9.4535 | 8.573% | 0.19299
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp | 7.65 | -2.38% | 7.964 | 0.66323 | 8.463% | -0.28118
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp | 88.5 | 0.6875% | 81.2258 | 13.9945 | 15.92% | 0.04318
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp | 74.2 | -15.51% | 84.6452 | 11.6162 | 13.23% | -1.1729
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp | 46.2 | -16.1% | 52.7166 | 5.5684 | 10.11% | -1.5924
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp | 106.7 | -3.366% | 105.9143 | 11.0677 | 10.02% | -0.33582
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp | 65.4 | -11.35% | 71.6263 | 6.2546 | 8.478% | -1.3392
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 94.4 |  | 93.39 | -1.07%
temperatuur | T | °C | 99.92 |  | 84.4 | -15.52
snelheid laag | v | m/s | 5.56 | S | 5.93 | 6.655%
| v | m/s | 5.51 | L | 4.79 | -13.07%
snelheid hoog | v | m/s | 12.03 | S | 11.78 | -2.078%
| v | m/s | 11.78 | L | 11.38 | -3.396%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.493 |  | 74.9 | -0.7855%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.49 |  | 6.83 | 5.239%
| stof | mg | 13.02 |  | 13.27 | 1.92%
| stof | mg | 20.42 |  | 20.44 | 0.09794%
| stof | mg | 0 |  | <1
| stof | mg | 0 |  | <1
stofhoog | stof | mg | 85.84 |  | 85.6 | -0.2796%
| stof | mg | 137.91 |  | 136.8 | -0.8049%
| stof | mg | 183.55 |  | 181.7 | -1.008%
| stof | mg | 0 |  | <10
| stof | mg | 0 |  | <10
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 49.03 | 2.553% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | 0.7605
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 33.03 | 2.308% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | 0.7305
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 88.86 | -0.4884% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | -0.16035
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 45.75 | -36.44% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.8294
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 64.69 | -37.27% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.79969
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 33.15 | -40.22% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.8221
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 75.08 | -5.638% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | -0.75338
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 126.19 | -8.451% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -0.86433
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 85.24 | -9.279% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -1.2739
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 64.16 | -30.38% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.89291
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 43.08 | -31.74% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.89011
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 32.78 | -33.45% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.9563
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 45.68 | -4.454% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | -1.2296
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 30.9 | -23.48% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | -1.6045
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | <0,05 | -0.34399 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | -11.173
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 163.4 | -5.772% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -0.90939
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.1 | 0.039414 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 0.38264
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 82.6 | -2.456% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | -0.81545
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 341 | -5.79% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | -1.3269
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 240.5 | -2.543% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -0.65597
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.34 | 0.05461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 0.63911
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.08 | 0.1814% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | 0.041746
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 43 | -15.5% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | -1.9025
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.78 | 0.05584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.59979
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 109 | -10.83% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -1.8948
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 44.8 | 6.618% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 1.5874
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.49 | -0.4593 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | -8.5663 | XX
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 129.9 | -1.69% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | -0.65601
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 174 | -10.75% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -2.4406 | X
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 50.2 | -4.259% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -0.42472
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.67 | 0.0014539 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 0.032445
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.22 | -0.8516% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | -0.32586
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 268.2 | 1.947% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | 0.78276
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 82.5 | -3.949% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -0.49614
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.67 | 0.0054267 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | 0.077171
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 38 | -25.62% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -2.4068 | X
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 415.9 | -0.08484% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | -0.030986
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.3 | 3.033% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | 0.17168
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 13.32 | -8.138% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | -1.1627
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 99.57 | -0.3857% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | -0.046092

## 3
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 3
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp | 51.84 | 15.82% | 43.9025 | 4.7278 | 10.56% | 1.4976
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp | 47.55 | -7.1% | 49.8841 | 5.1648 | 10.09% | -0.70366
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp | 77.38 | 0.555% | 76.6368 | 11.7683 | 15.29% | 0.036294
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp | 106.25 | -3.65% | 109.5053 | 9.4535 | 8.573% | -0.42583
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp | 8.37 | 6.808% | 7.964 | 0.66323 | 8.463% | 0.80442
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp | 70.84 | -19.4% | 81.2258 | 13.9945 | 15.92% | -1.2187
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp | 183.74 | 109.2% | 84.6452 | 11.6162 | 13.23% | 8.257 | XX
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp | 60.1 | 9.139% | 52.7166 | 5.5684 | 10.11% | 0.90381
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp | 104 | -5.811% | 105.9143 | 11.0677 | 10.02% | -0.57978
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp | 72.98 | -1.079% | 71.6263 | 6.2546 | 8.478% | -0.12725
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 87.9 |  | 88.1 | 0.2275%
temperatuur | T | °C | 99.9 |  | 99.8 | -0.1
snelheid laag | v | m/s | 5.46 | L | 4.42 | -19.05%
snelheid hoog | v | m/s | 11.74 | L | 11.5 | -2.044%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 69.68 | -7.861%
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.41 | 0.01601 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 0.52003
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.25 | 0.18941 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 1.8388
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.42 | 0.13461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 1.5754
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.85 | 0.12584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 1.3517
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 21.13 | 0.1807 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | 3.3703 | XX
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 12.05 | 0.38145 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 8.5125 | XX
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.78 | 0.11543 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | 1.6414
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp

## 4
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 4
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp | 39 | -12.87% | 43.9025 | 4.7278 | 10.56% | -1.2183
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp | 52 | 1.594% | 49.8841 | 5.1648 | 10.09% | 0.15794
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp | 51 | -33.73% | 76.6368 | 11.7683 | 15.29% | -2.2053 | X
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp | 121 | 9.725% | 109.5053 | 9.4535 | 8.573% | 1.1344
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp | 8.7 | 11.02% | 7.964 | 0.66323 | 8.463% | 1.302
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp | 97 | 10.36% | 81.2258 | 13.9945 | 15.92% | 0.65056
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp | 93 | 5.892% | 84.6452 | 11.6162 | 13.23% | 0.44549
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp | 54 | -1.938% | 52.7166 | 5.5684 | 10.11% | -0.19165
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp | 117 | 5.962% | 105.9143 | 11.0677 | 10.02% | 0.59481
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp | 78 | 5.726% | 71.6263 | 6.2546 | 8.478% | 0.67536
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 85.1 |  | 84 | -1.293%
temperatuur | T | °C | 100 |  | 99 | -1
snelheid laag | v | m/s | 5.54 | S | 5.8 | 4.693%
| v | m/s | 5.53 | S | 5.4 | -2.351%
| v | m/s | 5.47 | L | 5.8 | 6.033%
snelheid hoog | v | m/s | 11.87 | S | 12.1 | 1.938%
| v | m/s | 11.83 | S | 11.7 | -1.099%
| v | m/s | 11.88 | L | 12 | 1.01%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 88 | 16.36%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.46 |  | 6.6 | 2.167%
| stof | mg | 12.99 |  | 13.4 | 3.156%
| stof | mg | 20.55 |  | 19.4 | -5.596%
| stof | mg | 0 |  | <1
| stof | mg | 0 |  | <1
stofhoog | stof | mg | 93.28 |  | 93.4 | 0.1286%
| stof | mg | 145.05 |  | 139.8 | -3.619%
| stof | mg | 158.24 |  | 155.9 | -1.479%
| stof | mg | 0 |  | <1
| stof | mg | 0 |  | <1
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 47.3 | -1.065% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | -0.31727
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 33.3 | 3.145% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | 0.99516
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 89.8 | 0.5643% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | 0.18528
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 47.9 | -33.46% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.76142
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 65.5 | -36.49% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.78284
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 33.5 | -39.59% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.8092
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 75.8 | -4.733% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | -0.63245
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 131.5 | -4.599% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -0.47035
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 91.6 | -2.51% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -0.34461
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 69.9 | -24.16% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.70989
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 46.5 | -26.32% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.73817
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 35.3 | -28.33% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.81003
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 47.7 | -0.2285% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | -0.063096
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 36.1 | -10.6% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | -0.72454
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.38 | -0.01399 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | -0.45439
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 176.8 | 1.955% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | 0.308
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.2 | 0.13941 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 1.3534
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 88.8 | 4.866% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 1.616
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 349.8 | -3.359% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | -0.76973
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 254.1 | 2.968% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | 0.76546
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.3 | 0.01461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 0.17098
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.1 | 0.8319% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | 0.19146
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 50.6 | -0.5637% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | -0.069193
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.8 | 0.07584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.81461
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 117.5 | -3.877% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -0.67832
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 44.2 | 5.19% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 1.2449
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 21.1 | 0.1507 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | 2.8108 | X
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 136.7 | 3.457% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | 1.3419
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 190 | -2.54% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -0.57674
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 56.8 | 8.328% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | 0.83044
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.7 | 0.031454 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 0.70192
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.4 | 2.018% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | 0.77208
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 272.3 | 3.505% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | 1.4093
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 87.8 | 2.222% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | 0.27914
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.8 | 0.13543 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | 1.9258
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 49 | -4.086% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -0.38385
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 425.8 | 2.294% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | 0.83765
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.14 | -9.648% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | -0.54614
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 14.8 | 2.069% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | 0.29561
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 98 | -1.956% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | -0.23379

## 5
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 5
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp | 42.7 | -4.602% | 43.9025 | 4.7278 | 10.56% | -0.43566
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp | 45.1 | -11.89% | 49.8841 | 5.1648 | 10.09% | -1.178
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp | 74 | -3.837% | 76.6368 | 11.7683 | 15.29% | -0.25092
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp | 111 | 0.6569% | 109.5053 | 9.4535 | 8.573% | 0.076629
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp | 7.2 | -8.122% | 7.964 | 0.66323 | 8.463% | -0.95968
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp | 83.1 | -5.456% | 81.2258 | 13.9945 | 15.92% | -0.34269
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp | 86.8 | -1.167% | 84.6452 | 11.6162 | 13.23% | -0.088249
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp | 46.9 | -14.83% | 52.7166 | 5.5684 | 10.11% | -1.4667
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp | 96.4 | -12.69% | 105.9143 | 11.0677 | 10.02% | -1.2665
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp | 64.8 | -12.17% | 71.6263 | 6.2546 | 8.478% | -1.4351
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 72.7 |  | 77.3 | 6.327%
temperatuur | T | °C | 99.9 |  | 100.2 | 0.3
snelheid laag | v | m/s | 5.42 | S | 5.5 | 1.476%
| v | m/s | 5.56 | S | 5.6 | 0.7194%
| v | m/s | 5.57 | L | 5.5 | -1.257%
snelheid hoog | v | m/s | 11.9 | S | 12 | 0.8403%
| v | m/s | 11.95 | S | 12.3 | 2.929%
| v | m/s | 11.98 | L | 11.7 | -2.337%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 73.4 | -2.942%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.52 |  | 6.5 | -0.3067%
| stof | mg | 13.1 |  | 13.2 | 0.7634%
| stof | mg | 20.46 |  | 20.3 | -0.782%
| stof | mg | 0 |  | 0
| stof | mg | 0 |  | 0
stofhoog | stof | mg | 86.22 |  | 87.3 | 1.253%
| stof | mg | 138.75 |  | 141 | 1.622%
| stof | mg | 185.44 |  | 187 | 0.8412%
| stof | mg | 0 |  | 1.1
| stof | mg | 0 |  | 0
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 49.5 | 3.536% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | 1.0533
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 32.7 | 1.286% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | 0.40702
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 92.6 | 3.7% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | 1.2148
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 47.8 | -33.59% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.76458
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 67 | -35.03% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.75163
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 34.5 | -37.78% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.77233
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 79.7 | 0.1688% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | 0.022555
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 134 | -2.785% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -0.28486
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 90.6 | -3.574% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -0.49072
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 70.1 | -23.94% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.70351
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 46.7 | -26.01% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.72928
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 36 | -26.91% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.7694
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 49.2 | 2.909% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | 0.80308
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 42 | 4.008% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | 0.27388
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.43 | 0.03601 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 1.1696
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 158 | -8.886% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -1.4
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.08 | 0.019414 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 0.18848
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 85 | 0.3787% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 0.12575
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 377 | 4.156% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | 0.95255
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 234 | -5.177% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -1.3353
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.28 | -0.00539 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | -0.06308
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 2.93 | -4.698% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | -1.0811
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 51 | 0.2224% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 0.027297
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.73 | 0.0058401 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.062729
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 126 | 3.076% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | 0.53818
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 42 | -0.04554% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | -0.010923
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.94 | -0.0092951 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | -0.17336
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 134 | 1.413% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | 0.54861
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 200 | 2.59% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | 0.58816
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 49 | -6.548% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -0.65293
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.65 | -0.018546 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | -0.41387
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 5.99 | -4.518% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | -1.7288
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 269 | 2.251% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | 0.90501
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 80 | -6.86% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -0.86184
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.65 | -0.014573 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | -0.20724
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 71 | 38.98% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | 3.6621 | XX
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 406 | -2.463% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | -0.89963
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.2 | -4.893% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | -0.27695
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 14.3 | -1.379% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | -0.19707
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 103 | 3.046% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | 0.36397

## 6
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 6
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 65.6 |  | 65.9 | 0.4573%
temperatuur | T | °C | 99.8 |  | 99.9 | 0.1
snelheid laag | v | m/s | 5.48 | S | 5.3 | -3.285%
| v | m/s | 5.48 | L | 5.7 | 4.015%
snelheid hoog | v | m/s | 11.77 | S | 11.6 | -1.444%
| v | m/s | 11.84 | L | 12.6 | 6.419%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 75.5 | -0.1653%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.55 |  | 6.7 | 2.29%
| stof | mg | 13.16 |  | 13.4 | 1.824%
| stof | mg | 20.36 |  | 20.3 | -0.2947%
| stof | mg | 0 |  | 0
| stof | mg | 0 |  | 0.1
stofhoog | stof | mg | 93.5 |  | 93.5 | 0%
| stof | mg | 151.61 |  | 145.8 | -3.832%
| stof | mg | 211.29 |  | 211.2 | -0.0426%
| stof | mg | 0 |  | 0.2
| stof | mg | 0 |  | 0.2
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 50.8 | 6.256% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | 1.8632
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 31.8 | -1.502% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | -0.47518
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 78.7 | -11.87% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | -3.896 | XX
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 29.7 | -58.74% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -1.3369
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 42.9 | -58.4% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -1.253
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 26.6 | -52.03% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -1.0635
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 81.4 | 2.305% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | 0.30807
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 108.7 | -21.14% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -2.162 | X
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 78.7 | -16.24% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -2.2295 | X
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 65 | -29.47% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.86613
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 44.5 | -29.49% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.82702
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 40.8 | -17.17% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.4908
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 57.1 | 19.43% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | 5.365 | XX
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 43.6 | 7.97% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | 0.54464
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.4 | 0.0060104 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 0.19522
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 162.3 | -6.407% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -1.0093
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16 | -0.060586 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | -0.58817
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 90.6 | 6.992% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 2.3219 | X
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 368.9 | 1.918% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | 0.43967
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 235.7 | -4.488% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -1.1576
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.4 | 0.11461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 1.3413
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 2.8 | -8.926% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | -2.0543 | X
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 51.5 | 1.205% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 0.14791
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.8 | 0.07584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.81461
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 120.2 | -1.669% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -0.29191
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 46.5 | 10.66% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 2.5579 | X
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.8 | -0.1493 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | -2.7845 | X
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 141.8 | 7.316% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | 2.8403 | X
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 194.5 | -0.2314% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -0.052539
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 49 | -6.548% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -0.65293
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.7 | 0.031454 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 0.70192
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 5.9 | -5.952% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | -2.2778 | X
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 284.2 | 8.029% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | 3.2279 | XX
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 77.7 | -9.537% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -1.1983
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.6 | -0.064573 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | -0.91827
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 54.4 | 6.485% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | 0.60924
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 420.4 | 0.9962% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | 0.36385
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 0.67 | -46.9% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | -2.6547 | X
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 13.02 | -10.21% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | -1.4583
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 101.82 | 1.865% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | 0.2229

## 7
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 7
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 89.8 |  | 91.68 | 2.094%
temperatuur | T | °C | 100.1 |  | 100 | -0.1
snelheid laag | v | m/s | 5.48 | S | 5.55 | 1.277%
| v | m/s | 5.48 | L | 5.84 | 6.569%
snelheid hoog | v | m/s | 11.8 | S | 11.75 | -0.4237%
| v | m/s | 11.83 | L | 12.21 | 3.212%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 75.4 | -0.2975%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.5 |  | 6.53 | 0.4615%
| stof | mg | 13.04 |  | 13.07 | 0.2301%
| stof | mg | 20.4 |  | 19.16 | -6.078%
| stof | mg | 0 |  | 0
| stof | mg | 0 |  | 0
stofhoog | stof | mg | 86.72 |  | 87.2 | 0.5535%
| stof | mg | 138.56 |  | 135.3 | -2.353%
| stof | mg | 185.84 |  | 182.6 | -1.743%
| stof | mg | 0 |  | 0
| stof | mg | 0 |  | 0
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 48.94 | 2.365% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | 0.70443
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 32.04 | -0.7581% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | -0.23993
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 89.03 | -0.298% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | -0.097842
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 47.66 | -33.79% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.76901
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 67.78 | -34.27% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.7354
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 36.23 | -34.66% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.70856
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 79.7 | 0.1688% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | 0.022555
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 134.76 | -2.234% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -0.22847
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 90.32 | -3.872% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -0.53163
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 65.69 | -28.72% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.84413
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 45.56 | -27.81% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.77993
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 37.03 | -24.82% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.70962
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 48.94 | 2.365% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | 0.65295
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 40.5 | 0.2933% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | 0.020046
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.4 | 0.0060104 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 0.19522
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 169 | -2.543% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -0.40063
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.05 | -0.010586 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | -0.10277
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 87.1 | 2.859% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 0.94929
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 374.3 | 3.41% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | 0.78159
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 242.9 | -1.571% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -0.40513
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.31 | 0.02461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 0.28802
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 2.99 | -2.746% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | -0.63199
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 55 | 8.083% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 0.9922
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.76 | 0.03584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.38497
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 126.1 | 3.158% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | 0.55249
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 42 | -0.04554% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | -0.010923
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.89 | -0.059295 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | -1.1059
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 132.7 | 0.4293% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | 0.16666
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 201.8 | 3.513% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | 0.79784
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 50.4 | -3.878% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -0.38668
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.63 | -0.038546 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | -0.86019
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.12 | -2.446% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | -0.93583
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 262.3 | -0.2957% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | -0.11888
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 83 | -3.367% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -0.423
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.64 | -0.024573 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | -0.34945
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 52.7 | 3.157% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | 0.2966
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 420.1 | 0.9242% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | 0.33753
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.11 | -12.03% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | -0.68073
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 12.11 | -16.48% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | -2.355 | X
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 119.32 | 19.37% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | 2.3151 | X

## 8
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 8
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 42.4 |  | 44 | 3.774%
temperatuur | T | °C | 99.9 |  | 100.9 | 1
snelheid laag | v | m/s | 5.4 | L | 6.3 | 16.67%
snelheid hoog | v | m/s | 11.74 | L | 12.2 | 3.918%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.493 |  | 71.8 | -4.892%
LABS 2011-3 Stof
stofhoog | stof | mg | 86.52 |  | 85 | -1.757%
| stof | mg | 138.94 |  | 136 | -2.116%
| stof | mg | 186.51 |  | 184 | -1.346%
| stof | mg | 0 |  | <1
| stof | mg | 0 |  | <1
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 41 | 1.532% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | 0.10466
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.4 | 0.0060104 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 0.19522
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 181 | 4.377% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | 0.68957
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 15.9 | -0.16059 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | -1.559
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 88 | 3.921% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 1.3022
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 379 | 4.709% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | 1.0792
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 260 | 5.359% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | 1.3821
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.2 | -0.08539 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | -0.99934
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 55 | 8.083% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 0.9922
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.6 | -0.12416 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | -1.3336
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 130 | 6.349% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | 1.1107
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 43 | 2.334% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 0.55992
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 21 | 0.050705 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | 0.9457
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 139 | 5.197% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | 2.0177 | X
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 198 | 1.564% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | 0.35518
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 59 | 12.52% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | 1.2488
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.7 | 0.031454 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 0.70192
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 270 | 2.631% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | 1.0578
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 96 | 11.77% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | 1.4786
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.4 | -0.26457 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | -3.7624 | XX
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 52 | 1.787% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | 0.16787
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 435 | 4.504% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | 1.6449

## 9
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 9
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp | 43.5 | -2.814% | 43.9025 | 4.7278 | 10.56% | -0.26645
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp | 58.8 | 14.88% | 49.8841 | 5.1648 | 10.09% | 1.4745
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp | 74.4 | -3.317% | 76.6368 | 11.7683 | 15.29% | -0.21693
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp | 115 | 4.284% | 109.5053 | 9.4535 | 8.573% | 0.49975
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp | 7.5 | -4.294% | 7.964 | 0.66323 | 8.463% | -0.50734
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp | 92.2 | 4.897% | 81.2258 | 13.9945 | 15.92% | 0.30757
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp | 88.3 | 0.5407% | 84.6452 | 11.6162 | 13.23% | 0.040881
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp | 53.8 | -2.301% | 52.7166 | 5.5684 | 10.11% | -0.22757
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp | 120 | 8.679% | 105.9143 | 11.0677 | 10.02% | 0.86587
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp | 77.9 | 5.59% | 71.6263 | 6.2546 | 8.478% | 0.65937
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 92 |  | 93.4 | 1.522%
temperatuur | T | °C | 100.01 |  | 100.3 | 0.29
snelheid laag | v | m/s | 5.46 | S | 5.48 | 0.3663%
| v | m/s | 5.57 | L | 5.53 | -0.7181%
| v | m/s | 5.49 | L | 5.44 | -0.9107%
snelheid hoog | v | m/s | 11.84 | S | 12 | 1.351%
| v | m/s | 11.92 | L | 12.3 | 3.188%
| v | m/s | 11.74 | L | 11.95 | 1.789%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 72.9 | -3.603%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.52 |  | 6.7 | 2.761%
| stof | mg | 13.07 |  | 13.4 | 2.525%
| stof | mg | 20.36 |  | 19.5 | -4.224%
| stof | mg | 0 |  | 0
| stof | mg | 0 |  | 0
stofhoog | stof | mg | 85.96 |  | 86.1 | 0.1629%
| stof | mg | 138.93 |  | 139 | 0.05039%
| stof | mg | 185.46 |  | 181.8 | -1.973%
| stof | mg | 0 |  | 0
| stof | mg | 0 |  | 0
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 49.7 | 3.955% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | 1.1779
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 33.7 | 4.384% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | 1.3873
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 89.8 | 0.5643% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | 0.18528
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 50.5 | -29.84% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.67921
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 69.6 | -32.51% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.69754
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 37.4 | -32.55% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.66544
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 76.9 | -3.35% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | -0.44771
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 132.5 | -3.873% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -0.39615
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 91.8 | -2.297% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -0.31538
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 67.4 | -26.87% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.7896
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 46.8 | -25.85% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.72484
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 36.9 | -25.08% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.71716
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 48.7 | 1.863% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | 0.51436
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 50 | 23.82% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | 1.6277
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.4 | 0.0060104 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 0.19522
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 160.3 | -7.56% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -1.191
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.2 | 0.13941 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 1.3534
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 83 | -1.983% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | -0.65858
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 351.6 | -2.861% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | -0.65575
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 240 | -2.746% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -0.70822
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.4 | 0.11461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 1.3413
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.1 | 0.8319% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | 0.19146
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 58.6 | 15.16% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 1.8606
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.9 | 0.17584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 1.8887
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 120.1 | -1.75% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -0.30622
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 43 | 2.334% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 0.55992
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.95 | 0.00070495 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | 0.013148
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 130 | -1.614% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | -0.62663
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 189.9 | -2.591% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -0.58839
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 27 | -48.51% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -4.8368 | XX
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.9 | 0.23145 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 5.1651 | XX
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.3 | 0.4236% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | 0.16211
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 260 | -1.17% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | -0.47037
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 58 | -32.47% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -4.08 | XX
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.8 | 0.13543 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | 1.9258
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 49.2 | -3.694% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -0.34707
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 440.8 | 5.897% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | 2.1538
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.1 | -12.82% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | -0.72559
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 13.9 | -4.138% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | -0.59122
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 112.4 | 12.45% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | 1.4878

## 10
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 10
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 100 |  | 99.66 | -0.34%
temperatuur | T | °C | 99.99 |  | 100.4 | 0.41
snelheid laag | v | m/s | 5.44 | S | 4.33 | -20.4%
snelheid hoog | v | m/s | 11.95 | S | 11.53 | -3.515%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.493 |  | 75 | -0.653%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.5 |  | 5.8 | -10.77%
| stof | mg | 13.11 |  | 12.6 | -3.89%
| stof | mg | 20.55 |  | 19.1 | -7.056%
| stof | mg | 0 |  | <1
| stof | mg | 0 |  | <1
stofhoog | stof | mg | 92.63 |  | 91.6 | -1.112%
| stof | mg | 147.03 |  | 148.5 | 0.9998%
| stof | mg | 210.81 |  | 202.2 | -4.084%
| stof | mg | 0 |  | <1
| stof | mg | 0 |  | <1
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 50.7 | 25.55% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | 1.7461
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.4 | 0.0060104 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 0.19522
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 178.9 | 3.166% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | 0.49878
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.11 | 0.049414 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 0.47972
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 85.4 | 0.851% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 0.28261
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 371.3 | 2.581% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | 0.59163
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 252 | 2.117% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | 0.54597
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.33 | 0.04461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 0.52208
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 2.88 | -6.324% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | -1.4554
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 57.4 | 12.8% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 1.5711
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.78 | 0.05584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.59979
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 126.2 | 3.24% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | 0.5668
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 43.6 | 3.762% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 0.90243
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.98 | 0.030705 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | 0.57268
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 134.7 | 1.943% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | 0.75428
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 203 | 4.129% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | 0.93762
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 60.8 | 15.96% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | 1.5911
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.68 | 0.011454 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 0.2556
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 5.9 | -5.952% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | -2.2778 | X
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 270.6 | 2.859% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | 1.1495
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 92 | 7.112% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | 0.89351
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.72 | 0.055427 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | 0.7882
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 53.8 | 5.31% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | 0.4989
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 429 | 3.062% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | 1.1184

## 11
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 11
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp | 43.4098 | -3.016% | 43.9025 | 4.7278 | 10.56% | -0.28554
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp | 51.2592 | 0.1465% | 49.8841 | 5.1648 | 10.09% | 0.014517
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp | 77.1 | 0.1912% | 76.6368 | 11.7683 | 15.29% | 0.012502
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp | 103.0895 | -6.516% | 109.5053 | 9.4535 | 8.573% | -0.76015
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp | 11.3128 | 44.36% | 7.964 | 0.66323 | 8.463% | 5.2415 | XX
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp | 75 | -14.67% | 81.2258 | 13.9945 | 15.92% | -0.92149
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp | 82.5743 | -5.979% | 84.6452 | 11.6162 | 13.23% | -0.45203
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp | 53.6112 | -2.644% | 52.7166 | 5.5684 | 10.11% | -0.26147
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp | 110.1707 | -0.2229% | 105.9143 | 11.0677 | 10.02% | -0.022236
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp | 73.8565 | 0.1093% | 71.6263 | 6.2546 | 8.478% | 0.01289
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 91.7 |  | 91.1 | -0.6543%
temperatuur | T | °C | 99.9 |  | 99.7 | -0.2
snelheid laag | v | m/s | 5.43 | S | 5.55 | 2.21%
| v | m/s | 5.48 | L | 5.59 | 2.007%
snelheid hoog | v | m/s | 11.85 | S | 11.9 | 0.4219%
| v | m/s | 11.73 | L | 12.2 | 4.007%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 75.1 | -0.6942%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.56 |  | 6.6 | 0.6098%
| stof | mg | 13.07 |  | 13.2 | 0.9946%
| stof | mg | 20.37 |  | 19.9 | -2.307%
| stof | mg | 0 |  | <0,2
| stof | mg | 0 |  | <0,2
stofhoog | stof | mg | 93.37 |  | 93.3 | -0.07497%
| stof | mg | 122.93 |  | 118.2 | -3.848%
| stof | mg | 175.87 |  | 175.4 | -0.2672%
| stof | mg | 0 |  | <0,2
| stof | mg | 0 |  | <0,2
stofhoog | stof | mg | 86.42 |  | 86.3 | -0.1389%
| stof | mg | 139.25 |  | 138.8 | -0.3232%
| stof | mg | 186.36 |  | 184 | -1.266%
| stof | mg | 0 |  | <0,5
| stof | mg | 0 |  | <0,5
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 48.5357 | 1.519% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | 0.45257
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 32.7857 | 1.552% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | 0.49104
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 89.5179 | 0.2483% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | 0.081536
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 48.8571 | -32.13% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.73116
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 67.1786 | -34.86% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.74792
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 34.5536 | -37.69% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.77036
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 76.1786 | -4.257% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | -0.56887
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 129.8571 | -5.791% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -0.59224
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 90.1607 | -4.042% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -0.5549
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 68.3036 | -25.89% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.76079
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 46.125 | -26.92% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.75483
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 35.5179 | -27.89% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.79739
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 48.2143 | 0.8472% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | 0.23388
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 39 | -3.421% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | -0.23379
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.51 | 0.11601 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 3.7681 | XX
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 179 | 3.224% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | 0.50787
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.13 | 0.069414 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 0.67388
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 86 | 1.56% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 0.51791
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 375 | 3.604% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | 0.82591
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 261 | 5.764% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | 1.4866
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.4 | 0.11461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 1.3413
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.05 | -0.7944% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | -0.18283
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 53 | 4.153% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 0.50975
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.84 | 0.11584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 1.2443
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 125 | 2.258% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | 0.39506
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 44 | 4.714% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 1.1308
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.91 | -0.039295 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | -0.73289
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 134 | 1.413% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | 0.54861
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 204 | 4.642% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | 1.0541
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 62 | 18.25% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | 1.8194
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.68 | 0.011454 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 0.2556
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.11 | -2.605% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | -0.99683
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 274 | 4.152% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | 1.6691
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 89 | 3.619% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | 0.45467
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.7 | 0.035427 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | 0.50379
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 48 | -6.043% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -0.56775
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 428 | 2.822% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | 1.0307
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.25 | -0.9298% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | -0.052634
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 14.3 | -1.379% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | -0.19707
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 101 | 1.045% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | 0.12487

## 12
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 12
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp | 8.2 | 4.639% | 7.964 | 0.66323 | 8.463% | 0.5481
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 95.1 |  | 92.54 | -2.692%
temperatuur | T | °C | 99.9 |  | 100.8 | 0.9
snelheid laag | v | m/s | 5.44 | L | 5.29 | -2.757%
snelheid hoog | v | m/s | 11.81 | L | 11.9 | 0.7621%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 71.67 | -5.23%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.47 |  | 6.4 | -1.082%
| stof | mg | 13.02 |  | 12.9 | -0.9217%
| stof | mg | 20.16 |  | 19 | -5.754%
| stof | mg | 0 |  | <0,5
| stof | mg | 0 |  | <0,5
stofhoog | stof | mg | 93.05 |  | 92.9 | -0.1612%
| stof | mg | 138.75 |  | 141.6 | 2.054%
| stof | mg | 175.39 |  | 171.7 | -2.104%
| stof | mg | 0 |  | <0,5
| stof | mg | 0 |  | <0,5
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 49 | 2.491% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | 0.74181
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 34 | 5.313% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | 1.6813
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 93 | 4.148% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | 1.3619
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 51.5 | -28.45% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.6476
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 72 | -30.18% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.64761
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 35.5 | -35.98% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.73547
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 75 | -5.738% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | -0.76681
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 137 | -0.6088% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -0.062266
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 96.5 | 2.705% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | 0.37134
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 72 | -21.88% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.64293
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 48 | -23.95% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.67152
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 35.5 | -27.93% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.79842
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 49 | 2.491% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | 0.68759
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.4 | 0.0060104 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 0.19522
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.13 | 0.069414 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 0.67388
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 85 | 0.3787% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 0.12575
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 349 | -3.58% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | -0.82038
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 235 | -4.772% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -1.2308
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.33 | 0.04461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 0.52208
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.07 | -0.1439% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | -0.033113
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 48 | -5.673% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | -0.69638
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.78 | 0.05584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.59979
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 113 | -7.559% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -1.3224
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 43 | 2.334% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 0.55992
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.96 | 0.010705 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | 0.19966
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 132 | -0.1005% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | -0.039008
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 188 | -3.566% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -0.80972
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 46 | -12.27% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -1.2235
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.64 | -0.028546 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | -0.63703
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.14 | -2.127% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | -0.81384
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 263 | -0.02961% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | -0.011906
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 78 | -9.188% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -1.1544
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.66 | -0.0045733 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | -0.065034
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 44 | -13.87% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -1.3034
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 408 | -1.983% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | -0.72414
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.1 | -12.82% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | -0.72559
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 14.3 | -1.379% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | -0.19707
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 87.8 | -12.16% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | -1.4532

## 13
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 13
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp | 47.7 | 6.569% | 43.9025 | 4.7278 | 10.56% | 0.6219
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp | 54.6 | 6.673% | 49.8841 | 5.1648 | 10.09% | 0.66135
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp | 69.1 | -10.2% | 76.6368 | 11.7683 | 15.29% | -0.66729
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp | 104 | -5.691% | 109.5053 | 9.4535 | 8.573% | -0.66384
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp | 8 | 2.087% | 7.964 | 0.66323 | 8.463% | 0.24654
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp | 81.9 | -6.821% | 81.2258 | 13.9945 | 15.92% | -0.42844
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp | 71.2 | -18.93% | 84.6452 | 11.6162 | 13.23% | -1.4312
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp | 50.2 | -8.839% | 52.7166 | 5.5684 | 10.11% | -0.87407
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp | 100.3 | -9.162% | 105.9143 | 11.0677 | 10.02% | -0.91408
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp | 75.6 | 2.472% | 71.6263 | 6.2546 | 8.478% | 0.29164
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 90.9 |  | 92.1 | 1.32%
temperatuur | T | °C | 99.9 |  | 99.8 | -0.1
snelheid laag | v | m/s | 5.51 | S | 5.38 | -2.359%
snelheid hoog | v | m/s | 11.77 | S | 11.6 | -1.444%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 73.6 | -2.678%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.55 |  | 6.49 | -0.916%
| stof | mg | 13.07 |  | 12.89 | -1.377%
| stof | mg | 20.01 |  | 19.78 | -1.149%
| stof | mg | 0 |  | 0.04
| stof | mg | 0 |  | 0.04
stofhoog | stof | mg | 93.62 |  | 93.72 | 0.1068%
| stof | mg | 150.98 |  | 145.61 | -3.557%
| stof | mg | 210.12 |  | 210.04 | -0.03807%
| stof | mg | 0 |  | -0.03
| stof | mg | 0 |  | 0.02
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 49.1382 | 2.78% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | 0.82793
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 31.8872 | -1.232% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | -0.38974
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 88.3911 | -1.014% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | -0.33277
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 47.4951 | -34.02% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.77422
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 65.8553 | -36.14% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.77545
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 34.9705 | -36.94% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.75499
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 74.94 | -5.814% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | -0.77689
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 126.7937 | -8.013% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -0.81953
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 88.0787 | -6.258% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -0.85911
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 66.5656 | -27.77% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.81621
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 45.9122 | -27.26% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.76428
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 36.2872 | -26.33% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.75273
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 48.56 | 1.57% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | 0.43351
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 40.53 | 0.3676% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | 0.025122
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.45 | 0.05601 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 1.8192
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 176.23 | 1.626% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | 0.25621
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.11 | 0.049414 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 0.47972
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 84.86 | 0.2133% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 0.070845
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 361.7 | -0.07082% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | -0.016231
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 247.5 | 0.2933% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | 0.075648
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.36 | 0.07461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 0.87318
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 2.99 | -2.746% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | -0.63199
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 52.9 | 3.956% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 0.48562
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.79 | 0.06584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.7072
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 116.61 | -4.605% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -0.8057
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 42.44 | 1.002% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 0.24025
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.96 | 0.010705 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | 0.19966
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 134.21 | 1.572% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | 0.61032
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 187.53 | -3.807% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -0.86447
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 51.08 | -2.581% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -0.25736
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.68 | 0.011454 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 0.2556
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.2 | -1.17% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | -0.44786
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 269.49 | 2.437% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | 0.97989
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 86 | 0.126% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | 0.015835
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.67 | 0.0054267 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | 0.077171
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 49.53 | -3.048% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -0.28638
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 432.68 | 3.946% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | 1.4413
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.21 | -4.1% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | -0.23209
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 14.65 | 1.034% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | 0.1478
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 102.75 | 2.796% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | 0.33408

## 14
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 14
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp | 39.89 | -10.88% | 43.9025 | 4.7278 | 10.56% | -1.03
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp | 45.83 | -10.46% | 49.8841 | 5.1648 | 10.09% | -1.0367
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp | 95.6 | -13.31% | 109.5053 | 9.4535 | 8.573% | -1.5524
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp | 7.24 | -7.612% | 7.964 | 0.66323 | 8.463% | -0.89937
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp | 80.83 | -8.039% | 81.2258 | 13.9945 | 15.92% | -0.50489
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp | 73.47 | -16.35% | 84.6452 | 11.6162 | 13.23% | -1.2358
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp | 50.53 | -8.239% | 52.7166 | 5.5684 | 10.11% | -0.81481
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp | 92.53 | -16.2% | 105.9143 | 11.0677 | 10.02% | -1.6161
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp | 63.84 | -13.47% | 71.6263 | 6.2546 | 8.478% | -1.5886
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 89.9 |  | 91.2 | 1.446%
temperatuur | T | °C | 99.4 |  | 99.7 | 0.3
snelheid laag | v | m/s | 5.59 | S | 5.7 | 1.968%
| v | m/s | 5.49 | L | 6.69 | 21.86%
snelheid hoog | v | m/s | 11.84 | S | 12.47 | 5.321%
| v | m/s | 11.85 | L | 12.24 | 3.291%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 74.23 | -1.845%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.53 |  | 6.6 | 1.072%
| stof | mg | 13.13 |  | 13.2 | 0.5331%
| stof | mg | 20.24 |  | 16.8 | -17%
| stof | mg | 0 |  | 0
| stof | mg | 0 |  | 0
stofhoog | stof | mg | 93.23 |  | 92.9 | -0.354%
| stof | mg | 150.86 |  | 146 | -3.222%
| stof | mg | 210.75 |  | 194.5 | -7.711%
| stof | mg | 0 |  | 0
| stof | mg | 0 |  | 0
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 44.4 | -7.131% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | -2.1239 | X
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 31 | -3.979% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | -1.2594
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 78.1 | -12.54% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | -4.1166 | XX
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 46 | -36.1% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.82149
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 58.1 | -43.66% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.9368
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 29.8 | -46.26% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.94558
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 61.5 | -22.71% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | -3.0341 | XX
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 107.4 | -22.08% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -2.2585 | X
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 84.6 | -9.96% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -1.3674
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 64.9 | -29.58% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.86932
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 40.3 | -36.15% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -1.0136
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 31.6 | -35.85% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -1.0248
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 42.9 | -10.27% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | -2.8349 | X
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 36.56 | -9.464% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | -0.6467
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.54 | 0.14601 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 4.7425 | XX
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 159.8 | -7.848% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -1.2365
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.15 | 0.089414 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 0.86804
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 84.75 | 0.08343% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 0.027707
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 348.55 | -3.704% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | -0.84888
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 240.93 | -2.369% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -0.61102
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.33 | 0.04461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 0.52208
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 2.91 | -5.348% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | -1.2309
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 52 | 2.188% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 0.26852
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.63 | -0.09416 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | -1.0114
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 117.14 | -4.172% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -0.72985
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 42.5 | 1.144% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 0.2745
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.88 | -0.069295 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | -1.2924
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 133.75 | 1.224% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | 0.47516
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 194.28 | -0.3442% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -0.078167
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 47.24 | -9.905% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -0.98764
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.53 | -0.13855 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | -3.0918 | XX
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.04 | -3.721% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | -1.4238
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 261.25 | -0.6948% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | -0.27934
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 76 | -11.52% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -1.447
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.56 | -0.10457 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | -1.4871
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 48.57 | -4.927% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -0.46293
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 404.64 | -2.79% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | -1.019
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.3 | 3.033% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | 0.17168
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 14 | -3.448% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | -0.49268
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 96 | -3.957% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | -0.47289

## 15
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 15
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp | 40.99 | -8.422% | 43.9025 | 4.7278 | 10.56% | -0.79735
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp | 44.37 | -13.31% | 49.8841 | 5.1648 | 10.09% | -1.3194
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp | 94.38 | 22.65% | 76.6368 | 11.7683 | 15.29% | 1.4809
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp | 123.31 | 11.82% | 109.5053 | 9.4535 | 8.573% | 1.3788
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp | 7.22 | -7.867% | 7.964 | 0.66323 | 8.463% | -0.92952
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp | 94.12 | 7.081% | 81.2258 | 13.9945 | 15.92% | 0.44477
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp | 85.01 | -3.205% | 84.6452 | 11.6162 | 13.23% | -0.24235
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp | 50.63 | -8.058% | 52.7166 | 5.5684 | 10.11% | -0.79685
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp | 97.59 | -11.62% | 105.9143 | 11.0677 | 10.02% | -1.1589
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp | 69.48 | -5.823% | 71.6263 | 6.2546 | 8.478% | -0.68685
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 94 |  | 95.77 | 1.883%
temperatuur | T | °C | 99.85 |  | 100 | 0.15
snelheid laag | v | m/s | 5.56 | S | 6 | 7.914%
snelheid hoog | v | m/s | 11.98 | S | 13.08 | 9.182%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 75.39 | -0.3107%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.5 |  | 6.59 | 1.385%
| stof | mg | 13.02 |  | 13.28 | 1.997%
| stof | mg | 20.51 |  | 18.63 | -9.166%
| stof | mg | 0 |  | 0.22
| stof | mg | 0 |  | 0.32
stofhoog | stof | mg | 93.28 |  | 93.35 | 0.07504%
| stof | mg | 151.36 |  | 145.26 | -4.03%
| stof | mg | 183.09 |  | 169.12 | -7.63%
| stof | mg | 0 |  | 0.26
| stof | mg | 0 |  | 0.16
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 47.89 | 0.1689% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | 0.050296
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 31.82 | -1.44% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | -0.45558
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 89.35 | 0.06036% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | 0.019818
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 47.25 | -34.36% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.78197
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 66.21 | -35.8% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.76807
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 33.91 | -38.85% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.79408
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 76.02 | -4.456% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | -0.5955
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 129.85 | -5.796% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -0.59277
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 89.19 | -5.075% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -0.69674
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 67.5 | -26.76% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.78642
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 45 | -28.7% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.80481
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 34.71 | -29.53% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.84428
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 47.41 | -0.8351% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | -0.23056
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 34.43 | -14.74% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | -1.0071
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.54 | 0.14601 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 4.7425 | X
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 165.52 | -4.55% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -0.71679
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16 | -0.060586 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | -0.58817
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 86.5 | 2.15% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 0.71399
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 345.71 | -4.488% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | -1.0287
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 245.62 | -0.4685% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -0.12084
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.46 | 0.17461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 2.0435 | X
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.15 | 2.458% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | 0.56576
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 48.57 | -4.553% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | -0.55888
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.87 | 0.14584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 1.5665
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 114.86 | -6.037% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -1.0562
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 41.88 | -0.3311% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | -0.079424
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.94 | -0.0092951 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | -0.17336
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 132.5 | 0.2779% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | 0.1079
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 184.57 | -5.325% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -1.2093
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 46.41 | -11.49% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -1.1455
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.8 | 0.13145 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 2.9335 | X
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.31 | 0.583% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | 0.22311
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 261.63 | -0.5504% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | -0.22127
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 80.57 | -6.196% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -0.77846
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.78 | 0.11543 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | 1.6414
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 40.86 | -20.02% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -1.8808
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 419.29 | 0.7296% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | 0.26646
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.85 | 46.62% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | 2.6392 | X
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 11.84 | -18.34% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | -2.6211 | X
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 107.23 | 7.278% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | 0.86968

## 16
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 16
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp | 44.1 | -1.474% | 43.9025 | 4.7278 | 10.56% | -0.13955
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp | 50.6 | -1.141% | 49.8841 | 5.1648 | 10.09% | -0.11312
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp | 70.2 | -8.775% | 76.6368 | 11.7683 | 15.29% | -0.57382
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp | 101.6 | -7.867% | 109.5053 | 9.4535 | 8.573% | -0.91771
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp | 8.4 | 7.191% | 7.964 | 0.66323 | 8.463% | 0.84965
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp | 68.1 | -22.52% | 81.2258 | 13.9945 | 15.92% | -1.4145
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp | 87.2 | -0.7118% | 84.6452 | 11.6162 | 13.23% | -0.053815
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp | 58.3 | 5.871% | 52.7166 | 5.5684 | 10.11% | 0.58056
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp | 113.3 | 2.611% | 105.9143 | 11.0677 | 10.02% | 0.26051
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp | 74.5 | 0.9815% | 71.6263 | 6.2546 | 8.478% | 0.11577
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr
temperatuur | T | °C | 56.9 |  | 58.13 | 2.162%
|  |  | 99.9 |  | 100.2 | 0.3
snelheid laag | v | m/s | 5.55 | S | 5.34 | -3.784%
| v | m/s | 5.53 | L | 5.34 | -3.436%
snelheid hoog | v | m/s | 11.87 | S | 12.07 | 1.685%
| v | m/s | 11.76 | L | 12.29 | 4.507%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr
|  |  | 75.493 |  | 70.75 | -6.283%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg
| stof | mg | 6.49 |  | 6.5 | 0.1541%
| stof | mg | 13.02 |  | 13 | -0.1536%
| stof | mg | 20.36 |  | 20.1 | -1.277%
| stof | mg | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
stofhoog | stof | mg
| stof | mg | 86.23 |  | 91.2 | 5.764%
| stof | mg | 138.04 |  | 139.6 | 1.13%
| stof | mg | 185.06 |  | 182.1 | -1.599%
| stof | mg | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 48.2 | 0.8173% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | 0.24342
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 32.5 | 0.6667% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | 0.21098
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 88.7 | -0.6676% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | -0.21918
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 47.8 | -33.59% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.76458
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 66.2 | -35.81% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.76828
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 34.2 | -38.33% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.78339
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 75.1 | -5.613% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | -0.75002
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 127.9 | -7.211% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -0.73745
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 88.1 | -6.235% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -0.856
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 67.2 | -27.09% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.79598
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 45.3 | -28.23% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.79148
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 35 | -28.94% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.82745
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 47.9 | 0.1898% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | 0.052394
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 49.7 | 23.08% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | 1.5769
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.38 | -0.01399 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | -0.45439
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 176.6 | 1.84% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | 0.28983
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.01 | -0.050586 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | -0.49109
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 84.1 | -0.6842% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | -0.2272
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 363.4 | 0.3988% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | 0.091411
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 245.1 | -0.6792% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -0.17519
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.27 | -0.01539 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | -0.18011
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.05 | -0.7944% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | -0.18283
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 51 | 0.2224% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 0.027297
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.73 | 0.0058401 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.062729
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 121.1 | -0.9323% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -0.1631
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 43.5 | 3.524% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 0.84534
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.86 | -0.089295 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | -1.6654
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 130.9 | -0.933% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | -0.3622
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 195.2 | 0.1277% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | 0.029003
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 53.5 | 2.034% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | 0.20286
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.62 | -0.048546 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | -1.0833
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.23 | -0.6922% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | -0.26487
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 266.8 | 1.415% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | 0.56881
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 86.3 | 0.4753% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | 0.059719
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.62 | -0.044573 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | -0.63386
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 49.8 | -2.52% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -0.23672
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 413.4 | -0.6854% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | -0.25034
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 0.9 | -28.67% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | -1.6229
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 13.8 | -4.828% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | -0.68975
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 106.3 | 6.347% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | 0.75849

## 17
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 17
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 91.6 |  | 92.6 | 1.092%
temperatuur | T | °C | 99.99 |  | 99.5 | -0.49
snelheid laag | v | m/s | 5.45 | S | 5.4 | -0.9174%
| v | m/s | 5.39 | L | 5.52 | 2.412%
snelheid hoog | v | m/s | 11.66 | S | 11.91 | 2.144%
| v | m/s | 11.75 | L | 11.8 | 0.4255%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 67.4 | -10.88%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.55 |  | 6.77 | 3.359%
| stof | mg | 13.14 |  | 13.67 | 4.033%
| stof | mg | 20.46 |  | 20.23 | -1.124%
| stof | mg | 0 |  | <0,3
| stof | mg | 0 |  | <0,3
stofhoog | stof | mg | 93.47 |  | 93.1 | -0.3958%
| stof | mg | 151.51 |  | 145.5 | -3.967%
| stof | mg | 210.15 |  | 209.9 | -0.119%
| stof | mg | 0 |  | <0,3
| stof | mg | 0 |  | <0,3
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 35.6 | -11.84% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | -0.80916
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.41 | 0.01601 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 0.52003
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 165.3 | -4.677% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -0.73678
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.11 | 0.049414 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 0.47972
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 79.8 | -5.762% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | -1.9135
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 368 | 1.67% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | 0.38268
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 242.7 | -1.652% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -0.42603
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.32 | 0.03461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 0.40505
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.09 | 0.5067% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | 0.11661
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 52.7 | 3.563% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 0.43738
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.77 | 0.04584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.49238
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 120.7 | -1.26% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -0.22035
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 41.9 | -0.2835% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | -0.068007
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.95 | 0.00070495 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | 0.013148
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 128.3 | -2.901% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | -1.1261
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 199.2 | 2.18% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | 0.49496
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 51.9 | -1.017% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -0.10142
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.68 | 0.011454 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 0.2556
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.21 | -1.011% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | -0.38686
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 260.6 | -0.9419% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | -0.37867
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 83.8 | -2.435% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -0.30598
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.69 | 0.025427 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | 0.36158
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 48.7 | -4.673% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -0.43902
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 416.8 | 0.1314% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | 0.047981

## 18
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 18
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp | 50.1 | -43% | 81.2258 | 13.9945 | 15.92% | -2.7008 | X
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 86.7 |  | 85.1 | -1.845%
temperatuur | T | °C | 100.02 |  | 99.5 | -0.52
snelheid laag | v | m/s | 5.52 | S | 5.31 | -3.804%
| v | m/s | 5.47 | S | 5.16 | -5.667%
| v | m/s
snelheid hoog | v | m/s | 11.77 | S | 12.01 | 2.039%
| v | m/s | 11.87 | S | 12.11 | 2.022%
| v | m/s
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.493 |  | 75.39 | -0.1364%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.52 |  | 6.92 | 6.135%
| stof | mg | 12.86 |  | 13.29 | 3.344%
| stof | mg | 19.94 |  | 19.55 | -1.956%
| stof | mg | 0 |  | 0.09
| stof | mg | 0 |  | 0.06
stofhoog | stof | mg | 93.2 |  | 93.69 | 0.5258%
| stof | mg | 151.41 |  | 146.43 | -3.289%
| stof | mg | 210.54 |  | 209.92 | -0.2945%
| stof | mg | 0 |  | 0.58
| stof | mg | 0 |  | 0.55
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.1 | -12.82% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | -0.72559
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 13.8 | -4.828% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | -0.68975
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 99 | -0.956% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | -0.11424

## 19
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 19
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 106.8 |  | 100 | -6.367%
temperatuur | T | °C | 99.85 |  | 99.4 | -0.45
snelheid laag | v | m/s | 5.59 | S | 1.31 | -76.57%
| v | m/s | 5.55 | S | 0.96 | -82.7%
snelheid hoog | v | m/s | 11.86 | S | 9.24 | -22.09%
| v | m/s | 11.84 | S | 8.96 | -24.32%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 74.5 | -1.488%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.55 |  | 6.4 | -2.29%
| stof | mg | 13.11 |  | 13 | -0.8391%
| stof | mg | 20.39 |  | 20.3 | -0.4414%
| stof | mg | 0 |  | 0
| stof | mg | 0 |  | 0
stofhoog | stof | mg | 93.3 |  | 93.1 | -0.2144%
| stof | mg | 151.86 |  | 145.8 | -3.991%
| stof | mg | 210.48 |  | 210.5 | 0.009502%
| stof | mg | 0 |  | 0
| stof | mg | 0 |  | 0
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 34 | -15.8% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | -1.0799
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.4 | 0.0060104 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 0.19522
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 159 | -8.31% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -1.3091
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.14 | 0.079414 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 0.77096
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 85 | 0.3787% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 0.12575
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 346 | -4.408% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | -1.0103
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 236 | -4.367% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -1.1263
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.34 | 0.05461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 0.63911
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.23 | 5.06% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | 1.1646
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 51 | 0.2224% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 0.027297
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.77 | 0.04584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.49238
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 117 | -4.286% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -0.74988
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 45 | 7.094% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 1.7016
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.94 | -0.0092951 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | -0.17336
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 128 | -3.128% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | -1.2143
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 185 | -5.104% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -1.1592
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 48 | -8.455% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -0.8431
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.65 | -0.018546 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | -0.41387
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.41 | 2.177% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | 0.83308
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 254 | -3.451% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | -1.3873
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 78 | -9.188% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -1.1544
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.66 | -0.0045733 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | -0.065034
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 41 | -19.75% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -1.8551
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 401 | -3.664% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | -1.3383

## 20
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 20
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 90.9 |  | 91.72 | 0.9021%
temperatuur | T | °C | 99.91 |  | 100 | 0.09
snelheid laag | v | m/s | 5.55 | S | 5.45 | -1.802%
| v | m/s | 5.51 | L | 5.64 | 2.359%
snelheid hoog | v | m/s | 11.84 | S | 12.04 | 1.689%
| v | m/s | 11.89 | L | 12.1 | 1.766%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 69.98 | -7.464%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.61 |  | 8.7 | 31.62%
| stof | mg | 13.08 |  | 13.7 | 4.74%
| stof | mg | 20.46 |  | 15.9 | -22.29%
| stof | mg | 0 |  | 0.7
| stof | mg | 0 |  | <0,5
stofhoog | stof | mg | 92.48 |  | 93.1 | 0.6704%
| stof | mg | 105.99 |  | 108 | 1.896%
| stof | mg | 141.79 |  | 131.4 | -7.328%
| stof | mg | 0 |  | 0.6
| stof | mg | 0 |  | <0,5
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 49.8 | 4.164% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | 1.2402
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 34.1 | 5.623% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | 1.7793
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 90.3 | 1.124% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | 0.36912
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 30.8 | -57.21% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -1.3021
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 40.1 | -61.12% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -1.3113
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 18.3 | -67% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -1.3695
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 70.5 | -11.39% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | -1.5226
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 123.2 | -10.62% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -1.0862
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 96.2 | 2.386% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | 0.32751
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 39.9 | -56.71% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -1.6665
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 24.2 | -61.66% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -1.7289
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 15.8 | -67.92% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -1.9419
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 49.9 | 4.373% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | 1.2073
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 45.7 | 13.17% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | 0.90001
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.38 | -0.01399 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | -0.45439
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 164 | -5.426% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -0.85488
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.07 | 0.0094144 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 0.091395
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 82.1 | -3.046% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | -1.0115
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 351.3 | -2.944% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | -0.67475
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 236.6 | -4.124% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -1.0636
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.31 | 0.02461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 0.28802
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.2 | 4.085% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | 0.94006
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 48.9 | -3.904% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | -0.47928
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.76 | 0.03584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.38497
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 115.7 | -5.35% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -0.93594
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 41.6 | -0.9975% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | -0.23926
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.94 | -0.0092951 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | -0.17336
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 128.6 | -2.674% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | -1.038
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 190.4 | -2.334% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -0.53015
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 47.9 | -8.646% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -0.86212
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.67 | 0.0014539 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 0.032445
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.34 | 1.061% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | 0.4061
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 260.7 | -0.9039% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | -0.36339
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 79.2 | -7.791% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -0.97886
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.7 | 0.035427 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | 0.50379
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 46.1 | -9.762% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -0.91717
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 404 | -2.944% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | -1.0751
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.05 | -16.78% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | -0.94991
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 14.1 | -2.759% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | -0.39414
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 80.5 | -19.46% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | -2.326 | X

## 21
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 21
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 94.8 |  | 93.13 | -1.762%
temperatuur | T | °C | 99.99 |  | 100.6 | 0.61
snelheid laag | v | m/s | 5.57 | S | 5.48 | -1.616%
| v | m/s | 5.54 | L | 4.12 | -25.63%
snelheid hoog | v | m/s | 11.77 | S | 11.82 | 0.4248%
| v | m/s | 11.8 | L | 11.64 | -1.356%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 74.8 | -1.091%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.5 |  | 6.2 | -4.615%
| stof | mg | 13.08 |  | 13.1 | 0.1529%
| stof | mg | 20.51 |  | 18.5 | -9.8%
| stof | mg | 0 |  | <1
| stof | mg | 0 |  | <1
stofhoog | stof | mg | 93.82 |  | 93.6 | -0.2345%
| stof | mg | 101.92 |  | 97.8 | -4.042%
| stof | mg | 123.18 |  | 121.3 | -1.526%
| stof | mg | 0 |  | <1
| stof | mg | 0 |  | <1
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 47.3 | -1.065% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | -0.31727
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 31.6 | -2.121% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | -0.67123
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 86.5 | -3.131% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | -1.0281
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 47.3 | -34.29% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.78039
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 64.9 | -37.07% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.79532
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 33.3 | -39.95% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.81657
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 70.5 | -11.39% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | -1.5226
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 121.7 | -11.71% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -1.1975
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 85 | -9.535% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -1.3089
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 66.5 | -27.85% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.8183
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 46 | -27.12% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.76038
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 38.5 | -21.84% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.6243
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 45.4 | -5.039% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | -1.3912
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 41.8 | 3.513% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | 0.24004
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.35 | -0.04399 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | -1.4288
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 161.5 | -6.868% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -1.082
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.1 | 0.039414 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 0.38264
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 89.6 | 5.811% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 1.9297
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 374.1 | 3.355% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | 0.76893
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 236.2 | -4.286% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -1.1054
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.27 | -0.01539 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | -0.18011
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.26 | 6.036% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | 1.3892
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 55.2 | 8.476% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 1.0404
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.72 | -0.0041599 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | -0.044683
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 124.1 | 1.522% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | 0.26626
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 42.8 | 1.858% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 0.44575
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.93 | -0.019295 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | -0.35987
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 138.8 | 5.046% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | 1.9589
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 203.5 | 4.385% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | 0.99587
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 49.2 | -6.166% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -0.61489
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.62 | -0.048546 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | -1.0833
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.37 | 1.539% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | 0.58909
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 260.6 | -0.9419% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | -0.37867
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 80 | -6.86% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -0.86184
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.65 | -0.014573 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | -0.20724
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 52.6 | 2.961% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | 0.27821
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 408 | -1.983% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | -0.72414
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.5 | 18.88% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | 1.069
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 16.1 | 11.03% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | 1.5766
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 104 | 4.046% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | 0.48352

## 22
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 22
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 38.3 | -5.155% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | -0.35225
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.39 | -0.0039896 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | -0.12958
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 163 | -6.003% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -0.94573
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.22 | 0.15941 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 1.5476
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 86.5 | 2.15% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 0.71399
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 330 | -8.829% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | -2.0234 | X
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 241 | -2.341% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -0.60371
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.29 | 0.00461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 0.053952
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.03 | -1.445% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | -0.33255
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 42 | -17.46% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | -2.1437 | X
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.73 | 0.0058401 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 0.062729
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 102 | -16.56% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -2.8967 | X
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 44 | 4.714% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 1.1308
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.95 | 0.00070495 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | 0.013148
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 133 | 0.6563% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | 0.2548
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 180 | -7.669% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -1.7416
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 50.6 | -3.496% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -0.34865
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.67 | 0.0014539 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 0.032445
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.25 | -0.3734% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | -0.14287
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 268 | 1.871% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | 0.75219
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 81.5 | -5.113% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -0.64242
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.7 | 0.035427 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | 0.50379
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 36 | -29.53% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -2.7746 | X
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 410 | -1.502% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | -0.54866

## 23
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 23
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp | 49.6 | 10.81% | 43.9025 | 4.7278 | 10.56% | 1.0238
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp | 52.6 | 2.766% | 49.8841 | 5.1648 | 10.09% | 0.27411
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp | 92.1 | 19.68% | 76.6368 | 11.7683 | 15.29% | 1.2871
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp | 111.1 | 0.7476% | 109.5053 | 9.4535 | 8.573% | 0.087207
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp | 8.4 | 7.191% | 7.964 | 0.66323 | 8.463% | 0.84965
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp | 76.2 | -13.31% | 81.2258 | 13.9945 | 15.92% | -0.83574
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp | 84.1 | -4.242% | 84.6452 | 11.6162 | 13.23% | -0.32068
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp | 55.1 | 0.05957% | 52.7166 | 5.5684 | 10.11% | 0.0058909
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp | 111.7 | 1.162% | 105.9143 | 11.0677 | 10.02% | 0.11594
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp | 74.9 | 1.524% | 71.6263 | 6.2546 | 8.478% | 0.17972
LABS 2011-2 Fysische Parameters
volume | V | Nl dr | 91.5 |  | 92 | 0.5464%
temperatuur | T | °C | 99.89 |  | 99 | -0.89
snelheid laag | v | m/s | 5.51 | S | 5.68 | 3.085%
| v | m/s | 5.43 | L | 5.67 | 4.42%
snelheid hoog | v | m/s | 11.89 | S | 12.57 | 5.719%
| v | m/s | 11.91 | L | 12.06 | 1.259%
waterdampgehalte |  | g/Nm3 dr | 75.625 |  | 74 | -2.149%
LABS 2011-3 Stof
stoflaag | stof | mg | 6.47 |  | 6.52 | 0.7728%
| stof | mg | 12.98 |  | 13.04 | 0.4622%
| stof | mg | 20.12 |  | 20.16 | 0.1988%
| stof | mg | 0 |  | 0
| stof | mg | 0 |  | 0
stofhoog | stof | mg | 92.83 |  | 92.76 | -0.07541%
| stof | mg | 151.63 |  | 145.9 | -3.779%
| stof | mg | 209.67 |  | 209.6 | -0.03339%
| stof | mg | 0 |  | 0
| stof | mg | 0 |  | 0
stofhoog | stof | mg | 84.87 |  | 85.44 | 0.6716%
| stof | mg | 137.16 |  | 137.5 | 0.2479%
| stof | mg | 183.77 |  | 184.3 | 0.2884%
| stof | mg | 0 |  | 0
| stof | mg | 0 |  | 0
LABS 2011-4 Continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
| stap 1 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 48.3 | 1.026% | 48.453 | 1.6052 | 3.357% | 0.30572
| stap 2 | mgC/Nm³ | 32.2848 | sp | 31.9 | -1.192% | 32.456 | 1.0202 | 3.16% | -0.37716
| stap 3 | mgC/Nm³ | 89.2961 | sp | 88.3 | -1.116% | 88.378 | 2.7197 | 3.046% | -0.36625
| stap 4 | mgC/Nm³ | 71.9823 | sp | 45.4 | -36.93% | 45.657 | 31.6281 | 43.94% | -0.84046
| stap 5 | mgC/Nm³ | 103.1264 | sp | 63.8 | -38.13% | 63.001 | 48.0639 | 46.61% | -0.81821
| stap 6 | mgC/Nm³ | 55.4523 | sp | 32.9 | -40.67% | 32.72 | 27.1285 | 48.92% | -0.83131
| stap 7 | mgC/Nm³ | 79.5657 | sp | 78.6 | -1.214% | 75.587 | 5.9541 | 7.483% | -0.16219
| stap 8 | mgC/Nm³ | 137.8392 | sp | 132.4 | -3.946% | 127.87 | 13.4777 | 9.778% | -0.40357
| stap 9 | mgC/Nm³ | 93.9585 | sp | 90.7 | -3.468% | 89.368 | 6.8441 | 7.284% | -0.47611
| stap 10 | mgC/Nm³ | 92.1638 | sp | 67.2 | -27.09% | 66.013 | 31.3623 | 34.03% | -0.79598
| stap 11 | mgC/Nm³ | 63.1145 | sp | 45.3 | -28.23% | 44.369 | 22.5078 | 35.66% | -0.79148
| stap 12 | mgC/Nm³ | 49.2558 | sp | 34.7 | -29.55% | 34.996 | 17.2287 | 34.98% | -0.84486
| stap 13 | mgC/Nm³ | 47.8093 | sp | 47.5 | -0.6469% | 47.933 | 1.7317 | 3.622% | -0.17859
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 36.4 | -9.86% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | -0.67378
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.47 | 0.07601 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 2.4689 | X
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 161.6 | -6.81% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -1.0729
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.15 | 0.089414 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 0.86804
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 82 | -3.164% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | -1.0507
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 370 | 2.222% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | 0.50932
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 242 | -1.935% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -0.49919
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.37 | 0.08461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 0.99021
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp | 3.26 | 6.036% | 3.069 | 0.13358 | 4.345% | 1.3892
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 53.4 | 4.939% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 0.60624
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.83 | 0.10584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 1.1369
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 119.4 | -2.323% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | -0.4064
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 42.3 | 0.6684% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | 0.16033
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 20.95 | 0.00070495 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | 0.013148
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 129.9 | -1.69% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | -0.65601
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 194.2 | -0.3852% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -0.087486
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 50 | -4.641% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | -0.46275
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.69 | 0.021454 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 0.47876
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp | 6.44 | 2.655% | 6.223 | 0.16394 | 2.613% | 1.0161
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 266 | 1.111% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | 0.44655
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 81.3 | -5.346% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | -0.67168
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.71 | 0.045427 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | 0.64599
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 47 | -8% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -0.75166
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 420.1 | 0.9242% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | 0.33753
LABS 2011-6 Bepaling van gasvormig HCl
HCl 1 | HCl | mg/Nm³ | 1.2617 | sp | 1.03 | -18.37% | 1.181 | 0.2229 | 17.67% | -1.0396
HCl 2 | HCl | mg/Nm³ | 14.5 | sp | 14.26 | -1.655% | 14.0899 | 1.0149 | 6.999% | -0.23649
HCl 3 | HCl | mg/Nm³ | 99.9555 | sp | 95.5 | -4.458% | 101.369 | 8.3646 | 8.368% | -0.53267

## 24
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 24
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-1 Identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| 1,1,1-trichloorethaan | mg/Nm³ | 44.7597 | sp | 44.8 | 0.08993% | 43.9025 | 4.7278 | 10.56% | 0.008514
| 1,3,5-trimethylbenzeen | mg/Nm³ | 51.1843 | sp | 45.8 | -10.52% | 49.8841 | 5.1648 | 10.09% | -1.0425
| 1-butanol | mg/Nm³ | 76.9529 | sp
| aceton | mg/Nm³ | 110.2756 | sp
| benzeen | mg/Nm³ | 7.8365 | sp | 7.82 | -0.2104% | 7.964 | 0.66323 | 8.463% | -0.024857
| cyclohexanon | mg/Nm³ | 87.8957 | sp
| diethylether | mg/Nm³ | 87.8251 | sp
| ethylacetaat | mg/Nm³ | 55.0672 | sp
| m-,p-xyleen | mg/Nm³ | 110.4168 | sp | 100 | -9.434% | 105.9143 | 11.0677 | 10.02% | -0.94119
| tolueen | mg/Nm³ | 73.7759 | sp | 67.7 | -8.236% | 71.6263 | 6.2546 | 8.478% | -0.97144

## 25
LABS 2011 |  | 27-28 april 2011 |  | Nummer: | 25
Code | Parameters | Eenheden | Ref. waarde |  | Resultaat | % of abs. afw. | gem. | stdev. | RSD% | z-score | Uitschieter
[6 empty] | t.o.v. ref. |  | ref. | ref. | ref.
LABS 2011-5 Bemonstering en analyse van anorganische parameters in rookgassen
stap1 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 40.3815 | sp | 42 | 4.008% | 40.084 | 5.9093 | 14.63% | 0.27388
stap1 | O2 | vol % | 0.39399 | sp | 0.4 | 0.0060104 | 0.405 | 0.030788 | 7.814% | 0.19522
stap2 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 173.4098 | sp | 168 | -3.12% | 167.393 | 11.0072 | 6.347% | -0.49148
stap2 | O2 | vol % | 16.0606 | sp | 16.19 | 0.12941 | 16.1072 | 0.10301 | 0.6414% | 1.2564
stap3 | CO | mg/Nm³ | 84.6793 | sp | 85 | 0.3787% | 85.172 | 2.55 | 3.011% | 0.12575
stap3 | SO2 | mg/Nm³ | 361.9563 | sp | 369 | 1.946% | 359.598 | 15.793 | 4.363% | 0.446
stap3 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246.7762 | sp | 242 | -1.935% | 243.22 | 9.5679 | 3.877% | -0.49919
stap3 | O2 | vol % | 5.2854 | sp | 5.44 | 0.15461 | 5.3352 | 0.085447 | 1.617% | 1.8094
stap3 | CO2 | vol % | 3.0744 | sp
stap4 | SO2 | mg/Nm³ | 50.8868 | sp | 56 | 10.05% | 51.683 | 4.1455 | 8.147% | 1.2334
stap4 | O2 | vol % | 6.7242 | sp | 6.83 | 0.10584 | 6.7725 | 0.093099 | 1.385% | 1.1369
stap5 | SO2 | mg/Nm³ | 122.2396 | sp | 129 | 5.53% | 43.059 | 6.9872 | 5.716% | 0.96754
stap6 | CO | mg/Nm³ | 42.0191 | sp | 41 | -2.425% | 43.059 | 1.7518 | 4.169% | -0.58177
stap6 | O2 | vol % | 20.9493 | sp | 21 | 0.050705 | 20.9429 | 0.053616 | 0.2559% | 0.9457
stap7 | CO | mg/Nm³ | 132.1328 | sp | 135 | 2.17% | 132.812 | 3.4035 | 2.576% | 0.84243
stap7 | SO2 | mg/Nm³ | 194.951 | sp | 193 | -1.001% | 192.832 | 8.5844 | 4.403% | -0.22727
stap7 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.4333 | sp | 53 | 1.081% | 51.155 | 5.2583 | 10.03% | 0.10777
stap7 | O2 | vol % | 11.6685 | sp | 11.92 | 0.25145 | 11.6763 | 0.044811 | 0.384% | 5.6114 | XX
stap7 | CO2 | vol % | 6.2734 | sp
stap8 | CO | mg/Nm³ | 263.0779 | sp | 261 | -0.7898% | 265.511 | 6.5437 | 2.487% | -0.31755
stap8 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8917 | sp | 86 | 0.126% | 82.878 | 6.8362 | 7.959% | 0.015835
stap8 | O2 | vol % | 13.6646 | sp | 13.66 | -0.0045733 | 13.6782 | 0.070321 | 0.5146% | -0.065034
stap9 | SO2 | mg/Nm³ | 51.0872 | sp | 50 | -2.128% | 48.963 | 5.4376 | 10.64% | -0.19994
stap9 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 416.2532 | sp | 415 | -0.3011% | 417.174 | 11.3971 | 2.738% | -0.10995