## 1
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool:
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): |  | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: |  | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen:
Aanzuigdebiet: |  | Analysedatum: |  | extracten:
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | EQ1/AE/08/20
2. temperatuur | PT100 EQ1/CM/05/13
3. snelheid | S Pitot (58)
L Pitot (44)
4. waterdampgehalte
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Munktel MK 360 | Quartz | EN 13284-1 | 160 | 120
Stofhoog1 | Munktel MK 360 | Quartz | EN 13284-1 / ISO9096 | 160 | 120
Stofhoog2 | Pall A/E | Glass | EN 13284-1 / ISO9096 | 400 | 120
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | Sick Mahiak 3006 EQ1/MP/09/140
Brandergas | H2/He : 40/60 %
Ijkgas | propaan
Concentratie | 145.8 mg C/Nm³
Producent | PRAXAIR
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | ABB | URAS 26 | EQ1/MM/07/50 | 52.9 & 560 mg/Nm³ PRAXAIR
SO2 | ABB | LIMAS 11 | EQ1/MM/07/51 | 78.6 & 751 mg/Nm³ PRAXAIR
NOx | Rosemount | NGA2000 | EQ1/MP/08/149 | 460 mg/Nm³ PRAXAIR
O2 | Servomex | 1400 | EQ1/MP/92/74 | 20.8 % PRAXAIR
CO2 | ABB | URAS 14 | EQ1/MP/05/23 | 9.02 % PRAXAIR
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding: |  | Ja
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | gedistilleerd water
Aanzuigdebiet: | 1.4 l/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | EN 1911-1, 2
Gevolgde norm/methode voor analyse: | EN 1911-3 : ionchromatografie
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 2
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool: |  | x
Carboxen 1000: |  |  | 5% methanol/95%dichloormethaan
Andere: |  |  | silicagel: 5% isopropanol in water
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): | 400/200 AK en 180/90 CA | Identificatiemethode: | SM01232 en SM01238 | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: | 6 tot 30 liter | Kwantitatieve bepaling: | x | patronen: | diepvries -18°C
Aanzuigdebiet: | 0,2 tot 1 l/min | Analysedatum: | 05/05 en 09/05 | extracten: | diepvries -18°C
Gasteller: | teller op Buckpomp en gallusteller | Gaschromatograaf: | interscience | Tijd
|  | Kolom: | DB5-MS 30 m- 1 µ film | patronen: | 10 d en 14 d
|  | Type injector: | split splitless | extracten: | 0 d
|  | Type detector: | MS en FID | Opmerkingen: | directe analyse na desorptie
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | Aquaria + S09/935
2. temperatuur
3. snelheid | L-type Airflow app. 10/954
S-type Zambelli app. 05/887
4. waterdampgehalte | Aquaria CF20 App. 09/935
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Macherey-Nagel MN QF-10 diam. 37mm | QF-10 | EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog1 | Whatman G603G | 603G | EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | JUM 3-200 App. 10/957
Brandergas | Air Liquide H2/He 40/60
Ijkgas | C3H8
Concentratie | 90.2
Producent | Air Liquide
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | Sick/Maihak | S710 | App. 07/920 | 1500ppm Air Liquide
SO2 | Sick/Maihak | S710 | App. 07/920 | 1000 ppm Air Liquide
NOx | Sick/Maihak | S710 | App. 07/920 | 1250 ppm Air Liquide
O2 | Sick/Maihak | S710 | App. 02/825 | 15,0 vol % Air Liquide
CO2 | Sick/Maihak | S710 | App. 02/825 | 5,0 vol % Air Liquide
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding: |  | X
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | Milliq water
Aanzuigdebiet: | 3 l/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | EN1911-1 en -2
Gevolgde norm/methode voor analyse: | EN1911-1 en -2
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 3
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool:
Carboxen 1000:
Andere: |  |  | 2
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): | 200 mg Tenax TA | Identificatiemethode: | TD-GC-MS | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: | 200 ml | Kwantitatieve bepaling: | TD-GC-MS | patronen: | Labo 20°C
Aanzuigdebiet: | 50 ml/min | Analysedatum: | 2011-05-02 | extracten: | -
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: | Shimadzu GC-2010 | Tijd
|  | Kolom: | Rtx-5ms | patronen: | 1 maand
|  | Type injector: | TD20 | extracten: | -
|  | Type detector: | GCMS-QP2010 Plus | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | Gallus 2000 n° 005898719
2. temperatuur | testo 925 id nr 30
3. snelheid | testo 454 L-pitot id. nr. 131
4. waterdampgehalte
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag
Stofhoog1
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie)
Brandergas
Ijkgas
Concentratie
Producent
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO
SO2
NOx
O2 | testo | 350 XL | 33
CO2
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding: |  | x
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 4
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool: | 2 | 2 | /
Carboxen 1000: | 2 | / | /
Andere: | / | / | 4
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): | AK/Silica/Carboxen/Porapak-Q | Identificatiemethode: | ECO/AV/IAC/027 | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: | Zie tabblad Org. Comp. 1 | Kwantitatieve bepaling: | Interne standaardmethode | patronen: | Koelkast IAC022 (2°C - 8 °C)
Aanzuigdebiet: | Zie tabblad Org. Comp. 1 | Analysedatum: | 2011-05-06 | extracten: | Diepvries IAC024 (-15°C - -20°C)
Gasteller: | Zie tabblad Org. Comp. 1 | Gaschromatograaf: | Agilent 6890series | Tijd
|  | Kolom: | BPX5 (60m x 0,255mm x 1,0µm) | patronen: | 2 weken
|  | Type injector: | Split/splitless | extracten: | 4 weken na desorptie
|  | Type detector: | MS (Agilent 5973Network) | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | Gasteller (L-KGT-116)
2. temperatuur | Thermokoppel (L-TKO-114)
3. snelheid | Prandt-pitot (L-PPI-025), manometer (L-VMA-010), thermokoppel (L-TKO-114), barometer (L-BAR-010)
S-Pitot (L-SPI-063), manometer (L-VMA-010), thermokoppel (L-TKO-114), barometer (L-BAR-010)
4. waterdampgehalte | Gasteller (L-KGT-114), weegschaal (L-BAL-026), controlegewicht (L-GEW-007)
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Wattman | Kwartsvezel | EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog1 | Wattman | Kwartsvezel | EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | JUM/3-300A/NL-FID-003
Brandergas | H2/He
Ijkgas | Propaan
Concentratie | 502,20 ppmV
Producent | Air Products
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | ABB | Uras 14 | L-CSN-006 | 1006,70 ppm (Air Products)
SO2 | ABB | Limas 11 UV | L-CSN-003 | 502,00 ppm (Air Products)
NOx | ABB | Limas 11 UV | L-CSN-003 | 498,60 ppm (Air Products)
O2 | ABB | Magnos 16 | L-ZAN-006 | 15,08 vol% (Air Products)
CO2 | ABB | Uras 14 | L-ZAN-007 | 15,01 vol% (Air Products)
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen: |  | X
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | HCl 1-2-3: H2Od
Aanzuigdebiet: | HCl 1: 2,77 l/min - HCl 2: 2,64 l/min - HCl 3: 2,68 l/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | EN 1911
Gevolgde norm/methode voor analyse: | EN 1911-3
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 5
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool: |  |  | 2 (CS2/MeOH (95/5))
Carboxen 1000: |  |  | 2 (CS2/MeOH (95/5))
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): | AK (200/400) / Carboxen 1000 (90/180) | Identificatiemethode: | GC-MS | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: | 31,5 L / 14,0 L | Kwantitatieve bepaling: | 1 ml desorptievloeistof / 100 mg adsorbents gedurende 30 minuten ultrasoon trillen | patronen: | < -18°C
Aanzuigdebiet: | 1 L/min / 0,5 L/min | Analysedatum: | 2011-04-29 | extracten: | koelkast
Gasteller: | Gallus | Gaschromatograaf: | GC7890A | Tijd
|  | Kolom: | CP8917 60/250/1 | patronen: | < 24u
|  | Type injector: | Split | extracten: | < 3dagen
|  | Type detector: | MS 5975C | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | Gallus (1484)
2. temperatuur | Thermokoppel type K (3384)
3. snelheid | S-pitot (2399)
L-pitot (6072)
4. waterdampgehalte | gasteller Gallus (1470) - bovenweger (2338)
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Whatman | QMA (vlakfiter 50 mm - kwarts) | EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog1 | Munktell | MK 360 type GTI (hulsfilter - kwarts) | EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | JUM / 3-200 / 1027
Brandergas | H2/He 40/60
Ijkgas | C3H8
Concentratie | 20,5
Producent | Praxair
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | Thermo Instruments | Model 48i | 2310 | 410,2 ppm (Praxair)
SO2 | Thermo Instruments | Model 43i HL | 2309 | 207,1 ppm (Praxair)
NOx | Thermo Instruments | Model 42i HL | 2314 | 394,6 ppm (Praxair)
O2 | Servomex | 4900 | 2312 | 20,95 vol% (omgevingslucht)
CO2 | Thermo Instruments | Model 410i | 2313 | 9,85 vol% (Praxair)
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen: |  | X
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | demiwater
Aanzuigdebiet: | 2,5 Nl/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | EN 1911
Gevolgde norm/methode voor analyse: | NEN-EN-ISO 10304-1
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 6
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool:
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): |  | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: |  | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen:
Aanzuigdebiet: |  | Analysedatum: |  | extracten:
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | Gasmeter Gallus 2000 (201283), Thermometer Testo (98145), KNF pomp ( 200316)
2. temperatuur | Thermometer Testo 925, sensor 3 (98145/200517)
3. snelheid | L-pitot (100279)
S-pitot (100273)
4. waterdampgehalte | Gasmeter Gallus 2000 (201283), Thermometer Testo (98145), KNF pomp ( 200316)
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Whatman | QMA 4.7 cm | NEN-EN 13284 | 180 | 160
Stofhoog1 | Whatman | QMA 4.7 cm | NEN-ISO 9096 | 180 | 160
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | Thermo Model 51 (98165)
Brandergas | 40% H2/60% He
Ijkgas | Propaan
Concentratie | 501 ppm Propaan
Producent | Linde A.G.
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | Servomex | 4900A | 200248 | 398.7 ppm Linde AG
SO2 | Thermo | 43C | 98166 | 814 ppm Linde AG
NOx | Thermo | 42C HL | 99168 | 120 ppm Linde AG
O2 | Servomex | 4900A | 200248 | 16.50% Linde AG
CO2 | Servomex | 4900A | 200248 | 12.54% Linde AG
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen: |  | x
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | MilliQ water
Aanzuigdebiet: | 2,5 l/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | NEN-EN 1911: 2010
Gevolgde norm/methode voor analyse: | NEN-EN 1911: 2010 Discreet analyser
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 7
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool:
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): |  | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: |  | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen:
Aanzuigdebiet: |  | Analysedatum: |  | extracten:
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | COMB-AG-055 + Teller COMB-POU-145
2. temperatuur | Themokoppel type K COMB-POU-164 + digitale thermometer Fluke COMB-POU-151
3. snelheid
Pitot S COMB-POU-174
Pitot L COMB-POU-200
4. waterdampgehalte | Condensatie methode COMB-AG-056 + Teller COMB-POU-132
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Munktell | Vlakfilter MK360 | EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog1 | Schleicher & Schuell | Hulsfilter 603G | ISO 9096 | 180 | 160
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | TESTA FID 1230
Brandergas | He/H2
Ijkgas | C3H8
Concentratie | 80ppm
Producent | Air Products
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | HORIBA | PG 250 | COMB-AG-029 | 160ppm Air Liquide
SO2 | HORIBA | PG 250 | COMB-AG-029 | 160ppm Air Liquide
NOx | HORIBA | PG 250 | COMB-AG-029 | 200ppm Air Liquide
O2 | HORIBA | PG 250 | COMB-AG-029 | 15% vol Air Products
CO2 | HORIBA | PG 250 | COMB-AG-029 | 16% vol Air Products
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven): |  | Warmteleiding tot koeler nabij ringleiding + lange onververwarmde leiding tot meetwagen
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | deminwater
Aanzuigdebiet: | 3l/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | NBN-EN-1911
Gevolgde norm/methode voor analyse: | ISO 10304-1 DIONEX IC 2000
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 8
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool:
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): |  | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: |  | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen:
Aanzuigdebiet: |  | Analysedatum: |  | extracten:
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | droge gasteller id 56
2. temperatuur | thermokoppel testo id st25
3. snelheid | standaard pitot id63 + vloeistofmanometer id 12
4. waterdampgehalte
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag
Stofhoog1 | Schleicher & Schuell | 603 G glasvezel | NBN | 180 | 160
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie)
Brandergas
Ijkgas
Concentratie
Producent
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | Testo | 350 + droger 339 | A31 + K33 | Messer 445 ppm
SO2 | Testo | 350 + droger 339 | A31 + K33 | Messer 465 ppm
NOx | Testo | 350 + droger 339 | A31 + K33 | Messer 439 ppm
O2 | Testo | 350 + droger 339 | A31 + K33 | lucht
CO2
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding: |  | ja, 4m verwarmde leiding
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 9
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool: | 2 | 2 | 2 CS2/butanol + 2 CS2/propanol
Carboxen 1000: |  | 2
Andere: |  |  | silica: 2 water
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): | aktief kool: 400/200, silica: 100/50, carboxen 100/50 | Identificatiemethode: | LCVOC | Plaats + temperatuur | diepvries -26°C
Monsternamevolume: | 4500 ml | Kwantitatieve bepaling: | SIM | patronen: | diepvries -26°C
Aanzuigdebiet: | 150 ml/min | Analysedatum: | 40661 | extracten: | diepvries -26°C
Gasteller: | ingebouwde flowmeter met permanent geheugen TSI SP730 | Gaschromatograaf: | GCMS HP6890 | Tijd
|  | Kolom: | DB1 25m*0.15mm*1.2um | patronen: | 18u
|  | Type injector: | split/splitless | extracten: | <1u
|  | Type detector: | MS SIM/FS | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | Tecora Bravo M2 0210,034
2. temperatuur | Testo T925 0660,011
3. snelheid
L-pitot 0210,013
S-pitot 0210,052
4. waterdampgehalte | 2 impingers met zwavelzuur geconc. + 1 silica in serie + Tecora Bravo M2 0210,034
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Whatman | vlakfilter kwartsvezel | NBN EN 13284.1 | 180 | 160
Stofhoog1 | Whatman | hulsfilter glasvezel | NBN EN 13284.1 | 180 | 160
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | JUM/3-300A/0210,091
Brandergas | H2 40%/He 60%
Ijkgas | propaan in N2
Concentratie | 488 mg/Nm3
Producent | Messer
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | Sick | Sidor | 0210,806 | 400 ppm/Praxair
SO2 | Sick | Defor | 0210,806 | 401 ppm/Praxair
NOx | Sick | Defor | 0210,806 | 402 ppm/Praxair
O2 | Sick | Sidor | 0210,806 | 20.95 vol% (lucht)
CO2 | Sick | Sidor | 0210,806 | 20.00 vol% (Messer)
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding: |  | x
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | UP-water
Aanzuigdebiet: | 3 L/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | NBN EN 1911 (2010)
Gevolgde norm/methode voor analyse: | LsAq - analyses discrete analyser
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 10
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool:
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): |  | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: |  | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen:
Aanzuigdebiet: |  | Analysedatum: |  | extracten:
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | gasmeter code 9109
2. temperatuur | thermokoppel code 9062
3. snelheid
S-pitot code 9052
4. waterdampgehalte | gasmeter code 9109
thermokoppel code 9062
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | pall type A/B | glasvezelfilter | NBN-EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog1 | pall type A/B | glasvezelfilter | NBN-EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie)
Brandergas
Ijkgas
Concentratie
Producent
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | Siemens | ultramat 6E | 9069 | 503,9 ppm air liquide
SO2 | Siemens | ultramat 6E | 9048 | 500,6 ppm air liquide
NOx | Siemens /JNOX convertor | ultramat 6E | 9069 + 9047 | 497,6 ppm air liquide
O2 | siemens | ultramat 6E | 9069 | 20.95%
CO2 | siemens | ultramat 6E | 9048 | 19,95% air liquide
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding: |  | X
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 11
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool: |  | 2 | 2
Carboxen 1000:
Andere: |  |  | 2
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): | Aktief kool (400/200 mg)/carboxen (160/80 mg) | Identificatiemethode: | GC-MS en GC/FID (via RT) | Plaats + temperatuur | diepvriezer lab154 / -20°C
Monsternamevolume: | 6 liter | Kwantitatieve bepaling: | GC/FID | patronen:
Aanzuigdebiet: | 0,2 l/min. | Analysedatum: | 2011-05-04 | extracten:
Gasteller: | Aalborg MFM GFC17 met totalisator | Gaschromatograaf: | HP 6890 serie | Tijd
|  | Kolom: | HP-1 (50m*0,32mm*1,05µm) | patronen: | 7 d
|  | Type injector: | oncolom, 1 µl | extracten: | 1 d
|  | Type detector: | FID | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | MIL 030-8 Tecora Bravo M2
2. temperatuur | Precisietoestel MIL-007-6 testoterm (L=0.5 m)
3. snelheid | MIL 032-4 (S-pitotbuis)
MIL 031-2 (n-pitotbuis)
4. waterdampgehalte | MIL 030-9 tecora bravo M2 pomp
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Whatman | QMA, ref.no. 1851-047 | EN 13284-1 | 180 °C | 160 °C
Stofhoog1 | Whatman | QMA, ref.no. 1851-047 | EN 13284-1 | 180 °C | 160 °C
Stofhoog2 | Whatman | 603 Q, ref.no. 10 377 025 | EN 13284-1 | 180 °C | 160 °C
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | JUM 3-300A/Kelma/MIL0058
Brandergas | 40% H2 in He
Ijkgas | propaan
Concentratie | 80 ppm
Producent | Praxair
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | ABB | Advance Optima Uras-14 | MIL 082 | 1437 ppm (Praxair)
SO2 | ABB | Advance Optima Limas 11 UV | MIL 083 | 946 ppm SO2 (Praxair)
NOx | ABB | Advance Optima Limas 11 UV | MIL 083 | 85.3 ppm NO2 en 1009 ppm NO
O2 | ABB | Advance Optima Magnos 16 | MIL 081 | omgevingslucht
CO2 | ABB | Advance Optima Uras-14 | MIL 082 | 18.02 % CO2 (Praxair)
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding: |  | ja
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | H2SO4 0.1 N
Aanzuigdebiet: | 5 l/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | gebaseerd op NBN EN 1911 en EPA 26A, sonde/filterhuls op 150 °C, absorptie in 0.1 N H2SO4
Gevolgde norm/methode voor analyse: | ionchromatografie
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 12
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool: |  | 4
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): | Anasorb CSC (400/200 mg) | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: | 42,7 Nl | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen:
Aanzuigdebiet: | 1,6 l/min | Analysedatum: |  | extracten:
Gasteller: | M-024 | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | M-024: Tecora Bravo M Basic
2. temperatuur | A019: Kimo MP 202 + MW1: thermokoppel type K
3. snelheid
A019: Kimo MP 202 + L-Pitot nr 44
4. waterdampgehalte | M-023: Tecora Bravo M Basic
A-017: Mettler-Toledo PL802-S balans
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Whatman | QM-A 4,7 cm (kwartsvezel) | NBN-EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog1 | Whatman | QMA 4,7 cm | NBN-EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | A-008: JUM 3-200
Brandergas | H2 40%/ He 60%
Ijkgas | propaan in N2
Concentratie | 300 ppm
Producent | Scott Specialty Gases
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | Sick-Maihak | S-710 | A-007 | 1875 mg/Nm³ (Scott)
SO2 | Sick-Maihak | S-710 | A-007 | 729 mg/Nm³ (Scott)
NOx | Sick-Maihak | S-710 | A-007 | 151 mg NO/Nm³ (Scott)
O2 | Sick-Maihak | S-710 | A-006 | omgevingslucht
CO2 | Sick-Maihak | S-710 | A-006 | 5,00 vol.% (Scott)
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding: |  | X
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | gedemineraliseerd water
Aanzuigdebiet: | 6,4 tot 8,2 l/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | NBN EN 1911
Gevolgde norm/methode voor analyse: | ionenchromatografie
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 13
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool: |  | 2
Carboxen 1000: | 2
Andere: |  |  | silcagel patronen 2
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): | aktief kool, carboxen, silicagel | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: | ong 10L | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen: | 4°C frigo
Aanzuigdebiet: | tussen 200 - 350 ml/min | Analysedatum: |  | extracten: | 4°C frigo
Gasteller: | Tecora g1,6 bravo | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | Tecora: Mie-ilu-366
2. temperatuur | Mie-ilu-481, DPI821
3. snelheid | Mie-ilu-440, Dpi800 - - - Pitot: Mie-ilu-363
4. waterdampgehalte | Tecora, Mie-ilu-238-----Silicagel + lege impinger
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Munktell | kwartsvezel | EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog1 | Munktell | kwartsvezel | EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | Jum 3-300 A - Mie-ILU-248
Brandergas | H/He
Ijkgas | Propaan
Concentratie | 90 ppm
Producent | Air - liquide
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | Siemens | Ultramat 6 | Mie-Ilu-386 | 1000 ppm (Air Liquide)
SO2 | Rosemount | NGA 200 | Mie-Ilu-432 | 200 ppm (Air Liquide)
NOx | Rosemount + Envitec | NGA 200 + 200 AH | Mie-Ilu-341 + 432 | 50 ppm + 500 ppm (Air Liquide)
O2 | M & C | PMA 30 | Mie-Ilu-332 | 20.95%
CO2 | Siemens | Ultramat 6 | Mie-Ilu-386 | 8% (Air Liquide)
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen: |  | korte verwarmde leiding bij ringleiding
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding: |  | ja + koeler in meetwagen
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | Ultra puur water
Aanzuigdebiet: | 3 a 4 l/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | NBN EN 1911-1
Gevolgde norm/methode voor analyse: | (mim-an-004) EN ISO 10304-1
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 14
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool: | 2 | 2
Carboxen 1000: | 2
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): | AK-226-09(4),carbox 1000(2) | Identificatiemethode: | sim | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: | 9l Ak; 6l carbox | Kwantitatieve bepaling: | aan de hand van een curve | patronen: | AK diepvries(-22°C);carbox(3.0°C)
Aanzuigdebiet: | AK 0.3 L/min;0.2 L/min | Analysedatum: | 2011-04-27 | extracten: | koelkast (3°C)
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: | GC/MS | Tijd
|  | Kolom: | VRX | patronen: | 7 dagen
|  | Type injector: | split | extracten: | 7 dagen
|  | Type detector: | MS | Opmerkingen: | Alcholon werden niet gemeten, wegens nog erkenning volgens oude systeem waar geen alcoholen onder pakket 12 nodig waren
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | 13341 Teller+pomp
2. temperatuur | TESTO 445 43221+Thermokoppel 13294
3. snelheid
S-Pitot 13362
L-Pitot 13309
4. waterdampgehalte | 13361 pomp+ teller opmerking volume percent nat
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Macherey-Nagel | glasvezel doorsneden 50 mm | NBN EN 13284-1 | 180 °C | 160°C
Stofhoog1 | Macherey-Nagel | glasvezel doorsneden 50 mm | NBN EN 13284-1 | 180 °C | 160°C
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | JUM-3-200/43222
Brandergas | H2-gas
Ijkgas | LUC-012-057-S LUC-011-117-S
Concentratie | 80.7 ppm 251.0 ppm
Producent | Praxair
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | Rosemount | NGA-2000 | 43172 | 600 ppm LUC-034-046-S
SO2 | Rosemount | NGA-2000 | 43172 | 471 ppm LUC-034-046-S
NOx | Rosemount | NGA-2000 | 43172 | 491 ppm LUC-034-046-S
O2 | Rosemount | NGA-2000 | 43172 | 20.95 vol %
CO2 | Rosemount | NGA-2000 | 43172 | 14.930 vol % LUC-034-046-S
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding: |  | x
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | water
Aanzuigdebiet: | 3l/Min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | EN 1911/1-2
Gevolgde norm/methode voor analyse: | EN ISO 15682
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 15
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool: |  | 2x | 2x (des. met DCM + 5% MeOH)
Carboxen 1000: |  |  | 2x (des. met DCM + 5% MeOH)
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): | 2XAkool // 2 X carboxen | Identificatiemethode: | 2901-00484 (GC-178) | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: | 6 liter // 2,7 liter | Kwantitatieve bepaling: | 2901-00484 (GC-178) | patronen: | diepvries -24°C
Aanzuigdebiet: | 200 // 90 ml/min | Analysedatum: | 2011-05-03 | extracten: | direct gemeten na desorptie
Gasteller: | afijking pompjes voor en na meting | Gaschromatograaf: | Agilent 5975 Inert | Tijd
|  | Kolom: | DBVRX 30m*0.25mm*1.4µm | patronen: | tot 03/05
|  | Type injector: | PTV | extracten: | desorptie+meting 03/05
|  | Type detector: | MS | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | Teller Schroder Q15,14 + pompen Gilian 3500 Q 14,33 + Q 14,34
2. temperatuur | Thermokoppel Type K Q21,08 + Testo 400 Q039
3. snelheid | S pitot Q29,31 + Testo 400 Q039
4. waterdampgehalte | Teller Schroder Q15,16 + pomp Gilian 3500 Q 14,33 + lege en silicagel impinger
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Whatman | GF/A diameter 47 | EN13284-1 | 160 | 160
Stofhoog1 | Whatman | GF/A diameter 47 | EN13284-1 | 160 | 160
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | JUM / 3-200 / 05021748-32
Brandergas | 40/60 H2/He
Ijkgas | propaan
Concentratie | 99.8
Producent | Praxair
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | Horiba | PG-250 | REW600IR | 115,3 Praxair
SO2 | Horiba | PG-250 | REW600IR | 202,2 Praxair
NOx | Horiba | PG-250 | REW600IR | 310,0 Praxair
O2 | Horiba | PG-250 | REW600IR | 13,09 Praxair
CO2 | Horiba | PG-250 | REW600IR | 10,03 Praxair
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding: |  | X
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | Milli-Q-water
Aanzuigdebiet: | 1,95 liter/minuut
Gevolgde norm/methode voor monstername: | An Meth Nr 2901-12068 gebaseerd op NBN EN 1911-1
Gevolgde norm/methode voor analyse: | An Meth Nr 2901-00483
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 16
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool: | 2 | 2 | 2
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): | actieve kool SKC 226-09 (400 / 200 mg) | Identificatiemethode: | GC / MS | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: | + - 30 liter | Kwantitatieve bepaling: | ijklijn + interne standaard | patronen: | koelruimte (4 °C)
Aanzuigdebiet: | + - 1 liter / minuut | Analysedatum: | 03-11/05/2011 | extracten: | diepvries ( -20 °C)
Gasteller: | Gallus 2000 | Gaschromatograaf: | Agilent G1530N | Tijd
|  | Kolom: | CP-SIL 5CB (60 x 0,25) | patronen: | 5 dagen
|  | Type injector: | Split | extracten: | 0 - 5 dagen
|  | Type detector: | Agilent 5973 MSD | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | Paul Gothe monsternameset met pomp en gasteller: AP1074
2. temperatuur | Thermokoppel: AP1088
3. snelheid
L-pitot: AP1123
S-pitot: AP1124
4. waterdampgehalte | Paul Gothe monsternameset met pomp en gasteller: AP1074
Balans AP1075
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Whatman | vlakfilter QMA 1851-037 | NBN - EN 13284-1 | 180 °C | 160 °C
Stofhoog1 | Munktell | hulsfilter MK 360 GTI | NBN - EN 13284-1 | 180 °C | 160 °C
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | JUM / FID 3-200 / AP1077
Brandergas | Waterstof / Helium (40 / 60 %)
Ijkgas | Propaan
Concentratie | 79,95 ppm
Producent | Air Products
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | ABB | URAS 26 | AP1140 | 910 ppm / Scott - Air Liquide
SO2 | ABB | URAS 26 | AP1140 | 1500 ppm / Scott - Air Liquide
NOx | ABB | Limas 11 | AP1109 | NO: 746 ppm, NO2: 362 / Scott - Air Liquide
O2 | ABB | Magnos 16 | AP1104 | 18,04 % / Scott - Air Liquide
CO2 | ABB | URAS 26 | AP1140 | 15,0 % / Scott - Air Liquide
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding: |  | x
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | Merck-Titripac: water pro analyse
Aanzuigdebiet: | 2,5 liter / min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | NBN-EN 1911-1 & NBN-EN 1911-2
Gevolgde norm/methode voor analyse: | NBN-EN 1911-3 (methode C)
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 17
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool:
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): |  | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: |  | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen:
Aanzuigdebiet: |  | Analysedatum: |  | extracten:
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | set 1 KW2 000951
2. temperatuur
3. snelheid
J pitot D1118
S-pitot D0003
4. waterdampgehalte
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag |  | Kwarts vlak | NEN-EN 13284 | 250 | 160
Stofhoog1 |  | Kwarts vlak | NEN-EN 13284 | 250 | 160
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie)
Brandergas
Ijkgas
Concentratie
Producent
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | Siemens | Ultramat 23 | KW2-000303 | 1995 vppm
SO2 | Rosemount | NGA 2000 | KW2-000303 | 407 vppm
NOx | Eco Phisics | CLD822MR | KW2-000900 | 789.59 vppm
O2 | Rosemount | NGA 2000 | KW2-000303 | 19.95 vol%
CO2 | Siemens | Ultramat 23 | KW2-000303 | 16.0 vol%
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen: |  | x
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 18
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool: |  |  | Dichloormethaan/methanol (95/5 vol%) voor cyclohexanon/cyclohexanol
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): | actieve kool (2) | Identificatiemethode: | GC | Plaats + temperatuur | v
Monsternamevolume: | 10Nl | Kwantitatieve bepaling: | IS-methode | patronen: | Kamertemp/Labo
Aanzuigdebiet: | 500mL/min | Analysedatum: | 2011-05-03 | extracten: | Kamertemp/Labo
Gasteller: | Gilian pomp | Gaschromatograaf: | Varian 450-GC | Tijd
|  | Kolom: | Sil-5 25m/0,15mm/1,2 µm df | patronen:
|  | Type injector: | S-SL | extracten:
|  | Type detector: | FID | Opmerkingen: | extractie tijd 30 min
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | Bravo M; B0450-CAL-POMPGSMTM1
2. temperatuur | Thermokoppel; B0450-CAL-SPITOT1
3. snelheid
B0450-CAL-SPITOT2
B0450-CAL-SPITOT3
4. waterdampgehalte | Bravo M; B0450-CAL-POMPGSMTM1
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Whatman | Quarts micro fibre Cat nr. 1851-050 | EN 13284 | 180 | 160
Stofhoog1 | Whatman | Quarts micro fibre Cat nr. 1851-050 | EN 13284 | 180 | 160
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie)
Brandergas
Ijkgas
Concentratie
Producent
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO
SO2
NOx
O2
CO2
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | H2SO4 0,1N (2X 50 mL)
Aanzuigdebiet: | 3 L/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | EN 1911 (modif. Zie absorptie vloeistof)
Gevolgde norm/methode voor analyse: | EN 1911-3/ IC-analyses
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 19
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool:
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): |  | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: |  | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen:
Aanzuigdebiet: |  | Analysedatum: |  | extracten:
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | Pompe BRAVO N°185
2. temperatuur | Thermocouple reference N°186
3. snelheid
Pitot tube N°162
Pitot tube N°163
4. waterdampgehalte
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Whatman | grade QMA |  | 20 | 20
Stofhoog1 | Whatman | grade QMA |  | 20 | 20
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie)
Brandergas
Ijkgas
Concentratie
Producent
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | HORIBA PORTABLE PG250 |  |  | Westfalen : 800ppm NO, 800ppm SO2, 500ppm CO, 8% Oé, 12% CO2
SO2 | HORIBA PORTABLE PG250
NOx | HORIBA PORTABLE PG250
O2 | HORIBA PORTABLE PG250
CO2 | HORIBA PORTABLE PG250
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen: |  | Ligne chauffée + keoler + Horiba
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding: |  | HORIBA PG250
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 20
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool:
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): |  | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: |  | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen:
Aanzuigdebiet: |  | Analysedatum: |  | extracten:
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | Pomp: Bravo TC Tecora ¦ SIP 119a
2. temperatuur | Thermokoppel Type K ¦ SIP 122-0411
3. snelheid
L-pitot ¦ SIP 120 E
S-pitot ¦ SIP 01-nov-07
4. waterdampgehalte | Pomp: Bravo TC Tecora ¦ SIP 119a
Weegschaal: Sartorius ¦ SIP 144
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Whatman | GF/C 47 mm | SAP 308 gebaseerd op: | 180 | 160
Stofhoog1 | Whatman | GF/C 47 mm | Compendium lucht | 180 | 160
Stofhoog2 |  |  | EN 13284-1
NBN X44-002
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | J.U.M. Engineering ¦ Model 3-300 A ¦ SIP 124
Brandergas | Waterstof
Ijkgas | Propaan
Concentratie | 253 ppm
Producent | Messer
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | ABB | AO 2000 | SIP 10-194 | 979 ¦ Messer
SO2 | ABB | AO 2000 | SIP 10-194 | 775 ¦ Messer
NOx | Thermo Scientific | Model Ri-HL | SIP 156 | 246 ¦ Messer
O2 | Sick-Maihak | S710 | SIP 148 | 20.94 ¦ omgevingslucht
CO2 | Sick-Maihak | S710 | SIP 148 | 14.99 ¦ Messer
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding: |  | x
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | bigedestilleerd water
Aanzuigdebiet: | 6-7l/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | SAP 302b/ NBN T-95 501/ Compendium luchtemissiemetingen
Gevolgde norm/methode voor analyse: | Ionenchromatografie, conform WAC/III/C/001 en CMA/2/I/C.3 ¦ SAP 0055
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 21
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool:
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): |  | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: |  | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen:
Aanzuigdebiet: |  | Analysedatum: |  | extracten:
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume
2. temperatuur | TESTO 452 (KMB/LAB/LA/FYS1) + Thermokoppel (KMB/LAB/LA/FYS15)
3. snelheid
TESTO 400 (KMB/LAB/LA/FYS/3) + Druksonde 1 (KMB/LAB/LA/FYS/6) + S-Pitot (KMB/LAB/LA/PIT/5)
TESTO 400 (KMB/LAB/LA/FYS/3) + Druksonde 1 (KMB/LAB/LA/FYS/6) + L-Pitot (KMB/LAB/LA/PIT/2)
4. waterdampgehalte | DESAGA GS 212 (KMB/LAB/LA/SV/67)
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Macherey-Nagel | MN GF-1 Glass Fiber | EN 13284-1 | 180 °C | 160 °C
Stofhoog1 | Macherey-Nagel | MN GF-1 Glass Fiber | EN 13284-1 | 180 °C | 160 °C
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | J.U.M. 3-200 FID KMB/LAB/LA/FID/3
Brandergas | H2/He: 40/60
Ijkgas | Propaan
Concentratie | 20,8 Volppm
Producent | Indugas
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | HORIBA | PG-250 | KMB/LAB/LA/HRA/2 | Praxair 274 ppm
SO2 | HORIBA | PG-250 | KMB/LAB/LA/HRA/2 | Praxair 185 ppm
NOx | HORIBA | PG-250 | KMB/LAB/LA/HRA/2 | Praxair 738 ppm
O2 | HORIBA | PG-250 | KMB/LAB/LA/HRA/2 | Lucht
CO2 | HORIBA | PG-250 | KMB/LAB/LA/HRA/2 | Praxair 10,20 Vol%
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven): |  | Koeler naast de ringleiding + korte onverwarmde leiding naar meettoestel
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | MQ-Water
Aanzuigdebiet: | 2 l/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | EN 1911-2 absorptie van HCl in MQ-water
Gevolgde norm/methode voor analyse: | EN 1911-3 Chloride d.m.w. I.C .
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 22
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool:
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): |  | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: |  | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen:
Aanzuigdebiet: |  | Analysedatum: |  | extracten:
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume
2. temperatuur
3. snelheid
4. waterdampgehalte
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag
Stofhoog1
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie)
Brandergas
Ijkgas
Concentratie
Producent
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | MAIHAK | 6N | CE86 | 888 mg CO/Nm³ MESSER
SO2 | MAIHAK | UNOR 610 | CE04 | 1823 mg SO2/Nm³ MESSER
NOx | ThermoFisher Scientific | 42i | CE97 | 1365 mg NO/Nm³ MESSER
O2 | MAIHAK | OXOR 610 | CE01 | 16,7% MESSER
CO2 | MAIHAK | S710 | CE79 | 20% MESSER
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding: |  | Ja
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 23
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool: |  | X | X (Methanol)
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): | Actieve kool, xx mg | Identificatiemethode: | MS | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: | 30 L | Kwantitatieve bepaling: | interner Standard | patronen: | Kühlschrank; 4°C
Aanzuigdebiet: | 1 L/min | Analysedatum: | 2011-05-04 | extracten: | Abzug; Raumtemperatur
Gasteller: | GSA | Gaschromatograaf: | Agilent 6890 | Tijd
|  | Kolom: | VF-624 ms | patronen: | 5 Tage
|  | Type injector: | PTV | extracten: | 1 Tag
|  | Type detector: | MSD | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume | Gothe-Absaugung, Inv.-Nr. 720
2. temperatuur | NiCr-Ni Thermoelement, Testo 625, Inv.-Nr. 1125
3. snelheid
S-Pitot, Inv.-Nr. 968
L-Pitot, Inv.-Nr. 3065
4. waterdampgehalte | Gothe-Absaugung, Inv.-Nr. 720
Gothe-Absaugung, Inv.-Nr. 720
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag | Fa. Munktell | MK360, Quarzfaser-Planfilter | EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog1 | Fa. Munktell | MK360, Quarzfaser-Planfilter | EN 13284-1 | 180 | 160
Stofhoog2 | Eigen | Hülse mit Quarzfaser | EN 13284-1 | 180 | 160
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie) | Bernath Atomic, BA 3006, Inv.-Nr. 9
Brandergas | H2
Ijkgas | Propan in synt. Luft
Concentratie | 79,1
Producent | Westfalen AG
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | Horiba | PG250 | Inv.-Nr. 3425 | 163 ppm, Westfalen AG
SO2 | Horiba | PG250 | Inv.-Nr. 3425 | 159ppm, Westfalen AG
NOx | Horiba | PG250 | Inv.-Nr. 3425 | 201ppm, Westfalen AG
O2 | Horiba | PG250 | Inv.-Nr. 3425 | 19 Vol.-%, Westfalen AG
CO2 | Horiba | PG250 | Inv.-Nr. 3425 | 15,8 Vol-%, Westfalen AG
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding: |  | Ja
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof: | H2O
Aanzuigdebiet: | 5 L/min
Gevolgde norm/methode voor monstername: | EN 1911
Gevolgde norm/methode voor analyse: | EN 1911
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 24
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool:
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): |  | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: |  | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen:
Aanzuigdebiet: |  | Analysedatum: |  | extracten:
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume
2. temperatuur
3. snelheid
4. waterdampgehalte
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag
Stofhoog1
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie)
Brandergas
Ijkgas
Concentratie
Producent
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO
SO2
NOx
O2
CO2
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding:
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:

## 25
LABS 2011-1: identificatie en kwantificatie van bepaling van organische componenten in emissies
| Dichloormethaan | CS2 | Andere
Actieve kool:
Carboxen 1000:
Andere:
Bemonstering |  | Analyse |  | Stockagecondities
Type adsorbens (+ hoeveelheid): |  | Identificatiemethode: |  | Plaats + temperatuur
Monsternamevolume: |  | Kwantitatieve bepaling: |  | patronen:
Aanzuigdebiet: |  | Analysedatum: |  | extracten:
Gasteller: |  | Gaschromatograaf: |  | Tijd
|  | Kolom: |  | patronen:
|  | Type injector: |  | extracten:
|  | Type detector: |  | Opmerkingen:
LABS2011-2: Fysische parameters
Parameters | Type instrument + identificatienummer
1. volume
2. temperatuur
3. snelheid
4. waterdampgehalte
LABS 2011-3: stofweging
| Merk filter | Type filter | Gevolgde norm | Temp droging voor (°C) | Temp droging na (°C) | Duur droging
Stoflaag
Stofhoog1
Stofhoog2
LABS 2011-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emmisieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren
Monitor (merk/type/interne identificatie)
Brandergas
Ijkgas
Concentratie
Producent
LABS 2011-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen
Meetapparatuur | Merk | Type | Intern identifiacatienr | Ijkgasconcentratie + leverancier
CO | Testo | 350 XL | MIL 013-2 | 1437 ppm (Praxair)
SO2 | Testo | 350 XL | MIL 013-2 | 946 ppm SO2 (Praxair)
NOx | Testo | 350 XL | MIL 013-2 | 85.3 ppm NO2 en 1009 ppm NO
O2 | Testo | 350 XL | MIL 013-2 | omgevingslucht
CO2 |  |  |  | geen meetcel voor CO2
Beschrijving staalnamesysteem (aankruisen of verder verduidelijken)
Gebruik van lange verwarmde leiding + koeler in meetwagen:
Gebruik van koeler nabij ringleiding + lange onverwarmde leiding:
Meetapparatuur naast ringleiding: |  | ja
Ander (te beschrijven):
LABS 2011-6: HCl
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse:
Technisch gedeelte
Absorptievloeistof:
Aanzuigdebiet:
Gevolgde norm/methode voor monstername:
Gevolgde norm/methode voor analyse: