## 223
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 223
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100.87 | 102.1794 | 4.0872 |  | -1.2815 | -0.32038 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 140.9 | 139.98 | 1 |  | 0.92 | 0.92 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.1 | 5.2816 | 0.25618 |  | -3.4375 | -0.70871 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.1 | 5.2842 | 0.25627 |  | -3.4863 | -0.71887 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.5 | 14.6194 | 0.34734 |  | -0.81701 | -0.34388 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.4 | 14.5749 | 0.348 |  | -1.1998 | -0.50251 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.24 | 8.5359 | 0.64019 |  | -3.4668 | -0.46224 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.8 | 5.434 | 0.40755 |  | 6.7344 | 0.89792 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.9 | 12.8047 | 0.96035 |  | 0.74414 | 0.099218 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.3 | 19.2652 | 1.4449 |  | 0.18082 | 0.024109 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 85.4 | 82.9736 | 4.1487 |  | 2.9243 | 0.58487 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 130 | 128.9163 | 6.4458 |  | 0.84059 | 0.16812 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 182 | 180.831 | 9.0415 |  | 0.64647 | 0.12929 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 49.9 | 52,43 | 3,932 | 4 | -5 | -0.64 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 49.9 | 52,84 | 2,098 | 1 | -5.564 | -1.4013
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 71.6 | 76,62 | 5,747 | 4 | -7 | -0.87 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 71.6 | 77,23 | 2,218 | 1 | -7.2899 | -2.5383
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 92.9 | 98,55 | 7,391 | 4 | -5.7331 | -0.76 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 92.9 | 98,02 | 2,362 | 1 | -5.2234 | -2.1677
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 37.1 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 37.1 | 34,96 | 2,29 | 1 | 6.1213 | 0.9345
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 33.7 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 33.7 | 30,57 | 2,979 | 1 | 10.2388 | 1.0507
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 35.7 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 35.7 | 31,69 | 4,601 | 1 | 12.6538 | 0.87155
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 173 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 173 | 183 | 11,21 | 1 | -5.4645 | -0.89206
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 150 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 150 | 161 | 7,019 | 1 | -6.8323 | -1.5672
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 186 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 186 | 195,4 | 11,04 | 1 | -4.8106 | -0.85145
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 89.2 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 89.2 | 92,34 | 3,682 | 1 | -3.4005 | -0.8528
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 106 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 106 | 110,1 | 4,12 | 1 | -3.7239 | -0.99515
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 82.2 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 82.2 | 87,11 | 3,076 | 1 | -5.6366 | -1.5962
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 50.6 | 52,43 | 3,932 | 4 | -3 | -0.47 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 50.6 | 53,36 | 2,22 | 1 | -5.1724 | -1.2432
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 147 | 149,1 | 11,18 | 4 | -1 | -0.19 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 147 | 149,3 | 4,526 | 1 | -1.5405 | -0.50817
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 136 | 138,7 | 10,4 | 4 | -2 | -0.26 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 136 | 138,9 | 3,966 | 1 | -2.0878 | -0.73122
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 81.7 | 80,23 | 6,017 | 4 | 2 | 0.24 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 81.7 | 80,94 | 2,936 | 1 | 0.93897 | 0.25886
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 29.7 | 29,59 | 2,219 | 4 | 0 | 0.05 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 29.7 | 30,38 | 1,979 | 1 | -2.2383 | -0.34361
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 66.9 | 64,31 | 4,823 | 4 | 4 | 0.54 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 66.9 | 62,74 | 3,783 | 1 | 6.6305 | 1.0997
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 108,1 | 8,11 | 4 | 4 | 0.48 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 105,6 | 4,765 | 1 | 6.0606 | 1.3431
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 123 | 116,1 | 8,704 | 4 | 6 | 0.79 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 123 | 117,2 | 4,228 | 1 | 4.9488 | 1.3718
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 48.5 | 45,76 | 3,432 | 4 | 6 | 0.8 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 48.5 | 46,04 | 2,374 | 1 | 5.3432 | 1.0362
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 118 | 113,6 | 8,519 | 4 | 4 | 0.52 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 118 | 113,1 | 4,223 | 1 | 4.3324 | 1.1603
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 29.5 | 23,92 | 2,99 | 4 | 23 | 1.87 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 29.5 | 25,92 | 3,234 | 1 | 13.8117 | 1.107
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 65.8 | 63,64 | 4,773 | 4 | 3 | 0.45 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 65.8 | 62,57 | 1,98 | 1 | 5.1622 | 1.6313
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 102 | 98,14 | 7,361 | 4 | 4 | 0.52 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 102 | 95,79 | 4,81 | 1 | 6.4829 | 1.2911
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 106 | 101,7 | 7,624 | 4 | 4 | 0.56 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 106 | 99,53 | 5,54 | 1 | 6.5006 | 1.1679
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 65.4 | 60,89 | 4,567 | 4 | 7 | 0.99 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 65.4 | 60,37 | 2,596 | 1 | 8.332 | 1.9376
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 181 | 178,7 | 13,41 | 4 | 1 | 0.17 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 181 | 174,9 | 6,821 | 1 | 3.4877 | 0.8943
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 66.5 | 61,86 | 4,64 | 4 | 7 | 1 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 66.5 | 60,99 | 3,505 | 1 | 9.0343 | 1.572
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.42 | 8.3641 | 0,15 | 4 | 0.05591 | 0.37273 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.42 | 8.358 | 0.079409 | 1 | 0.062 | 0.78077
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.88 | 3.8665 | 0,15 | 4 | 0.01348 | 0.089868 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.88 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | 0.012308 | 0.21092
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.79 | 16.6965 | 0,15 | 4 | 0.093494 | 0.62329 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.79 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | 0.10333 | 0.91198
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.15 | 10.0787 | 0,15 | 4 | 0.071305 | 0.47537 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.15 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | 0.079412 | 0.93967
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.16 | 10.1 | 0,15 | 4 | 0.059972 | 0.39981 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.16 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | 0.078288 | 1.057
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.97 | 3.9629 | 0,15 | 4 | 0.0070849 | 0.047233 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.97 | 3.954 | 0.061038 | 1 | 0.016 | 0.26213
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.51 | 9.4559 | 0,15 | 4 | 0.054102 | 0.36068 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.51 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | 0.074774 | 1.0212
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.54 | 16.3995 | 0,15 | 4 | 0.14053 | 0.93689 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.54 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | 0.13916 | 1.1411
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.77 | 10.7099 | 0,15 | 4 | 0.060059 | 0.4004 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.77 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | 0.062667 | 0.83512
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.92 | 5,964 | 0,4473 | 4 | -0.73776 | -0.098368 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.92 | 6,002 | 0,1875 | 1 | -1.3662 | -0.43733
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.81 | 5,952 | 0,4464 | 4 | -2.3858 | -0.3181 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.81 | 5,898 | 0,1889 | 1 | -1.492 | -0.46585
stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 29.1 | 29,44 | 2,208 | 4 | -1 | -0.15 | stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 29.1 | 28,2 | 2,077 | 2 | 3.1915 | 0.43332
stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 86.5 | 81,98 | 6,148 | 4 | 6 | 0.74 | stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 86.5 | 82,28 | 4,899 | 2 | 5.1288 | 0.8614
stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 160 | 150,1 | 11,26 | 4 | 7 | 0.88 | stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 160 | 151 | 8,425 | 2 | 5.9603 | 1.0682
stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 81.8 | 80,23 | 6,018 | 4 | 2 | 0.26 | stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 81.8 | 79,24 | 3,653 | 2 | 3.2307 | 0.70079
stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 106 | 116,1 | 8,705 | 4 | -9 | -1.16 | stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 106 | 111,9 | 8,455 | 2 | -5.2726 | -0.69781
stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 93.8 | 108,9 | 8,165 | 4 | -14 | -1.85 | stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 93.8 | 94,2 | 13,23 | 2 | -0.42463 | -0.030234
stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 58.6 | 61,99 | 4,649 | 4 | -5 | -0.73 | stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 58.6 | 64,42 | 6,632 | 2 | -9.0345 | -0.87756
stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 59.1 | 64,31 | 4,823 | 4 | -8 | -1.08 | stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 59.1 | 63,08 | 5,535 | 2 | -6.3094 | -0.71906
stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 99.7 | 105,6 | 7,921 | 4 | -6 | -0.74 | stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 99.7 | 100,6 | 6,138 | 2 | -0.89463 | -0.14663
stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.6 | 55,37 | 4,152 | 4 | -3 | -0.43 | stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.6 | 54,89 | 3,02 | 2 | -2.3502 | -0.42715
stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 74.9 | 71,11 | 5,333 | 4 | 5 | 0.71 | stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 74.9 | 74,84 | 2,278 | 2 | 0.080171 | 0.026339
stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 99.3 | 101,7 | 7,624 | 4 | -2 | -0.31 | stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 99.3 | 103,9 | 4,756 | 2 | -4.4273 | -0.9672
stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 80.7 | 83,99 | 6,299 | 4 | -4 | -0.52 | stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 80.7 | 84,31 | 4,078 | 2 | -4.2818 | -0.88524
stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.8 | 60,89 | 4,567 | 4 | 3 | 0.42 | stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.8 | 62,08 | 3,695 | 2 | 1.1598 | 0.19486
stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 28.8 | 23,92 | 1,794 | 4 | 20 | 2.72 | stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 28.8 | 27,13 | 1,265 | 2 | 6.1555 | 1.3202
stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 165 | 178,8 | 13,41 | 4 | -8 | -1.03 | stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 165 | 176,6 | 9,73 | 2 | -6.5685 | -1.1922
stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.83 | 3.8696 | 0,15 | 4 | -0.039648 | -0.26432 | stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.83 | 3.7988 | 0.18776 | 2 | 0.03125 | 0.16644
stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.79 | 10.763 | 0,15 | 4 | 0.027049 | 0.18033 | stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.79 | 10.6825 | 0.37209 | 2 | 0.1075 | 0.28891
stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.12 | 10.1005 | 0,15 | 4 | 0.019513 | 0.13009 | stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.12 | 10.164 | 0.24203 | 2 | -0.044026 | -0.18191
stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.12 | 10.1476 | 0,15 | 4 | -0.02756 | -0.18373 | stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.12 | 10.1831 | 0.23825 | 2 | -0.063132 | -0.26499
stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.9 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.062915 | -0.41943 | stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.9 | 3.9 | 0.16416 | 2 | 0 | 0
stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.43 | 9.4548 | 0,15 | 4 | -0.024811 | -0.16541 | stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.43 | 9.39 | 0.25652 | 2 | 0.04 | 0.15593
stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.36 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.00409 | -0.027267 | stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.36 | 8.3163 | 0.24899 | 2 | 0.04375 | 0.17571
stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.7 | 16.6965 | 0,15 | 4 | 0.0034937 | 0.023292 | stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.7 | 16.7413 | 0.25546 | 2 | -0.04125 | -0.16147
stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.41 | 16.4004 | 0,15 | 4 | 0.009608 | 0.064053 | stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.41 | 16.4575 | 0.28806 | 2 | -0.0475 | -0.1649

## 225
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 225
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 93.2 | 96.3206 | 3.8528 |  | -3.2398 | -0.80996 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 139.6 | 139.89 | 1 |  | -0.29 | -0.29 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.45 | 5.1169 | 0.25042 |  | 6.5098 | 1.3301 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.27 | 5.1229 | 0.25064 |  | 2.8706 | 0.58674 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 15.05 | 14.205 | 0.35309 |  | 5.9483 | 2.393 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.69 | 14.2146 | 0.35297 |  | 3.3443 | 1.3468 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 11.24 | 8.5148 | 0.63861 |  | 32.0047 | 4.2673 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.5 | 5.3909 | 0.40432 |  | 2.0234 | 0.26979 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.1 | 12.9251 | 0.96938 |  | 1.3533 | 0.18044 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.4 | 19.2652 | 1.4449 |  | 0.69989 | 0.093319 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 97.5 | 97.2668 | 4.8633 |  | 0.23973 | 0.047945 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.3 | 113.1948 | 5.6597 |  | 0.092955 | 0.018591 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 152.3 | 152.4173 | 7.6209 |  | -0.076972 | -0.015394 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 53.4 | 52,43 | 3,932 | 4 | 2 | 0.25 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 53.4 | 52,84 | 2,098 | 1 | 1.0598 | 0.26692
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78 | 76,62 | 5,747 | 4 | 2 | 0.24 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78 | 77,23 | 2,218 | 1 | 0.99702 | 0.34716
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 98.7 | 98,55 | 7,391 | 4 | 0.15221 | 0.02 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 98.7 | 98,02 | 2,362 | 1 | 0.69374 | 0.28789
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 36.1 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 36.1 | 34,96 | 2,29 | 1 | 3.2609 | 0.49782
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 32.6 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 32.6 | 30,57 | 2,979 | 1 | 6.6405 | 0.68144
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 35.6 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 35.6 | 31,69 | 4,601 | 1 | 12.3383 | 0.84982
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 183.5 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 183.5 | 183 | 11,21 | 1 | 0.27322 | 0.09
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 158.1 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 158.1 | 161 | 7,019 | 1 | -1.8012 | -0.43
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 192.7 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 192.7 | 195,4 | 11,04 | 1 | -1.3818 | -0.22
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 93.5 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 93.5 | 92,34 | 3,682 | 1 | 1.2562 | 0.31505
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 111 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 111 | 110,1 | 4,12 | 1 | 0.81744 | 0.21845
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 87.3 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 87.3 | 87,11 | 3,076 | 1 | 0.21812 | 0.061769
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 53 | 52,43 | 3,932 | 4 | 1 | 0.14 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 53 | 53,36 | 2,22 | 1 | -0.67466 | -0.16216
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 150 | 149,1 | 11,18 | 4 | 1 | 0.08 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 150 | 149,3 | 4,526 | 1 | 0.46885 | 0.15466
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 140 | 138,7 | 10,4 | 4 | 1 | 0.12 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 140 | 138,9 | 3,966 | 1 | 0.79194 | 0.27736
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 78.3 | 80,23 | 6,017 | 4 | -2 | -0.32 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 78.3 | 80,94 | 2,936 | 1 | -3.2617 | -0.89918
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 28.8 | 29,59 | 2,219 | 4 | -3 | -0.36 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 28.8 | 30,38 | 1,979 | 1 | -5.2008 | -0.79838
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 64.9 | 64,31 | 4,823 | 4 | 1 | 0.12 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 64.9 | 62,74 | 3,783 | 1 | 3.4428 | 0.57098
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 107 | 108,1 | 8,11 | 4 | -1 | -0.14 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 107 | 105,6 | 4,765 | 1 | 1.3258 | 0.29381
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 118 | 116,1 | 8,704 | 4 | 2 | 0.22 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 118 | 117,2 | 4,228 | 1 | 0.68259 | 0.18921
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 45,2 | 45,76 | 3,432 | 4 | -1 | -0.16 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 45,2 | 46,04 | 2,374 | 1 | -1.8245 | -0.35383
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 111 | 113,6 | 8,519 | 4 | -2 | -0.31 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 111 | 113,1 | 4,223 | 1 | -1.8568 | -0.49728
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 25,0 | 23,92 | 2,99 | 4 | 5 | 0.36 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 25,0 | 25,92 | 3,234 | 1 | -3.5494 | -0.28448
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.5 | 63,64 | 4,773 | 4 | -3 | -0.45 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.5 | 62,57 | 1,98 | 1 | -1.7101 | -0.5404
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 94.1 | 98,14 | 7,361 | 4 | -4 | -0.55 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 94.1 | 95,79 | 4,81 | 1 | -1.7643 | -0.35135
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.4 | 101,7 | 7,624 | 4 | -5 | -0.7 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.4 | 99,53 | 5,54 | 1 | -3.1448 | -0.56498
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.2 | 60,89 | 4,567 | 4 | -4 | -0.59 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.2 | 60,37 | 2,596 | 1 | -3.5945 | -0.8359
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 170 | 178,7 | 13,41 | 4 | -5 | -0.65 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 170 | 174,9 | 6,821 | 1 | -2.8016 | -0.71837
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.5 | 61,86 | 4,64 | 4 | -5 | -0.72 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.5 | 60,99 | 3,505 | 1 | -4.0826 | -0.71041
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.39 | 8.3641 | 0,15 | 4 | 0.02591 | 0.17273 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.39 | 8.358 | 0.079409 | 1 | 0.032 | 0.40298
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.89 | 3.8665 | 0,15 | 4 | 0.02348 | 0.15653 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.89 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | 0.022308 | 0.38229
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.71 | 16.6965 | 0,15 | 4 | 0.013494 | 0.089958 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.71 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | 0.023331 | 0.20591
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.11 | 10.0787 | 0,15 | 4 | 0.031305 | 0.2087 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.11 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | 0.039412 | 0.46635
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.11 | 10.1 | 0,15 | 4 | 0.009972 | 0.06648 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.11 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | 0.028288 | 0.38192
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 4 | 3.9629 | 0,15 | 4 | 0.037085 | 0.24723 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 4 | 3.954 | 0.061038 | 1 | 0.046 | 0.75363
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.46 | 9.4559 | 0,15 | 4 | 0.0041025 | 0.02735 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.46 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | 0.024774 | 0.33835
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.41 | 16.3995 | 0,15 | 4 | 0.010533 | 0.070222 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.41 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | 0.0091562 | 0.075081
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.72 | 10.7099 | 0,15 | 4 | 0.010059 | 0.067063 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.72 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | 0.012667 | 0.1688
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.97 | 5,964 | 0,4473 | 4 | 0.1006 | 0.013414 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.97 | 6,002 | 0,1875 | 1 | -0.53316 | -0.17067
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.9 | 5,952 | 0,4464 | 4 | -0.87366 | -0.11649 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.9 | 5,898 | 0,1889 | 1 | 0.03391 | 0.010588
stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 29.8 | 29,44 | 2,208 | 4 | 1 | 0.16 | stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 29.8 | 28,2 | 2,077 | 2 | 5.6738 | 0.77034
stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 84.4 | 81,98 | 6,148 | 4 | 3 | 0.39 | stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 84.4 | 82,28 | 4,899 | 2 | 2.5766 | 0.43274
stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 152 | 150,1 | 11,26 | 4 | 1 | 0.17 | stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 152 | 151 | 8,425 | 2 | 0.66225 | 0.11869
stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 81.3 | 80,23 | 6,018 | 4 | 1 | 0.18 | stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 81.3 | 79,24 | 3,653 | 2 | 2.5997 | 0.56392
stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 114 | 116,1 | 8,705 | 4 | -2 | -0.24 | stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 114 | 111,9 | 8,455 | 2 | 1.8767 | 0.24837
stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 75.9 | 108,9 | 8,165 | 4 | -30 | -4.04 | stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 75.9 | 94,2 | 13,23 | 2 | -19.4268 | -1.3832
stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 58.4 | 61,99 | 4,649 | 4 | -6 | -0.77 | stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 58.4 | 64,42 | 6,632 | 2 | -9.3449 | -0.90772
stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 40.8 | 64,31 | 4,823 | 4 | -37 | -4.87 | stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 40.8 | 63,08 | 5,535 | 2 | -35.3202 | -4.0253
stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 90.5 | 105,6 | 7,921 | 4 | -14 | -1.91 | stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 90.5 | 100,6 | 6,138 | 2 | -10.0398 | -1.6455
stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54.7 | 55,37 | 4,152 | 4 | -1 | -0.16 | stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54.7 | 54,89 | 3,02 | 2 | -0.34615 | -0.062914
stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 73.6 | 71,11 | 5,333 | 4 | 4 | 0.47 | stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 73.6 | 74,84 | 2,278 | 2 | -1.6569 | -0.54434
stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 102 | 101,7 | 7,624 | 4 | 0 | 0.04 | stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 102 | 103,9 | 4,756 | 2 | -1.8287 | -0.3995
stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 80.8 | 83,99 | 6,299 | 4 | -4 | -0.51 | stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 80.8 | 84,31 | 4,078 | 2 | -4.1632 | -0.86072
stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.9 | 60,89 | 4,567 | 4 | 0 | 0 | stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.9 | 62,08 | 3,695 | 2 | -1.9008 | -0.31935
stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 27,1 | 23,92 | 1,794 | 4 | 13 | 1.77 | stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 27,1 | 27,13 | 1,265 | 2 | -0.11058 | -0.023715
stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 111 | 178,8 | 13,41 | 4 | -38 | -5.06 | stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 111 | 176,6 | 9,73 | 2 | -37.1461 | -6.742
stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.87 | 3.8696 | 0,15 | 4 | 0.00035194 | 0.0023463 | stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.87 | 3.7988 | 0.18776 | 2 | 0.07125 | 0.37948
stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.89 | 10.763 | 0,15 | 4 | 0.12705 | 0.84699 | stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.89 | 10.6825 | 0.37209 | 2 | 0.2075 | 0.55766
stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.22 | 10.1005 | 0,15 | 4 | 0.11951 | 0.79675 | stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.22 | 10.164 | 0.24203 | 2 | 0.055974 | 0.23127
stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.25 | 10.1476 | 0,15 | 4 | 0.10244 | 0.68293 | stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.25 | 10.1831 | 0.23825 | 2 | 0.066868 | 0.28067
stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.96 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.0029151 | -0.019434 | stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.96 | 3.9 | 0.16416 | 2 | 0.06 | 0.36549
stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.54 | 9.4548 | 0,15 | 4 | 0.085189 | 0.56792 | stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.54 | 9.39 | 0.25652 | 2 | 0.15 | 0.58474
stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.45 | 8.3641 | 0,15 | 4 | 0.08591 | 0.57273 | stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.45 | 8.3163 | 0.24899 | 2 | 0.13375 | 0.53717
stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.9 | 16.6965 | 0,15 | 4 | 0.20349 | 1.3566 | stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.9 | 16.7413 | 0.25546 | 2 | 0.15875 | 0.62142
stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.59 | 16.4004 | 0,15 | 4 | 0.18961 | 1.2641 | stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.59 | 16.4575 | 0.28806 | 2 | 0.1325 | 0.45997

## 295
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 295
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 94 | 97.8775 | 3.9151 |  | -3.9616 | -0.9904 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 142 | 139.47 | 1 |  | 2.53 | 2.53 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.21 | 5.1487 | 0.25154 |  | 1.1913 | 0.24383 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.6 | 5.1452 | 0.25142 |  | 8.8391 | 1.8089 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.4 | 14.637 | 0.34707 |  | -1.6192 | -0.68284 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.7 | 14.5221 | 0.34877 |  | 1.225 | 0.51007 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.85 | 8.5148 | 0.63861 |  | 3.9361 | 0.52481 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.55 | 5.4197 | 0.40648 |  | 2.4047 | 0.32063 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.9 | 12.9401 | 0.97051 |  | -0.31016 | -0.041355 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.3 | 19.3552 | 1.4516 |  | -0.28514 | -0.038019 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 97.5 | 96.6471 | 4.8324 |  | 0.88245 | 0.17649 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114 | 113.8959 | 5.6948 |  | 0.091432 | 0.018286 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 153 | 152.8174 | 7.6409 |  | 0.11951 | 0.023903 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 52,43 | 3,932 | 4 | -100 | NG | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 52,84 | 2,098 | 1 | #VALUE! | NG
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 76,62 | 5,747 | 4 | -100 | NG | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 77,23 | 2,218 | 1 | #VALUE! | NG
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 98,55 | 7,391 | 4 | -100 | NG | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 98,02 | 2,362 | 1 | #VALUE! | NG
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 34,96 | 2,29 | 1 | #VALUE! | NG
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 30,57 | 2,979 | 1 | #VALUE! | NG
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 31,69 | 4,601 | 1 | #VALUE! | NG
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 183 | 11,21 | 1 | #VALUE! | NG
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 161 | 7,019 | 1 | #VALUE! | NG
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 195,4 | 11,04 | 1 | #VALUE! | NG
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 92,34 | 3,682 | 1 | #VALUE! | NG
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 110,1 | 4,12 | 1 | #VALUE! | NG
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 87,11 | 3,076 | 1 | #VALUE! | NG
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 52,43 | 3,932 | 4 | -100 | NG | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 53,36 | 2,22 | 1 | #VALUE! | NG
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 145 | 149,1 | 11,18 | 4 | -3 | -0.37 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 145 | 149,3 | 4,526 | 1 | -2.8801 | -0.95007
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 135 | 138,7 | 10,4 | 4 | -3 | -0.36 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 135 | 138,9 | 3,966 | 1 | -2.8078 | -0.98336
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 81 | 80,23 | 6,017 | 4 | 1 | 0.13 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 81 | 80,94 | 2,936 | 1 | 0.074129 | 0.020436
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 29 | 29,59 | 2,219 | 4 | -2 | -0.27 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 29 | 30,38 | 1,979 | 1 | -4.5425 | -0.69732
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 60 | 64,31 | 4,823 | 4 | -7 | -0.89 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 60 | 62,74 | 3,783 | 1 | -4.3672 | -0.72429
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 104 | 108,1 | 8,11 | 4 | -4 | -0.51 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 104 | 105,6 | 4,765 | 1 | -1.5152 | -0.33578
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 116 | 116,1 | 8,704 | 4 | 0 | -0.01 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 116 | 117,2 | 4,228 | 1 | -1.0239 | -0.28382
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 46 | 45,76 | 3,432 | 4 | 1 | 0.07 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 46 | 46,04 | 2,374 | 1 | -0.086881 | -0.016849
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 113,6 | 8,519 | 4 | -1 | -0.19 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 113,1 | 4,223 | 1 | -0.97259 | -0.26048
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 28.5 | 23,92 | 2,99 | 4 | 19 | 1.53 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 28.5 | 25,92 | 3,234 | 1 | 9.9537 | 0.79777
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 65.8 | 63,64 | 4,773 | 4 | 3 | 0.45 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 65.8 | 62,57 | 1,98 | 1 | 5.1622 | 1.6313
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 104 | 98,14 | 7,361 | 4 | 6 | 0.8 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 104 | 95,79 | 4,81 | 1 | 8.5708 | 1.7069
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 107 | 101,7 | 7,624 | 4 | 5 | 0.7 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 107 | 99,53 | 5,54 | 1 | 7.5053 | 1.3484
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.5 | 60,89 | 4,567 | 4 | 3 | 0.35 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.5 | 60,37 | 2,596 | 1 | 3.5282 | 0.82049
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 189 | 178,7 | 13,41 | 4 | 6 | 0.77 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 189 | 174,9 | 6,821 | 1 | 8.0617 | 2.0671
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 66.5 | 61,86 | 4,64 | 4 | 7 | 1 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 66.5 | 60,99 | 3,505 | 1 | 9.0343 | 1.572
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.39 | 8.3641 | 0,15 | 4 | 0.02591 | 0.17273 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.39 | 8.358 | 0.079409 | 1 | 0.032 | 0.40298
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.88 | 3.8665 | 0,15 | 4 | 0.01348 | 0.089868 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.88 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | 0.012308 | 0.21092
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.69 | 16.6965 | 0,15 | 4 | -0.0065063 | -0.043375 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.69 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | 0.0033308 | 0.029397
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.06 | 10.0787 | 0,15 | 4 | -0.018695 | -0.12463 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.06 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | -0.010588 | -0.12529
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.07 | 10.1 | 0,15 | 4 | -0.030028 | -0.20019 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.07 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | -0.011712 | -0.15812
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.96 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.0029151 | -0.019434 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.96 | 3.954 | 0.061038 | 1 | 0.006 | 0.098299
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.43 | 9.4559 | 0,15 | 4 | -0.025898 | -0.17265 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.43 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | -0.0052257 | -0.071369
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.38 | 16.3995 | 0,15 | 4 | -0.019467 | -0.12978 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.38 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | -0.020844 | -0.17092
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.68 | 10.7099 | 0,15 | 4 | -0.029941 | -0.1996 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.68 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | -0.027333 | -0.36425
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.98 | 5,964 | 0,4473 | 4 | 0.26828 | 0.03577 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.98 | 6,002 | 0,1875 | 1 | -0.36654 | -0.11733
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.88 | 5,952 | 0,4464 | 4 | -1.2097 | -0.16129 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.88 | 5,898 | 0,1889 | 1 | -0.30519 | -0.095289
stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 28.8 | 29,44 | 2,208 | 4 | -2 | -0.29 | stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 28.8 | 28,2 | 2,077 | 2 | 2.1277 | 0.28888
stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 83.8 | 81,98 | 6,148 | 4 | 2 | 0.3 | stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 83.8 | 82,28 | 4,899 | 2 | 1.8474 | 0.31027
stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 154 | 150,1 | 11,26 | 4 | 3 | 0.35 | stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 154 | 151 | 8,425 | 2 | 1.9868 | 0.35608
stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 81.3 | 80,23 | 6,018 | 4 | 1 | 0.18 | stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 81.3 | 79,24 | 3,653 | 2 | 2.5997 | 0.56392
stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 103 | 116,1 | 8,705 | 4 | -11 | -1.5 | stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 103 | 111,9 | 8,455 | 2 | -7.9535 | -1.0526
stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 94.3 | 108,9 | 8,165 | 4 | -13 | -1.79 | stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 94.3 | 94,2 | 13,23 | 2 | 0.10616 | 0.0075586
stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 62.9 | 61,99 | 4,649 | 4 | 1 | 0.2 | stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 62.9 | 64,42 | 6,632 | 2 | -2.3595 | -0.22919
stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 62.9 | 64,31 | 4,823 | 4 | -2 | -0.29 | stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 62.9 | 63,08 | 5,535 | 2 | -0.28535 | -0.03252
stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 97.1 | 105,6 | 7,921 | 4 | -8 | -1.07 | stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 97.1 | 100,6 | 6,138 | 2 | -3.4791 | -0.57022
stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.3 | 55,37 | 4,152 | 4 | -15 | -1.94 | stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.3 | 54,89 | 3,02 | 2 | -13.8277 | -2.5132
stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 68.6 | 71,11 | 5,333 | 4 | -4 | -0.47 | stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 68.6 | 74,84 | 2,278 | 2 | -8.3378 | -2.7392
stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 99 | 101,7 | 7,624 | 4 | -3 | -0.35 | stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 99 | 103,9 | 4,756 | 2 | -4.7161 | -1.0303
stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 86.7 | 83,99 | 6,299 | 4 | 3 | 0.43 | stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 86.7 | 84,31 | 4,078 | 2 | 2.8348 | 0.58607
stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54.8 | 60,89 | 4,567 | 4 | -10 | -1.33 | stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54.8 | 62,08 | 3,695 | 2 | -11.7268 | -1.9702
stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 27.7 | 23,92 | 1,794 | 4 | 16 | 2.11 | stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 27.7 | 27,13 | 1,265 | 2 | 2.101 | 0.45059
stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 181 | 178,8 | 13,41 | 4 | 1 | 0.16 | stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 181 | 176,6 | 9,73 | 2 | 2.4915 | 0.45221
stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.83 | 3.8696 | 0,15 | 4 | -0.039648 | -0.26432 | stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.83 | 3.7988 | 0.18776 | 2 | 0.03125 | 0.16644
stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.76 | 10.763 | 0,15 | 4 | -0.0029508 | -0.019672 | stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.76 | 10.6825 | 0.37209 | 2 | 0.0775 | 0.20828
stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.34 | 10.1005 | 0,15 | 4 | 0.23951 | 1.5968 | stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.34 | 10.164 | 0.24203 | 2 | 0.17597 | 0.72709
stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.32 | 10.1476 | 0,15 | 4 | 0.17244 | 1.1496 | stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.32 | 10.1831 | 0.23825 | 2 | 0.13687 | 0.57448
stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.91 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.052915 | -0.35277 | stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.91 | 3.9 | 0.16416 | 2 | 0.01 | 0.060915
stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.42 | 9.4548 | 0,15 | 4 | -0.034811 | -0.23208 | stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.42 | 9.39 | 0.25652 | 2 | 0.03 | 0.11695
stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.33 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.03409 | -0.22727 | stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.33 | 8.3163 | 0.24899 | 2 | 0.01375 | 0.055223
stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.66 | 16.6965 | 0,15 | 4 | -0.036506 | -0.24338 | stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.66 | 16.7413 | 0.25546 | 2 | -0.08125 | -0.31805
stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.36 | 16.4004 | 0,15 | 4 | -0.040392 | -0.26928 | stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.36 | 16.4575 | 0.28806 | 2 | -0.0975 | -0.33847

## 339
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 339
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 90.6 | 87.9981 | 3.5199 |  | 2.9567 | 0.73918 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 142 | 140 | 1 |  | 2 | 2 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.51 | 5.269 | 0.25574 |  | 4.5735 | 0.94228 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.16 | 5.277 | 0.25602 |  | -2.2178 | -0.45712 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.9 | 14.1904 | 0.35328 |  | 5.0006 | 2.0087 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.8 | 14.1464 | 0.35383 |  | 4.6205 | 1.8473 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.1 | 8.5148 | 0.63861 |  | -4.8721 | -0.64961 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.5 | 5.4772 | 0.41079 |  | 0.41672 | 0.055563 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13 | 12.9853 | 0.9739 |  | 0.1134 | 0.015119 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.8 | 19.4152 | 1.4561 |  | 1.9819 | 0.26426 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 97 | 97.3412 | 4.8671 |  | -0.35051 | -0.070102 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114 | 114.1362 | 5.7068 |  | -0.11936 | -0.023872 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 153 | 152.9174 | 7.6459 |  | 0.054033 | 0.010807 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 51 | 52,43 | 3,932 | 4 | -3 | -0.36 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 51 | 52,84 | 2,098 | 1 | -3.4822 | -0.87703
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 75.7 | 76,62 | 5,747 | 4 | -1 | -0.16 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 75.7 | 77,23 | 2,218 | 1 | -1.9811 | -0.68981
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 96.4 | 98,55 | 7,391 | 4 | -2.1816 | -0.29 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 96.4 | 98,02 | 2,362 | 1 | -1.6527 | -0.68586
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 32.7 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 32.7 | 34,96 | 2,29 | 1 | -6.4645 | -0.9869
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 28.6 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 28.6 | 30,57 | 2,979 | 1 | -6.4442 | -0.6613
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 30.7 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 30.7 | 31,69 | 4,601 | 1 | -3.124 | -0.21517
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 183 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 183 | 183 | 11,21 | 1 | 0 | 0
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 159 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 159 | 161 | 7,019 | 1 | -1.2422 | -0.28494
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 194 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 194 | 195,4 | 11,04 | 1 | -0.71648 | -0.12681
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 91.5 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 91.5 | 92,34 | 3,682 | 1 | -0.90968 | -0.22814
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 109 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 109 | 110,1 | 4,12 | 1 | -0.99909 | -0.26699
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 86.6 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 86.6 | 87,11 | 3,076 | 1 | -0.58547 | -0.1658
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 51.4 | 52,43 | 3,932 | 4 | -2 | -0.26 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 51.4 | 53,36 | 2,22 | 1 | -3.6732 | -0.88288
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 155 | 149,1 | 11,18 | 4 | 4 | 0.53 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 155 | 149,3 | 4,526 | 1 | 3.8178 | 1.2594
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 144 | 138,7 | 10,4 | 4 | 4 | 0.51 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 144 | 138,9 | 3,966 | 1 | 3.6717 | 1.2859
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 82 | 80,23 | 6,017 | 4 | 2 | 0.29 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 82 | 80,94 | 2,936 | 1 | 1.3096 | 0.36104
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 31.1 | 29,59 | 2,219 | 4 | 5 | 0.68 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 31.1 | 30,38 | 1,979 | 1 | 2.37 | 0.36382
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 48.8 | 64,31 | 4,823 | 4 | -24 | -3.22 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 48.8 | 62,74 | 3,783 | 1 | -22.2187 | -3.6849
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 94.7 | 108,1 | 8,11 | 4 | -12 | -1.65 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 94.7 | 105,6 | 4,765 | 1 | -10.322 | -2.2875
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 117 | 116,1 | 8,704 | 4 | 1 | 0.1 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 117 | 117,2 | 4,228 | 1 | -0.17065 | -0.047304
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 43.8 | 45,76 | 3,432 | 4 | -4 | -0.57 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 43.8 | 46,04 | 2,374 | 1 | -4.8653 | -0.94356
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 113 | 113,6 | 8,519 | 4 | -1 | -0.07 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 113 | 113,1 | 4,223 | 1 | -0.088417 | -0.02368
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 15.3 | 23,92 | 2,99 | 4 | -36 | -2.88 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 15.3 | 25,92 | 3,234 | 1 | -40.9722 | -3.2839
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62 | 63,64 | 4,773 | 4 | -3 | -0.34 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62 | 62,57 | 1,98 | 1 | -0.91098 | -0.28788
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8 | 98,14 | 7,361 | 4 | -13 | -1.68 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8 | 95,79 | 4,81 | 1 | -10.4291 | -2.0769
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90.7 | 101,7 | 7,624 | 4 | -11 | -1.44 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90.7 | 99,53 | 5,54 | 1 | -8.8717 | -1.5939
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.5 | 60,89 | 4,567 | 4 | -7 | -0.96 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.5 | 60,37 | 2,596 | 1 | -6.4105 | -1.4908
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 169 | 178,7 | 13,41 | 4 | -5 | -0.72 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 169 | 174,9 | 6,821 | 1 | -3.3734 | -0.86498
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55.8 | 61,86 | 4,64 | 4 | -10 | -1.31 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55.8 | 60,99 | 3,505 | 1 | -8.5096 | -1.4807
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.4 | 8.3641 | 0,15 | 4 | 0.03591 | 0.2394 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.4 | 8.358 | 0.079409 | 1 | 0.042 | 0.52891
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.84 | 3.8665 | 0,15 | 4 | -0.02652 | -0.1768 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.84 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | -0.027692 | -0.47456
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.87 | 16.6965 | 0,15 | 4 | 0.17349 | 1.1566 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.87 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | 0.18333 | 1.6181
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.15 | 10.0787 | 0,15 | 4 | 0.071305 | 0.47537 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.15 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | 0.079412 | 0.93967
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.15 | 10.1 | 0,15 | 4 | 0.049972 | 0.33315 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.15 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | 0.068288 | 0.92196
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.94 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.022915 | -0.15277 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.94 | 3.954 | 0.061038 | 1 | -0.014 | -0.22936
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.5 | 9.4559 | 0,15 | 4 | 0.044102 | 0.29402 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.5 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | 0.064774 | 0.88465
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.56 | 16.3995 | 0,15 | 4 | 0.16053 | 1.0702 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.56 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | 0.15916 | 1.3051
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.79 | 10.7099 | 0,15 | 4 | 0.080059 | 0.53373 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.79 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | 0.082667 | 1.1017
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.26 | 5,964 | 0,4473 | 4 | 4.9631 | 0.66175 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.26 | 6,002 | 0,1875 | 1 | 4.2986 | 1.376
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 6.17 | 5,952 | 0,4464 | 4 | 3.6626 | 0.48835 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 6.17 | 5,898 | 0,1889 | 1 | 4.6117 | 1.4399
stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 25.2 | 29,44 | 2,208 | 4 | -14 | -1.92 | stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 25.2 | 28,2 | 2,077 | 2 | -10.6383 | -1.4444
stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 75.5 | 81,98 | 6,148 | 4 | -8 | -1.05 | stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 75.5 | 82,28 | 4,899 | 2 | -8.2402 | -1.384
stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 139 | 150,1 | 11,26 | 4 | -7 | -0.99 | stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 139 | 151 | 8,425 | 2 | -7.947 | -1.4243
stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 74.1 | 80,23 | 6,018 | 4 | -8 | -1.02 | stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 74.1 | 79,24 | 3,653 | 2 | -6.4866 | -1.4071
stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 116,1 | 8,705 | 4 | -5 | -0.7 | stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 111,9 | 8,455 | 2 | -1.6979 | -0.22472
stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 84 | 108,9 | 8,165 | 4 | -23 | -3.05 | stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 84 | 94,2 | 13,23 | 2 | -10.828 | -0.77098
stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 69.1 | 61,99 | 4,649 | 4 | 11 | 1.53 | stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 69.1 | 64,42 | 6,632 | 2 | 7.2648 | 0.70567
stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 64.4 | 64,31 | 4,823 | 4 | 0 | 0.02 | stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 64.4 | 63,08 | 5,535 | 2 | 2.0926 | 0.23848
stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 101 | 105,6 | 7,921 | 4 | -4 | -0.58 | stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 101 | 100,6 | 6,138 | 2 | 0.39761 | 0.065168
stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.2 | 55,37 | 4,152 | 4 | 5 | 0.68 | stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.2 | 54,89 | 3,02 | 2 | 6.0302 | 1.096
stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 76 | 71,11 | 5,333 | 4 | 7 | 0.92 | stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 76 | 74,84 | 2,278 | 2 | 1.55 | 0.50922
stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 104 | 101,7 | 7,624 | 4 | 2 | 0.3 | stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 104 | 103,9 | 4,756 | 2 | 0.096246 | 0.021026
stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 82.8 | 83,99 | 6,299 | 4 | -1 | -0.19 | stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 82.8 | 84,31 | 4,078 | 2 | -1.791 | -0.37028
stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 63 | 60,89 | 4,567 | 4 | 3 | 0.46 | stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 63 | 62,08 | 3,695 | 2 | 1.482 | 0.24899
stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 27.3 | 23,92 | 1,794 | 4 | 14 | 1.88 | stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 27.3 | 27,13 | 1,265 | 2 | 0.62661 | 0.13439
stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 183 | 178,8 | 13,41 | 4 | 2 | 0.31 | stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 183 | 176,6 | 9,73 | 2 | 3.624 | 0.65776
stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.86 | 3.8696 | 0,15 | 4 | -0.0096481 | -0.06432 | stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.86 | 3.7988 | 0.18776 | 2 | 0.06125 | 0.32622
stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.91 | 10.763 | 0,15 | 4 | 0.14705 | 0.98033 | stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.91 | 10.6825 | 0.37209 | 2 | 0.2275 | 0.61142
stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.24 | 10.1005 | 0,15 | 4 | 0.13951 | 0.93009 | stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.24 | 10.164 | 0.24203 | 2 | 0.075974 | 0.31391
stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.27 | 10.1476 | 0,15 | 4 | 0.12244 | 0.81627 | stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.27 | 10.1831 | 0.23825 | 2 | 0.086868 | 0.36462
stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.95 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.012915 | -0.086101 | stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.95 | 3.9 | 0.16416 | 2 | 0.05 | 0.30457
stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.57 | 9.4548 | 0,15 | 4 | 0.11519 | 0.76792 | stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.57 | 9.39 | 0.25652 | 2 | 0.18 | 0.70169
stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.47 | 8.3641 | 0,15 | 4 | 0.10591 | 0.70607 | stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.47 | 8.3163 | 0.24899 | 2 | 0.15375 | 0.61749
stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.99 | 16.6965 | 0,15 | 4 | 0.29349 | 1.9566 | stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.99 | 16.7413 | 0.25546 | 2 | 0.24875 | 0.97372
stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.7 | 16.4004 | 0,15 | 4 | 0.29961 | 1.9974 | stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.7 | 16.4575 | 0.28806 | 2 | 0.2425 | 0.84184

## 423
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 423
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 47.7 | 52,43 | 3,932 | 4 | -9 | -1.2 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 47.7 | 52,84 | 2,098 | 1 | -9.7275 | -2.45
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 79.3 | 76,62 | 5,747 | 4 | 3 | 0.47 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 79.3 | 77,23 | 2,218 | 1 | 2.6803 | 0.93327
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 92.4 | 98,55 | 7,391 | 4 | -6.2405 | -0.83 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 92.4 | 98,02 | 2,362 | 1 | -5.7335 | -2.3793
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 37.8 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 37.8 | 34,96 | 2,29 | 1 | 8.1236 | 1.2402
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 36.6 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 36.6 | 30,57 | 2,979 | 1 | 19.7252 | 2.0242
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 43.2 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 43.2 | 31,69 | 4,601 | 1 | 36.3206 | 2.5016
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 165 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 165 | 183 | 11,21 | 1 | -9.8361 | -1.6057
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 176 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 176 | 161 | 7,019 | 1 | 9.3168 | 2.1371
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 190 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 190 | 195,4 | 11,04 | 1 | -2.7636 | -0.48913
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 88.3 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 88.3 | 92,34 | 3,682 | 1 | -4.3751 | -1.0972
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 98,8 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 98,8 | 110,1 | 4,12 | 1 | -10.2634 | -2.7427
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 84.9 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 84.9 | 87,11 | 3,076 | 1 | -2.537 | -0.71847
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 45.9 | 52,43 | 3,932 | 4 | -12 | -1.66 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 45.9 | 53,36 | 2,22 | 1 | -13.9805 | -3.3604

## 428
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 428
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.4 | 93.1234 | 3.7249 |  | -0.77678 | -0.19419 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 138.6 | 139.94 | 1 |  | -1.34 | -1.34 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 1.14 | 5.2875 | 0.25638 |  | -78.4399 | -16.1772 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 3.44 | 5.133 | 0.25099 |  | -32.983 | -6.7453 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.91 | 14.4671 | 0.34956 |  | -3.8509 | -1.5938 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.18 | 14.4768 | 0.34942 |  | -2.0504 | -0.84951 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.5 | 8.5148 | 0.63861 |  | -0.17439 | -0.023253 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.2 | 5.5059 | 0.41294 |  | -5.5563 | -0.74084 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.7 | 12.6693 | 0.9502 |  | 0.24236 | 0.032314 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.6 | 19.4752 | 1.4606 |  | 0.6407 | 0.085427 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg |  | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg |  | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 47 | 96.7463 | 4.8373 |  | -51.4193 | -10.2839 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.6 | 113.6154 | 5.6808 |  | -0.01358 | -0.0027161 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 152.5 | 152.5423 | 7.6271 |  | -0.027751 | -0.0055502 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg |  | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg |  | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 53.5 | 52,43 | 3,932 | 4 | 2 | 0.27 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 53.5 | 52,84 | 2,098 | 1 | 1.2491 | 0.31459
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 77 | 76,62 | 5,747 | 4 | 0 | 0.07 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 77 | 77,23 | 2,218 | 1 | -0.29781 | -0.1037
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 99.7 | 98,55 | 7,391 | 4 | 1.1669 | 0.16 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 99.7 | 98,02 | 2,362 | 1 | 1.7139 | 0.71126
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 35.9 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 35.9 | 34,96 | 2,29 | 1 | 2.6888 | 0.41048
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 31.4 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 31.4 | 30,57 | 2,979 | 1 | 2.7151 | 0.27862
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 29.9 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 29.9 | 31,69 | 4,601 | 1 | -5.6485 | -0.38905
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 192.2 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 192.2 | 183 | 11,21 | 1 | 5.0273 | 0.8
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 168.1 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 168.1 | 161 | 7,019 | 1 | 4.4099 | 1
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 208 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 208 | 195,4 | 11,04 | 1 | 6.4483 | 1.1413
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 96.6 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 96.6 | 92,34 | 3,682 | 1 | 4.6134 | 1.157
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 112 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 112 | 110,1 | 4,12 | 1 | 1.7257 | 0.46117
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 90.6 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 90.6 | 87,11 | 3,076 | 1 | 4.0064 | 1.1346
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 53.5 | 52,43 | 3,932 | 4 | 2 | 0.27 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 53.5 | 53,36 | 2,22 | 1 | 0.26237 | 0.063063
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 150 | 149,1 | 11,18 | 4 | 1 | 0.08 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 150 | 149,3 | 4,526 | 1 | 0.46885 | 0.15466
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 140 | 138,7 | 10,4 | 4 | 1 | 0.12 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 140 | 138,9 | 3,966 | 1 | 0.79194 | 0.27736
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 80 | 80,23 | 6,017 | 4 | 0 | -0.04 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 80 | 80,94 | 2,936 | 1 | -1.1614 | -0.32016
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 29 | 29,59 | 2,219 | 4 | -2 | -0.27 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 29 | 30,38 | 1,979 | 1 | -4.5425 | -0.69732
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 78.3 | 64,31 | 4,823 | 4 | 22 | 2.9 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 78.3 | 62,74 | 3,783 | 1 | 24.8008 | 4.1131
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 122 | 108,1 | 8,11 | 4 | 13 | 1.71 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 122 | 105,6 | 4,765 | 1 | 15.5303 | 3.4418
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 129 | 116,1 | 8,704 | 4 | 11 | 1.48 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 129 | 117,2 | 4,228 | 1 | 10.0683 | 2.7909
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 56.9 | 45,76 | 3,432 | 4 | 24 | 3.25 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 56.9 | 46,04 | 2,374 | 1 | 23.5882 | 4.5746
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 129 | 113,6 | 8,519 | 4 | 14 | 1.81 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 129 | 113,1 | 4,223 | 1 | 14.0584 | 3.7651
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 27.2 | 23,92 | 2,99 | 4 | 14 | 1.1 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 27.2 | 25,92 | 3,234 | 1 | 4.9383 | 0.39579
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 64 | 63,64 | 4,773 | 4 | 1 | 0.08 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 64 | 62,57 | 1,98 | 1 | 2.2854 | 0.72222
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 99.9 | 98,14 | 7,361 | 4 | 2 | 0.24 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 99.9 | 95,79 | 4,81 | 1 | 4.2906 | 0.85447
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 105 | 101,7 | 7,624 | 4 | 3 | 0.43 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 105 | 99,53 | 5,54 | 1 | 5.4958 | 0.98736
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.9 | 60,89 | 4,567 | 4 | 2 | 0.22 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.9 | 60,37 | 2,596 | 1 | 2.5344 | 0.58937
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 180 | 178,7 | 13,41 | 4 | 1 | 0.1 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 180 | 174,9 | 6,821 | 1 | 2.916 | 0.74769
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.7 | 61,86 | 4,64 | 4 | 1 | 0.18 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.7 | 60,99 | 3,505 | 1 | 2.8037 | 0.48787
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.37 | 8.3641 | 0,15 | 4 | 0.00591 | 0.0394 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.37 | 8.358 | 0.079409 | 1 | 0.012 | 0.15112
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.87 | 3.8665 | 0,15 | 4 | 0.0034802 | 0.023201 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.87 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | 0.0023077 | 0.039547
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.64 | 16.6965 | 0,15 | 4 | -0.056506 | -0.37671 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.64 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | -0.046669 | -0.4119
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.02 | 10.0787 | 0,15 | 4 | -0.058695 | -0.3913 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.02 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | -0.050588 | -0.5986
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.05 | 10.1 | 0,15 | 4 | -0.050028 | -0.33352 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.05 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | -0.031712 | -0.42814
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.92 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.042915 | -0.2861 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.92 | 3.954 | 0.061038 | 1 | -0.034 | -0.55703
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.41 | 9.4559 | 0,15 | 4 | -0.045898 | -0.30598 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.41 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | -0.025226 | -0.34452
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.34 | 16.3995 | 0,15 | 4 | -0.059467 | -0.39644 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.34 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | -0.060844 | -0.49892
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.67 | 10.7099 | 0,15 | 4 | -0.039941 | -0.26627 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.67 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | -0.037333 | -0.49752
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6 | 5,964 | 0,4473 | 4 | 0.60362 | 0.080483 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6 | 6,002 | 0,1875 | 1 | -0.033322 | -0.010667
stap 9 | gas |  | CO2 | vol% | 5.89 | 5,952 | 0,4464 | 4 | -1.0417 | -0.13889 | stap 9 | gas |  | CO2 | vol% | 5.89 | 5,898 | 0,1889 | 1 | -0.13564 | -0.04235

## 446
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 446
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 101.7 | 102.8364 | 4.1135 |  | -1.1051 | -0.27627 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 138.6 | 139.95 | 1 |  | -1.35 | -1.35 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.15 | 5.2545 | 0.25524 |  | -1.9894 | -0.40955 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.11 | 5.2777 | 0.25604 |  | -3.1782 | -0.65511 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.7 | 14.5153 | 0.34887 |  | 1.2727 | 0.52951 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.5 | 14.4379 | 0.34997 |  | 0.43024 | 0.17749 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.59 | 8.5359 | 0.64019 |  | 0.63351 | 0.084468 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.89 | 5.434 | 0.40755 |  | 8.3907 | 1.1188 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.2 | 13.0455 | 0.97841 |  | 1.1846 | 0.15795 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.4 | 19.1751 | 1.4381 |  | 1.1727 | 0.15635 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | < 0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | < 0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 5.84 | 5.4484 | 0.40863 |  | 7.187 | 1.4374 | stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg
stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 12.2 | 13.1959 | 0.98969 |  | -7.5472 | -1.5094 | stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg
stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 17.8 | 19.2202 | 1.4415 |  | -7.3889 | -1.4778 | stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg
stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | < 0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg
stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | < 0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 97.4 | 96.8702 | 4.8435 |  | 0.54689 | 0.10938 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114 | 113.8157 | 5.6908 |  | 0.16189 | 0.032379 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 152 | 151.9923 | 7.5996 |  | 0.0050859 | 0.0010172 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | < 0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | < 0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stof hoge conc 2e set filter 1 | stof | 25 | massatoename | mg | 97.8 | 96.4736 | 4.8237 |  | 1.3749 | 0.27497 | stof hoge conc 2e set filter 1 | stof | 25 | massatoename | mg
stof hoge conc 2e set filter 2 | stof | 26 | massatoename | mg | 114 | 114.1162 | 5.7058 |  | -0.10183 | -0.020366 | stof hoge conc 2e set filter 2 | stof | 26 | massatoename | mg
stof hoge conc 2e set filter 3 | stof | 27 | massatoename | mg | 152 | 151.8423 | 7.5921 |  | 0.10389 | 0.020778 | stof hoge conc 2e set filter 3 | stof | 27 | massatoename | mg
stof hoge conc 2e set filter 4 | stof | 28 | massatoename | mg | < 0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 2e set filter 4 | stof | 28 | massatoename | mg
stof hoge conc 2e set filter 5 | stof | 29 | massatoename | mg | < 0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 2e set filter 5 | stof | 29 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 55.1 | 52,43 | 3,932 | 4 | 5 | 0.68 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 55.1 | 52,84 | 2,098 | 1 | 4.2771 | 1.0772
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 77.9 | 76,62 | 5,747 | 4 | 2 | 0.22 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 77.9 | 77,23 | 2,218 | 1 | 0.86754 | 0.30207
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 99 | 98,55 | 7,391 | 4 | 0.45662 | 0.06 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 99 | 98,02 | 2,362 | 1 | 0.9998 | 0.4149
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 37.4 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 37.4 | 34,96 | 2,29 | 1 | 6.9794 | 1.0655
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 32.4 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 32.4 | 30,57 | 2,979 | 1 | 5.9863 | 0.6143
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 35.7 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 35.7 | 31,69 | 4,601 | 1 | 12.6538 | 0.87155
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 188 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 188 | 183 | 11,21 | 1 | 2.7322 | 0.44603
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 157 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 157 | 161 | 7,019 | 1 | -2.4845 | -0.56988
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 189 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 189 | 195,4 | 11,04 | 1 | -3.2753 | -0.57971
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 89.9 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 89.9 | 92,34 | 3,682 | 1 | -2.6424 | -0.66268
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 114 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 114 | 110,1 | 4,12 | 1 | 3.5422 | 0.9466
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 84.9 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 84.9 | 87,11 | 3,076 | 1 | -2.537 | -0.71847
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 55.1 | 52,43 | 3,932 | 4 | 5 | 0.68 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 55.1 | 53,36 | 2,22 | 1 | 3.2609 | 0.78378
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 149 | 149,1 | 11,18 | 4 | 0 | -0.01 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 149 | 149,3 | 4,526 | 1 | -0.20094 | -0.066284
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 138 | 138,7 | 10,4 | 4 | -1 | -0.07 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 138 | 138,9 | 3,966 | 1 | -0.64795 | -0.22693
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 80.6 | 80,23 | 6,017 | 4 | 0 | 0.06 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 80.6 | 80,94 | 2,936 | 1 | -0.42006 | -0.1158
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 30.2 | 29,59 | 2,219 | 4 | 2 | 0.27 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 30.2 | 30,38 | 1,979 | 1 | -0.5925 | -0.090955
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 67.3 | 64,31 | 4,823 | 4 | 5 | 0.62 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 67.3 | 62,74 | 3,783 | 1 | 7.2681 | 1.2054
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 101 | 108,1 | 8,11 | 4 | -7 | -0.88 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 101 | 105,6 | 4,765 | 1 | -4.3561 | -0.96537
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 116,1 | 8,704 | 4 | -3 | -0.47 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 117,2 | 4,228 | 1 | -4.4369 | -1.2299
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 49,4 | 45,76 | 3,432 | 4 | 8 | 1.06 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 49,4 | 46,04 | 2,374 | 1 | 7.298 | 1.4153
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 113,6 | 8,519 | 4 | -1 | -0.19 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 113,1 | 4,223 | 1 | -0.97259 | -0.26048
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 24,5 | 23,92 | 2,99 | 4 | 2 | 0.19 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 24,5 | 25,92 | 3,234 | 1 | -5.4784 | -0.43908
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.6 | 63,64 | 4,773 | 4 | -2 | -0.22 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.6 | 62,57 | 1,98 | 1 | 0.047946 | 0.015152
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 93.8 | 98,14 | 7,361 | 4 | -4 | -0.59 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 93.8 | 95,79 | 4,81 | 1 | -2.0775 | -0.41372
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 99.2 | 101,7 | 7,624 | 4 | -2 | -0.33 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 99.2 | 99,53 | 5,54 | 1 | -0.33156 | -0.059567
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.9 | 60,89 | 4,567 | 4 | 0 | 0 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.9 | 60,37 | 2,596 | 1 | 0.87792 | 0.20416
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 170 | 178,7 | 13,41 | 4 | -5 | -0.65 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 170 | 174,9 | 6,821 | 1 | -2.8016 | -0.71837
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.1 | 61,86 | 4,64 | 4 | -3 | -0.38 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.1 | 60,99 | 3,505 | 1 | -1.4593 | -0.25392
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.34 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.02409 | -0.1606 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.34 | 8.358 | 0.079409 | 1 | -0.018 | -0.22667
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.15 | 3.8665 | 0,15 | 4 | 0.28348 | 1.8899 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 4.15 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | 0.28231 | 4.8379
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.61 | 16.6965 | 0,15 | 4 | -0.086506 | -0.57671 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.61 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | -0.076669 | -0.67667
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.02 | 10.0787 | 0,15 | 4 | -0.058695 | -0.3913 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.02 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | -0.050588 | -0.5986
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.08 | 10.1 | 0,15 | 4 | -0.020028 | -0.13352 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.08 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | -0.0017118 | -0.023111
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.93 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.032915 | -0.21943 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.93 | 3.954 | 0.061038 | 1 | -0.024 | -0.3932
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.36 | 9.4559 | 0,15 | 4 | -0.095898 | -0.63932 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.36 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | -0.075226 | -1.0274
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.27 | 16.3995 | 0,15 | 4 | -0.12947 | -0.86311 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.27 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | -0.13084 | -1.0729
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.61 | 10.7099 | 0,15 | 4 | -0.099941 | -0.66627 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.61 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | -0.097333 | -1.2971
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.03 | 5,964 | 0,4473 | 4 | 1.1066 | 0.14755 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.03 | 6,002 | 0,1875 | 1 | 0.46651 | 0.14933
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.93 | 5,952 | 0,4464 | 4 | -0.36962 | -0.049283 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.93 | 5,898 | 0,1889 | 1 | 0.54256 | 0.1694

## 484
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 484
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 86 | 93.0766 | 3.7231 |  | -7.603 | -1.9007 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 139.5 | 139.37 | 1 |  | 0.13 | 0.13 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.1 | 5.1433 | 0.25136 |  | -0.84279 | -0.17245 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.15 | 5.3044 | 0.25696 |  | -2.9108 | -0.60087 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.5 | 14.3914 | 0.35061 |  | 0.7545 | 0.30969 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.3 | 14.5071 | 0.34899 |  | -1.4276 | -0.59345 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.27 | 8.5359 | 0.64019 |  | 8.5998 | 1.1466 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 51.1 | 52,43 | 3,932 | 4 | -3 | -0.34 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 51.1 | 52,84 | 2,098 | 1 | -3.293 | -0.82936
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 75.4 | 76,62 | 5,747 | 4 | -2 | -0.21 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 75.4 | 77,23 | 2,218 | 1 | -2.3695 | -0.82507
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 96.6 | 98,55 | 7,391 | 4 | -1.9787 | -0.26 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 96.6 | 98,02 | 2,362 | 1 | -1.4487 | -0.60119
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 29.8 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 29.8 | 34,96 | 2,29 | 1 | -14.7597 | -2.2533
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 26.3 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 26.3 | 30,57 | 2,979 | 1 | -13.9679 | -1.4334
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 25.7 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 25.7 | 31,69 | 4,601 | 1 | -18.9019 | -1.3019
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 183 | 11,21 | 1 | -
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 156.7 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 156.7 | 161 | 7,019 | 1 | -2.6708 | -0.57
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | NG | 195,4 | 11,04 | 1 | -
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 90.8 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 90.8 | 92,34 | 3,682 | 1 | -1.6677 | -0.41825
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 106 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 106 | 110,1 | 4,12 | 1 | -3.7239 | -0.99515
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 87.3 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 87.3 | 87,11 | 3,076 | 1 | 0.21812 | 0.061769
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 56.4 | 52,43 | 3,932 | 4 | 8 | 1.01 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 56.4 | 53,36 | 2,22 | 1 | 5.6972 | 1.3694
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 148 | 149,1 | 11,18 | 4 | -1 | -0.1 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 148 | 149,3 | 4,526 | 1 | -0.87073 | -0.28723
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 138 | 138,7 | 10,4 | 4 | -1 | -0.07 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 138 | 138,9 | 3,966 | 1 | -0.64795 | -0.22693
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 84.5 | 80,23 | 6,017 | 4 | 5 | 0.71 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 84.5 | 80,94 | 2,936 | 1 | 4.3983 | 1.2125
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 33.6 | 29,59 | 2,219 | 4 | 14 | 1.81 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 33.6 | 30,38 | 1,979 | 1 | 10.5991 | 1.6271
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 62.8 | 64,31 | 4,823 | 4 | -2 | -0.31 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 62.8 | 62,74 | 3,783 | 1 | 0.095633 | 0.01586
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 107 | 108,1 | 8,11 | 4 | -1 | -0.14 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 107 | 105,6 | 4,765 | 1 | 1.3258 | 0.29381
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 118 | 116,1 | 8,704 | 4 | 2 | 0.22 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 118 | 117,2 | 4,228 | 1 | 0.68259 | 0.18921
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 50,8 | 45,76 | 3,432 | 4 | 11 | 1.47 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 50,8 | 46,04 | 2,374 | 1 | 10.3388 | 2.0051
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 120 | 113,6 | 8,519 | 4 | 6 | 0.75 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 120 | 113,1 | 4,223 | 1 | 6.1008 | 1.6339
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 24,8 | 23,92 | 2,99 | 4 | 4 | 0.29 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 24,8 | 25,92 | 3,234 | 1 | -4.321 | -0.34632
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62 | 63,64 | 4,773 | 4 | -3 | -0.34 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62 | 62,57 | 1,98 | 1 | -0.91098 | -0.28788
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 93.8 | 98,14 | 7,361 | 4 | -4 | -0.59 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 93.8 | 95,79 | 4,81 | 1 | -2.0775 | -0.41372
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 97.6 | 101,7 | 7,624 | 4 | -4 | -0.54 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 97.6 | 99,53 | 5,54 | 1 | -1.9391 | -0.34838
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.1 | 60,89 | 4,567 | 4 | -1 | -0.17 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.1 | 60,37 | 2,596 | 1 | -0.44724 | -0.10401
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 174 | 178,7 | 13,41 | 4 | -3 | -0.35 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 174 | 174,9 | 6,821 | 1 | -0.51458 | -0.13195
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.3 | 61,86 | 4,64 | 4 | -3 | -0.34 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.3 | 60,99 | 3,505 | 1 | -1.1313 | -0.19686
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.44 | 8.3641 | 0,15 | 4 | 0.07591 | 0.50607 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.44 | 8.358 | 0.079409 | 1 | 0.082 | 1.0326
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.93 | 3.8665 | 0,15 | 4 | 0.06348 | 0.4232 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.93 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | 0.062308 | 1.0678
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.78 | 16.6965 | 0,15 | 4 | 0.083494 | 0.55662 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.78 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | 0.093331 | 0.82372
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.15 | 10.0787 | 0,15 | 4 | 0.071305 | 0.47537 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.15 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | 0.079412 | 0.93967
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.16 | 10.1 | 0,15 | 4 | 0.059972 | 0.39981 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.16 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | 0.078288 | 1.057
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 4.03 | 3.9629 | 0,15 | 4 | 0.067085 | 0.44723 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 4.03 | 3.954 | 0.061038 | 1 | 0.076 | 1.2451
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.52 | 9.4559 | 0,15 | 4 | 0.064102 | 0.42735 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.52 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | 0.084774 | 1.1578
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.5 | 16.3995 | 0,15 | 4 | 0.10053 | 0.67022 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.5 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | 0.099156 | 0.81309
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.78 | 10.7099 | 0,15 | 4 | 0.070059 | 0.46706 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.78 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | 0.072667 | 0.96839
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.31 | 5,964 | 0,4473 | 4 | -10.9658 | -1.4621 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.31 | 6,002 | 0,1875 | 1 | -11.5295 | -3.6907
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.31 | 5,952 | 0,4464 | 4 | -10.7863 | -1.4382 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.31 | 5,898 | 0,1889 | 1 | -9.9695 | -3.1128

## 509
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 509
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.6 | 96.6759 | 3.867 |  | -4.216 | -1.054 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 142 | 139.93 | 1 |  | 2.07 | 2.07 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.2 | 5.1214 | 0.25058 |  | 1.5342 | 0.31356 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.13 | 5.1232 | 0.25064 |  | 0.13367 | 0.027322 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.8 | 14.2128 | 0.35299 |  | 4.1317 | 1.6636 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.4 | 14.1004 | 0.3544 |  | 2.1246 | 0.84529 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.48 | 8.5148 | 0.63861 |  | -0.40928 | -0.05457 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.9 | 5.434 | 0.40755 |  | 8.5747 | 1.1433 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.2 | 12.9853 | 0.9739 |  | 1.6536 | 0.22048 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.7 | 19.2802 | 1.446 |  | 2.1775 | 0.29034 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 82 | 82.9348 | 4.1467 |  | -1.1272 | -0.22543 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 124 | 129.0769 | 6.4538 |  | -3.9333 | -0.78665 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 179 | 181.6404 | 9.082 |  | -1.4536 | -0.29073 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 53.2 | 52,43 | 3,932 | 4 | 1 | 0.2 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 53.2 | 52,84 | 2,098 | 1 | 0.6813 | 0.17159
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 76 | 76,62 | 5,747 | 4 | -1 | -0.11 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 76 | 77,23 | 2,218 | 1 | -1.5926 | -0.55455
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 96.1 | 98,55 | 7,391 | 4 | -2.486 | -0.33 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 96.1 | 98,02 | 2,362 | 1 | -1.9588 | -0.81287
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 34.4 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 34.4 | 34,96 | 2,29 | 1 | -1.6018 | -0.24454
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 31.2 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 31.2 | 30,57 | 2,979 | 1 | 2.0608 | 0.21148
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 33.5 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 33.5 | 31,69 | 4,601 | 1 | 5.7116 | 0.39339
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 170 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 170 | 183 | 11,21 | 1 | -7.1038 | -1.1597
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 150 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 150 | 161 | 7,019 | 1 | -6.8323 | -1.5672
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 180 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 180 | 195,4 | 11,04 | 1 | -7.8813 | -1.3949
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 90.6 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 90.6 | 92,34 | 3,682 | 1 | -1.8843 | -0.47257
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 105 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 105 | 110,1 | 4,12 | 1 | -4.6322 | -1.2379
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 85.8 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 85.8 | 87,11 | 3,076 | 1 | -1.5038 | -0.42588
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 52.8 | 52,43 | 3,932 | 4 | 1 | 0.09 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 52.8 | 53,36 | 2,22 | 1 | -1.0495 | -0.25225
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 153 | 149,1 | 11,18 | 4 | 3 | 0.35 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 153 | 149,3 | 4,526 | 1 | 2.4782 | 0.8175
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 142 | 138,7 | 10,4 | 4 | 2 | 0.32 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 142 | 138,9 | 3,966 | 1 | 2.2318 | 0.78164
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 81.2 | 80,23 | 6,017 | 4 | 1 | 0.16 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 81.2 | 80,94 | 2,936 | 1 | 0.32123 | 0.088556
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 29.8 | 29,59 | 2,219 | 4 | 1 | 0.09 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 29.8 | 30,38 | 1,979 | 1 | -1.9092 | -0.29308
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 63.5 | 64,31 | 4,823 | 4 | -1 | -0.17 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 63.5 | 62,74 | 3,783 | 1 | 1.2113 | 0.2009
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 103 | 108,1 | 8,11 | 4 | -5 | -0.63 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 103 | 105,6 | 4,765 | 1 | -2.4621 | -0.54565
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 114 | 116,1 | 8,704 | 4 | -2 | -0.24 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 114 | 117,2 | 4,228 | 1 | -2.7304 | -0.75686
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 45.5 | 45,76 | 3,432 | 4 | -1 | -0.08 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 45.5 | 46,04 | 2,374 | 1 | -1.1729 | -0.22746
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 113,6 | 8,519 | 4 | -1 | -0.19 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 113,1 | 4,223 | 1 | -0.97259 | -0.26048
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 24.2 | 23,92 | 2,99 | 4 | 1 | 0.09 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 24.2 | 25,92 | 3,234 | 1 | -6.6358 | -0.53185
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.1 | 63,64 | 4,773 | 4 | -2 | -0.32 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.1 | 62,57 | 1,98 | 1 | -0.75116 | -0.23737
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96 | 98,14 | 7,361 | 4 | -2 | -0.29 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96 | 95,79 | 4,81 | 1 | 0.21923 | 0.043659
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 100 | 101,7 | 7,624 | 4 | -2 | -0.22 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 100 | 99,53 | 5,54 | 1 | 0.47222 | 0.084838
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60 | 60,89 | 4,567 | 4 | -1 | -0.19 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60 | 60,37 | 2,596 | 1 | -0.61289 | -0.14253
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 177 | 178,7 | 13,41 | 4 | -1 | -0.13 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 177 | 174,9 | 6,821 | 1 | 1.2007 | 0.30787
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.7 | 61,86 | 4,64 | 4 | -2 | -0.25 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.7 | 60,99 | 3,505 | 1 | -0.47549 | -0.082739
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.34 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.02409 | -0.1606 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.34 | 8.358 | 0.079409 | 1 | -0.018 | -0.22667
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.84 | 3.8665 | 0,15 | 4 | -0.02652 | -0.1768 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.84 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | -0.027692 | -0.47456
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.7 | 16.6965 | 0,15 | 4 | 0.0034937 | 0.023292 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.7 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | 0.013331 | 0.11766
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.09 | 10.0787 | 0,15 | 4 | 0.011305 | 0.075369 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.09 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | 0.019412 | 0.2297
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.09 | 10.1 | 0,15 | 4 | -0.010028 | -0.066853 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.09 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | 0.0082882 | 0.1119
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.94 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.022915 | -0.15277 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.94 | 3.954 | 0.061038 | 1 | -0.014 | -0.22936
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.44 | 9.4559 | 0,15 | 4 | -0.015898 | -0.10598 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.44 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | 0.0047743 | 0.065205
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.41 | 16.3995 | 0,15 | 4 | 0.010533 | 0.070222 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.41 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | 0.0091562 | 0.075081
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.7 | 10.7099 | 0,15 | 4 | -0.0099406 | -0.066271 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.7 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | -0.0073333 | -0.097726
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.07 | 5,964 | 0,4473 | 4 | 1.7773 | 0.23698 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.07 | 6,002 | 0,1875 | 1 | 1.133 | 0.36267
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.96 | 5,952 | 0,4464 | 4 | 0.13441 | 0.017921 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.96 | 5,898 | 0,1889 | 1 | 1.0512 | 0.32822
stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 28.7 | 29,44 | 2,208 | 4 | -3 | -0.34 | stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 28.7 | 28,2 | 2,077 | 2 | 1.773 | 0.24073
stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 83.6 | 81,98 | 6,148 | 4 | 2 | 0.26 | stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 83.6 | 82,28 | 4,899 | 2 | 1.6043 | 0.26944
stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 155 | 150,1 | 11,26 | 4 | 3 | 0.44 | stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 155 | 151 | 8,425 | 2 | 2.649 | 0.47478
stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 78.6 | 80,23 | 6,018 | 4 | -2 | -0.27 | stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 78.6 | 79,24 | 3,653 | 2 | -0.80767 | -0.1752
stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 105 | 116,1 | 8,705 | 4 | -10 | -1.28 | stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 105 | 111,9 | 8,455 | 2 | -6.1662 | -0.81609
stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 91.7 | 108,9 | 8,165 | 4 | -16 | -2.11 | stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 91.7 | 94,2 | 13,23 | 2 | -2.6539 | -0.18896
stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 59.3 | 61,99 | 4,649 | 4 | -4 | -0.58 | stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 59.3 | 64,42 | 6,632 | 2 | -7.9478 | -0.77201
stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 62 | 64,31 | 4,823 | 4 | -4 | -0.48 | stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 62 | 63,08 | 5,535 | 2 | -1.7121 | -0.19512
stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 99.8 | 105,6 | 7,921 | 4 | -6 | -0.73 | stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 99.8 | 100,6 | 6,138 | 2 | -0.79523 | -0.13034
stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.4 | 55,37 | 4,152 | 4 | 5 | 0.73 | stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.4 | 54,89 | 3,02 | 2 | 6.3946 | 1.1623
stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 75.4 | 71,11 | 5,333 | 4 | 6 | 0.8 | stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 75.4 | 74,84 | 2,278 | 2 | 0.74826 | 0.24583
stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 103 | 101,7 | 7,624 | 4 | 1 | 0.17 | stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 103 | 103,9 | 4,756 | 2 | -0.86622 | -0.18923
stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 83.9 | 83,99 | 6,299 | 4 | 0 | -0.01 | stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 83.9 | 84,31 | 4,078 | 2 | -0.4863 | -0.10054
stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.7 | 60,89 | 4,567 | 4 | 3 | 0.4 | stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.7 | 62,08 | 3,695 | 2 | 0.99871 | 0.16779
stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26.6 | 23,92 | 1,794 | 4 | 11 | 1.49 | stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26.6 | 27,13 | 1,265 | 2 | -1.9536 | -0.41897
stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 180 | 178,8 | 13,41 | 4 | 1 | 0.09 | stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 180 | 176,6 | 9,73 | 2 | 1.9253 | 0.34943
stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.66 | 3.8696 | 0,15 | 4 | -0.20965 | -1.3977 | stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.66 | 3.7988 | 0.18776 | 2 | -0.13875 | -0.73898
stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.47 | 10.763 | 0,15 | 4 | -0.29295 | -1.953 | stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.47 | 10.6825 | 0.37209 | 2 | -0.2125 | -0.5711
stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.05 | 10.1005 | 0,15 | 4 | -0.050487 | -0.33658 | stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.05 | 10.164 | 0.24203 | 2 | -0.11403 | -0.47113
stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.08 | 10.1476 | 0,15 | 4 | -0.06756 | -0.4504 | stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.08 | 10.1831 | 0.23825 | 2 | -0.10313 | -0.43288
stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.76 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.20292 | -1.3528 | stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.76 | 3.9 | 0.16416 | 2 | -0.14 | -0.8528
stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.16 | 9.4548 | 0,15 | 4 | -0.29481 | -1.9654 | stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.16 | 9.39 | 0.25652 | 2 | -0.23 | -0.8966
stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.07 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.29409 | -1.9606 | stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.07 | 8.3163 | 0.24899 | 2 | -0.24625 | -0.98899
stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.58 | 16.6965 | 0,15 | 4 | -0.11651 | -0.77671 | stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.58 | 16.7413 | 0.25546 | 2 | -0.16125 | -0.63121
stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.26 | 16.4004 | 0,15 | 4 | -0.14039 | -0.93595 | stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.26 | 16.4575 | 0.28806 | 2 | -0.1975 | -0.68562

## 512
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 512
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92 | 93.2902 | 3.7316 |  | -1.383 | -0.34576 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 140.1 | 139.63 | 1 |  | 0.47 | 0.47 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.25 | 5.2863 | 0.25634 |  | -0.68612 | -0.14149 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 15.09 | 14.4661 | 0.34957 |  | 4.3129 | 1.7848 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.54 | 8.5148 | 0.63861 |  | 0.29537 | 0.039383 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.3 | 5.4484 | 0.40863 |  | -2.7242 | -0.36322 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.8 | 12.9702 | 0.97277 |  | -1.3125 | -0.17499 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19 | 18.9801 | 1.4235 |  | 0.10491 | 0.013987 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 95.4 | 96.7959 | 4.8398 |  | -1.4421 | -0.28841 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114.3 | 114.4567 | 5.7228 |  | -0.13693 | -0.027386 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 151.5 | 151.8673 | 7.5934 |  | -0.24183 | -0.048365 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0.5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0.5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 53,4 | 52,43 | 3,932 | 4 | 2 | 0.25 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 53,4 | 52,84 | 2,098 | 1 | 1.0598 | 0.26692
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 76.7 | 76,62 | 5,747 | 4 | 0 | 0.01 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 76.7 | 77,23 | 2,218 | 1 | -0.68626 | -0.23895
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 98.5 | 98,55 | 7,391 | 4 | -0.050736 | -0.01 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 98.5 | 98,02 | 2,362 | 1 | 0.4897 | 0.20322
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 36.6 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 36.6 | 34,96 | 2,29 | 1 | 4.6911 | 0.71616
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 32.4 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 32.4 | 30,57 | 2,979 | 1 | 5.9863 | 0.6143
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 34.1 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 34.1 | 31,69 | 4,601 | 1 | 7.6049 | 0.5238
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 179.1 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 179.1 | 183 | 11,21 | 1 | -2.1311 | -0.36
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 161.1 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 161.1 | 161 | 7,019 | 1 | 0.062112 | 0
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 198 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 198 | 195,4 | 11,04 | 1 | 1.3306 | 0.23551
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 94.3 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 94.3 | 92,34 | 3,682 | 1 | 2.1226 | 0.53232
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 111 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 111 | 110,1 | 4,12 | 1 | 0.81744 | 0.21845
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 89.2 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 89.2 | 87,11 | 3,076 | 1 | 2.3993 | 0.67945
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 53.7 | 52,43 | 3,932 | 4 | 2 | 0.32 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 53.7 | 53,36 | 2,22 | 1 | 0.63718 | 0.15315
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 143 | 149,1 | 11,18 | 4 | -4 | -0.55 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 143 | 149,3 | 4,526 | 1 | -4.2197 | -1.392
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 134 | 138,7 | 10,4 | 4 | -3 | -0.45 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 134 | 138,9 | 3,966 | 1 | -3.5277 | -1.2355
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 78.9 | 80,23 | 6,017 | 4 | -2 | -0.22 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 78.9 | 80,94 | 2,936 | 1 | -2.5204 | -0.69482
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 29.4 | 29,59 | 2,219 | 4 | -1 | -0.09 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 29.4 | 30,38 | 1,979 | 1 | -3.2258 | -0.4952
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 63.7 | 64,31 | 4,823 | 4 | -1 | -0.13 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 63.7 | 62,74 | 3,783 | 1 | 1.5301 | 0.25377
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 105 | 108,1 | 8,11 | 4 | -3 | -0.38 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 105 | 105,6 | 4,765 | 1 | -0.56818 | -0.12592
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 115 | 116,1 | 8,704 | 4 | -1 | -0.13 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 115 | 117,2 | 4,228 | 1 | -1.8771 | -0.52034
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 44,8 | 45,76 | 3,432 | 4 | -2 | -0.28 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 44,8 | 46,04 | 2,374 | 1 | -2.6933 | -0.52233
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 113,6 | 8,519 | 4 | -3 | -0.42 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 113,1 | 4,223 | 1 | -2.7409 | -0.73408
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 25,6 | 23,92 | 2,99 | 4 | 7 | 0.56 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 25,6 | 25,92 | 3,234 | 1 | -1.2346 | -0.098949
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.2 | 63,64 | 4,773 | 4 | -2 | -0.3 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.2 | 62,57 | 1,98 | 1 | -0.59134 | -0.18687
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 94.7 | 98,14 | 7,361 | 4 | -4 | -0.47 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 94.7 | 95,79 | 4,81 | 1 | -1.1379 | -0.22661
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.4 | 101,7 | 7,624 | 4 | -5 | -0.7 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.4 | 99,53 | 5,54 | 1 | -3.1448 | -0.56498
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62 | 60,89 | 4,567 | 4 | 2 | 0.24 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62 | 60,37 | 2,596 | 1 | 2.7 | 0.62789
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 182 | 178,7 | 13,41 | 4 | 2 | 0.25 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 182 | 174,9 | 6,821 | 1 | 4.0595 | 1.0409
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.3 | 61,86 | 4,64 | 4 | -1 | -0.12 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.3 | 60,99 | 3,505 | 1 | 0.50828 | 0.088445
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.32 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.04409 | -0.29393 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.32 | 8.358 | 0.079409 | 1 | -0.038 | -0.47853
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.88 | 3.8665 | 0,15 | 4 | 0.01348 | 0.089868 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.88 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | 0.012308 | 0.21092
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.6 | 16.6965 | 0,15 | 4 | -0.096506 | -0.64338 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.6 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | -0.086669 | -0.76493
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.09 | 10.0787 | 0,15 | 4 | 0.011305 | 0.075369 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.09 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | 0.019412 | 0.2297
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.07 | 10.1 | 0,15 | 4 | -0.030028 | -0.20019 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.07 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | -0.011712 | -0.15812
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.98 | 3.9629 | 0,15 | 4 | 0.017085 | 0.1139 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.98 | 3.954 | 0.061038 | 1 | 0.026 | 0.42596
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.4 | 9.4559 | 0,15 | 4 | -0.055898 | -0.37265 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.4 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | -0.035226 | -0.48109
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.36 | 16.3995 | 0,15 | 4 | -0.039467 | -0.26311 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.36 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | -0.040844 | -0.33492
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.72 | 10.7099 | 0,15 | 4 | 0.010059 | 0.067063 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.72 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | 0.012667 | 0.1688
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.78 | 5,964 | 0,4473 | 4 | -3.0852 | -0.41136 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.78 | 6,002 | 0,1875 | 1 | -3.6988 | -1.184
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.68 | 5,952 | 0,4464 | 4 | -4.5699 | -0.60932 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.68 | 5,898 | 0,1889 | 1 | -3.6962 | -1.154

## 579
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 579
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 93.21 | 92.9132 | 3.7165 |  | 0.31941 | 0.079854 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 139.9 | 139.96 | 1 |  | -0.06 | -0.06 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.35 | 5.2773 | 0.25603 |  | 1.3776 | 0.28395 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.26 | 5.2809 | 0.25615 |  | -0.39497 | -0.081427 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.39 | 14.2663 | 0.3523 |  | 0.86718 | 0.35117 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.69 | 14.3865 | 0.35068 |  | 2.1098 | 0.86553 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.5 | 8.5359 | 0.64019 |  | -0.42086 | -0.056114 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.43 | 5.3765 | 0.40324 |  | 0.99423 | 0.13256 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.96 | 12.9401 | 0.97051 |  | 0.15351 | 0.020468 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 18.54 | 18.8601 | 1.4145 |  | -1.697 | -0.22627 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 95.12 | 96.9942 | 4.8497 |  | -1.9322 | -0.38645 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.83 | 113.8157 | 5.6908 |  | 0.01253 | 0.002506 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 151.96 | 151.9673 | 7.5984 |  | -0.0047819 | -0.00095638 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 53 | 52,43 | 3,932 | 4 | 1 | 0.14 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 53 | 52,84 | 2,098 | 1 | 0.3028 | 0.076263
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 74.4 | 76,62 | 5,747 | 4 | -3 | -0.39 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 74.4 | 77,23 | 2,218 | 1 | -3.6644 | -1.2759
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 96.9 | 98,55 | 7,391 | 4 | -1.6743 | -0.22 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 96.9 | 98,02 | 2,362 | 1 | -1.1426 | -0.47417
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 34.7 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 34.7 | 34,96 | 2,29 | 1 | -0.74371 | -0.11354
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 29.7 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 29.7 | 30,57 | 2,979 | 1 | -2.8459 | -0.29204
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 30.3 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 30.3 | 31,69 | 4,601 | 1 | -4.3862 | -0.30211
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 160.3 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 160.3 | 183 | 11,21 | 1 | -12.4044 | -2.05
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 155.8 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 155.8 | 161 | 7,019 | 1 | -3.2298 | -0.71
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 160.2 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 160.2 | 195,4 | 11,04 | 1 | -18.0143 | -3.21
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 93 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 93 | 92,34 | 3,682 | 1 | 0.71475 | 0.17925
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 112 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 112 | 110,1 | 4,12 | 1 | 1.7257 | 0.46117
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 85.2 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 85.2 | 87,11 | 3,076 | 1 | -2.1926 | -0.62094
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 52.9 | 52,43 | 3,932 | 4 | 1 | 0.12 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 52.9 | 53,36 | 2,22 | 1 | -0.86207 | -0.20721
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 155 | 149,1 | 11,18 | 4 | 4 | 0.53 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 155 | 149,3 | 4,526 | 1 | 3.8178 | 1.2594
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 144 | 138,7 | 10,4 | 4 | 4 | 0.51 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 144 | 138,9 | 3,966 | 1 | 3.6717 | 1.2859
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 84.3 | 80,23 | 6,017 | 4 | 5 | 0.68 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 84.3 | 80,94 | 2,936 | 1 | 4.1512 | 1.1444
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 31.2 | 29,59 | 2,219 | 4 | 5 | 0.73 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 31.2 | 30,38 | 1,979 | 1 | 2.6991 | 0.41435
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 62.1 | 64,31 | 4,823 | 4 | -3 | -0.46 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 62.1 | 62,74 | 3,783 | 1 | -1.0201 | -0.16918
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 104 | 108,1 | 8,11 | 4 | -4 | -0.51 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 104 | 105,6 | 4,765 | 1 | -1.5152 | -0.33578
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 115 | 116,1 | 8,704 | 4 | -1 | -0.13 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 115 | 117,2 | 4,228 | 1 | -1.8771 | -0.52034
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 44.8 | 45,76 | 3,432 | 4 | -2 | -0.28 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 44.8 | 46,04 | 2,374 | 1 | -2.6933 | -0.52233
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 113,6 | 8,519 | 4 | -3 | -0.42 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 113,1 | 4,223 | 1 | -2.7409 | -0.73408
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 23.1 | 23,92 | 2,99 | 4 | -3 | -0.27 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 23.1 | 25,92 | 3,234 | 1 | -10.8796 | -0.87199
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 63 | 63,64 | 4,773 | 4 | -1 | -0.13 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 63 | 62,57 | 1,98 | 1 | 0.68723 | 0.21717
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 95.5 | 98,14 | 7,361 | 4 | -3 | -0.36 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 95.5 | 95,79 | 4,81 | 1 | -0.30275 | -0.060291
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 99.8 | 101,7 | 7,624 | 4 | -2 | -0.25 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 99.8 | 99,53 | 5,54 | 1 | 0.27127 | 0.048736
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.7 | 60,89 | 4,567 | 4 | 0 | -0.04 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.7 | 60,37 | 2,596 | 1 | 0.54663 | 0.12712
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 180 | 178,7 | 13,41 | 4 | 1 | 0.1 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 180 | 174,9 | 6,821 | 1 | 2.916 | 0.74769
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.8 | 61,86 | 4,64 | 4 | 0 | -0.01 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.8 | 60,99 | 3,505 | 1 | 1.3281 | 0.2311
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.36 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.00409 | -0.027267 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.36 | 8.358 | 0.079409 | 1 | 0.0020001 | 0.025187
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.88 | 3.8665 | 0,15 | 4 | 0.01348 | 0.089868 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.88 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | 0.012308 | 0.21092
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.7 | 16.6965 | 0,15 | 4 | 0.0034937 | 0.023292 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.7 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | 0.013331 | 0.11766
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.08 | 10.0787 | 0,15 | 4 | 0.0013054 | 0.0087025 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.08 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | 0.0094118 | 0.11137
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.08 | 10.1 | 0,15 | 4 | -0.020028 | -0.13352 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.08 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | -0.0017118 | -0.023111
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.97 | 3.9629 | 0,15 | 4 | 0.0070849 | 0.047233 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.97 | 3.954 | 0.061038 | 1 | 0.016 | 0.26213
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.43 | 9.4559 | 0,15 | 4 | -0.025898 | -0.17265 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.43 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | -0.0052257 | -0.071369
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.41 | 16.3995 | 0,15 | 4 | 0.010533 | 0.070222 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.41 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | 0.0091562 | 0.075081
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.71 | 10.7099 | 0,15 | 4 | 5.9392e-05 | 0.00039595 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.71 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | 0.0026667 | 0.035538
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.98 | 5,964 | 0,4473 | 4 | 0.26828 | 0.03577 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.98 | 6,002 | 0,1875 | 1 | -0.36654 | -0.11733
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.85 | 5,952 | 0,4464 | 4 | -1.7137 | -0.22849 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.85 | 5,898 | 0,1889 | 1 | -0.81384 | -0.2541

## 591
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 591
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 94 | 93.1952 | 3.7278 |  | 0.86359 | 0.2159 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 138.6 | 139.73 | 1 |  | -1.13 | -1.13 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.16 | 5.1211 | 0.25057 |  | 0.75894 | 0.15511 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5 | 5.1237 | 0.25066 |  | -2.4146 | -0.49357 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 4.85 | 5.1237 |  |  | -5.3422 | -1.092 |  |  |  |  | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.2 | 14.2725 | 0.35221 |  | -0.50818 | -0.20593 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.9 | 14.1559 | 0.35371 |  | -1.8079 | -0.72354 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 13.9 | 14.2725 |  |  | -2.6101 | -1.0577 |  |  |  |  | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.49 | 8.5148 | 0.63861 |  | -0.29184 | -0.038911 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.4 | 5.4197 | 0.40648 |  | -0.36298 | -0.048397 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13 | 12.9552 | 0.97164 |  | 0.34595 | 0.046126 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.3 | 19.2952 | 1.4471 |  | 0.025015 | 0.0033354 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 83.9 | 82.6829 | 4.1341 |  | 1.4721 | 0.29441 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 133 | 128.6554 | 6.4328 |  | 3.3769 | 0.67539 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 182 | 180.9909 | 9.0495 |  | 0.55756 | 0.11151 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 52.4 | 52,43 | 3,932 | 4 | 0 | -0.01 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 52.4 | 52,84 | 2,098 | 1 | -0.8327 | -0.20972
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 77 | 76,62 | 5,747 | 4 | 0 | 0.07 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 77 | 77,23 | 2,218 | 1 | -0.29781 | -0.1037
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 98 | 98,55 | 7,391 | 4 | -0.55809 | -0.07 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 98 | 98,02 | 2,362 | 1 | -0.020404 | -0.0084674
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 34.6 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 34.6 | 34,96 | 2,29 | 1 | -1.0297 | -0.15721
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 30.9 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 30.9 | 30,57 | 2,979 | 1 | 1.0795 | 0.11078
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 33 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 33 | 31,69 | 4,601 | 1 | 4.1338 | 0.28472
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 186 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 186 | 183 | 11,21 | 1 | 1.6393 | 0.26762
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 161 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 161 | 161 | 7,019 | 1 | 0 | 0
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 197 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 197 | 195,4 | 11,04 | 1 | 0.81883 | 0.14493
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 93.5 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 93.5 | 92,34 | 3,682 | 1 | 1.2562 | 0.31505
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 112 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 112 | 110,1 | 4,12 | 1 | 1.7257 | 0.46117
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 88.7 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 88.7 | 87,11 | 3,076 | 1 | 1.8253 | 0.51691
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 52.4 | 52,43 | 3,932 | 4 | 0 | -0.01 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 52.4 | 53,36 | 2,22 | 1 | -1.7991 | -0.43243
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 144 | 149,1 | 11,18 | 4 | -3 | -0.46 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 144 | 149,3 | 4,526 | 1 | -3.5499 | -1.171
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 134 | 138,7 | 10,4 | 4 | -3 | -0.45 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 134 | 138,9 | 3,966 | 1 | -3.5277 | -1.2355
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 78.3 | 80,23 | 6,017 | 4 | -2 | -0.32 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 78.3 | 80,94 | 2,936 | 1 | -3.2617 | -0.89918
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 28.3 | 29,59 | 2,219 | 4 | -4 | -0.58 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 28.3 | 30,38 | 1,979 | 1 | -6.8466 | -1.051
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 58.5 | 64,31 | 4,823 | 4 | -9 | -1.2 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 58.5 | 62,74 | 3,783 | 1 | -6.758 | -1.1208
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 106 | 108,1 | 8,11 | 4 | -2 | -0.26 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 106 | 105,6 | 4,765 | 1 | 0.37879 | 0.083945
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 120 | 116,1 | 8,704 | 4 | 3 | 0.45 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 120 | 117,2 | 4,228 | 1 | 2.3891 | 0.66225
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 45.5 | 45,76 | 3,432 | 4 | -1 | -0.08 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 45.5 | 46,04 | 2,374 | 1 | -1.1729 | -0.22746
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 113,6 | 8,519 | 4 | -1 | -0.19 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 113,1 | 4,223 | 1 | -0.97259 | -0.26048
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26.6 | 23,92 | 2,99 | 4 | 11 | 0.9 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26.6 | 25,92 | 3,234 | 1 | 2.6235 | 0.21027
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60 | 63,64 | 4,773 | 4 | -6 | -0.76 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60 | 62,57 | 1,98 | 1 | -4.1074 | -1.298
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 97.6 | 98,14 | 7,361 | 4 | -1 | -0.07 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 97.6 | 95,79 | 4,81 | 1 | 1.8896 | 0.3763
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 102 | 101,7 | 7,624 | 4 | 0 | 0.04 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 102 | 99,53 | 5,54 | 1 | 2.4817 | 0.44585
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 59.3 | 60,89 | 4,567 | 4 | -3 | -0.35 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 59.3 | 60,37 | 2,596 | 1 | -1.7724 | -0.41217
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 174 | 178,7 | 13,41 | 4 | -3 | -0.35 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 174 | 174,9 | 6,821 | 1 | -0.51458 | -0.13195
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61 | 61,86 | 4,64 | 4 | -1 | -0.19 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61 | 60,99 | 3,505 | 1 | 0.016396 | 0.0028531
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.35 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.01409 | -0.093933 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.35 | 8.358 | 0.079409 | 1 | -0.0079999 | -0.10074
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.89 | 3.8665 | 0,15 | 4 | 0.02348 | 0.15653 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.89 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | 0.022308 | 0.38229
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.61 | 16.6965 | 0,15 | 4 | -0.086506 | -0.57671 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.61 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | -0.076669 | -0.67667
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.05 | 10.0787 | 0,15 | 4 | -0.028695 | -0.1913 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.05 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | -0.020588 | -0.24362
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.06 | 10.1 | 0,15 | 4 | -0.040028 | -0.26685 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.06 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | -0.021712 | -0.29313
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.99 | 3.9629 | 0,15 | 4 | 0.027085 | 0.18057 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.99 | 3.954 | 0.061038 | 1 | 0.036 | 0.58979
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.43 | 9.4559 | 0,15 | 4 | -0.025898 | -0.17265 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.43 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | -0.0052257 | -0.071369
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.32 | 16.3995 | 0,15 | 4 | -0.079467 | -0.52978 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.32 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | -0.080844 | -0.66292
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.68 | 10.7099 | 0,15 | 4 | -0.029941 | -0.1996 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.68 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | -0.027333 | -0.36425
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.02 | 5,964 | 0,4473 | 4 | 0.93897 | 0.1252 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.02 | 6,002 | 0,1875 | 1 | 0.2999 | 0.096
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.9 | 5,952 | 0,4464 | 4 | -0.87366 | -0.11649 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.9 | 5,898 | 0,1889 | 1 | 0.03391 | 0.010588
stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 27.5 | 29,44 | 2,208 | 4 | -7 | -0.88 | stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 27.5 | 28,2 | 2,077 | 2 | -2.4823 | -0.33702
stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 77.5 | 81,98 | 6,148 | 4 | -5 | -0.73 | stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 77.5 | 82,28 | 4,899 | 2 | -5.8094 | -0.97571
stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 143 | 150,1 | 11,26 | 4 | -5 | -0.63 | stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 143 | 151 | 8,425 | 2 | -5.298 | -0.94955
stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 76.3 | 80,23 | 6,018 | 4 | -5 | -0.65 | stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 76.3 | 79,24 | 3,653 | 2 | -3.7102 | -0.80482
stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 117 | 116,1 | 8,705 | 4 | 1 | 0.1 | stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 117 | 111,9 | 8,455 | 2 | 4.5576 | 0.60319
stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 99.6 | 108,9 | 8,165 | 4 | -9 | -1.14 | stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 99.6 | 94,2 | 13,23 | 2 | 5.7325 | 0.40816
stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 67.4 | 61,99 | 4,649 | 4 | 9 | 1.16 | stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 67.4 | 64,42 | 6,632 | 2 | 4.6259 | 0.44934
stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 64.5 | 64,31 | 4,823 | 4 | 0 | 0.04 | stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 64.5 | 63,08 | 5,535 | 2 | 2.2511 | 0.25655
stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 105 | 105,6 | 7,921 | 4 | -1 | -0.08 | stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 105 | 100,6 | 6,138 | 2 | 4.3738 | 0.71685
stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54.8 | 55,37 | 4,152 | 4 | -1 | -0.14 | stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54.8 | 54,89 | 3,02 | 2 | -0.16396 | -0.029801
stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 75.9 | 71,11 | 5,333 | 4 | 7 | 0.9 | stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 75.9 | 74,84 | 2,278 | 2 | 1.4164 | 0.46532
stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 108 | 101,7 | 7,624 | 4 | 6 | 0.83 | stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 108 | 103,9 | 4,756 | 2 | 3.9461 | 0.86207
stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.5 | 83,99 | 6,299 | 4 | 4 | 0.56 | stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.5 | 84,31 | 4,078 | 2 | 3.7837 | 0.78225
stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 63.6 | 60,89 | 4,567 | 4 | 4 | 0.59 | stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 63.6 | 62,08 | 3,695 | 2 | 2.4485 | 0.41137
stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26.2 | 23,92 | 1,794 | 4 | 10 | 1.27 | stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26.2 | 27,13 | 1,265 | 2 | -3.4279 | -0.73518
stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 176 | 178,8 | 13,41 | 4 | -2 | -0.21 | stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 176 | 176,6 | 9,73 | 2 | -0.33975 | -0.061665
stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.97 | 3.8696 | 0,15 | 4 | 0.10035 | 0.66901 | stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.97 | 3.7988 | 0.18776 | 2 | 0.17125 | 0.91208
stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.81 | 10.763 | 0,15 | 4 | 0.047049 | 0.31366 | stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.81 | 10.6825 | 0.37209 | 2 | 0.1275 | 0.34266
stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.32 | 10.1005 | 0,15 | 4 | 0.21951 | 1.4634 | stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.32 | 10.164 | 0.24203 | 2 | 0.15597 | 0.64445
stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.36 | 10.1476 | 0,15 | 4 | 0.21244 | 1.4163 | stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.36 | 10.1831 | 0.23825 | 2 | 0.17687 | 0.74238
stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 4.05 | 3.9629 | 0,15 | 4 | 0.087085 | 0.58057 | stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 4.05 | 3.9 | 0.16416 | 2 | 0.15 | 0.91372
stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.47 | 9.4548 | 0,15 | 4 | 0.015189 | 0.10126 | stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.47 | 9.39 | 0.25652 | 2 | 0.08 | 0.31186
stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.42 | 8.3641 | 0,15 | 4 | 0.05591 | 0.37273 | stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.42 | 8.3163 | 0.24899 | 2 | 0.10375 | 0.41668
stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.69 | 16.6965 | 0,15 | 4 | -0.0065063 | -0.043375 | stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.69 | 16.7413 | 0.25546 | 2 | -0.05125 | -0.20062
stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.42 | 16.4004 | 0,15 | 4 | 0.019608 | 0.13072 | stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.42 | 16.4575 | 0.28806 | 2 | -0.0375 | -0.13018

## 615
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 615
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 145 | 149,1 | 11,18 | 4 | -3 | -0.37 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 145 | 149,3 | 4,526 | 1 | -2.8801 | -0.95007
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 136 | 138,7 | 10,4 | 4 | -2 | -0.26 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 136 | 138,9 | 3,966 | 1 | -2.0878 | -0.73122
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 84 | 80,23 | 6,017 | 4 | 5 | 0.63 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 84 | 80,94 | 2,936 | 1 | 3.7806 | 1.0422
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 34.3 | 29,59 | 2,219 | 4 | 16 | 2.12 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 34.3 | 30,38 | 1,979 | 1 | 12.9032 | 1.9808
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | - | 64,31 | 4,823 | 4 |  |  | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | - | 62,74 | 3,783 | 1 | -
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | - | 108,1 | 8,11 | 4 |  |  | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | - | 105,6 | 4,765 | 1 | -
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | - | 116,1 | 8,704 | 4 |  |  | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | - | 117,2 | 4,228 | 1 | -
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | - | 45,76 | 3,432 | 4 |  |  | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | - | 46,04 | 2,374 | 1 | -
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | - | 113,6 | 8,519 | 4 |  |  | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | - | 113,1 | 4,223 | 1 | -
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 21,6 | 23,92 | 2,99 | 4 | -10 | -0.78 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 21,6 | 25,92 | 3,234 | 1 | -16.6667 | -1.3358
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.9 | 63,64 | 4,773 | 4 | -1 | -0.16 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.9 | 62,57 | 1,98 | 1 | 0.52741 | 0.16667
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 91.2 | 98,14 | 7,361 | 4 | -7 | -0.94 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 91.2 | 95,79 | 4,81 | 1 | -4.7917 | -0.95426
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 93.6 | 101,7 | 7,624 | 4 | -8 | -1.06 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 93.6 | 99,53 | 5,54 | 1 | -5.958 | -1.0704
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 59.6 | 60,89 | 4,567 | 4 | -2 | -0.28 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 59.6 | 60,37 | 2,596 | 1 | -1.2755 | -0.29661
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 167 | 178,7 | 13,41 | 4 | -7 | -0.87 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 167 | 174,9 | 6,821 | 1 | -4.5169 | -1.1582
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.8 | 61,86 | 4,64 | 4 | -5 | -0.66 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.8 | 60,99 | 3,505 | 1 | -3.5908 | -0.62482
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.29 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.07409 | -0.49393 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.29 | 8.358 | 0.079409 | 1 | -0.068 | -0.85632
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.84 | 3.8665 | 0,15 | 4 | -0.02652 | -0.1768 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.84 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | -0.027692 | -0.47456
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.57 | 16.6965 | 0,15 | 4 | -0.12651 | -0.84338 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.57 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | -0.11667 | -1.0297
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.01 | 10.0787 | 0,15 | 4 | -0.068695 | -0.45796 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.01 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | -0.060588 | -0.71693
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.03 | 10.1 | 0,15 | 4 | -0.070028 | -0.46685 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.03 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | -0.051712 | -0.69816
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.91 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.052915 | -0.35277 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.91 | 3.954 | 0.061038 | 1 | -0.044 | -0.72086
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.41 | 9.4559 | 0,15 | 4 | -0.045898 | -0.30598 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.41 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | -0.025226 | -0.34452
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.29 | 16.3995 | 0,15 | 4 | -0.10947 | -0.72978 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.29 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | -0.11084 | -0.90893
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.66 | 10.7099 | 0,15 | 4 | -0.049941 | -0.33294 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.66 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | -0.047333 | -0.63078
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | - | 5,964 | 0,4473 | 4 |  |  | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | - | 6,002 | 0,1875
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | - | 5,952 | 0,4464 | 4 |  |  | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | - | 5,898 | 0,1889

## 644
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 644
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 93.94 | 95.2683 | 3.8107 |  | -1.3943 | -0.34857 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 139.26 | 139.52 | 1 |  | -0.26 | -0.26 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.11 | 5.3002 | 0.25682 |  | -3.5893 | -0.74077 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.23 | 5.3038 | 0.25694 |  | -1.3916 | -0.28725 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.6 | 14.5055 | 0.34901 |  | 0.65163 | 0.27083 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.96 | 14.6276 | 0.34721 |  | 2.2724 | 0.95734 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.34 | 8.5148 | 0.63861 |  | -2.0535 | -0.2738 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.19 | 5.4484 | 0.40863 |  | -4.7431 | -0.63241 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.63 | 12.6242 | 0.94681 |  | 0.046298 | 0.0061731 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.4167 | 19.3552 | 1.4516 |  | 0.31763 | 0.04235 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 92.2567 | 96.4488 | 4.8224 |  | -4.3465 | -0.8693 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.9933 | 113.9359 | 5.6968 |  | 0.050387 | 0.010077 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 153.1567 | 153.2424 | 7.6621 |  | -0.055954 | -0.011191 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 55.1 | 52,43 | 3,932 | 4 | 5 | 0.68 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 55.1 | 52,84 | 2,098 | 1 | 4.2771 | 1.0772
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78.5 | 76,62 | 5,747 | 4 | 2 | 0.33 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78.5 | 77,23 | 2,218 | 1 | 1.6444 | 0.57259
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 101 | 98,55 | 7,391 | 4 | 2.486 | 0.33 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 101 | 98,02 | 2,362 | 1 | 3.0402 | 1.2616
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 33.2 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 33.2 | 34,96 | 2,29 | 1 | -5.0343 | -0.76856
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 27 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 27 | 30,57 | 2,979 | 1 | -11.6781 | -1.1984
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 24.7 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 24.7 | 31,69 | 4,601 | 1 | -22.0574 | -1.5192
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 194 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 194 | 183 | 11,21 | 1 | 6.0109 | 0.98127
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 168 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 168 | 161 | 7,019 | 1 | 4.3478 | 0.99729
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 210 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 210 | 195,4 | 11,04 | 1 | 7.4719 | 1.3225
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 83 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 83 | 92,34 | 3,682 | 1 | -10.1148 | -2.5367
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 110 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 110 | 110,1 | 4,12 | 1 | -0.090827 | -0.024272
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 79.1 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 79.1 | 87,11 | 3,076 | 1 | -9.1953 | -2.604
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 56.8 | 52,43 | 3,932 | 4 | 8 | 1.11 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 56.8 | 53,36 | 2,22 | 1 | 6.4468 | 1.5495
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 164 | 149,1 | 11,18 | 4 | 10 | 1.33 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 164 | 149,3 | 4,526 | 1 | 9.8459 | 3.2479
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 152 | 138,7 | 10,4 | 4 | 10 | 1.28 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 152 | 138,9 | 3,966 | 1 | 9.4312 | 3.3031
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 92 | 80,23 | 6,017 | 4 | 15 | 1.96 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 92 | 80,94 | 2,936 | 1 | 13.6644 | 3.767
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 34 | 29,59 | 2,219 | 4 | 15 | 1.99 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 34 | 30,38 | 1,979 | 1 | 11.9157 | 1.8292
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 60 | 64,31 | 4,823 | 4 | -7 | -0.89 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 60 | 62,74 | 3,783 | 1 | -4.3672 | -0.72429
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 104 | 108,1 | 8,11 | 4 | -4 | -0.51 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 104 | 105,6 | 4,765 | 1 | -1.5152 | -0.33578
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 117 | 116,1 | 8,704 | 4 | 1 | 0.1 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 117 | 117,2 | 4,228 | 1 | -0.17065 | -0.047304
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 44 | 45,76 | 3,432 | 4 | -4 | -0.51 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 44 | 46,04 | 2,374 | 1 | -4.4309 | -0.85931
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 108 | 113,6 | 8,519 | 4 | -5 | -0.66 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 108 | 113,1 | 4,223 | 1 | -4.5093 | -1.2077
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 28 | 23,92 | 2,99 | 4 | 17 | 1.36 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 28 | 25,92 | 3,234 | 1 | 8.0247 | 0.64317
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 65 | 63,64 | 4,773 | 4 | 2 | 0.28 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 65 | 62,57 | 1,98 | 1 | 3.8837 | 1.2273
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 102 | 98,14 | 7,361 | 4 | 4 | 0.52 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 102 | 95,79 | 4,81 | 1 | 6.4829 | 1.2911
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 107 | 101,7 | 7,624 | 4 | 5 | 0.7 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 107 | 99,53 | 5,54 | 1 | 7.5053 | 1.3484
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 65 | 60,89 | 4,567 | 4 | 7 | 0.9 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 65 | 60,37 | 2,596 | 1 | 7.6694 | 1.7835
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 182 | 178,7 | 13,41 | 4 | 2 | 0.25 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 182 | 174,9 | 6,821 | 1 | 4.0595 | 1.0409
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 66 | 61,86 | 4,64 | 4 | 7 | 0.89 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 66 | 60,99 | 3,505 | 1 | 8.2145 | 1.4294
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.37 | 8.3641 | 0,15 | 4 | 0.00591 | 0.0394 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.37 | 8.358 | 0.079409 | 1 | 0.012 | 0.15112
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.89 | 3.8665 | 0,15 | 4 | 0.02348 | 0.15653 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.89 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | 0.022308 | 0.38229
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.7 | 16.6965 | 0,15 | 4 | 0.0034937 | 0.023292 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.7 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | 0.013331 | 0.11766
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.08 | 10.0787 | 0,15 | 4 | 0.0013054 | 0.0087025 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.08 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | 0.0094118 | 0.11137
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.08 | 10.1 | 0,15 | 4 | -0.020028 | -0.13352 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.08 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | -0.0017118 | -0.023111
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.98 | 3.9629 | 0,15 | 4 | 0.017085 | 0.1139 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.98 | 3.954 | 0.061038 | 1 | 0.026 | 0.42596
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.44 | 9.4559 | 0,15 | 4 | -0.015898 | -0.10598 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.44 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | 0.0047743 | 0.065205
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.39 | 16.3995 | 0,15 | 4 | -0.0094667 | -0.063111 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.39 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | -0.010844 | -0.08892
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.7 | 10.7099 | 0,15 | 4 | -0.0099406 | -0.066271 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.7 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | -0.0073333 | -0.097726
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.33 | 5,964 | 0,4473 | 4 | 6.1368 | 0.81824 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.33 | 6,002 | 0,1875 | 1 | 5.4648 | 1.7493
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 6.23 | 5,952 | 0,4464 | 4 | 4.6707 | 0.62276 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 6.23 | 5,898 | 0,1889 | 1 | 5.629 | 1.7575

## 685
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 685
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 35.9 | 35.1967 | 1.4079 |  | 1.9983 | 0.49957 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 139.1 | 139.61 | 1 |  | -0.51 | -0.51 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.09 | 5.4582 | 0.26219 |  | -6.7452 | -1.4042 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.6 | 15.2351 | 0.33711 |  | -4.1688 | -1.8841 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s |  |  | 0 | [7 empty] | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.16 | 8.5359 | 0.64019 |  | -4.404 | -0.5872 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.3 | 5.4628 | 0.40971 |  | -2.9801 | -0.39735 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 11.9 | 12.7746 | 0.9581 |  | -6.8466 | -0.91287 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.3 | 19.4452 | 1.4584 |  | -0.74678 | -0.099571 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 51.5 | 52,43 | 3,932 | 4 | -2 | -0.24 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 51.5 | 52,84 | 2,098 | 1 | -2.536 | -0.6387
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 80.5 | 76,62 | 5,747 | 4 | 5 | 0.68 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 80.5 | 77,23 | 2,218 | 1 | 4.2341 | 1.4743
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 98.1 | 98,55 | 7,391 | 4 | -0.45662 | -0.06 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 98.1 | 98,02 | 2,362 | 1 | 0.081616 | 0.03387
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 29.8 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 29.8 | 34,96 | 2,29 | 1 | -14.7597 | -2.2533
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 24.5 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 24.5 | 30,57 | 2,979 | 1 | -19.8561 | -2.0376
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 25.7 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 25.7 | 31,69 | 4,601 | 1 | -18.9019 | -1.3019
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 188 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 188 | 183 | 11,21 | 1 | 2.7322 | 0.44603
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 165 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 165 | 161 | 7,019 | 1 | 2.4845 | 0.56988
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 194 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 194 | 195,4 | 11,04 | 1 | -0.71648 | -0.12681
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 89.6 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 89.6 | 92,34 | 3,682 | 1 | -2.9673 | -0.74416
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 107 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 107 | 110,1 | 4,12 | 1 | -2.8156 | -0.75243
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 88 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 88 | 87,11 | 3,076 | 1 | 1.0217 | 0.28934
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 52.4 | 52,43 | 3,932 | 4 | 0 | -0.01 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 52.4 | 53,36 | 2,22 | 1 | -1.7991 | -0.43243
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | - | 149,1 | 11,18 | 4 |  |  | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | - | 149,3 | 4,526 | 1
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | - | 138,7 | 10,4 | 4 |  |  | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | - | 138,9 | 3,966 | 1
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | - | 80,23 | 6,017 | 4 |  |  | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | - | 80,94 | 2,936 | 1
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | - | 29,59 | 2,219 | 4 |  |  | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | - | 30,38 | 1,979 | 1
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | - | 64,31 | 4,823 | 4 |  |  | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | - | 62,74 | 3,783 | 1
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | - | 108,1 | 8,11 | 4 |  |  | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | - | 105,6 | 4,765 | 1
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | - | 116,1 | 8,704 | 4 |  |  | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | - | 117,2 | 4,228 | 1
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | - | 45,76 | 3,432 | 4 |  |  | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | - | 46,04 | 2,374 | 1
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | - | 113,6 | 8,519 | 4 |  |  | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | - | 113,1 | 4,223 | 1
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 23,92 | 2,99 | 4 |  |  | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 25,92 | 3,234 | 1
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 63,64 | 4,773 | 4 |  |  | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 62,57 | 1,98 | 1
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 98,14 | 7,361 | 4 |  |  | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 95,79 | 4,81 | 1
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 101,7 | 7,624 | 4 |  |  | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 99,53 | 5,54 | 1
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 60,89 | 4,567 | 4 |  |  | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 60,37 | 2,596 | 1
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 178,7 | 13,41 | 4 |  |  | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 174,9 | 6,821 | 1
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 61,86 | 4,64 | 4 |  |  | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | - | 60,99 | 3,505 | 1
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.3 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.06409 | -0.42727 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.3 | 8.358 | 0.079409 | 1 | -0.058 | -0.73039
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.8 | 3.8665 | 0,15 | 4 | -0.06652 | -0.44347 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.8 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | -0.067692 | -1.16
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.7 | 16.6965 | 0,15 | 4 | 0.0034937 | 0.023292 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.7 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | 0.013331 | 0.11766
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10 | 10.0787 | 0,15 | 4 | -0.078695 | -0.52463 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | -0.070588 | -0.83526
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10 | 10.1 | 0,15 | 4 | -0.10003 | -0.66685 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | -0.081712 | -1.1032
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.9 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.062915 | -0.41943 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.9 | 3.954 | 0.061038 | 1 | -0.054 | -0.88469
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.4 | 9.4559 | 0,15 | 4 | -0.055898 | -0.37265 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.4 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | -0.035226 | -0.48109
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.4 | 16.3995 | 0,15 | 4 | 0.00053329 | 0.0035553 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.4 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | -0.00084384 | -0.0069196
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.7 | 10.7099 | 0,15 | 4 | -0.0099406 | -0.066271 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.7 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | -0.0073333 | -0.097726
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | - | 5,964 | 0,4473 | 4 |  |  | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | - | 6,002 | 0,1875 | 1
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | - | 5,952 | 0,4464 | 4 |  |  | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | - | 5,898 | 0,1889 | 1

## 689
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 689
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 94.1 | 93.4747 | 3.739 |  | 0.66898 | 0.16724 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 140 | 139.47 | 1 |  | 0.53 | 0.53 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.16 | 5.2472 | 0.25499 |  | -1.6623 | -0.34207 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.8 | 13.9782 | 0.35585 |  | 5.8794 | 2.3095 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.22 | 8.5148 | 0.63861 |  | -3.4628 | -0.4617 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.41 | 5.4628 | 0.40971 |  | -0.96653 | -0.12887 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.8 | 12.8499 | 0.96374 |  | -0.38798 | -0.051731 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.6 | 19.5202 | 1.464 |  | 0.40863 | 0.054485 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,3 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,3 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 97 | 97.1181 | 4.8559 |  | -0.12161 | -0.024321 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113 | 113.1147 | 5.6557 |  | -0.10136 | -0.020273 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 153 | 153.0174 | 7.6509 |  | -0.011362 | -0.0022725 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,3 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,3 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 52.5 | 52,43 | 3,932 | 4 | 0 | 0.02 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 52.5 | 52,84 | 2,098 | 1 | -0.64345 | -0.16206
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 76.4 | 76,62 | 5,747 | 4 | 0 | -0.04 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 76.4 | 77,23 | 2,218 | 1 | -1.0747 | -0.37421
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 98.8 | 98,55 | 7,391 | 4 | 0.25368 | 0.03 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 98.8 | 98,02 | 2,362 | 1 | 0.79576 | 0.33023
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 34.3 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 34.3 | 34,96 | 2,29 | 1 | -1.8879 | -0.28821
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 29.9 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 29.9 | 30,57 | 2,979 | 1 | -2.1917 | -0.22491
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 30.4 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 30.4 | 31,69 | 4,601 | 1 | -4.0707 | -0.28037
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 189 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 189 | 183 | 11,21 | 1 | 3.2787 | 0.53524
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 161 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 161 | 161 | 7,019 | 1 | 0 | 0
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 201 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 201 | 195,4 | 11,04 | 1 | 2.8659 | 0.50725
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 95.7 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 95.7 | 92,34 | 3,682 | 1 | 3.6387 | 0.91255
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 113 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 113 | 110,1 | 4,12 | 1 | 2.634 | 0.70388
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 88.2 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 88.2 | 87,11 | 3,076 | 1 | 1.2513 | 0.35436
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 52.4 | 52,43 | 3,932 | 4 | 0 | -0.01 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 52.4 | 53,36 | 2,22 | 1 | -1.7991 | -0.43243
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 149 | 149,1 | 11,18 | 4 | 0 | -0.01 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 149 | 149,3 | 4,526 | 1 | -0.20094 | -0.066284
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 138 | 138,7 | 10,4 | 4 | -1 | -0.07 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 138 | 138,9 | 3,966 | 1 | -0.64795 | -0.22693
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 78.4 | 80,23 | 6,017 | 4 | -2 | -0.3 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 78.4 | 80,94 | 2,936 | 1 | -3.1381 | -0.86512
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 28.6 | 29,59 | 2,219 | 4 | -3 | -0.45 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 28.6 | 30,38 | 1,979 | 1 | -5.8591 | -0.89944
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 60.6 | 64,31 | 4,823 | 4 | -6 | -0.77 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 60.6 | 62,74 | 3,783 | 1 | -3.4109 | -0.56569
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 107 | 108,1 | 8,11 | 4 | -1 | -0.14 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 107 | 105,6 | 4,765 | 1 | 1.3258 | 0.29381
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 117 | 116,1 | 8,704 | 4 | 1 | 0.1 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 117 | 117,2 | 4,228 | 1 | -0.17065 | -0.047304
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 44.2 | 45,76 | 3,432 | 4 | -3 | -0.45 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 44.2 | 46,04 | 2,374 | 1 | -3.9965 | -0.77506
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 113,6 | 8,519 | 4 | -1 | -0.19 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 113,1 | 4,223 | 1 | -0.97259 | -0.26048
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 23 | 23,92 | 2,99 | 4 | -4 | -0.31 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 23 | 25,92 | 3,234 | 1 | -11.2654 | -0.90291
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 59.1 | 63,64 | 4,773 | 4 | -7 | -0.95 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 59.1 | 62,57 | 1,98 | 1 | -5.5458 | -1.7525
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 91.4 | 98,14 | 7,361 | 4 | -7 | -0.92 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 91.4 | 95,79 | 4,81 | 1 | -4.5829 | -0.91268
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 94.9 | 101,7 | 7,624 | 4 | -7 | -0.89 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 94.9 | 99,53 | 5,54 | 1 | -4.6519 | -0.83574
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.9 | 60,89 | 4,567 | 4 | -7 | -0.87 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.9 | 60,37 | 2,596 | 1 | -5.7479 | -1.3367
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 168 | 178,7 | 13,41 | 4 | -6 | -0.8 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 168 | 174,9 | 6,821 | 1 | -3.9451 | -1.0116
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 57.5 | 61,86 | 4,64 | 4 | -7 | -0.94 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 57.5 | 60,99 | 3,505 | 1 | -5.7222 | -0.99572
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.32 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.04409 | -0.29393 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.32 | 8.358 | 0.079409 | 1 | -0.038 | -0.47853
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.84 | 3.8665 | 0,15 | 4 | -0.02652 | -0.1768 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.84 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | -0.027692 | -0.47456
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.65 | 16.6965 | 0,15 | 4 | -0.046506 | -0.31004 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.65 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | -0.036669 | -0.32364
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.06 | 10.0787 | 0,15 | 4 | -0.018695 | -0.12463 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.06 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | -0.010588 | -0.12529
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.09 | 10.1 | 0,15 | 4 | -0.010028 | -0.066853 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.09 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | 0.0082882 | 0.1119
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.98 | 3.9629 | 0,15 | 4 | 0.017085 | 0.1139 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.98 | 3.954 | 0.061038 | 1 | 0.026 | 0.42596
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.46 | 9.4559 | 0,15 | 4 | 0.0041025 | 0.02735 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.46 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | 0.024774 | 0.33835
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.45 | 16.3995 | 0,15 | 4 | 0.050533 | 0.33689 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.45 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | 0.049156 | 0.40308
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.76 | 10.7099 | 0,15 | 4 | 0.050059 | 0.33373 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.76 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | 0.052667 | 0.70186
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.09 | 5,964 | 0,4473 | 4 | 2.1127 | 0.28169 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.09 | 6,002 | 0,1875 | 1 | 1.4662 | 0.46933
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.99 | 5,952 | 0,4464 | 4 | 0.63844 | 0.085125 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.99 | 5,898 | 0,1889 | 1 | 1.5599 | 0.48703

## 700
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 700
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | - | - |  |  |  |  | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 141.7 | 140.06 | 1 |  | 1.64 | 1.64 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.34 | 5.2841 | 0.25626 |  | 1.0579 | 0.21813 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.27 | 5.2885 | 0.25642 |  | -0.35071 | -0.072333 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 5.06 | 5.2912 |  |  | -4.3698 | -0.90139 |  |  |  |  | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 15.1 | 14.5745 | 0.348 |  | 3.6053 | 1.5099 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.99 | 14.4674 | 0.34955 |  | 3.612 | 1.4949 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 14.61 | 14.4699 |  |  | 0.96845 | 0.40093 |  |  |  |  | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.37 | 8.5148 | 0.63861 |  | -1.7011 | -0.22682 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.45 | 5.4484 | 0.40863 |  | 0.028929 | 0.0038573 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.73 | 12.6994 | 0.95245 |  | 0.24105 | 0.032139 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.25 | 19.2051 | 1.4404 |  | 0.23354 | 0.031138 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.04 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.02 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 95.53 | 96.7215 | 4.8361 |  | -1.2319 | -0.24638 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 111.58 | 111.6123 | 5.5806 |  | -0.028972 | -0.0057944 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 117.01 | 116.9133 | 5.8457 |  | 0.082725 | 0.016545 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | - | - |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | - | - |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg

## 744
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 744
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 95.5 | 93.5148 | 3.7406 |  | 2.1228 | 0.53071 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 139.9 | 139.52 | 1 |  | 0.38 | 0.38 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.26 | 5.2972 | 0.25672 |  | -0.70251 | -0.14496 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.02 | 5.3008 | 0.25684 |  | -5.2969 | -1.0932 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.7 | 14.5021 | 0.34906 |  | 1.3648 | 0.56702 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.9 | 14.5069 | 0.34899 |  | 2.7094 | 1.1263 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.06 | 8.5148 | 0.63861 |  | -5.3418 | -0.71224 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.7 | 5.4053 | 0.4054 |  | 5.4521 | 0.72695 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.7 | 12.6843 | 0.95133 |  | 0.12344 | 0.016459 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.3 | 19.1001 | 1.4325 |  | 1.0465 | 0.13953 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 84.9 | 82.4406 | 4.122 |  | 2.9833 | 0.59665 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 129 | 128.816 | 6.4408 |  | 0.14286 | 0.028572 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 181 | 181.4505 | 9.0725 |  | -0.2483 | -0.049659 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | -0.9 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | -0.1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 55.9 | 52,43 | 3,932 | 4 | 7 | 0.88 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 55.9 | 52,84 | 2,098 | 1 | 5.7911 | 1.4585
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 81.5 | 76,62 | 5,747 | 4 | 6 | 0.85 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 81.5 | 77,23 | 2,218 | 1 | 5.5289 | 1.9252
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 104 | 98,55 | 7,391 | 4 | 5.5302 | 0.74 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 104 | 98,02 | 2,362 | 1 | 6.1008 | 2.5318
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 37.1 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 37.1 | 34,96 | 2,29 | 1 | 6.1213 | 0.9345
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 32.6 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 32.6 | 30,57 | 2,979 | 1 | 6.6405 | 0.68144
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 34.3 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 34.3 | 31,69 | 4,601 | 1 | 8.236 | 0.56727
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 196 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 196 | 183 | 11,21 | 1 | 7.1038 | 1.1597
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 168 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 168 | 161 | 7,019 | 1 | 4.3478 | 0.99729
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 208 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 208 | 195,4 | 11,04 | 1 | 6.4483 | 1.1413
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 98.7 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 98.7 | 92,34 | 3,682 | 1 | 6.8876 | 1.7273
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 118 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 118 | 110,1 | 4,12 | 1 | 7.1753 | 1.9175
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 91.5 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 91.5 | 87,11 | 3,076 | 1 | 5.0396 | 1.4272
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 56 | 52,43 | 3,932 | 4 | 7 | 0.91 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 56 | 53,36 | 2,22 | 1 | 4.9475 | 1.1892
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 150 | 149,1 | 11,18 | 4 | 1 | 0.08 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 150 | 149,3 | 4,526 | 1 | 0.46885 | 0.15466
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 140 | 138,7 | 10,4 | 4 | 1 | 0.12 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 140 | 138,9 | 3,966 | 1 | 0.79194 | 0.27736
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 65.3 | 80,23 | 6,017 | 4 | -19 | -2.48 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 65.3 | 80,94 | 2,936 | 1 | -19.323 | -5.327
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 31.6 | 29,59 | 2,219 | 4 | 7 | 0.91 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 31.6 | 30,38 | 1,979 | 1 | 4.0158 | 0.61647
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 64.8 | 64,31 | 4,823 | 4 | 1 | 0.1 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 64.8 | 62,74 | 3,783 | 1 | 3.2834 | 0.54454
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 108,1 | 8,11 | 4 | 4 | 0.48 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 105,6 | 4,765 | 1 | 6.0606 | 1.3431
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 122 | 116,1 | 8,704 | 4 | 5 | 0.68 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 122 | 117,2 | 4,228 | 1 | 4.0956 | 1.1353
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 48.5 | 45,76 | 3,432 | 4 | 6 | 0.8 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 48.5 | 46,04 | 2,374 | 1 | 5.3432 | 1.0362
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 118 | 113,6 | 8,519 | 4 | 4 | 0.52 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 118 | 113,1 | 4,223 | 1 | 4.3324 | 1.1603
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 28 | 23,92 | 2,99 | 4 | 17 | 1.36 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 28 | 25,92 | 3,234 | 1 | 8.0247 | 0.64317
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.9 | 63,64 | 4,773 | 4 | -3 | -0.36 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.9 | 62,57 | 1,98 | 1 | -1.0708 | -0.33838
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 97.1 | 98,14 | 7,361 | 4 | -1 | -0.14 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 97.1 | 95,79 | 4,81 | 1 | 1.3676 | 0.27235
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 101 | 101,7 | 7,624 | 4 | -1 | -0.09 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 101 | 99,53 | 5,54 | 1 | 1.4769 | 0.26534
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.6 | 60,89 | 4,567 | 4 | 0 | -0.06 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.6 | 60,37 | 2,596 | 1 | 0.38098 | 0.088598
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 170 | 178,7 | 13,41 | 4 | -5 | -0.65 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 170 | 174,9 | 6,821 | 1 | -2.8016 | -0.71837
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.6 | 61,86 | 4,64 | 4 | -2 | -0.27 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.6 | 60,99 | 3,505 | 1 | -0.63945 | -0.11127
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.41 | 8.3641 | 0,15 | 4 | 0.04591 | 0.30607 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.41 | 8.358 | 0.079409 | 1 | 0.052 | 0.65484
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.86 | 3.8665 | 0,15 | 4 | -0.0065198 | -0.043465 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.86 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | -0.0076923 | -0.13182
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.73 | 16.6965 | 0,15 | 4 | 0.033494 | 0.22329 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.73 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | 0.043331 | 0.38243
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.07 | 10.0787 | 0,15 | 4 | -0.0086946 | -0.057964 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.07 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | -0.00058824 | -0.0069606
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.09 | 10.1 | 0,15 | 4 | -0.010028 | -0.066853 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.09 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | 0.0082882 | 0.1119
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.94 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.022915 | -0.15277 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.94 | 3.954 | 0.061038 | 1 | -0.014 | -0.22936
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.44 | 9.4559 | 0,15 | 4 | -0.015898 | -0.10598 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.44 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | 0.0047743 | 0.065205
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.42 | 16.3995 | 0,15 | 4 | 0.020533 | 0.13689 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.42 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | 0.019156 | 0.15708
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.7 | 10.7099 | 0,15 | 4 | -0.0099406 | -0.066271 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.7 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | -0.0073333 | -0.097726
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.76 | 5,964 | 0,4473 | 4 | -3.4205 | -0.45607 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 5.76 | 6,002 | 0,1875 | 1 | -4.032 | -1.2907
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.66 | 5,952 | 0,4464 | 4 | -4.9059 | -0.65412 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 5.66 | 5,898 | 0,1889 | 1 | -4.0353 | -1.2599
stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 30.3 | 29,44 | 2,208 | 4 | 3 | 0.39 | stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 30.3 | 28,2 | 2,077 | 2 | 7.4468 | 1.0111
stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 86.9 | 81,98 | 6,148 | 4 | 6 | 0.8 | stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 86.9 | 82,28 | 4,899 | 2 | 5.615 | 0.94305
stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 157 | 150,1 | 11,26 | 4 | 5 | 0.61 | stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 157 | 151 | 8,425 | 2 | 3.9735 | 0.71217
stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 83 | 80,23 | 6,018 | 4 | 3 | 0.46 | stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 83 | 79,24 | 3,653 | 2 | 4.7451 | 1.0293
stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 116 | 116,1 | 8,705 | 4 | 0 | -0.01 | stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 116 | 111,9 | 8,455 | 2 | 3.664 | 0.48492
stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 101 | 108,9 | 8,165 | 4 | -7 | -0.97 | stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 101 | 94,2 | 13,23 | 2 | 7.2187 | 0.51398
stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 65.6 | 61,99 | 4,649 | 4 | 6 | 0.78 | stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 65.6 | 64,42 | 6,632 | 2 | 1.8317 | 0.17793
stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 65.6 | 64,31 | 4,823 | 4 | 2 | 0.27 | stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 65.6 | 63,08 | 5,535 | 2 | 3.9949 | 0.45528
stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 101 | 105,6 | 7,921 | 4 | -4 | -0.58 | stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 101 | 100,6 | 6,138 | 2 | 0.39761 | 0.065168
stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.5 | 55,37 | 4,152 | 4 | -3 | -0.45 | stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.5 | 54,89 | 3,02 | 2 | -2.5323 | -0.46026
stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 73.5 | 71,11 | 5,333 | 4 | 3 | 0.45 | stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 73.5 | 74,84 | 2,278 | 2 | -1.7905 | -0.58824
stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 105 | 101,7 | 7,624 | 4 | 3 | 0.43 | stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 105 | 103,9 | 4,756 | 2 | 1.0587 | 0.23129
stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 81.9 | 83,99 | 6,299 | 4 | -2 | -0.33 | stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 81.9 | 84,31 | 4,078 | 2 | -2.8585 | -0.59098
stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 59.5 | 60,89 | 4,567 | 4 | -2 | -0.3 | stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 59.5 | 62,08 | 3,695 | 2 | -4.1559 | -0.69824
stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26.2 | 23,92 | 1,794 | 4 | 10 | 1.27 | stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 26.2 | 27,13 | 1,265 | 2 | -3.4279 | -0.73518
stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 181 | 178,8 | 13,41 | 4 | 1 | 0.16 | stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 181 | 176,6 | 9,73 | 2 | 2.4915 | 0.45221
stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.68 | 3.8696 | 0,15 | 4 | -0.18965 | -1.2643 | stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.68 | 3.7988 | 0.18776 | 2 | -0.11875 | -0.63246
stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.51 | 10.763 | 0,15 | 4 | -0.25295 | -1.6863 | stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.51 | 10.6825 | 0.37209 | 2 | -0.1725 | -0.4636
stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.1 | 10.1005 | 0,15 | 4 | -0.00048704 | -0.0032469 | stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 10.1 | 10.164 | 0.24203 | 2 | -0.064026 | -0.26454
stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.12 | 10.1476 | 0,15 | 4 | -0.02756 | -0.18373 | stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 10.12 | 10.1831 | 0.23825 | 2 | -0.063132 | -0.26499
stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.77 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.19292 | -1.2861 | stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.77 | 3.9 | 0.16416 | 2 | -0.13 | -0.79189
stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.19 | 9.4548 | 0,15 | 4 | -0.26481 | -1.7654 | stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.19 | 9.39 | 0.25652 | 2 | -0.2 | -0.77966
stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.13 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.23409 | -1.5606 | stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.13 | 8.3163 | 0.24899 | 2 | -0.18625 | -0.74802
stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.58 | 16.6965 | 0,15 | 4 | -0.11651 | -0.77671 | stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.58 | 16.7413 | 0.25546 | 2 | -0.16125 | -0.63121
stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.27 | 16.4004 | 0,15 | 4 | -0.13039 | -0.86928 | stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.27 | 16.4575 | 0.28806 | 2 | -0.1875 | -0.65091

## 772
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 772
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 104.7 | 105.196 | 4.2078 |  | -0.4715 | -0.11787 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 139.243 | 139.4 | 1 |  | -0.157 | -0.157 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.177 | 5.1456 | 0.25143 |  | 0.61072 | 0.12498 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.348 | 14.6282 | 0.3472 |  | -1.9156 | -0.80705 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 5.92 | 8.5359 | 0.64019 |  | -30.6461 | -4.0861 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.63 | 5.434 | 0.40755 |  | 3.606 | 0.4808 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.19 | 13.0906 | 0.9818 |  | 0.75931 | 0.10124 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.41 | 19.4902 | 1.4618 |  | -0.41162 | -0.054883 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.07 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 96.88 | 96.5728 | 4.8286 |  | 0.31813 | 0.063626 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.96 | 113.8758 | 5.6938 |  | 0.073913 | 0.014783 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 153.11 | 153.1924 | 7.6596 |  | -0.053793 | -0.010759 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0.08 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 1.15 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg

## 807
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 807
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.614 | 98.9145 | 3.9566 |  | -6.3697 | -1.5924 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 139.6 | 139.63 | 1 |  | -0.03 | -0.03 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.061 | 5.3043 | 0.25696 |  | -4.5866 | -0.94679 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.241 | 5.1476 | 0.2515 |  | 1.8154 | 0.37156 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 15.095 | 14.9046 | 0.34285 |  | 1.2773 | 0.55527 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.832 | 14.5165 | 0.34885 |  | 2.1732 | 0.90431 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 7.967 | 8.5359 | 0.64019 |  | -6.6651 | -0.88867 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.4628 | 5.6 | 0.42 |  | -2.45 | -0.32667 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.0605 | 13 | 0.975 |  | 0.46545 | 0.06206 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.1151 | 19.14 | 1.4355 |  | -0.12996 | -0.017328 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | <0,3 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | <0,3 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 97.5643 | 94.27 | 4.7135 |  | 3.4945 | 0.6989 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.6956 | 113.55 | 5.6775 |  | 0.12818 | 0.025637 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 152.0923 | 152.11 | 7.6055 |  | -0.011649 | -0.0023297 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | <0,5 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | <0,5 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg

## 904
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 904
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 91.9 | 56.2517 | 2.2501 |  | 63.373 | 15.8432 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 140.8 | 139.85 | 1 |  | 0.95 | 0.95 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.3 | 5.269 | 0.25574 |  | 0.58798 | 0.12114 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.4 | 5.2788 | 0.25608 |  | 2.2957 | 0.47324 |  |  |  |  | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 5.2 | 5.2806 | 0.25614 |  | -1.5262 | -0.31463 |  |  |  |  | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 15.3 | 14.5946 | 0.34771 |  | 4.8333 | 2.0287 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 15.4 | 14.4931 | 0.34919 |  | 6.2571 | 2.5971 |  |  |  |  | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 15 | 14.2095 | 0.35303 |  | 5.5629 | 2.2391 |  |  |  |  | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.12 | 8.5148 | 0.63861 |  | -4.6372 | -0.61829 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.7 | 5.5203 | 0.41402 |  | 3.2552 | 0.43403 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.1 | 12.8047 | 0.96035 |  | 2.3061 | 0.30747 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.6 | 19.4302 | 1.4573 |  | 0.87385 | 0.11651 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 98.1 | 97.5147 | 4.8757 |  | 0.60021 | 0.12004 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.9 | 113.7356 | 5.6868 |  | 0.14453 | 0.028907 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 152 | 151.9173 | 7.5959 |  | 0.054463 | 0.010893 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 54.7 | 52,43 | 3,932 | 4 | 4 | 0.58 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 54.7 | 52,84 | 2,098 | 1 | 3.5201 | 0.88656
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78.4 | 76,62 | 5,747 | 4 | 2 | 0.31 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78.4 | 77,23 | 2,218 | 1 | 1.515 | 0.5275
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 100 | 98,55 | 7,391 | 4 | 1.4713 | 0.2 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 100 | 98,02 | 2,362 | 1 | 2.02 | 0.83827
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 34.4 | 30.242 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 34.4 | 34,96 | 2,29 | 1 | -1.6018 | -0.24454
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 29.3 | 26.3086 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 29.3 | 30,57 | 2,979 | 1 | -4.1544 | -0.42632
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 29 | 24.6942 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 29 | 31,69 | 4,601 | 1 | -8.4885 | -0.58466
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 190.3 | 192.931 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 190.3 | 183 | 11,21 | 1 | 3.9891 | 0.62
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 164.2 | 176.2902 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 164.2 | 161 | 7,019 | 1 | 1.9876 | 0.43
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 204 | 214.0239 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 204 | 195,4 | 11,04 | 1 | 4.4012 | 0.77899
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 96.2 | 110.5725 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 96.2 | 92,34 | 3,682 | 1 | 4.1802 | 1.0483
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 114 | 127.9165 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 114 | 110,1 | 4,12 | 1 | 3.5422 | 0.9466
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 90.6 | 104.5545 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 90.6 | 87,11 | 3,076 | 1 | 4.0064 | 1.1346
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 54.4 | 52,43 | 3,932 | 4 | 4 | 0.5 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 54.4 | 53,36 | 2,22 | 1 | 1.949 | 0.46847
stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 150 | 149,1 | 11,18 | 4 | 1 | 0.08 | stap 4 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 150 | 149,3 | 4,526 | 1 | 0.46885 | 0.15466
stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 139 | 138,7 | 10,4 | 4 | 0 | 0.03 | stap 5 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 139 | 138,9 | 3,966 | 1 | 0.071994 | 0.025214
stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 79.9 | 80,23 | 6,017 | 4 | 0 | -0.05 | stap 8 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 79.9 | 80,94 | 2,936 | 1 | -1.2849 | -0.35422
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 29.4 | 29,59 | 2,219 | 4 | -1 | -0.09 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 29.4 | 30,38 | 1,979 | 1 | -3.2258 | -0.4952
stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 60.5 | 64,31 | 4,823 | 4 | -6 | -0.79 | stap 3 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 60.5 | 62,74 | 3,783 | 1 | -3.5703 | -0.59212
stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 101 | 108,1 | 8,11 | 4 | -7 | -0.88 | stap 4 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 101 | 105,6 | 4,765 | 1 | -4.3561 | -0.96537
stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 109 | 116,1 | 8,704 | 4 | -6 | -0.82 | stap 5 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 109 | 117,2 | 4,228 | 1 | -6.9966 | -1.9395
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 43,7 | 45,76 | 3,432 | 4 | -4 | -0.6 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 43,7 | 46,04 | 2,374 | 1 | -5.0825 | -0.98568
stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 113,6 | 8,519 | 4 | -3 | -0.42 | stap 8 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 113,1 | 4,223 | 1 | -2.7409 | -0.73408
stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 21,4 | 23,92 | 2,99 | 4 | -11 | -0.84 | stap 1 | gas | 52 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 21,4 | 25,92 | 3,234 | 1 | -17.4383 | -1.3976
stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.2 | 63,64 | 4,773 | 4 | -4 | -0.51 | stap 2 | gas | 53 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.2 | 62,57 | 1,98 | 1 | -2.1895 | -0.69192
stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 92 | 98,14 | 7,361 | 4 | -6 | -0.83 | stap 4 | gas | 54 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 92 | 95,79 | 4,81 | 1 | -3.9566 | -0.78794
stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 95.4 | 101,7 | 7,624 | 4 | -6 | -0.83 | stap 5 | gas | 55 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 95.4 | 99,53 | 5,54 | 1 | -4.1495 | -0.74549
stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.2 | 60,89 | 4,567 | 4 | -4 | -0.59 | stap 6 | gas | 56 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.2 | 60,37 | 2,596 | 1 | -3.5945 | -0.8359
stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 170 | 178,7 | 13,41 | 4 | -5 | -0.65 | stap 8 | gas | 57 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 170 | 174,9 | 6,821 | 1 | -2.8016 | -0.71837
stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.2 | 61,86 | 4,64 | 4 | -6 | -0.79 | stap 9 | gas | 58 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.2 | 60,99 | 3,505 | 1 | -4.5745 | -0.79601
stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.27 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.09409 | -0.62727 | stap 1 | gas | 59 | O2 | vol% | 8.27 | 8.358 | 0.079409 | 1 | -0.088 | -1.1082
stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.73 | 3.8665 | 0,15 | 4 | -0.13652 | -0.91013 | stap 2 | gas | 60 | O2 | vol% | 3.73 | 3.8677 | 0.058353 | 1 | -0.13769 | -2.3596
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.69 | 16.6965 | 0,15 | 4 | -0.0065063 | -0.043375 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 16.69 | 16.6867 | 0.1133 | 1 | 0.0033308 | 0.029397
stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.01 | 10.0787 | 0,15 | 4 | -0.068695 | -0.45796 | stap 4 | gas | 62 | O2 | vol% | 10.01 | 10.0706 | 0.08451 | 1 | -0.060588 | -0.71693
stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.02 | 10.1 | 0,15 | 4 | -0.080028 | -0.53352 | stap 5 | gas | 63 | O2 | vol% | 10.02 | 10.0817 | 0.074068 | 1 | -0.061712 | -0.83317
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.84 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.12292 | -0.81943 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 3.84 | 3.954 | 0.061038 | 1 | -0.114 | -1.8677
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.37 | 9.4559 | 0,15 | 4 | -0.085898 | -0.57265 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 9.37 | 9.4352 | 0.07322 | 1 | -0.065226 | -0.89081
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.41 | 16.3995 | 0,15 | 4 | 0.010533 | 0.070222 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 16.41 | 16.4008 | 0.12195 | 1 | 0.0091562 | 0.075081
stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.66 | 10.7099 | 0,15 | 4 | -0.049941 | -0.33294 | stap 9 | gas | 67 | O2 | vol% | 10.66 | 10.7073 | 0.075039 | 1 | -0.047333 | -0.63078
stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.17 | 5,964 | 0,4473 | 4 | 3.4541 | 0.46054 | stap 8 | gas | 68 | CO2 | vol% | 6.17 | 6,002 | 0,1875 | 1 | 2.7991 | 0.896
stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 6.06 | 5,952 | 0,4464 | 4 | 1.8145 | 0.24194 | stap 9 | gas | 69 | CO2 | vol% | 6.06 | 5,898 | 0,1889 | 1 | 2.7467 | 0.8576

## 928
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2016-06-24 |  |  |  | Rapportnr. : 2016/MRG/R/0626 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 928
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 91 | 92.5572 | 3.7023 |  | -1.6824 | -0.4206 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 141.1 | 139.78 | 1 |  | 1.32 | 1.32 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.32 | 5.2672 | 0.25568 |  | 1.0017 | 0.20636 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.54 | 14.1904 | 0.35328 |  | 2.4637 | 0.98963 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | [10 empty] | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 6.46 | 8.5359 | 0.64019 |  | -24.3199 | -3.2426 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 4.9 | 5.4197 | 0.40648 |  | -9.5886 | -1.2785 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.9 | 12.9552 | 0.97164 |  | -0.42595 | -0.056793 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.3 | 19.2352 | 1.4426 |  | 0.33711 | 0.044947 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 90 | 97.4156 | 4.8708 |  | -7.6123 | -1.5225 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.9 | 113.9359 | 5.6968 |  | -0.03153 | -0.006306 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 151.2 | 151.1672 | 7.5584 |  | 0.021714 | 0.0043427 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 26.2 | 29,44 | 2,208 | 4 | -11 | -1.47 | stap 1 | gas | 70 | CO | mg/Nm³ | 26.2 | 28,2 | 2,077 | 2 | -7.0922 | -0.96293
stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 80 | 81,98 | 6,148 | 4 | -2 | -0.32 | stap 2 | gas | 71 | CO | mg/Nm³ | 80 | 82,28 | 4,899 | 2 | -2.771 | -0.4654
stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 148 | 150,1 | 11,26 | 4 | -1 | -0.19 | stap 3 | gas | 72 | CO | mg/Nm³ | 148 | 151 | 8,425 | 2 | -1.9868 | -0.35608
stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 77.5 | 80,23 | 6,018 | 4 | -3 | -0.45 | stap 9 | gas | 73 | CO | mg/Nm³ | 77.5 | 79,24 | 3,653 | 2 | -2.1959 | -0.47632
stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 180 | 116,1 | 8,705 | 4 | 55 | 7.34 | stap 3 | gas | 74 | SO2 | mg/Nm³ | 180 | 111,9 | 8,455 | 2 | 60.8579 | 8.0544
stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 146 | 108,9 | 8,165 | 4 | 34 | 4.54 | stap 4 | gas | 75 | SO2 | mg/Nm³ | 146 | 94,2 | 13,23 | 2 | 54.9894 | 3.9153
stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 106 | 61,99 | 4,649 | 4 | 71 | 9.47 | stap 6 | gas | 76 | SO2 | mg/Nm³ | 106 | 64,42 | 6,632 | 2 | 64.5452 | 6.2696
stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 100 | 64,31 | 4,823 | 4 | 56 | 7.4 | stap 8 | gas | 77 | SO2 | mg/Nm³ | 100 | 63,08 | 5,535 | 2 | 58.5289 | 6.6703
stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 132 | 105,6 | 7,921 | 4 | 25 | 3.33 | stap 9 | gas | 78 | SO2 | mg/Nm³ | 132 | 100,6 | 6,138 | 2 | 31.2127 | 5.1157
stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55.4 | 55,37 | 4,152 | 4 | 0 | 0.01 | stap 1 | gas | 79 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55.4 | 54,89 | 3,02 | 2 | 0.92913 | 0.16887
stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 77.9 | 71,11 | 5,333 | 4 | 10 | 1.27 | stap 2 | gas | 80 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 77.9 | 74,84 | 2,278 | 2 | 4.0887 | 1.3433
stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 113 | 101,7 | 7,624 | 4 | 11 | 1.48 | stap 3 | gas | 81 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 113 | 103,9 | 4,756 | 2 | 8.7584 | 1.9134
stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 94.3 | 83,99 | 6,299 | 4 | 12 | 1.64 | stap 4 | gas | 82 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 94.3 | 84,31 | 4,078 | 2 | 11.8491 | 2.4497
stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 69.7 | 60,89 | 4,567 | 4 | 14 | 1.93 | stap 5 | gas | 83 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 69.7 | 62,08 | 3,695 | 2 | 12.2745 | 2.0622
stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 36.9 | 23,92 | 1,794 | 4 | 54 | 7.24 | stap 7 | gas | 84 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 36.9 | 27,13 | 1,265 | 2 | 36.0118 | 7.7233
stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 184 | 178,8 | 13,41 | 4 | 3 | 0.39 | stap 9 | gas | 85 | NOx (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 184 | 176,6 | 9,73 | 2 | 4.1903 | 0.76053
stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.69 | 3.8696 | 0,15 | 4 | -0.17965 | -1.1977 | stap 1 | gas | 86 | O2 | vol% | 3.69 | 3.7988 | 0.18776 | 2 | -0.10875 | -0.5792
stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.32 | 10.763 | 0,15 | 4 | -0.44295 | -2.953 | stap 2 | gas | 87 | O2 | vol% | 10.32 | 10.6825 | 0.37209 | 2 | -0.3625 | -0.97423
stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 9.81 | 10.1005 | 0,15 | 4 | -0.29049 | -1.9366 | stap 3 | gas | 88 | O2 | vol% | 9.81 | 10.164 | 0.24203 | 2 | -0.35403 | -1.4628
stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 9.23 | 10.1476 | 0,15 | 4 | -0.91756 | -6.1171 | stap 4 | gas | 89 | O2 | vol% | 9.23 | 10.1831 | 0.23825 | 2 | -0.95313 | -4.0006
stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.9 | 3.9629 | 0,15 | 4 | -0.062915 | -0.41943 | stap 5 | gas | 90 | O2 | vol% | 3.9 | 3.9 | 0.16416 | 2 | 0 | 0
stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.34 | 9.4548 | 0,15 | 4 | -0.11481 | -0.76541 | stap 6 | gas | 91 | O2 | vol% | 9.34 | 9.39 | 0.25652 | 2 | -0.05 | -0.19491
stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.3 | 8.3641 | 0,15 | 4 | -0.06409 | -0.42727 | stap 7 | gas | 92 | O2 | vol% | 8.3 | 8.3163 | 0.24899 | 2 | -0.01625 | -0.065264
stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.83 | 16.6965 | 0,15 | 4 | 0.13349 | 0.88996 | stap 8 | gas | 93 | O2 | vol% | 16.83 | 16.7413 | 0.25546 | 2 | 0.08875 | 0.34741
stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.65 | 16.4004 | 0,15 | 4 | 0.24961 | 1.6641 | stap 9 | gas | 94 | O2 | vol% | 16.65 | 16.4575 | 0.28806 | 2 | 0.1925 | 0.66826