## 139
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 139
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 91.4 | 91.6798 | 2.292 |  | -0.30519 | -0.12208 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 134.5 | 133.0775 | 1 |  | 1.4225 | 1.4225 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.28 | 6.3012 | 0.33586 |  | -0.3362 | -0.063075 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.21 | 6.3689 | 0.33833 |  | -2.4956 | -0.46979 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.31 | 13.3436 | 0.46222 |  | -0.25209 | -0.072777 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.19 | 13.3078 | 0.46224 |  | -0.88536 | -0.2549 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.58 | 9.3938 | 0.46969 |  | 1.9816 | 0.39633 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.75 | 6.6813 | 0.25055 |  | 1.0288 | 0.27435 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.26 | 13.1165 | 0.49187 |  | 1.0938 | 0.29167 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.51 | 20.7153 | 0.77682 |  | 3.8363 | 1.023 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,33 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,33 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.46 | 87.0364 | 2.1759 |  | 0.48672 | 0.19469 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114.23 | 113.5232 | 2.8381 |  | 0.62265 | 0.24906 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 203.6 | 201.0857 | 5.0271 |  | 1.2504 | 0.50015 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,33 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,33 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 85.7 | 90 | 4.5 | 4 |  | -0.95556 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 85.7 | 91.64 | 1.39 | 1 | -6.4819 | -4.28
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 43.1 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | -1.4224 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 43.1 | 47.61 | 1.13 | 1 | -9.4728 | -4.01
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57.5 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | -1.0855 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57.5 | 62.43 | 2.19 | 1 | -7.8968 | -2.2511
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 12.2 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 12.2
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 14.2 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 14.2
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 17.8 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 17.8
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 43.6 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 43.6
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 68.2 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 68.2
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 85.8 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 85.8
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 66.3 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 66.3
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 60.3 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 60.3
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 44.8 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 44.8
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 86.3 | 90 | 4.5 | 4 |  | -0.82222 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 86.3 | 91.42 | 1.92 | 1 | -5.6005 | -2.66
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 270.4 | 272 | 13.6 | 4 | -0.58824 | -0.11765 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 270.4 | 268.9 | 7.7 | 1 | 0.55783 | 0.19
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43.2 | 43.2 | 2.16 | 4 | 0 | 0 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43.2 | 42.97 | 1.86 | 1 | 0.53526 | 0.12
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 117.3 | 119 | 6 | 4 | -1.4286 | -0.28333 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 117.3 | 116.8 | 2.6 | 1 | 0.42808 | 0.21
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 92.3 | 92.9 | 4.65 | 4 | -0.64586 | -0.12903 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 92.3 | 91.44 | 2.08 | 1 | 0.94051 | 0.41
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 68.3 | 61.4 | 4.61 | 4 | 11.2378 | 1.4967 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 68.3 | 58.64 | 2.99 | 1 | 16.4734 | 3.2308
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 126.1 | 118 | 8.85 | 4 | 6.8644 | 0.91525 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 126.1 | 112.1 | 4.3 | 1 | 12.4888 | 3.2558
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 185.2 | 181 | 13.6 | 4 | 2.3204 | 0.30882 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 185.2 | 180.1 | 5.3 | 1 | 2.8318 | 0.96226
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 347.5 | 336 | 25.2 | 4 | 3.4226 | 0.45635 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 347.5 | 336 | 8.6 | 1 | 3.4226 | 1.3372
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 57 | 54.9 | 4.12 | 4 | 3.8251 | 0.50971 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 57 | 52.02 | 4.02 | 1 | 9.5732 | 1.2388
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.6 | 56.5 | 2.83 | 4 | 10.7965 | 2.1555 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.6 | 52.44 | 7.16 | 1 | 19.3745 | 1.42
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 179.6 | 194 | 9.7 | 4 | -7.4227 | -1.4845 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 179.6 | 187 | 11.2 | 1 | -3.9572 | -0.66
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.2 | 96.7 | 4.84 | 4 | -9.8242 | -1.9628 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 87.2 | 93.03 | 6.56 | 1 | -6.2668 | -0.89
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 46.3 | 51.5 | 2.58 | 4 | -10.0971 | -2.0155 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 46.3 | 49.35 | 4.97 | 1 | -6.1803 | -0.61
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 234.6 | 258 | 12.9 | 4 | -9.0698 | -1.814 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 234.6 | 248.5 | 9.8 | 1 | -5.5936 | -1.42
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 374.2 | 411 | 20.6 | 4 | -8.9538 | -1.7864 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 374.2 | 397.5 | 9.5 | 1 | 23.3 | -2.46
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.55 | 0.58 | 0.15 | 4 | -0.03 | -0.2 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.55 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | 0.0391 | -0.88
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.07 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.04 | 0.26667 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.07 | 16.05 | 0.1 | 1 | -0.02 | 0.2
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.68 | 13.67 | 0.15 | 4 | 0.01 | 0.066667 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.68 | 13.68 | 0.06 | 1 | 0 | 0.04
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.67 | 6.7 | 0.15 | 4 | -0.03 | -0.2 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.67 | 6.702 | 0.051 | 1 | 0.032 | -0.64
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.94 | 20.95 | 0.15 | 4 | -0.01 | -0.066667 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.94 | 20.91 | 0.08 | 1 | -0.03 | 0.4
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.73 | 11.76 | 0.15 | 4 | -0.03 | -0.2 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.73 | 11.76 | 0.05 | 1 | 0.03 | -0.6
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.32 | 5.33 | 0.15 | 4 | -0.01 | -0.066667 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.32 | 5.35 | 0.062 | 1 | 0.03 | -0.48
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.84 | 6.02 | 0.301 | 4 | -2.99 | -0.59801 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.84 | 5.879 | 0.092 | 1 | -0.66338 | -0.43
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.69 | 2.69 | 0.135 | 4 | 0 | 0 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.69 | 2.688 | 0.075 | 1 | 0.074405 | 0.026667

## 223
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 223
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 94.51 | 92.9467 | 2.3237 |  | 1.6819 | 0.67277 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 133.8 | 133.57 | 1 |  | 0.23 | 0.23 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 8.16 | 6.375 | 0.33855 |  | 27.9991 | 5.2723 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.58 | 6.2971 | 0.33571 |  | 4.4932 | 0.84281 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 15.39 | 13.4588 | 0.4621 |  | 14.3493 | 4.1793 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.39 | 13.3967 | 0.46217 |  | -0.050206 | -0.014553 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.23 | 9.3938 | 0.46969 |  | -1.7442 | -0.34884 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.6 | 6.6504 | 0.24939 |  | -0.75789 | -0.2021 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.2 | 13.1772 | 0.49414 |  | 0.17311 | 0.046162 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.5 | 20.791 | 0.77966 |  | 3.4101 | 0.90936 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 82.7 | 82.4359 | 2.0609 |  | 0.32042 | 0.12817 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 137 | 136.2071 | 3.4052 |  | 0.58216 | 0.23286 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 191 | 185.6567 | 4.6414 |  | 2.8781 | 1.1512 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 91.6 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.35556 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 91.6 | 91.64 | 1.39 | 1 | -0.043649 | -0.028777
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48.5 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.90517 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48.5 | 47.61 | 1.13 | 1 | 1.8694 | 0.78761
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 61.1 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 0.098684 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 61.1 | 62.43 | 2.19 | 1 | -2.1304 | -0.60731
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 17.1 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 17.1
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 21.1 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 21.1
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 24.1 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 24.1
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 63.2 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 63.2
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 81.7 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 81.7
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 101 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 101
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 67.8 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 67.8
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 66.5 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 66.5
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 49.9 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 49.9
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 89.5 | 90 | 4.5 | 4 |  | -0.11111 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 89.5 | 91.42 | 1.92 | 1 | -2.1002 | -1
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 275 | 272 | 13.6 | 4 | 1.1029 | 0.22059 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 275 | 268.9 | 7.7 | 1 | 2.2685 | 0.79221
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43.8 | 43.2 | 2.16 | 4 | 1.3889 | 0.27778 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43.8 | 42.97 | 1.86 | 1 | 1.9316 | 0.44624
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 117 | 119 | 6 | 4 | -1.6807 | -0.33333 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 117 | 116.8 | 2.6 | 1 | 0.17123 | 0.09
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 91.3 | 92.9 | 4.65 | 4 | -1.7223 | -0.34409 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 91.3 | 91.44 | 2.08 | 1 | -0.15311 | -0.067308
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 61.6 | 61.4 | 4.61 | 4 | 0.32573 | 0.043384 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 61.6 | 58.64 | 2.99 | 1 | 5.0477 | 0.98997
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 115 | 118 | 8.85 | 4 | -2.5424 | -0.33898 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 115 | 112.1 | 4.3 | 1 | 2.587 | 0.67442
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 185 | 181 | 13.6 | 4 | 2.2099 | 0.29412 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 185 | 180.1 | 5.3 | 1 | 2.7207 | 0.92453
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 346 | 336 | 25.2 | 4 | 2.9762 | 0.39683 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 346 | 336 | 8.6 | 1 | 2.9762 | 1.1628
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 54.2 | 54.9 | 4.12 | 4 | -1.275 | -0.1699 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 54.2 | 52.02 | 4.02 | 1 | 4.1907 | 0.54229
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 59.6 | 56.5 | 2.83 | 4 | 5.4867 | 1.0954 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 59.6 | 52.44 | 7.16 | 1 | 13.6537 | 1
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 188 | 194 | 9.7 | 4 | -3.0928 | -0.61856 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 188 | 187 | 11.2 | 1 | 0.53476 | 0.089286
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90.4 | 96.7 | 4.84 | 4 | -6.515 | -1.3017 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90.4 | 93.03 | 6.56 | 1 | -2.827 | -0.40091
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 45.2 | 51.5 | 2.58 | 4 | -12.233 | -2.45 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 45.2 | 49.35 | 4.97 | 1 | -8.4093 | -0.83501
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246 | 258 | 12.9 | 4 | -4.6512 | -0.93023 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246 | 248.5 | 9.8 | 1 | -1.006 | -0.25
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 397 | 411 | 20.6 | 4 | -3.4063 | -0.67961 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 397 | 397.5 | 9.5 | 1 | 0.5 | -0.052632
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.59 | 0.58 | 0.15 | 4 | 0.01 | 0.066667 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.59 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | -0.0009 | 0.02
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.07 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.04 | 0.26667 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.07 | 16.05 | 0.1 | 1 | -0.02 | 0.2
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.7 | 13.67 | 0.15 | 4 | 0.03 | 0.2 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.7 | 13.68 | 0.06 | 1 | -0.02 | 0.39
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.71 | 6.7 | 0.15 | 4 | 0.01 | 0.066667 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.71 | 6.702 | 0.051 | 1 | -0.008 | 0.16
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.97 | 20.95 | 0.15 | 4 | 0.02 | 0.13333 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.97 | 20.91 | 0.08 | 1 | -0.06 | 0.78
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.79 | 11.76 | 0.15 | 4 | 0.03 | 0.2 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.79 | 11.76 | 0.05 | 1 | -0.03 | 0.52
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.36 | 5.33 | 0.15 | 4 | 0.03 | 0.2 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.36 | 5.35 | 0.062 | 1 | -0.01 | 0.16
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.82 | 6.02 | 0.301 | 4 | -3.3223 | -0.66445 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.82 | 5.879 | 0.092 | 1 | -1.0036 | -0.65
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.66 | 2.69 | 0.135 | 4 | -1.1152 | -0.22222 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.66 | 2.688 | 0.075 | 1 | -1.0417 | -0.37333

## 225
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 225
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 94.09 | 94.1076 | 2.3527 |  | -0.018672 | -0.0074687 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 133.8 | 133.295 | 1 |  | 0.505 | 0.505 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.36 | 6.3422 | 0.33736 |  | 0.28126 | 0.052875 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.19 | 6.3173 | 0.33645 |  | -2.0147 | -0.37829 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.32 | 13.3725 | 0.46219 |  | -0.3928 | -0.11365 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.17 | 13.3454 | 0.46221 |  | -1.3145 | -0.37953 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.21 | 9.3938 | 0.46969 |  | -1.9571 | -0.39142 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.6 | 6.6041 | 0.24765 |  | -0.06227 | -0.016605 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13 | 13.1317 | 0.49244 |  | -1.0029 | -0.26744 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.5 | 20.7456 | 0.77796 |  | -1.1838 | -0.31567 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 86.9 | 87.3575 | 2.1839 |  | -0.52365 | -0.20946 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.2 | 113.8232 | 2.8456 |  | -0.54753 | -0.21901 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 202.1 | 201.2343 | 5.0309 |  | 0.43021 | 0.17208 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 92.8 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.62222 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 92.8 | 91.64 | 1.39 | 1 | 1.2658 | 0.84
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48.8 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 1.0345 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48.8 | 47.61 | 1.13 | 1 | 2.4995 | 1.06
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 62.1 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 0.42763 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 62.1 | 62.43 | 2.19 | 1 | -0.52859 | -0.15068
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 15.1 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 15.1
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 17.1 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 17.1
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 20.4 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 20.4
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 63.9 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 63.9
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 82 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 82
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 101.9 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 101.9
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 69.8 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 69.8
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 62.4 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 62.4
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 49.4 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 49.4
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 91.6 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.35556 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 91.6 | 91.42 | 1.92 | 1 | 0.19689 | 0.09375
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 264.4 | 272 | 13.6 | 4 | -2.7941 | -0.55882 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 264.4 | 268.9 | 7.7 | 1 | -1.6735 | -0.58
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 42.1 | 43.2 | 2.16 | 4 | -2.5463 | -0.50926 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 42.1 | 42.97 | 1.86 | 1 | -2.0247 | -0.47
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 114.8 | 119 | 6 | 4 | -3.5294 | -0.7 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 114.8 | 116.8 | 2.6 | 1 | -1.7123 | -0.76
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 89.5 | 92.9 | 4.65 | 4 | -3.6598 | -0.73118 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 89.5 | 91.44 | 2.08 | 1 | -2.1216 | -0.93
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 59.6 | 61.4 | 4.61 | 4 | -2.9316 | -0.39046 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 59.6 | 58.64 | 2.99 | 1 | 1.6371 | 0.32107
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 111.2 | 118 | 8.85 | 4 | -5.7627 | -0.76836 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 111.2 | 112.1 | 4.3 | 1 | -0.80285 | -0.2093
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 182.5 | 181 | 13.6 | 4 | 0.82873 | 0.11029 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 182.5 | 180.1 | 5.3 | 1 | 1.3326 | 0.45283
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 338.6 | 336 | 25.2 | 4 | 0.77381 | 0.10317 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 338.6 | 336 | 8.6 | 1 | 0.77381 | 0.30233
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 52.1 | 54.9 | 4.12 | 4 | -5.1002 | -0.67961 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 52.1 | 52.02 | 4.02 | 1 | 0.15379 | 0.0199
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.5 | 56.5 | 2.83 | 4 | -5.3097 | -1.0601 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.5 | 52.44 | 7.16 | 1 | 2.0214 | 0.15
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 184.6 | 194 | 9.7 | 4 | -4.8454 | -0.96907 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 184.6 | 187 | 11.2 | 1 | -1.2834 | -0.21
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90.2 | 96.7 | 4.84 | 4 | -6.7218 | -1.343 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90.2 | 93.03 | 6.56 | 1 | -3.042 | -0.43
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.2 | 51.5 | 2.58 | 4 | -8.3495 | -1.6667 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.2 | 49.35 | 4.97 | 1 | -4.3566 | -0.43
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 244.5 | 258 | 12.9 | 4 | -5.2326 | -1.0465 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 244.5 | 248.5 | 9.8 | 1 | -1.6097 | -0.41
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 393.8 | 411 | 20.6 | 4 | -4.1849 | -0.83495 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 393.8 | 397.5 | 9.5 | 1 | 3.7 | -0.39
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.54 | 0.58 | 0.15 | 4 | -0.04 | -0.26667 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.54 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | 0.0491 | -1.1
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.06 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.03 | 0.2 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.06 | 16.05 | 0.1 | 1 | -0.01 | 0.11
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.66 | 13.67 | 0.15 | 4 | -0.01 | -0.066667 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.66 | 13.68 | 0.06 | 1 | 0.02 | -0.32
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.66 | 6.7 | 0.15 | 4 | -0.04 | -0.26667 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.66 | 6.702 | 0.051 | 1 | 0.042 | -0.83
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.93 | 20.95 | 0.15 | 4 | -0.02 | -0.13333 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.93 | 20.91 | 0.08 | 1 | -0.02 | 0.27
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.73 | 11.76 | 0.15 | 4 | -0.03 | -0.2 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.73 | 11.76 | 0.05 | 1 | 0.03 | -0.6
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.29 | 5.33 | 0.15 | 4 | -0.04 | -0.26667 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.29 | 5.35 | 0.062 | 1 | 0.06 | -0.96
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.85 | 6.02 | 0.301 | 4 | -2.8239 | -0.56478 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.85 | 5.879 | 0.092 | 1 | -0.49328 | -0.32
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.67 | 2.69 | 0.135 | 4 | -0.74349 | -0.14815 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.67 | 2.688 | 0.075 | 1 | -0.66964 | -0.23

## 295
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 295
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 96 | 98.2225 | 2.4556 |  | -2.2628 | -0.9051 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 139.2 | 138.4183 | 1 |  | 0.78167 | 0.78167 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.26 | 6.5162 | 0.34361 |  | -3.9324 | -0.74573 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.24 | 6.3619 | 0.33808 |  | -1.9165 | -0.36064 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.3 | 13.5099 | 0.46202 |  | -1.5537 | -0.4543 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.2 | 13.357 | 0.4622 |  | -1.1756 | -0.33973 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.6 | 9.3938 | 0.46969 |  | 2.1946 | 0.43891 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.69 | 6.6967 | 0.25113 |  | -0.099951 | -0.026654 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.27 | 13.2378 | 0.49642 |  | 0.24291 | 0.064777 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.38 | 20.7001 | 0.77626 |  | 3.2843 | 0.87581 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 81.2 | 82.5383 | 2.0635 |  | -1.6215 | -0.64859 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 134.3 | 136.1562 | 3.4039 |  | -1.3633 | -0.54532 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 183.7 | 184.3651 | 4.6091 |  | -0.36074 | -0.14429 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 91.6 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.35556 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 91.6 | 91.64 | 1.39 | 1 | -0.043649 | -0.028777
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 47.1 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.30172 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 47.1 | 47.61 | 1.13 | 1 | -1.0712 | -0.45133
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 62.2 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 0.46053 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 62.2 | 62.43 | 2.19 | 1 | -0.36841 | -0.10502
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 15.2 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 15.2
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 16.9 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 16.9
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 21.5 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 21.5
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 64.6 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 64.6
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 82.9 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 82.9
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 101.1 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 101.1
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 71.7 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 71.7
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 64 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 64
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 50.1 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 50.1
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 91.6 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.35556 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 91.6 | 91.42 | 1.92 | 1 | 0.19689 | 0.09375
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 267 | 272 | 13.6 | 4 | -1.8382 | -0.36765 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 267 | 268.9 | 7.7 | 1 | -0.70658 | -0.24675
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43 | 43.2 | 2.16 | 4 | -0.46296 | -0.092593 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43 | 42.97 | 1.86 | 1 | 0.069816 | 0.016129
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 113 | 119 | 6 | 4 | -5.042 | -1 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 113 | 116.8 | 2.6 | 1 | -3.2534 | -1.47
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 90 | 92.9 | 4.65 | 4 | -3.1216 | -0.62366 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 90 | 91.44 | 2.08 | 1 | -1.5748 | -0.69231
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 61 | 61.4 | 4.61 | 4 | -0.65147 | -0.086768 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 61 | 58.64 | 2.99 | 1 | 4.0246 | 0.7893
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 118 | 8.85 | 4 | -5.0847 | -0.67797 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 112 | 112.1 | 4.3 | 1 | -0.089206 | -0.023256
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 179 | 181 | 13.6 | 4 | -1.105 | -0.14706 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 179 | 180.1 | 5.3 | 1 | -0.61077 | -0.20755
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 333 | 336 | 25.2 | 4 | -0.89286 | -0.11905 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 333 | 336 | 8.6 | 1 | -0.89286 | -0.34884
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 54 | 54.9 | 4.12 | 4 | -1.6393 | -0.21845 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 54 | 52.02 | 4.02 | 1 | 3.8062 | 0.49254
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.4 | 56.5 | 2.83 | 4 | -5.4867 | -1.0954 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.4 | 52.44 | 7.16 | 1 | 1.8307 | 0.13408
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 187.1 | 194 | 9.7 | 4 | -3.5567 | -0.71134 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 187.1 | 187 | 11.2 | 1 | 0.053476 | 0.0089286
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.2 | 96.7 | 4.84 | 4 | -0.51706 | -0.10331 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.2 | 93.03 | 6.56 | 1 | 3.4075 | 0.48323
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 50.9 | 51.5 | 2.58 | 4 | -1.165 | -0.23256 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 50.9 | 49.35 | 4.97 | 1 | 3.1408 | 0.31187
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 252.3 | 258 | 12.9 | 4 | -2.2093 | -0.44186 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 252.3 | 248.5 | 9.8 | 1 | 1.5292 | 0.38776
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 399.1 | 411 | 20.6 | 4 | -2.8954 | -0.57767 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 399.1 | 397.5 | 9.5 | 1 | -1.6 | 0.16842
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.61 | 0.58 | 0.15 | 4 | 0.03 | 0.2 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.61 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | -0.0209 | 0.47
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.04 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.01 | 0.066667 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.04 | 16.05 | 0.1 | 1 | 0.01 | -0.09
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.66 | 13.67 | 0.15 | 4 | -0.01 | -0.066667 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.66 | 13.68 | 0.06 | 1 | 0.02 | -0.32
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.72 | 6.7 | 0.15 | 4 | 0.02 | 0.13333 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.72 | 6.702 | 0.051 | 1 | -0.018 | 0.35
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.9 | 20.95 | 0.15 | 4 | -0.05 | -0.33333 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.9 | 20.91 | 0.08 | 1 | 0.01 | -0.12
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.75 | 11.76 | 0.15 | 4 | -0.01 | -0.066667 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.75 | 11.76 | 0.05 | 1 | 0.01 | -0.23
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.37 | 5.33 | 0.15 | 4 | 0.04 | 0.26667 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.37 | 5.35 | 0.062 | 1 | -0.02 | 0.32
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 6.1 | 6.02 | 0.301 | 4 | 1.3289 | 0.26578 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 6.1 | 5.879 | 0.092 | 1 | 3.7591 | 2.4022
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.8 | 2.69 | 0.135 | 4 | 4.0892 | 0.82 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.8 | 2.688 | 0.075 | 1 | 4.1667 | 1.4933

## 339
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 339
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.1 | 91.1921 | 2.2798 |  | 0.99554 | 0.39822 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 131 | 131.25 | 1 |  | -0.25 | -0.25 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.39 | 6.3575 | 0.33792 |  | 0.51146 | 0.096224 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.29 | 6.3378 | 0.3372 |  | -0.75385 | -0.14169 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.4 | 13.3706 | 0.46219 |  | 0.21963 | 0.063537 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.2 | 13.2856 | 0.46225 |  | -0.64426 | -0.18517 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.34 | 9.3938 | 0.46969 |  | -11.2185 | -2.2437 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.95 | 6.6967 | 0.25113 |  | 3.7826 | 1.0087 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.4 | 13.1014 | 0.4913 |  | 2.2794 | 0.60783 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.3 | 20.7153 | 0.77682 |  | 2.8226 | 0.75269 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.8 | 87.3575 | 2.1839 |  | 0.5066 | 0.20264 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114 | 113.6432 | 2.8411 |  | 0.31399 | 0.12559 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 204 | 201.5017 | 5.0375 |  | 1.2398 | 0.49593 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 90.6 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.13333 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 90.6 | 91.64 | 1.39 | 1 | -1.1349 | -0.7482
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 46.5 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.043103 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 46.5 | 47.61 | 1.13 | 1 | -2.3314 | -0.99
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 61.1 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 0.098684 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 61.1 | 62.43 | 2.19 | 1 | -2.1304 | -0.60731
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 15 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 15
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 16.9 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 16.9
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 20.8 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 20.8
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 63.3 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 63.3
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 81.8 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 81.8
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 99.6 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 99.6
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 70.5 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 70.5
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 64.6 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 64.6
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 49.7 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 49.7
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 90.4 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.088889 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 90.4 | 91.42 | 1.92 | 1 | -1.1157 | -0.53125
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 283 | 272 | 13.6 | 4 | 4.0441 | 0.80882 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 283 | 268.9 | 7.7 | 1 | 5.2436 | 1.83
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 46.8 | 43.2 | 2.16 | 4 | 8.3333 | 1.6667 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 46.8 | 42.97 | 1.86 | 1 | 8.9132 | 2.06
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 122 | 119 | 6 | 4 | 2.521 | 0.5 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 122 | 116.8 | 2.6 | 1 | 4.4521 | 2.05
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 95.6 | 92.9 | 4.65 | 4 | 2.9064 | 0.58065 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 95.6 | 91.44 | 2.08 | 1 | 4.5494 | 2
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 60.1 | 61.4 | 4.61 | 4 | -2.1173 | -0.282 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 60.1 | 58.64 | 2.99 | 1 | 2.4898 | 0.48829
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 117 | 118 | 8.85 | 4 | -0.84746 | -0.11299 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 117 | 112.1 | 4.3 | 1 | 4.3711 | 1.1395
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 186 | 181 | 13.6 | 4 | 2.7624 | 0.36765 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 186 | 180.1 | 5.3 | 1 | 3.276 | 1.1132
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 323 | 336 | 25.2 | 4 | -3.869 | -0.51587 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 323 | 336 | 8.6 | 1 | -3.869 | -1.5116
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 49.3 | 54.9 | 4.12 | 4 | -10.2004 | -1.3592 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 49.3 | 52.02 | 4.02 | 1 | -5.2288 | -0.67662
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.5 | 56.5 | 2.83 | 4 | -7.0796 | -1.4134 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.5 | 52.44 | 7.16 | 1 | 0.11442 | 0.01
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 200 | 194 | 9.7 | 4 | 3.0928 | 0.61856 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 200 | 187 | 11.2 | 1 | 6.9519 | 1.16
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 104 | 96.7 | 4.84 | 4 | 7.5491 | 1.5083 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 104 | 93.03 | 6.56 | 1 | 11.7919 | 1.67
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 51 | 51.5 | 2.58 | 4 | -0.97087 | -0.1938 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 51 | 49.35 | 4.97 | 1 | 3.3435 | 0.33
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 261 | 258 | 12.9 | 4 | 1.1628 | 0.23256 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 261 | 248.5 | 9.8 | 1 | 5.0302 | 1.28
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 406 | 411 | 20.6 | 4 | -1.2165 | -0.24272 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 406 | 397.5 | 9.5 | 1 | -8.5 | 0.9
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.62 | 0.58 | 0.15 | 4 | 0.04 | 0.26667 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.62 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | -0.0309 | 0.69
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.04 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.01 | 0.066667 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.04 | 16.05 | 0.1 | 1 | 0.01 | -0.09
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.66 | 13.67 | 0.15 | 4 | -0.01 | -0.066667 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.66 | 13.68 | 0.06 | 1 | 0.02 | -0.32
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.72 | 6.7 | 0.15 | 4 | 0.02 | 0.13333 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.72 | 6.702 | 0.051 | 1 | -0.018 | 0.35
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.89 | 20.95 | 0.15 | 4 | -0.06 | -0.4 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.89 | 20.91 | 0.08 | 1 | 0.02 | -0.25
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.77 | 11.76 | 0.15 | 4 | 0.01 | 0.066667 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.77 | 11.76 | 0.05 | 1 | -0.01 | 0.14
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.4 | 5.33 | 0.15 | 4 | 0.07 | 0.46667 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.4 | 5.35 | 0.062 | 1 | -0.05 | 0.8
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.87 | 6.02 | 0.301 | 4 | -2.4917 | -0.49834 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.87 | 5.879 | 0.092 | 1 | -0.15309 | -0.1
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.71 | 2.69 | 0.135 | 4 | 0.74349 | 0.14815 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.71 | 2.688 | 0.075 | 1 | 0.81845 | 0.3

## 428
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 428
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 91.5 | 90.3937 | 2.2598 |  | 1.2238 | 0.48953 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 128.5 | 127.795 | 1 |  | 0.705 | 0.705 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.97 | 6.339 | 0.33724 |  | -5.8204 | -1.094 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.62 | 6.3099 | 0.33619 |  | -10.9343 | -2.0523 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.89 | 13.3768 | 0.46219 |  | -3.6392 | -1.0533 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.22 | 13.3063 | 0.46224 |  | -0.64827 | -0.18661 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.7 | 9.3938 | 0.46969 |  | 3.2591 | 0.65182 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.78 | 6.635 | 0.24881 |  | 2.1858 | 0.58288 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.49 | 13.1924 | 0.49471 |  | 2.2562 | 0.60166 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.2 | 20.5184 | 0.76944 |  | 3.3217 | 0.88579 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.26 | 86.9376 | 2.1734 |  | 0.37086 | 0.14834 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.49 | 113.023 | 2.8256 |  | 0.41315 | 0.16526 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 203.51 | 201.5017 | 5.0375 |  | 0.99666 | 0.39867 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 93.1 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.68889 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 93.1 | 91.64 | 1.39 | 1 | 1.5932 | 1.0504
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48.5 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.90517 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48.5 | 47.61 | 1.13 | 1 | 1.8694 | 0.78761
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 65 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 1.3816 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 65 | 62.43 | 2.19 | 1 | 4.1166 | 1.1735
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 17.7 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 17.7
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 17.9 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 17.9
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 23 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 23
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 66.8 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 66.8
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 84.2 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 84.2
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 100.5 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 100.5
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 76.8 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 76.8
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 66.8 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 66.8
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 53.6 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 53.6
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 93.9 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.86667 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 93.9 | 91.42 | 1.92 | 1 | 2.7128 | 1.2917
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 269.7 | 272 | 13.6 | 4 | -0.84559 | -0.16912 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 269.7 | 268.9 | 7.7 | 1 | 0.29751 | 0.1039
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 41.6 | 43.2 | 2.16 | 4 | -3.7037 | -0.74074 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 41.6 | 42.97 | 1.86 | 1 | -3.1883 | -0.73656
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 116.2 | 119 | 6 | 4 | -2.3529 | -0.46667 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 116.2 | 116.8 | 2.6 | 1 | -0.5137 | -0.23077
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 91.5 | 92.9 | 4.65 | 4 | -1.507 | -0.30108 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 91.5 | 91.44 | 2.08 | 1 | 0.065617 | 0.028846
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 57 | 61.4 | 4.61 | 4 | -7.1661 | -0.95445 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 57 | 58.64 | 2.99 | 1 | -2.7967 | -0.54849
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 108.9 | 118 | 8.85 | 4 | -7.7119 | -1.0282 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 108.9 | 112.1 | 4.3 | 1 | -2.8546 | -0.74419
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 178.4 | 181 | 13.6 | 4 | -1.4365 | -0.19118 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 178.4 | 180.1 | 5.3 | 1 | -0.94392 | -0.32075
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 335.9 | 336 | 25.2 | 4 | -0.029762 | -0.0039683 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 335.9 | 336 | 8.6 | 1 | -0.029762 | -0.011628
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 47.8 | 54.9 | 4.12 | 4 | -12.9326 | -1.7233 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 47.8 | 52.02 | 4.02 | 1 | -8.1123 | -1.0498
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.8 | 56.5 | 2.83 | 4 | 0.53097 | 0.10601 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.8 | 52.44 | 7.16 | 1 | 8.3143 | 0.60894
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 206.3 | 194 | 9.7 | 4 | 6.3402 | 1.268 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 206.3 | 187 | 11.2 | 1 | 10.3209 | 1.7232
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 104.3 | 96.7 | 4.84 | 4 | 7.8594 | 1.5702 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 104.3 | 93.03 | 6.56 | 1 | 12.1144 | 1.718
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.8 | 51.5 | 2.58 | 4 | 10.2913 | 2.06 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.8 | 49.35 | 4.97 | 1 | 15.0963 | 1.499
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 279 | 258 | 12.9 | 4 | 8.1395 | 1.6279 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 279 | 248.5 | 9.8 | 1 | 12.2736 | 3.1122
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 442.8 | 411 | 20.6 | 4 | 7.7372 | 1.5437 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 442.8 | 397.5 | 9.5 | 1 | -45.3 | 4.7684
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.62 | 0.58 | 0.15 | 4 | 0.04 | 0.26667 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.62 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | -0.0309 | 0.69
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 15.92 | 16.03 | 0.15 | 4 | -0.11 | -0.73333 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 15.92 | 16.05 | 0.1 | 1 | 0.13 | -1.29
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.58 | 13.67 | 0.15 | 4 | -0.09 | -0.6 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.58 | 13.68 | 0.06 | 1 | 0.1 | -1.74
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.67 | 6.7 | 0.15 | 4 | -0.03 | -0.2 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.67 | 6.702 | 0.051 | 1 | 0.032 | -0.64
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.76 | 20.95 | 0.15 | 4 | -0.19 | -1.2667 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.76 | 20.91 | 0.08 | 1 | 0.15 | -1.92
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.7 | 11.76 | 0.15 | 4 | -0.06 | -0.4 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.7 | 11.76 | 0.05 | 1 | 0.06 | -1.16
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.37 | 5.33 | 0.15 | 4 | 0.04 | 0.26667 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.37 | 5.35 | 0.062 | 1 | -0.02 | 0.32
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.92 | 6.02 | 0.301 | 4 | -1.6611 | -0.33223 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.92 | 5.879 | 0.092 | 1 | 0.6974 | 0.44565
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.74 | 2.69 | 0.135 | 4 | 1.8587 | 0.37037 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.74 | 2.688 | 0.075 | 1 | 1.9345 | 0.69333

## 446
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 446
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 103 | 102.4151 | 2.5604 |  | 0.5711 | 0.22844 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 128.3 | 128.675 | 1 |  | -0.375 | -0.375 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.05 | 6.5552 | 0.34499 |  | -7.7075 | -1.4645 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.91 | 6.4038 | 0.33959 |  | -7.7106 | -1.454 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.7 | 13.8643 | 0.46112 |  | -8.398 | -2.525 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.3 | 13.5793 | 0.4619 |  | -9.4206 | -2.7696 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.45 | 9.3938 | 0.46969 |  | 0.59776 | 0.11955 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.58 | 6.6504 | 0.24939 |  | -1.0586 | -0.2823 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.2 | 13.162 | 0.49358 |  | 0.28852 | 0.076938 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.1 | 20.6244 | 0.77342 |  | 2.3058 | 0.61489 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,25 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,25 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof lage conc 2e set filter 1 | stof | 15 | massatoename | mg | 6.71 | 6.7121 | 0.2517 |  |  | -0.0084368
stof lage conc 2e set filter 2 | stof | 16 | massatoename | mg | 13.2 | 13.1165 | 0.49187 |  |  | 0.16969
stof lage conc 2e set filter 3 | stof | 17 | massatoename | mg | 21.1 | 20.3519 | 0.76319 |  |  | 0.98027
stof lage conc 2e set filter 4 | stof | 18 | massatoename | mg | <0,25 | 0
stof lage conc 2e set filter 5 | stof | 19 | massatoename | mg | <0,25 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87 | 86.74 | 2.1685 |  | 0.29975 | 0.1199 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 90.8 | 90.4184 | 2.2605 |  | 0.42199 | 0.1688 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 158 | 156.6608 | 3.9165 |  | 0.85483 | 0.34193 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,25 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,25 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stof hoge conc 2e set filter 1 | stof | 25 | massatoename | mg | 87.4 | 87.234 | 2.1808 |  |  | 0.076135
stof hoge conc 2e set filter 2 | stof | 26 | massatoename | mg | 113 | 112.2429 | 2.8061 |  |  | 0.26981
stof hoge conc 2e set filter 3 | stof | 27 | massatoename | mg | 205 | 201.8583 | 5.0465 |  |  | 0.62256
stof hoge conc 2e set filter 4 | stof | 28 | massatoename | mg | <0,25 | 0
stof hoge conc 2e set filter 5 | stof | 29 | massatoename | mg | <0,25 | 0
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 91.2 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.26667 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 91.2 | 91.64 | 1.39 | 1 | -0.48014 | -0.31655
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 47.8 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.60345 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 47.8 | 47.61 | 1.13 | 1 | 0.39908 | 0.16814
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 63.4 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 0.85526 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 63.4 | 62.43 | 2.19 | 1 | 1.5537 | 0.44292
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 21.3 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 21.3
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 24.3 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 24.3
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 29 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 29
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 65.4 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 65.4
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 84.7 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 84.7
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 104 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 104
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 72.1 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 72.1
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 70.1 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 70.1
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 52.3 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 52.3
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 91 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.22222 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 91 | 91.42 | 1.92 | 1 | -0.45942 | -0.21875
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 271 | 272 | 13.6 | 4 | -0.36765 | -0.073529 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 271 | 268.9 | 7.7 | 1 | 0.78096 | 0.27273
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43 | 43.2 | 2.16 | 4 | -0.46296 | -0.092593 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43 | 42.97 | 1.86 | 1 | 0.069816 | 0.016129
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 118 | 119 | 6 | 4 | -0.84034 | -0.16667 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 118 | 116.8 | 2.6 | 1 | 1.0274 | 0.48
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 92.3 | 92.9 | 4.65 | 4 | -0.64586 | -0.12903 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 92.3 | 91.44 | 2.08 | 1 | 0.94051 | 0.41346
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 55.6 | 61.4 | 4.61 | 4 | -9.4463 | -1.2581 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 55.6 | 58.64 | 2.99 | 1 | -5.1842 | -1.0167
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 118 | 8.85 | 4 | -6.7797 | -0.90395 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 112.1 | 4.3 | 1 | -1.8733 | -0.48837
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 171 | 181 | 13.6 | 4 | -5.5249 | -0.73529 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 171 | 180.1 | 5.3 | 1 | -5.0527 | -1.717
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 315 | 336 | 25.2 | 4 | -6.25 | -0.83333 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 315 | 336 | 8.6 | 1 | -6.25 | -2.4419
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 49.1 | 54.9 | 4.12 | 4 | -10.5647 | -1.4078 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 49.1 | 52.02 | 4.02 | 1 | -5.6132 | -0.72637
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52 | 56.5 | 2.83 | 4 | -7.9646 | -1.5901 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52 | 52.44 | 7.16 | 1 | -0.83905 | -0.06
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 185 | 194 | 9.7 | 4 | -4.6392 | -0.92784 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 185 | 187 | 11.2 | 1 | -1.0695 | -0.18
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 91.2 | 96.7 | 4.84 | 4 | -5.6877 | -1.1364 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 91.2 | 93.03 | 6.56 | 1 | -1.9671 | -0.28
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.8 | 51.5 | 2.58 | 4 | -7.1845 | -1.4341 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.8 | 49.35 | 4.97 | 1 | -3.1408 | -0.31
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246 | 258 | 12.9 | 4 | -4.6512 | -0.93023 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 246 | 248.5 | 9.8 | 1 | -1.006 | -0.25
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 402 | 411 | 20.6 | 4 | -2.1898 | -0.43689 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 402 | 397.5 | 9.5 | 1 | -4.5 | 0.48
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.61 | 0.58 | 0.15 | 4 | 0.03 | 0.2 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.61 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | -0.0209 | 0.47
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.06 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.03 | 0.2 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.06 | 16.05 | 0.1 | 1 | -0.01 | 0.11
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.69 | 13.67 | 0.15 | 4 | 0.02 | 0.13333 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.69 | 13.68 | 0.06 | 1 | -0.01 | 0.21
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.72 | 6.7 | 0.15 | 4 | 0.02 | 0.13333 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.72 | 6.702 | 0.051 | 1 | -0.018 | 0.35
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.88 | 20.95 | 0.15 | 4 | -0.07 | -0.46667 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.88 | 20.91 | 0.08 | 1 | 0.03 | -0.37
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.77 | 11.76 | 0.15 | 4 | 0.01 | 0.066667 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.77 | 11.76 | 0.05 | 1 | -0.01 | 0.14
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.39 | 5.33 | 0.15 | 4 | 0.06 | 0.4 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.39 | 5.35 | 0.062 | 1 | -0.04 | 0.64
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.63 | 6.02 | 0.301 | 4 | -6.4784 | -1.2957 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.63 | 5.879 | 0.092 | 1 | -4.2354 | -2.72
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.57 | 2.69 | 0.135 | 4 | -4.461 | -0.88889 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.57 | 2.688 | 0.075 | 1 | -4.3899 | -1.56

## 509
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 509
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.9 | 91.905 | 2.2976 |  | 1.0826 | 0.43303 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 128.6 | 129.6658 | 1 |  | -1.0658 | -1.0658 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.46 | 6.3834 | 0.33886 |  | 1.2001 | 0.22608 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.58 | 6.5517 | 0.34487 |  | 0.43224 | 0.082116 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 6.43 | 6.3485 | 0.33759 |  | 1.2845 | 0.24156 | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.6 | 13.4749 | 0.46207 |  | 0.92831 | 0.27071 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.7 | 13.6397 | 0.46177 |  | 0.44227 | 0.13064 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 13.6 | 13.4088 | 0.46216 |  | 1.4259 | 0.4137 | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.57 | 9.3938 | 0.46969 |  | 1.8752 | 0.37504 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.81 | 6.6967 | 0.25113 |  | 1.692 | 0.45119 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.1 | 13.1469 | 0.49301 |  | -0.35645 | -0.095053 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.5 | 20.8516 | 0.78193 |  | -1.6861 | -0.44963 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 80 | 82.8868 | 2.0722 |  | -3.4828 | -1.3931 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 130 | 135.9936 | 3.3998 |  | -4.4073 | -1.7629 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 178 | 184.2458 | 4.6061 |  | -3.39 | -1.356 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <2 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <2 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 91.9 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.42222 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 91.9 | 91.64 | 1.39 | 1 | 0.28372 | 0.18705
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48.1 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.73276 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48.1 | 47.61 | 1.13 | 1 | 1.0292 | 0.44
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 62.5 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 0.55921 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 62.5 | 62.43 | 2.19 | 1 | 0.11213 | 0.031963
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 14.8 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 14.8
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 16.5 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 16.5
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 19.7 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 19.7
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 59.5 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 59.5
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 78.1 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 78.1
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 98.1 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 98.1
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 73.6 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 73.6
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 63.4 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 63.4
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 49.9 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 49.9
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 92.1 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.46667 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 92.1 | 91.42 | 1.92 | 1 | 0.74382 | 0.35417
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 267 | 272 | 13.6 | 4 | -1.8382 | -0.36765 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 267 | 268.9 | 7.7 | 1 | -0.70658 | -0.24675
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 42.6 | 43.2 | 2.16 | 4 | -1.3889 | -0.27778 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 42.6 | 42.97 | 1.86 | 1 | -0.86107 | -0.19892
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 117 | 119 | 6 | 4 | -1.6807 | -0.33333 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 117 | 116.8 | 2.6 | 1 | 0.17123 | 0.09
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 91 | 92.9 | 4.65 | 4 | -2.0452 | -0.4086 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 91 | 91.44 | 2.08 | 1 | -0.48119 | -0.21154
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 59.9 | 61.4 | 4.61 | 4 | -2.443 | -0.32538 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 59.9 | 58.64 | 2.99 | 1 | 2.1487 | 0.4214
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 114 | 118 | 8.85 | 4 | -3.3898 | -0.45198 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 114 | 112.1 | 4.3 | 1 | 1.6949 | 0.44186
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 180 | 181 | 13.6 | 4 | -0.55249 | -0.073529 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 180 | 180.1 | 5.3 | 1 | -0.055525 | -0.018868
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 335 | 336 | 25.2 | 4 | -0.29762 | -0.039683 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 335 | 336 | 8.6 | 1 | -0.29762 | -0.11628
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 55.6 | 54.9 | 4.12 | 4 | 1.275 | 0.1699 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 55.6 | 52.02 | 4.02 | 1 | 6.882 | 0.89055
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 34.6 | 56.5 | 2.83 | 4 | -38.7611 | -7.75 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 34.6 | 52.44 | 7.16 | 1 | -34.0198 | -2.49
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 175 | 194 | 9.7 | 4 | -9.7938 | -1.9588 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 175 | 187 | 11.2 | 1 | -6.4171 | -1.07
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8 | 96.7 | 4.84 | 4 | -11.272 | -2.2521 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 85.8 | 93.03 | 6.56 | 1 | -7.7717 | -1.1
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 45.5 | 51.5 | 2.58 | 4 | -11.6505 | -2.3256 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 45.5 | 49.35 | 4.97 | 1 | -7.8014 | -0.78
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 238 | 258 | 12.9 | 4 | -7.7519 | -1.5504 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 238 | 248.5 | 9.8 | 1 | -4.2254 | -1.07
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 388 | 411 | 20.6 | 4 | -5.5961 | -1.1165 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 388 | 397.5 | 9.5 | 1 | 9.5 | -1
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.55 | 0.58 | 0.15 | 4 | -0.03 | -0.2 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.55 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | 0.0391 | -0.88
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.13 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.1 | 0.66667 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.13 | 16.05 | 0.1 | 1 | -0.08 | 0.8
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.73 | 13.67 | 0.15 | 4 | 0.06 | 0.4 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.73 | 13.68 | 0.06 | 1 | -0.05 | 0.92
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.7 | 6.7 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.7 | 6.702 | 0.051 | 1 | 0.002 | -0.04
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.95 | 20.95 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.95 | 20.91 | 0.08 | 1 | -0.04 | 0.53
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.81 | 11.76 | 0.15 | 4 | 0.05 | 0.33333 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.81 | 11.76 | 0.05 | 1 | -0.05 | 0.89
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.36 | 5.33 | 0.15 | 4 | 0.03 | 0.2 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.36 | 5.35 | 0.062 | 1 | -0.01 | 0.16
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.81 | 6.02 | 0.301 | 4 | -3.4884 | -0.69767 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.81 | 5.879 | 0.092 | 1 | -1.1737 | -0.76
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.71 | 2.69 | 0.135 | 4 | 0.74349 | 0.14815 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.71 | 2.688 | 0.075 | 1 | 0.81845 | 0.3

## 512
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 512
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 94.32 | 91.0455 | 2.2761 |  | 3.5966 | 1.4386 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 134.2 | 132.8425 | 1 |  | 1.3575 | 1.3575 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.6 | 6.369 | 0.33834 |  | 3.6265 | 0.68268 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.94 | 13.4161 | 0.46215 |  | 3.9049 | 1.1336 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.79 | 9.3938 | 0.46969 |  | -6.4281 | -1.2856 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.7 | 6.6813 | 0.25055 |  | 0.28044 | 0.074783 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.3 | 13.1469 | 0.49301 |  | 1.1648 | 0.31062 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.7 | 20.685 | 0.77569 |  | -4.7619 | -1.2698 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.3 | 87.0858 | 2.1771 |  | 0.246 | 0.098399 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.9 | 113.4431 | 2.8361 |  | 0.40273 | 0.16109 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 200.3 | 201.8286 | 5.0457 |  | -0.75736 | -0.30295 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 92.7 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.6 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 92.7 | 91.64 | 1.39 | 1 | 1.1567 | 0.76259
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48.6 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.94828 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48.6 | 47.61 | 1.13 | 1 | 2.0794 | 0.87611
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 64.4 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 1.1842 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 64.4 | 62.43 | 2.19 | 1 | 3.1555 | 0.89954
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 18.7 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 18.7
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 20.5 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 20.5
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 24.7 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 24.7
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 66.3 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 66.3
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 83.7 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 83.7
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 100.6 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 100.6
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 73.3 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 73.3
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 67.8 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 67.8
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 52.7 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 52.7
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 92.8 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.62222 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 92.8 | 91.42 | 1.92 | 1 | 1.5095 | 0.71875
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 276 | 272 | 13.6 | 4 | 1.4706 | 0.29412 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 276 | 268.9 | 7.7 | 1 | 2.6404 | 0.92208
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 47.5 | 43.2 | 2.16 | 4 | 9.9537 | 1.9907 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 47.5 | 42.97 | 1.86 | 1 | 10.5422 | 2.4355
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 126 | 119 | 6 | 4 | 5.8824 | 1.1667 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 126 | 116.8 | 2.6 | 1 | 7.8767 | 3.61
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 98.9 | 92.9 | 4.65 | 4 | 6.4586 | 1.2903 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 98.9 | 91.44 | 2.08 | 1 | 8.1584 | 3.59
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 62.7 | 61.4 | 4.61 | 4 | 2.1173 | 0.282 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 62.7 | 58.64 | 2.99 | 1 | 6.9236 | 1.3579
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 118 | 118 | 8.85 | 4 | 0 | 0 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 118 | 112.1 | 4.3 | 1 | 5.2632 | 1.3721
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 187 | 181 | 13.6 | 4 | 3.3149 | 0.44118 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 187 | 180.1 | 5.3 | 1 | 3.8312 | 1.3019
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 346 | 336 | 25.2 | 4 | 2.9762 | 0.39683 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 346 | 336 | 8.6 | 1 | 2.9762 | 1.1628
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 55.9 | 54.9 | 4.12 | 4 | 1.8215 | 0.24272 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 55.9 | 52.02 | 4.02 | 1 | 7.4587 | 0.96517
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.3 | 56.5 | 2.83 | 4 | -16.2832 | -3.26 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.3 | 52.44 | 7.16 | 1 | -9.8017 | -0.72
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 196 | 194 | 9.7 | 4 | 1.0309 | 0.20619 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 196 | 187 | 11.2 | 1 | 4.8128 | 0.81
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 103 | 96.7 | 4.84 | 4 | 6.515 | 1.3017 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 103 | 93.03 | 6.56 | 1 | 10.717 | 1.52
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.7 | 51.5 | 2.58 | 4 | 4.2718 | 0.85271 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.7 | 49.35 | 4.97 | 1 | 8.8146 | 0.87
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 256 | 258 | 12.9 | 4 | -0.77519 | -0.15504 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 256 | 248.5 | 9.8 | 1 | 3.0181 | 0.77
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 406 | 411 | 20.6 | 4 | -1.2165 | -0.24272 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 406 | 397.5 | 9.5 | 1 | -8.5 | 0.9
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.6 | 0.58 | 0.15 | 4 | 0.02 | 0.13333 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.6 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | -0.0109 | 0.24
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.08 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.05 | 0.33333 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.08 | 16.05 | 0.1 | 1 | -0.03 | 0.3
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.7 | 13.67 | 0.15 | 4 | 0.03 | 0.2 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.7 | 13.68 | 0.06 | 1 | -0.02 | 0.39
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.73 | 6.7 | 0.15 | 4 | 0.03 | 0.2 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.73 | 6.702 | 0.051 | 1 | -0.028 | 0.55
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.94 | 20.95 | 0.15 | 4 | -0.01 | -0.066667 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.94 | 20.91 | 0.08 | 1 | -0.03 | 0.4
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.8 | 11.76 | 0.15 | 4 | 0.04 | 0.26667 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.8 | 11.76 | 0.05 | 1 | -0.04 | 0.7
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.38 | 5.33 | 0.15 | 4 | 0.05 | 0.33333 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.38 | 5.35 | 0.062 | 1 | -0.03 | 0.48
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.89 | 6.02 | 0.301 | 4 | -2.1595 | -0.43189 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.89 | 5.879 | 0.092 | 1 | 0.18711 | 0.11957
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.68 | 2.69 | 0.135 | 4 | -0.37175 | -0.074074 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.68 | 2.688 | 0.075 | 1 | -0.29762 | -0.1

## 551
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 551
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 89 | 89.5943 | 2.2399 |  | -0.66337 | -0.26535 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 130.8 | 133.2008 | 1 |  | -2.4008 | -2.4008 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.03 | 6.5305 | 0.34412 |  | -7.6634 | -1.4543 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 7.09 | 6.4145 | 0.33998 |  | 10.5306 | 1.9868 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.2 | 13.746 | 0.4615 |  | -3.9723 | -1.1832 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14 | 13.5094 | 0.46202 |  | 3.6319 | 1.062 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.5 | 9.3938 | 0.46969 |  | 1.13 | 0.22601 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.5 | 6.6813 | 0.25055 |  | -2.713 | -0.72347 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.1 | 13.1165 | 0.49187 |  | -0.12606 | -0.033616 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.2 | 20.6396 | 0.77398 |  | 2.7153 | 0.72407 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.3 | 87.1599 | 2.179 |  | 0.16078 | 0.064311 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.7 | 113.5232 | 2.8381 |  | 0.15578 | 0.062313 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 205.3 | 202.8686 | 5.0717 |  | 1.1985 | 0.4794 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 90.8 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.17778 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 90.8 | 91.64 | 1.39 | 1 | -0.91663 | -0.61
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 47 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.25862 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 47 | 47.61 | 1.13 | 1 | -1.2812 | -0.53982
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 61.3 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 0.16447 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 61.3 | 62.43 | 2.19 | 1 | -1.81 | -0.51598
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 13.9 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 13.9
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 14.9 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 14.9
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 18.2 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 18.2
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 62.4 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 62.4
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 80 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 80
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 98.8 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 98.8
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 70.1 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 70.1
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 60.8 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 60.8
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 48.4 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 48.4
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 90.1 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.022222 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 90.1 | 91.42 | 1.92 | 1 | -1.4439 | -0.6875
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 262.7 | 272 | 13.6 | 4 | -3.4191 | -0.68382 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 262.7 | 268.9 | 7.7 | 1 | -2.3057 | -0.81
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 41.4 | 43.2 | 2.16 | 4 | -4.1667 | -0.83333 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 41.4 | 42.97 | 1.86 | 1 | -3.6537 | -0.85
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 115.8 | 119 | 6 | 4 | -2.6891 | -0.53333 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 115.8 | 116.8 | 2.6 | 1 | -0.85616 | -0.37
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 90.6 | 92.9 | 4.65 | 4 | -2.4758 | -0.49462 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 90.6 | 91.44 | 2.08 | 1 | -0.91864 | -0.41
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 56.3 | 61.4 | 4.61 | 4 | -8.3062 | -1.1063 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 56.3 | 58.64 | 2.99 | 1 | -3.9905 | -0.78261
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 114.3 | 118 | 8.85 | 4 | -3.1356 | -0.41808 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 114.3 | 112.1 | 4.3 | 1 | 1.9625 | 0.51163
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 175.9 | 181 | 13.6 | 4 | -2.8177 | -0.375 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 175.9 | 180.1 | 5.3 | 1 | -2.332 | -0.79245
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 333 | 336 | 25.2 | 4 | -0.89286 | -0.11905 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 333 | 336 | 8.6 | 1 | -0.89286 | -0.34884
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 57.7 | 54.9 | 4.12 | 4 | 5.1002 | 0.67961 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 57.7 | 52.02 | 4.02 | 1 | 10.9189 | -0.63
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.9 | 56.5 | 2.83 | 4 | -15.2212 | -3.0389 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.9 | 52.44 | 7.16 | 1 | -8.6575 | -0.84
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 177.6 | 194 | 9.7 | 4 | -8.4536 | -1.6907 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 177.6 | 187 | 11.2 | 1 | -5.0267 | -0.66
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 88.7 | 96.7 | 4.84 | 4 | -8.273 | -1.6529 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 88.7 | 93.03 | 6.56 | 1 | -4.6544 | -0.43
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.2 | 51.5 | 2.58 | 4 | -8.3495 | -1.6667 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.2 | 49.35 | 4.97 | 1 | -4.3566 | -0.31
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 245.4 | 258 | 12.9 | 4 | -4.8837 | -0.97674 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 245.4 | 248.5 | 9.8 | 1 | -1.2475 | -0.72
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 390.7 | 411 | 20.6 | 4 | -4.9392 | -0.98544 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 390.7 | 397.5 | 9.5 | 1 | 6.8 | -0.71579
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.62 | 0.58 | 0.15 | 4 | 0.04 | 0.26667 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.62 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | -0.0309 | 0.69
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 15.9 | 16.03 | 0.15 | 4 | -0.13 | -0.86667 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 15.9 | 16.05 | 0.1 | 1 | 0.15 | -1.48
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.63 | 13.67 | 0.15 | 4 | -0.04 | -0.26667 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.63 | 13.68 | 0.06 | 1 | 0.05 | -0.85
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.68 | 6.7 | 0.15 | 4 | -0.02 | -0.13333 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.68 | 6.702 | 0.051 | 1 | 0.022 | -0.44
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.84 | 20.95 | 0.15 | 4 | -0.11 | -0.73333 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.84 | 20.91 | 0.08 | 1 | 0.07 | -0.89
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.72 | 11.76 | 0.15 | 4 | -0.04 | -0.26667 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.72 | 11.76 | 0.05 | 1 | 0.04 | -0.79
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.16 | 5.33 | 0.15 | 4 | -0.17 | -1.1333 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.16 | 5.35 | 0.062 | 1 | 0.19 | -3.05
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 6 | 6.02 | 0.301 | 4 | -0.33223 | -0.066445 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 6 | 5.879 | 0.092 | 1 | 2.0582 | 1.32
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.7 | 2.69 | 0.135 | 4 | 0.37175 | 0.074074 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.7 | 2.688 | 0.075 | 1 | 0.44643 | 0.16

## 579
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 579
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 93.35 | 91.1379 | 2.2784 |  | 2.4272 | 0.97086 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 129.8 | 130.4575 | 1 |  | -0.6575 | -0.6575 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.76 | 6.3976 | 0.33937 |  | 5.6652 | 1.068 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.83 | 13.442 | 0.46212 |  | 2.8863 | 0.83957 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.79 | 9.3938 | 0.46969 |  | -6.4281 | -1.2856 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.74 | 6.6504 | 0.24939 |  | 1.3472 | 0.35926 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.26 | 13.162 | 0.49358 |  | 0.74437 | 0.1985 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.77 | 20.2913 | 0.76092 |  | -2.5691 | -0.68508 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.02 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.09 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.67 | 87.5056 | 2.1876 |  | 0.18783 | 0.075131 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.83 | 113.5432 | 2.8386 |  | 0.25263 | 0.10105 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 198.04 | 202.512 | 5.0628 |  | -2.2083 | -0.88331 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0.05 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0.03 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 91.7768 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.39484 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 91.8 | 91.64 | 1.39 | 1 | 0.1746 | 0.1
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 47.7234 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.57043 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 47.7 | 47.61 | 1.13 | 1 | 0.18904 | 0.1
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 62.9925 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 0.7212 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 63 | 62.43 | 2.19 | 1 | 0.91302 | 0.26027
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 17.2037 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 17.2037
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 19.1597 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 19.1597
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 23.1526 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 23.1526
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 65.5059 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 65.5059
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 82.7163 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 82.7163
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 100.2406 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 100.2406
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 71.9072 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 71.9072
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 66.1292 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 66.1292
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 50.9412 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 50.9412
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 91.178 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.26179 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 91.2 | 91.42 | 1.92 | 1 | -0.24065 | -0.12
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 274.9 | 272 | 13.6 | 4 | 1.0662 | 0.21324 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 274.9 | 268.9 | 7.7 | 1 | 2.2313 | 0.78
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43.3 | 43.2 | 2.16 | 4 | 0.23148 | 0.046296 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43.3 | 42.97 | 1.86 | 1 | 0.76798 | 0.17742
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 116.7 | 119 | 6 | 4 | -1.9328 | -0.38333 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 116.7 | 116.8 | 2.6 | 1 | -0.085616 | -0.02
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 91.5 | 92.9 | 4.65 | 4 | -1.507 | -0.30108 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 91.5 | 91.44 | 2.08 | 1 | 0.065617 | 0.028846
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 56.8 | 61.4 | 4.61 | 4 | -7.4919 | -0.99783 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 56.8 | 58.64 | 2.99 | 1 | -3.1378 | -0.61538
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 106.3 | 118 | 8.85 | 4 | -9.9153 | -1.322 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 106.3 | 112.1 | 4.3 | 1 | -5.174 | -1.3488
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 176.2 | 181 | 13.6 | 4 | -2.6519 | -0.35294 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 176.2 | 180.1 | 5.3 | 1 | -2.1655 | -0.73585
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 330.7 | 336 | 25.2 | 4 | -1.5774 | -0.21032 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 330.7 | 336 | 8.6 | 1 | -1.5774 | -0.61628
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 51.3 | 54.9 | 4.12 | 4 | -6.5574 | -0.87379 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 51.3 | 52.02 | 4.02 | 1 | -1.3841 | -0.1791
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55.3 | 56.5 | 2.83 | 4 | -2.1239 | -0.42403 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55.3 | 52.44 | 7.16 | 1 | 5.4539 | 0.39944
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 190.3 | 194 | 9.7 | 4 | -1.9072 | -0.38144 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 190.3 | 187 | 11.2 | 1 | 1.7647 | 0.29464
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 92.5 | 96.7 | 4.84 | 4 | -4.3433 | -0.86777 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 92.5 | 93.03 | 6.56 | 1 | -0.56971 | -0.080793
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 49.5 | 51.5 | 2.58 | 4 | -3.8835 | -0.77519 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 49.5 | 49.35 | 4.97 | 1 | 0.30395 | 0.030181
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 252.3 | 258 | 12.9 | 4 | -2.2093 | -0.44186 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 252.3 | 248.5 | 9.8 | 1 | 1.5292 | 0.38776
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 408.6 | 411 | 20.6 | 4 | -0.58394 | -0.1165 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 408.6 | 397.5 | 9.5 | 1 | -11.1 | 1.18
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.55 | 0.58 | 0.15 | 4 | -0.03 | -0.2 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.55 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | 0.0391 | -0.88
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.05 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.02 | 0.13333 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.05 | 16.05 | 0.1 | 1 | 0 | 0.01
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.68 | 13.67 | 0.15 | 4 | 0.01 | 0.066667 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.68 | 13.68 | 0.06 | 1 | 0 | 0.04
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.68 | 6.7 | 0.15 | 4 | -0.02 | -0.13333 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.68 | 6.702 | 0.051 | 1 | 0.022 | -0.44
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.93 | 20.95 | 0.15 | 4 | -0.02 | -0.13333 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.93 | 20.91 | 0.08 | 1 | -0.02 | 0.27
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.74 | 11.76 | 0.15 | 4 | -0.02 | -0.13333 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.74 | 11.76 | 0.05 | 1 | 0.02 | -0.42
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.29 | 5.33 | 0.15 | 4 | -0.04 | -0.26667 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.29 | 5.35 | 0.062 | 1 | 0.06 | -0.96
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.85 | 6.02 | 0.301 | 4 | -2.8239 | -0.56478 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.85 | 5.879 | 0.092 | 1 | -0.49328 | -0.31522
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.62 | 2.69 | 0.135 | 4 | -2.6022 | -0.51852 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.62 | 2.688 | 0.075 | 1 | -2.5298 | -0.9

## 585
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 585
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100.1 | 98.4244 | 2.4606 |  | 1.7024 | 0.68097 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 135.6 | 133.7358 | 1 |  | 1.8642 | 1.8642 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.56 | 6.325 | 0.33674 |  | 3.7152 | 0.69784 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.74 | 13.3942 | 0.46217 |  | 2.5821 | 0.74831 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.5 | 9.3938 | 0.46969 |  | 1.13 | 0.22601 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.85 | 6.8047 | 0.25518 |  | 0.66565 | 0.17751 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.1 | 13.1317 | 0.49244 |  | -0.24139 | -0.06437 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.44 | 20.7759 | 0.77909 |  | 3.1967 | 0.85245 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.09 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.18 | 87.0117 | 2.1753 |  | 0.19345 | 0.07738 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114.13 | 113.3831 | 2.8346 |  | 0.65872 | 0.26349 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 205.02 | 202.3337 | 5.0583 |  | 1.3276 | 0.53105 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0.21 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0.07 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 87 | 90 | 4.5 | 4 |  | -0.66667 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 87 | 91.64 | 1.39 | 1 | -5.0633 | -3.3381
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 47 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.25862 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 47 | 47.61 | 1.13 | 1 | -1.2812 | -0.53982
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 54 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | -2.2368 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 54 | 62.43 | 2.19 | 1 | -13.5031 | -3.84
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 10 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 10
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 14 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 14
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 15 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 15
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 53 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 53
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 75 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 75
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 99 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 99
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 58 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 58
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 57 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 57
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 42 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 42
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 82 | 90 | 4.5 | 4 |  | -1.7778 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 82 | 91.42 | 1.92 | 1 | -10.3041 | -4.89
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 259 | 272 | 13.6 | 4 | -4.7794 | -0.95588 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 259 | 268.9 | 7.7 | 1 | -3.6817 | -1.29
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 39 | 43.2 | 2.16 | 4 | -9.7222 | -1.9444 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 39 | 42.97 | 1.86 | 1 | -9.239 | -2.14
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 112 | 119 | 6 | 4 | -5.8824 | -1.1667 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 112 | 116.8 | 2.6 | 1 | -4.1096 | -1.86
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 87 | 92.9 | 4.65 | 4 | -6.3509 | -1.2688 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 87 | 91.44 | 2.08 | 1 | -4.8556 | -2.14
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 56 | 61.4 | 4.61 | 4 | -8.7948 | -1.1714 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 56 | 58.64 | 2.99 | 1 | -4.502 | -0.88294
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 107 | 118 | 8.85 | 4 | -9.322 | -1.2429 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 107 | 112.1 | 4.3 | 1 | -4.5495 | -1.186
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 178 | 181 | 13.6 | 4 | -1.6575 | -0.22059 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 178 | 180.1 | 5.3 | 1 | -1.166 | -0.39623
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 335 | 336 | 25.2 | 4 | -0.29762 | -0.039683 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 335 | 336 | 8.6 | 1 | -0.29762 | -0.11628
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 48 | 54.9 | 4.12 | 4 | -12.5683 | -1.6748 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 48 | 52.02 | 4.02 | 1 | -7.7278 | -1
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 65 | 56.5 | 2.83 | 4 | 15.0442 | 3.01 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 65 | 52.44 | 7.16 | 1 | 23.9512 | 1.75
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 203 | 194 | 9.7 | 4 | 4.6392 | 0.92784 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 203 | 187 | 11.2 | 1 | 8.5561 | 1.43
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 97 | 96.7 | 4.84 | 4 | 0.31024 | 0.061983 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 97 | 93.03 | 6.56 | 1 | 4.2674 | 0.61
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58 | 51.5 | 2.58 | 4 | 12.6214 | 2.5194 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58 | 49.35 | 4.97 | 1 | 17.5279 | 1.74
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 253 | 258 | 12.9 | 4 | -1.938 | -0.3876 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 253 | 248.5 | 9.8 | 1 | 1.8109 | 0.46
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 397 | 411 | 20.6 | 4 | -3.4063 | -0.67961 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 397 | 397.5 | 9.5 | 1 | 0.5 | -0.05
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.56 | 0.58 | 0.15 | 4 | -0.02 | -0.13333 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.56 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | 0.0291 | -0.65
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.11 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.08 | 0.53333 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.11 | 16.05 | 0.1 | 1 | -0.06 | 0.6
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.67 | 13.67 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.67 | 13.68 | 0.06 | 1 | 0.01 | -0.14
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.68 | 6.7 | 0.15 | 4 | -0.02 | -0.13333 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.68 | 6.702 | 0.051 | 1 | 0.022 | -0.44
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.94 | 20.95 | 0.15 | 4 | -0.01 | -0.066667 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.94 | 20.91 | 0.08 | 1 | -0.03 | 0.4
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.78 | 11.76 | 0.15 | 4 | 0.02 | 0.13333 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.78 | 11.76 | 0.05 | 1 | -0.02 | 0.33
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.38 | 5.33 | 0.15 | 4 | 0.05 | 0.33333 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.38 | 5.35 | 0.062 | 1 | -0.03 | 0.48
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.9 | 6.02 | 0.301 | 4 | -1.9934 | -0.39867 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.9 | 5.879 | 0.092 | 1 | 0.3572 | 0.23
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.7 | 2.69 | 0.135 | 4 | 0.37175 | 0.074074 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.7 | 2.688 | 0.075 | 1 | 0.44643 | 0.16

## 591
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 591
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 93 | 91.2493 | 2.2812 |  | 1.9186 | 0.76745 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 131.7 | 129.2642 | 1 |  | 2.4358 | 2.4358 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.43 | 6.3506 | 0.33767 |  | 1.2498 | 0.23505 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.43 | 6.491 | 0.34272 |  | -0.93934 | -0.17791 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 6.48 | 6.42 | 0.34018 |  | 0.93458 | 0.17638 | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.6 | 13.3402 | 0.46222 |  | 1.9473 | 0.56201 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.4 | 13.5114 | 0.46202 |  | -0.82461 | -0.24115 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 13.5 | 13.44 | 0.46212 |  | 0.44643 | 0.12984 | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.45 | 9.3938 | 0.46969 |  | 0.59776 | 0.11955 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.6 | 6.6658 | 0.24997 |  | -0.98762 | -0.26337 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.3 | 13.0559 | 0.4896 |  | 1.8698 | 0.49862 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.5 | 19.4584 | 0.72969 |  | 0.21356 | 0.056951 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 83.6 | 82.774 | 2.0694 |  | 0.99784 | 0.39914 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 130.5 | 135.8818 | 3.397 |  | -3.9606 | -1.5843 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 194 | 184.4644 | 4.6116 |  | 5.1693 | 2.0677 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 91.2 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.26667 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 91.2 | 91.64 | 1.39 | 1 | -0.48014 | -0.31655
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 46.6 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.086207 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 46.6 | 47.61 | 1.13 | 1 | -2.1214 | -0.9
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 61.1 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 0.098684 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 61.1 | 62.43 | 2.19 | 1 | -2.1304 | -0.60731
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 17 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 17
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 19.2 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 19.2
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 23.6 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 23.6
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 63.3 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 63.3
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 81.4 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 81.4
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 99.6 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 99.6
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 69.4 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 69.4
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 66 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 66
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 49.8 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 49.8
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 89.4 | 90 | 4.5 | 4 |  | -0.13333 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 89.4 | 91.42 | 1.92 | 1 | -2.2096 | -1.0521
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 268 | 272 | 13.6 | 4 | -1.4706 | -0.29412 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 268 | 268.9 | 7.7 | 1 | -0.3347 | -0.11688
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 41.6 | 43.2 | 2.16 | 4 | -3.7037 | -0.74074 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 41.6 | 42.97 | 1.86 | 1 | -3.1883 | -0.73656
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 114 | 119 | 6 | 4 | -4.2017 | -0.83333 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 114 | 116.8 | 2.6 | 1 | -2.3973 | -1.0769
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 89.1 | 92.9 | 4.65 | 4 | -4.0904 | -0.8172 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 89.1 | 91.44 | 2.08 | 1 | -2.5591 | -1.125
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 60 | 61.4 | 4.61 | 4 | -2.2801 | -0.30369 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 60 | 58.64 | 2.99 | 1 | 2.3192 | 0.45485
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 113 | 118 | 8.85 | 4 | -4.2373 | -0.56497 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 113 | 112.1 | 4.3 | 1 | 0.80285 | 0.2093
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 182 | 181 | 13.6 | 4 | 0.55249 | 0.073529 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 182 | 180.1 | 5.3 | 1 | 1.055 | 0.35849
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 342 | 336 | 25.2 | 4 | 1.7857 | 0.2381 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 342 | 336 | 8.6 | 1 | 1.7857 | 0.69767
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 54.5 | 54.9 | 4.12 | 4 | -0.7286 | -0.097087 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 54.5 | 52.02 | 4.02 | 1 | 4.7674 | 0.61692
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.1 | 56.5 | 2.83 | 4 | -0.70796 | -0.14134 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.1 | 52.44 | 7.16 | 1 | 6.9794 | 0.51117
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 197 | 194 | 9.7 | 4 | 1.5464 | 0.30928 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 197 | 187 | 11.2 | 1 | 5.3476 | 0.89286
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 97.6 | 96.7 | 4.84 | 4 | 0.93071 | 0.18595 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 97.6 | 93.03 | 6.56 | 1 | 4.9124 | 0.69665
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54.1 | 51.5 | 2.58 | 4 | 5.0485 | 1.0078 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 54.1 | 49.35 | 4.97 | 1 | 9.6251 | 0.95573
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 258 | 258 | 12.9 | 4 | 0 | 0 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 258 | 248.5 | 9.8 | 1 | 3.8229 | 0.96939
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 405 | 411 | 20.6 | 4 | -1.4599 | -0.29126 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 405 | 397.5 | 9.5 | 1 | -7.5 | 0.8
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.68 | 0.58 | 0.15 | 4 | 0.1 | 0.66667 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.68 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | -0.0909 | 2.04
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.25 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.22 | 1.4667 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.25 | 16.05 | 0.1 | 1 | -0.2 | 1.99
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.85 | 13.67 | 0.15 | 4 | 0.18 | 1.2 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.85 | 13.68 | 0.06 | 1 | -0.17 | 3.06
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.85 | 6.7 | 0.15 | 4 | 0.15 | 1 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.85 | 6.702 | 0.051 | 1 | -0.148 | 2.93
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 21.01 | 20.95 | 0.15 | 4 | 0.06 | 0.4 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 21.01 | 20.91 | 0.08 | 1 | -0.1 | 1.3
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.93 | 11.76 | 0.15 | 4 | 0.17 | 1.1333 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.93 | 11.76 | 0.05 | 1 | -0.17 | 3.13
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.47 | 5.33 | 0.15 | 4 | 0.14 | 0.93333 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.47 | 5.35 | 0.062 | 1 | -0.12 | 1.93
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.81 | 6.02 | 0.301 | 4 | -3.4884 | -0.69767 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.81 | 5.879 | 0.092 | 1 | -1.1737 | -0.75
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.57 | 2.69 | 0.135 | 4 | -4.461 | -0.88889 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.57 | 2.688 | 0.075 | 1 | -4.3899 | -1.5733

## 644
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 644
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.73 | 91.4828 | 2.2871 |  | 1.3633 | 0.54531 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 133.7 | 133.6458 | 1 |  | 0.054167 | 0.054167 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.46 | 6.35 | 0.33765 |  | 1.7323 | 0.32579 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.49 | 6.54 | 0.34446 |  | -0.76453 | -0.14516 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.54 | 13.4296 | 0.46213 |  | 0.82204 | 0.23888 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.57 | 13.5663 | 0.46192 |  | 0.027121 | 0.0079653 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.1 | 9.3938 | 0.46969 |  | -3.1281 | -0.62562 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.63 | 6.6658 | 0.24997 |  | -0.53756 | -0.14335 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.19 | 13.1772 | 0.49414 |  | 0.097221 | 0.025925 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.65 | 20.1702 | 0.75638 |  | -2.5788 | -0.68769 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.47 | 87.3081 | 2.1827 |  | 0.18549 | 0.074195 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.36 | 113.2031 | 2.8301 |  | 0.13861 | 0.055445 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 202.11 | 201.9772 | 5.0494 |  | 0.065771 | 0.026309 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 93 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.66667 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 93 | 91.64 | 1.39 | 1 | 1.4841 | 0.97842
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.68966 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48 | 47.61 | 1.13 | 1 | 0.81916 | 0.34513
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 64 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 1.0526 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 64 | 62.43 | 2.19 | 1 | 2.5148 | 0.71
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 13 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 13
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 14 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 14
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 18 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 18
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 57 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 57
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 78 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 78
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 95 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 95
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 78 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 78
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 70 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 70
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 56 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 56
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 93 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.66667 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 93 | 91.42 | 1.92 | 1 | 1.7283 | 0.82292
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 273 | 272 | 13.6 | 4 | 0.36765 | 0.073529 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 273 | 268.9 | 7.7 | 1 | 1.5247 | 0.53
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 44 | 43.2 | 2.16 | 4 | 1.8519 | 0.37037 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 44 | 42.97 | 1.86 | 1 | 2.397 | 0.55
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 118 | 119 | 6 | 4 | -0.84034 | -0.16667 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 118 | 116.8 | 2.6 | 1 | 1.0274 | 0.48
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 92 | 92.9 | 4.65 | 4 | -0.96878 | -0.19355 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 92 | 91.44 | 2.08 | 1 | 0.61242 | 0.27
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 59 | 61.4 | 4.61 | 4 | -3.9088 | -0.52061 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 59 | 58.64 | 2.99 | 1 | 0.61392 | 0.1204
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 111 | 118 | 8.85 | 4 | -5.9322 | -0.79096 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 111 | 112.1 | 4.3 | 1 | -0.98127 | -0.25581
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 177 | 181 | 13.6 | 4 | -2.2099 | -0.29412 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 177 | 180.1 | 5.3 | 1 | -1.7213 | -0.58491
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 330 | 336 | 25.2 | 4 | -1.7857 | -0.2381 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 330 | 336 | 8.6 | 1 | -1.7857 | -0.69767
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 44 | 54.9 | 4.12 | 4 | -19.8543 | -2.6456 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 44 | 52.02 | 4.02 | 1 | -15.4171 | -1.995
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 57 | 56.5 | 2.83 | 4 | 0.88496 | 0.17668 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 57 | 52.44 | 7.16 | 1 | 8.6957 | 0.64
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 194 | 194 | 9.7 | 4 | 0 | 0 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 194 | 187 | 11.2 | 1 | 3.7433 | 0.63
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 97 | 96.7 | 4.84 | 4 | 0.31024 | 0.061983 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 97 | 93.03 | 6.56 | 1 | 4.2674 | 0.61
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56 | 51.5 | 2.58 | 4 | 8.7379 | 1.7442 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56 | 49.35 | 4.97 | 1 | 13.4752 | 1.34
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 260 | 258 | 12.9 | 4 | 0.77519 | 0.15504 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 260 | 248.5 | 9.8 | 1 | 4.6278 | 1.18
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 405 | 411 | 20.6 | 4 | -1.4599 | -0.29126 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 405 | 397.5 | 9.5 | 1 | -7.5 | 0.8
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.61 | 0.58 | 0.15 | 4 | 0.03 | 0.2 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.61 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | -0.0209 | 0.47
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 15.98 | 16.03 | 0.15 | 4 | -0.05 | -0.33333 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 15.98 | 16.05 | 0.1 | 1 | 0.07 | -0.69
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.61 | 13.67 | 0.15 | 4 | -0.06 | -0.4 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.61 | 13.68 | 0.06 | 1 | 0.07 | -1.21
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.67 | 6.7 | 0.15 | 4 | -0.03 | -0.2 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.67 | 6.702 | 0.051 | 1 | 0.032 | -0.64
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.8 | 20.95 | 0.15 | 4 | -0.15 | -1 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.8 | 20.91 | 0.08 | 1 | 0.11 | -1.4
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.7 | 11.76 | 0.15 | 4 | -0.06 | -0.4 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.7 | 11.76 | 0.05 | 1 | 0.06 | -1.16
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.33 | 5.33 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.33 | 5.35 | 0.062 | 1 | 0.02 | -0.32
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.96 | 6.02 | 0.301 | 4 | -0.99668 | -0.19934 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.96 | 5.879 | 0.092 | 1 | 1.3778 | 0.88043
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.76 | 2.69 | 0.135 | 4 | 2.6022 | 0.51852 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.76 | 2.688 | 0.075 | 1 | 2.6786 | 0.96

## 689
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 689
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.2 | 88.3499 | 2.2087 |  | 4.3577 | 1.7431 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 135.5 | 132.8117 | 1 |  | 2.6883 | 2.6883 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.3 | 6.361 | 0.33804 |  | -0.95886 | -0.18043 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.3 | 13.3045 | 0.46224 |  | -0.033941 | -0.0097691 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.04 | 9.3938 | 0.46969 |  | -3.7668 | -0.75336 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.71 | 6.6967 | 0.25113 |  | 0.1987 | 0.052988 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13 | 13.0256 | 0.48846 |  | -0.19617 | -0.052313 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.3 | 20.7001 | 0.77626 |  | 2.8978 | 0.77275 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0.2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0.2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 86.8 | 86.6165 | 2.1654 |  | 0.21185 | 0.084739 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114 | 113.6632 | 2.8416 |  | 0.29633 | 0.11853 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 203 | 200.9668 | 5.0242 |  | 1.0117 | 0.40468 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0.2 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0.2 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 89.5 | 90 | 4.5 | 4 |  | -0.11111 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 89.5 | 91.64 | 1.39 | 1 | -2.3352 | -1.5396
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 45.7 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | -0.30172 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 45.7 | 47.61 | 1.13 | 1 | -4.0118 | -1.7
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 60.1 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | -0.23026 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 60.1 | 62.43 | 2.19 | 1 | -3.7322 | -1.0639
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 18.6 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 18.6
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 20.6 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 20.6
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 25.7 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 25.7
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 63.9 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 63.9
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 82.9 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 82.9
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 101 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 101
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 70.8 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 70.8
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 68.7 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 68.7
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 51.9 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 51.9
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 91.7 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.37778 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 91.7 | 91.42 | 1.92 | 1 | 0.30628 | 0.14583
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 265 | 272 | 13.6 | 4 | -2.5735 | -0.51471 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 265 | 268.9 | 7.7 | 1 | -1.4504 | -0.50649
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43.6 | 43.2 | 2.16 | 4 | 0.92593 | 0.18519 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43.6 | 42.97 | 1.86 | 1 | 1.4661 | 0.33871
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 119 | 119 | 6 | 4 | 0 | 0 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 119 | 116.8 | 2.6 | 1 | 1.8836 | 0.87
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 91.9 | 92.9 | 4.65 | 4 | -1.0764 | -0.21505 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 91.9 | 91.44 | 2.08 | 1 | 0.50306 | 0.22115
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 55.7 | 61.4 | 4.61 | 4 | -9.2834 | -1.2364 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 55.7 | 58.64 | 2.99 | 1 | -5.0136 | -0.98328
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 113 | 118 | 8.85 | 4 | -4.2373 | -0.56497 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 113 | 112.1 | 4.3 | 1 | 0.80285 | 0.2093
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 174 | 181 | 13.6 | 4 | -3.8674 | -0.51471 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 174 | 180.1 | 5.3 | 1 | -3.387 | -1.1509
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 330 | 336 | 25.2 | 4 | -1.7857 | -0.2381 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 330 | 336 | 8.6 | 1 | -1.7857 | -0.69767
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 53.6 | 54.9 | 4.12 | 4 | -2.3679 | -0.31553 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 53.6 | 52.02 | 4.02 | 1 | 3.0373 | 0.39303
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 45.4 | 56.5 | 2.83 | 4 | -19.646 | -3.93 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 45.4 | 52.44 | 7.16 | 1 | -13.4249 | -0.98324
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 181 | 194 | 9.7 | 4 | -6.701 | -1.3402 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 181 | 187 | 11.2 | 1 | -3.2086 | -0.53571
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90 | 96.7 | 4.84 | 4 | -6.9286 | -1.3843 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 90 | 93.03 | 6.56 | 1 | -3.257 | -0.46189
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.1 | 51.5 | 2.58 | 4 | -8.5437 | -1.7054 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.1 | 49.35 | 4.97 | 1 | -4.5593 | -0.45272
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 244 | 258 | 12.9 | 4 | -5.4264 | -1.0853 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 244 | 248.5 | 9.8 | 1 | -1.8109 | -0.45918
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 394 | 411 | 20.6 | 4 | -4.1363 | -0.82524 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 394 | 397.5 | 9.5 | 1 | 3.5 | -0.36842
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.57 | 0.58 | 0.15 | 4 | -0.01 | -0.066667 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.57 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | 0.0191 | -0.43
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 15.94 | 16.03 | 0.15 | 4 | -0.09 | -0.6 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 15.94 | 16.05 | 0.1 | 1 | 0.11 | -1.09
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.58 | 13.67 | 0.15 | 4 | -0.09 | -0.6 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.58 | 13.68 | 0.06 | 1 | 0.1 | -1.74
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.64 | 6.7 | 0.15 | 4 | -0.06 | -0.4 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.64 | 6.702 | 0.051 | 1 | 0.062 | -1.23
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.8 | 20.95 | 0.15 | 4 | -0.15 | -1 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.8 | 20.91 | 0.08 | 1 | 0.11 | -1.4
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.69 | 11.76 | 0.15 | 4 | -0.07 | -0.46667 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.69 | 11.76 | 0.05 | 1 | 0.07 | -1.35
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.29 | 5.33 | 0.15 | 4 | -0.04 | -0.26667 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.29 | 5.35 | 0.062 | 1 | 0.06 | -0.96
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.89 | 6.02 | 0.301 | 4 | -2.1595 | -0.43189 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.89 | 5.879 | 0.092 | 1 | 0.18711 | 0.11957
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.69 | 2.69 | 0.135 | 4 | 0 | 0 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.69 | 2.688 | 0.075 | 1 | 0.074405 | 0.026667

## 700
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 700
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 81.714 | 79.1226 | 1.9781 |  | 3.2752 | 1.3101 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 133.1 | 132.9342 | 1 |  | 0.16583 | 0.16583 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.37 | 6.307 | 0.33608 |  | 0.99949 | 0.18757 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.51 | 6.614 | 0.34706 |  | -1.573 | -0.29978 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 6.322 | 6.2491 | 0.33395 |  | 1.1663 | 0.21824 | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.582 | 13.3496 | 0.46221 |  | 1.7407 | 0.50275 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.615 | 13.6284 | 0.46179 |  | -0.098573 | -0.029091 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 13.528 | 13.3582 | 0.4622 |  | 1.2714 | 0.36745 | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.401 | 9.3938 | 0.46969 |  | 0.076145 | 0.015229 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.63 | 6.6504 | 0.24939 |  | -0.30679 | -0.081811 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.01 | 12.9497 | 0.48562 |  | 0.46538 | 0.1241 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.32 | 20.367 | 0.76376 |  | -0.23081 | -0.061549 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.01 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.23 | 87.0117 | 2.1753 |  | 0.25091 | 0.10037 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.12 | 112.863 | 2.8216 |  | 0.2277 | 0.091078 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 202.02 | 200.9371 | 5.0234 |  | 0.53892 | 0.21557 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0.03 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg

## 744
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 744
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.4 | 90.4262 | 2.2607 |  | 2.1828 | 0.87312 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 131.1 | 131.02 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.61 | 6.3229 | 0.33666 |  | 4.54 | 0.85268 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.36 | 6.3379 | 0.3372 |  | 0.34883 | 0.065564 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.5 | 13.4295 | 0.46213 |  | 0.52465 | 0.15246 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.2 | 13.31 | 0.46224 |  | -0.82673 | -0.23806 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.16 | 9.3938 | 0.46969 |  | -2.4894 | -0.49787 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.62 | 6.6195 | 0.24823 |  | 0.0069104 | 0.0018428 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.8 | 12.7071 | 0.47652 |  | 0.73095 | 0.19492 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.3 | 20.685 | 0.77569 |  | 2.9731 | 0.79284 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,4 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,4 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 83.3 | 82.9483 | 2.0737 |  | 0.42404 | 0.16962 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 136 | 135.587 | 3.3897 |  | 0.3046 | 0.12184 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 191 | 184.6929 | 4.6173 |  | 3.4149 | 1.366 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 92 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.44444 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 92 | 91.64 | 1.39 | 1 | 0.39284 | 0.25899
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 46,9 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.21552 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 46.9 | 47.61 | 1.13 | 1 | -1.4913 | -0.62832
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 62,9 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 0.69079 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 62.9 | 62.43 | 2.19 | 1 | 0.75284 | 0.21461
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 15,9 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 15,9
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 17,2 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 17,2
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 21,3 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 21,3
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 65,2 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 65,2
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 83,5 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 83,5
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 102 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 102
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 74,5 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 74,5
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 65,8 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 65,8
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 51,2 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 51,2
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 93,4 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.75556 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 93.4 | 91.42 | 1.92 | 1 | 2.1658 | 1.0313
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 288 | 272 | 13.6 | 4 | 5.8824 | 1.1765 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 288 | 268.9 | 7.7 | 1 | 7.103 | 2.48
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 46.2 | 43.2 | 2.16 | 4 | 6.9444 | 1.3889 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 46.2 | 42.97 | 1.86 | 1 | 7.5169 | 1.74
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 119 | 119 | 6 | 4 | 0 | 0 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 119 | 116.8 | 2.6 | 1 | 1.8836 | 0.87
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 95.2 | 92.9 | 4.65 | 4 | 2.4758 | 0.49462 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 95.2 | 91.44 | 2.08 | 1 | 4.112 | 1.81
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 59.9 | 61.4 | 4.61 | 4 | -2.443 | -0.32538 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 59.9 | 58.64 | 2.99 | 1 | 2.1487 | 0.4214
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 113 | 118 | 8.85 | 4 | -4.2373 | -0.56497 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 113 | 112.1 | 4.3 | 1 | 0.80285 | 0.2093
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 187 | 181 | 13.6 | 4 | 3.3149 | 0.44118 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 187 | 180.1 | 5.3 | 1 | 3.8312 | 1.3019
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 348 | 336 | 25.2 | 4 | 3.5714 | 0.47619 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 348 | 336 | 8.6 | 1 | 3.5714 | 1.3953
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 48.2 | 54.9 | 4.12 | 4 | -12.204 | -1.6262 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 48.2 | 52.02 | 4.02 | 1 | -7.3433 | -0.95025
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.2 | 56.5 | 2.83 | 4 | -16.4602 | -3.2862 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.2 | 52.44 | 7.16 | 1 | -9.9924 | -0.73
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 177 | 194 | 9.7 | 4 | -8.7629 | -1.7526 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 177 | 187 | 11.2 | 1 | -5.3476 | -0.89
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 84.8 | 96.7 | 4.84 | 4 | -12.3061 | -2.4587 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 84.8 | 93.03 | 6.56 | 1 | -8.8466 | -1.25
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 34.9 | 51.5 | 2.58 | 4 | -32.233 | -6.45 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 34.9 | 49.35 | 4.97 | 1 | -29.2806 | -2.91
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 236 | 258 | 12.9 | 4 | -8.5271 | -1.7054 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 236 | 248.5 | 9.8 | 1 | -5.0302 | -1.28
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 388 | 411 | 20.6 | 4 | -5.5961 | -1.1165 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 388 | 397.5 | 9.5 | 1 | 9.5 | -1
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.57 | 0.58 | 0.15 | 4 | -0.01 | -0.066667 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.57 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | 0.0191 | -0.43
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.12 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.09 | 0.6 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.12 | 16.05 | 0.1 | 1 | -0.07 | 0.7
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.73 | 13.67 | 0.15 | 4 | 0.06 | 0.4 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.73 | 13.68 | 0.06 | 1 | -0.05 | 0.92
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.73 | 6.7 | 0.15 | 4 | 0.03 | 0.2 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.73 | 6.702 | 0.051 | 1 | -0.028 | 0.55
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 21.01 | 20.95 | 0.15 | 4 | 0.06 | 0.4 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 21.01 | 20.91 | 0.08 | 1 | -0.1 | 1.3
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.81 | 11.76 | 0.15 | 4 | 0.05 | 0.33333 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.81 | 11.76 | 0.05 | 1 | -0.05 | 0.89
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.37 | 5.33 | 0.15 | 4 | 0.04 | 0.26667 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.37 | 5.35 | 0.062 | 1 | -0.02 | 0.32
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.86 | 6.02 | 0.301 | 4 | -2.6578 | -0.53156 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.86 | 5.879 | 0.092 | 1 | -0.32318 | -0.21
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.7 | 2.69 | 0.135 | 4 | 0.37175 | 0.074074 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.7 | 2.688 | 0.075 | 1 | 0.44643 | 0.16

## 772
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 772
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 109.6 | 99.1288 | 2.4782 |  | 10.5633 | 4.2253 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 133.7 | 133.0525 | 1 |  | 0.6475 | 0.6475 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.443 | 6.3307 | 0.33694 |  | 1.7741 | 0.33333 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.282 | 13.4373 | 0.46212 |  | -1.156 | -0.33613 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.37 | 9.3938 | 0.46969 |  | -10.8991 | -2.1798 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.72 | 6.6504 | 0.24939 |  | 1.0465 | 0.27907 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.24 | 13.1469 | 0.49301 |  | 0.70844 | 0.18892 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.18 | 20.7153 | 0.77682 |  | 2.2433 | 0.59821 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.45 | 87.2093 | 2.1802 |  | 0.27605 | 0.11042 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 113.93 | 113.4831 | 2.8371 |  | 0.39377 | 0.15751 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 205.47 | 203.1361 | 5.0784 |  | 1.149 | 0.45958 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg

## 807
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 807
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 92.1 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.46667 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 92.1 | 91.64 | 1.39 | 1 | 0.50196 | 0.33094
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48.6 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.94828 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 48.6 | 47.61 | 1.13 | 1 | 2.0794 | 0.87611
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 65.3 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 1.4803 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 65.3 | 62.43 | 2.19 | 1 | 4.5971 | 1.3105
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 17.4 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 17.4
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 19 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 19
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 23.2 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 23.2
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 67.1 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 67.1
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 84.2 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 84.2
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 101 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 101
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 73.8 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 73.8
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 66.2 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 66.2
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 51.5 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 51.5
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 92.4 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.53333 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 92.4 | 91.42 | 1.92 | 1 | 1.072 | 0.51042
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 258.8 | 272 | 13.6 | 4 | -4.8529 | -0.97059 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 258.8 | 268.9 | 7.7 | 1 | -3.756 | -1.3117
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 40.2 | 43.2 | 2.16 | 4 | -6.9444 | -1.3889 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 40.2 | 42.97 | 1.86 | 1 | -6.4464 | -1.4892
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 114.5 | 119 | 6 | 4 | -3.7815 | -0.75 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 114.5 | 116.8 | 2.6 | 1 | -1.9692 | -0.88462
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 89.6 | 92.9 | 4.65 | 4 | -3.5522 | -0.70968 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 89.6 | 91.44 | 2.08 | 1 | -2.0122 | -0.89
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 48.9 | 61.4 | 4.61 | 4 | -20.3583 | -2.7115 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 48.9 | 58.64 | 2.99 | 1 | -16.6098 | -3.2575
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 100 | 118 | 8.85 | 4 | -15.2542 | -2.0339 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 100 | 112.1 | 4.3 | 1 | -10.7939 | -2.814
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 174.8 | 181 | 13.6 | 4 | -3.4254 | -0.45588 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 174.8 | 180.1 | 5.3 | 1 | -2.9428 | -1
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 333.5 | 336 | 25.2 | 4 | -0.74405 | -0.099206 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 333.5 | 336 | 8.6 | 1 | -0.74405 | -0.2907
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 49 | 54.9 | 4.12 | 4 | -10.7468 | -1.432 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 49 | 52.02 | 4.02 | 1 | -5.8055 | -0.75124
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 42.5 | 56.5 | 2.83 | 4 | -24.7788 | -4.96 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 42.5 | 52.44 | 7.16 | 1 | -18.955 | -1.39
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 177.4 | 194 | 9.7 | 4 | -8.5567 | -1.7113 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 177.4 | 187 | 11.2 | 1 | -5.1337 | -0.85
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 91 | 96.7 | 4.84 | 4 | -5.8945 | -1.1777 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 91 | 93.03 | 6.56 | 1 | -2.1821 | -0.31
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.5 | 51.5 | 2.58 | 4 | -7.767 | -1.5504 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.5 | 49.35 | 4.97 | 1 | -3.7487 | -0.37
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 242.8 | 258 | 12.9 | 4 | -5.8915 | -1.1783 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 242.8 | 248.5 | 9.8 | 1 | -2.2938 | -0.58
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 391.9 | 411 | 20.6 | 4 | -4.6472 | -0.92718 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 391.9 | 397.5 | 9.5 | 1 | 5.6 | -0.59
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.76 | 0.58 | 0.15 | 4 | 0.18 | 1.2 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.76 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | -0.1709 | 3.83
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.2 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.17 | 1.1333 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.2 | 16.05 | 0.1 | 1 | -0.15 | 1.5
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.82 | 13.67 | 0.15 | 4 | 0.15 | 1 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.82 | 13.68 | 0.06 | 1 | -0.14 | 2.52
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.84 | 6.7 | 0.15 | 4 | 0.14 | 0.93333 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.84 | 6.702 | 0.051 | 1 | -0.138 | 2.73
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.95 | 20.95 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.95 | 20.91 | 0.08 | 1 | -0.04 | 0.53
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.89 | 11.76 | 0.15 | 4 | 0.13 | 0.86667 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.89 | 11.76 | 0.05 | 1 | -0.13 | 2.38
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.48 | 5.33 | 0.15 | 4 | 0.15 | 1 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.48 | 5.35 | 0.062 | 1 | -0.13 | 2.09
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.51 | 6.02 | 0.301 | 4 | -8.4718 | -1.6944 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.51 | 5.879 | 0.092 | 1 | -6.2766 | -4.03
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.54 | 2.69 | 0.135 | 4 | -5.5762 | -1.1111 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.54 | 2.688 | 0.075 | 1 | -5.506 | -1.96

## 904
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 904
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 90.2 | 91.7638 | 2.2941 |  | -1.7042 | -0.68167 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 129.9 | 130.615 | 1 |  | -0.715 | -0.715 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.25 | 6.3839 | 0.33887 |  | -2.0977 | -0.39517 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.24 | 6.3076 | 0.3361 |  | -1.0714 | -0.20107 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.3 | 13.3849 | 0.46218 |  | -0.63455 | -0.18377 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.5 | 13.5135 | 0.46202 |  | -0.099731 | -0.02917 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.94 | 9.3938 | 0.46969 |  | -4.8313 | -0.96626 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.46 | 6.6658 | 0.24997 |  | -3.0879 | -0.82344 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.4 | 13.1014 | 0.4913 |  | -5.3534 | -1.4276 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 18.7 | 20.5336 | 0.77001 |  | -8.9297 | -2.3812 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,6 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.79 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 85.1 | 87.0364 | 2.1759 |  | -2.2248 | -0.88992 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 116 | 113.8832 | 2.8471 |  | 1.8587 | 0.74349 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 203 | 201.7691 | 5.0442 |  | 0.61003 | 0.24401 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 2.3 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,6 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 92.4 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.53333 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 92.4 | 91.64 | 1.39 | 1 | 0.82933 | 0.54676
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 47.7 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 0.56034 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 47.7 | 47.61 | 1.13 | 1 | 0.18904 | 0.079646
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 62.7 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 0.625 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 62.7 | 62.43 | 2.19 | 1 | 0.43248 | 0.12329
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 16.6 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 16.6
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 18.5 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 18.5
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 22.5 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 22.5
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 64.2 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 64.2
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 81.5 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 81.5
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 98.9 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 98.9
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 72.3 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 72.3
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 66 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 66
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 51.2 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 51.2
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 91.5 | 90 | 4.5 | 4 |  | 0.33333 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 91.5 | 91.42 | 1.92 | 1 | 0.087508 | 0.041667
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 255 | 272 | 13.6 | 4 | -6.25 | -1.25 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 255 | 268.9 | 7.7 | 1 | -5.1692 | -1.8052
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 42.6 | 43.2 | 2.16 | 4 | -1.3889 | -0.27778 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 42.6 | 42.97 | 1.86 | 1 | -0.86107 | -0.19892
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 116 | 119 | 6 | 4 | -2.521 | -0.5 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 116 | 116.8 | 2.6 | 1 | -0.68493 | -0.3
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 92.8 | 92.9 | 4.65 | 4 | -0.10764 | -0.021505 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 92.8 | 91.44 | 2.08 | 1 | 1.4873 | 0.65385
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ |  | 61.4 | 4.61 | 4 |  |  | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ |  | 58.64 | 2.99 | 1
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ |  | 118 | 8.85 | 4 |  |  | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ |  | 112.1 | 4.3 | 1
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ |  | 181 | 13.6 | 4 |  |  | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ |  | 180.1 | 5.3 | 1
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ |  | 336 | 25.2 | 4 |  |  | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ |  | 336 | 8.6 | 1
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ |  | 54.9 | 4.12 | 4 |  |  | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ |  | 52.02 | 4.02 | 1
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ |  | 56.5 | 2.83 | 4 |  |  | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ |  | 52.44 | 7.16 | 1
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 150 | 194 | 9.7 | 4 | -22.6804 | -4.5361 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 150 | 187 | 11.2 | 1 | -19.7861 | -3.3036
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 86.3 | 96.7 | 4.84 | 4 | -10.7549 | -2.1488 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 86.3 | 93.03 | 6.56 | 1 | -7.2342 | -1.02
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 44.2 | 51.5 | 2.58 | 4 | -14.1748 | -2.8295 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 44.2 | 49.35 | 4.97 | 1 | -10.4357 | -1.04
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 239 | 258 | 12.9 | 4 | -7.3643 | -1.4729 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 239 | 248.5 | 9.8 | 1 | -3.8229 | -0.97
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 385 | 411 | 20.6 | 4 | -6.326 | -1.2621 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 385 | 397.5 | 9.5 | 1 | 12.5 | -1.32
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% |  | 0.58 | 0.15 | 4 |  |  | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | 0.5891
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 15.86 | 16.03 | 0.15 | 4 | -0.17 | -1.1333 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 15.86 | 16.05 | 0.1 | 1 | 0.19 | -1.88
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.71 | 13.67 | 0.15 | 4 | 0.04 | 0.26667 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.71 | 13.68 | 0.06 | 1 | -0.03 | 0.57
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.83 | 6.7 | 0.15 | 4 | 0.13 | 0.86667 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.83 | 6.702 | 0.051 | 1 | -0.128 | 2.53
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.83 | 20.95 | 0.15 | 4 | -0.12 | -0.8 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.83 | 20.91 | 0.08 | 1 | 0.08 | -1.02
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.79 | 11.76 | 0.15 | 4 | 0.03 | 0.2 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.79 | 11.76 | 0.05 | 1 | -0.03 | 0.52
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.35 | 5.33 | 0.15 | 4 | 0.02 | 0.13333 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.35 | 5.35 | 0.062 | 1 | 0 | 0
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 6.12 | 6.02 | 0.301 | 4 | 1.6611 | 0.33223 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 6.12 | 5.879 | 0.092 | 1 | 4.0993 | 2.63
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.81 | 2.69 | 0.135 | 4 | 4.461 | 0.88889 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.81 | 2.688 | 0.075 | 1 | 4.5387 | 1.6267

## 928
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2021-11-29 |  |  |  | Rapportnr. : 2021/HEALTH/R/2619 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 928
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.99 | 91.529 | 2.2882 |  | 1.5962 | 0.6385 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 128.9 | 130.1558 | 1 |  | -1.2558 | -1.2558 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.27 | 6.32 | 0.33655 |  | -0.79114 | -0.14857 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.46 | 13.39 | 0.46218 |  | 0.52278 | 0.15146 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.05 | 9.3938 | 0.46969 |  | -3.6603 | -0.73207 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.5 | 6.7121 | 0.2517 |  | -3.1603 | -0.84275 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.2 | 13.2378 | 0.49642 |  | -0.28587 | -0.076233 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.1 | 20.6396 | 0.77398 |  | -2.6143 | -0.69714 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.2 | 87.0611 | 2.1765 |  | 0.15957 | 0.06383 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114.1 | 113.8632 | 2.8466 |  | 0.20795 | 0.083181 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 194.3 | 201.888 | 5.0472 |  | -3.7585 | -1.5034 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 106.54 | 90 | 4.5 | 4 |  | 3.6756 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 106.5 | 91.64 | 1.39 | 1 | 16.2156 | 10.74
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 55.39 | 46.4 | 2.32 | 4 |  | 3.875 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 55.4 | 47.61 | 1.13 | 1 | 16.3621 | 6.92
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 73.27 | 60.8 | 3.04 | 4 |  | 4.102 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 73.3 | 62.43 | 2.19 | 1 | 17.4115 | 4.94
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 16.95 | 22.4 |  |  |  |  | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 16.95
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 21.59 | 19.2 |  |  |  |  | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 21.59
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 22.39 | 26.7 |  |  |  |  | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 22.39
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 76.74 | 97.8 |  |  |  |  | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 76.74
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 92.04 | 124 |  |  |  |  | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 92.04
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 119.98 | 149 |  |  |  |  | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 119.98
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 82.36 | 77.1 |  |  |  |  | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 82.36
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 73.7 | 68.7 |  |  |  |  | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 73.7
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 52.3 | 55 |  |  |  |  | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 52.3
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 96.6 | 90 | 4.5 | 4 |  | 1.4667 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 96.6 | 91.42 | 1.92 | 1 | 5.6662 | 2.69
stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 269 | 272 | 13.6 | 4 | -1.1029 | -0.22059 | stap 3 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 269 | 268.9 | 7.7 | 1 | 0.037189 | 0.01
stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43 | 43.2 | 2.16 | 4 | -0.46296 | -0.092593 | stap 6 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 43 | 42.97 | 1.86 | 1 | 0.069816 | 0.02
stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 118 | 119 | 6 | 4 | -0.84034 | -0.16667 | stap 7 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 118 | 116.8 | 2.6 | 1 | 1.0274 | 0.48
stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 90 | 92.9 | 4.65 | 4 | -3.1216 | -0.62366 | stap 8 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 90 | 91.44 | 2.08 | 1 | -1.5748 | -0.69
stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 57 | 61.4 | 4.61 | 4 | -7.1661 | -0.95445 | stap 4 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 57 | 58.64 | 2.99 | 1 | -2.7967 | -0.54849
stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 118 | 8.85 | 4 | -6.7797 | -0.90395 | stap 5 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 110 | 112.1 | 4.3 | 1 | -1.8733 | -0.48837
stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 182 | 181 | 13.6 | 4 | 0.55249 | 0.073529 | stap 7 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 182 | 180.1 | 5.3 | 1 | 1.055 | 0.35849
stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 337 | 336 | 25.2 | 4 | 0.29762 | 0.039683 | stap 8 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 337 | 336 | 8.6 | 1 | 0.29762 | 0.11628
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 53 | 54.9 | 4.12 | 4 | -3.4608 | -0.46117 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 53 | 52.02 | 4.02 | 1 | 1.8839 | -0.34
stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 50 | 56.5 | 2.83 | 4 | -11.5044 | -2.2968 | stap 1 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 50 | 52.44 | 7.16 | 1 | -4.6529 | -0.09
stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 186 | 194 | 9.7 | 4 | -4.1237 | -0.82474 | stap 2 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 186 | 187 | 11.2 | 1 | -0.53476 | 0
stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 93 | 96.7 | 4.84 | 4 | -3.8263 | -0.76446 | stap 3 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 93 | 93.03 | 6.56 | 1 | -0.032248 | -0.07
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 49 | 51.5 | 2.58 | 4 | -4.8544 | -0.96899 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 49 | 49.35 | 4.97 | 1 | -0.70922 | 0.05
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 249 | 258 | 12.9 | 4 | -3.4884 | -0.69767 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 249 | 248.5 | 9.8 | 1 | 0.20121 | 0.27
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 400 | 411 | 20.6 | 4 | -2.6764 | -0.53398 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 400 | 397.5 | 9.5 | 1 | -2.5 | 0.26316
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.45 | 0.58 | 0.15 | 4 | -0.13 | -0.86667 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 0.45 | 0.5891 | 0.0446 | 1 | 0.1391 | -3.12
stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.07 | 16.03 | 0.15 | 4 | 0.04 | 0.26667 | stap 2 | gas | 59 | O2 | vol% | 16.07 | 16.05 | 0.1 | 1 | -0.02 | 0.2
stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.66 | 13.67 | 0.15 | 4 | -0.01 | -0.066667 | stap 3 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.66 | 13.68 | 0.06 | 1 | 0.02 | -0.32
stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.62 | 6.7 | 0.15 | 4 | -0.08 | -0.53333 | stap 4 | gas | 63 | O2 | vol% | 6.62 | 6.702 | 0.051 | 1 | 0.082 | -1.62
stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.97 | 20.95 | 0.15 | 4 | 0.02 | 0.13333 | stap 6 | gas | 64 | O2 | vol% | 20.97 | 20.91 | 0.08 | 1 | -0.06 | 0.78
stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.72 | 11.76 | 0.15 | 4 | -0.04 | -0.26667 | stap 7 | gas | 65 | O2 | vol% | 11.72 | 11.76 | 0.05 | 1 | 0.04 | -0.79
stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.25 | 5.33 | 0.15 | 4 | -0.08 | -0.53333 | stap 8 | gas | 66 | O2 | vol% | 5.25 | 5.35 | 0.062 | 1 | 0.1 | -1.6
stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.92 | 6.02 | 0.301 | 4 | -1.6611 | -0.33223 | stap 3 | gas | 66 | CO2 | vol% | 5.92 | 5.879 | 0.092 | 1 | 0.6974 | 0.44
stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.71 | 2.69 | 0.135 | 4 | 0.74349 | 0.14815 | stap 6 | gas | 67 | CO2 | vol% | 2.71 | 2.688 | 0.075 | 1 | 0.81845 | 0.3