## 139
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 139
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 90.7 | 104.8376 | 2.6209 |  | -13.4852 | -5.3941 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 98.5 | 98.37 | 1 |  | 0.13 | 0.13 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.58 | 6.5794 | 0.34584 |  | 0.0095518 | 0.0018172 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.57 | 6.603 | 0.34667 |  | -0.5005 | -0.09533 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.96 | 12.0578 | 0.45876 |  | -0.81083 | -0.21311 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 11.96 | 12.1896 | 0.45952 |  | -1.8833 | -0.49959 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 13.3 | 9.64 | 0.482 |  | 37.9668 | 7.5934 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 33.6 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -9.7421 | -1.94 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 33.6 | 35.49 | 1.29 |  | -5.3254 | -1.46
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 79.3 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -3.2578 | -0.66 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 79.3 | 81.38 | 2.3 |  | -2.5559 | -0.9
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.9 | 58.4195 | 2.921 | 4 | -2.601 | -0.51 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.9 | 57.63 | 1.7 |  | -1.2667 | -0.43
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 45.3 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 45.3
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 40.6 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 40.6
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 56.3 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 56.3
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 26.1 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 26.1
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 34.5 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 34.5
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 47.6 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 47.6
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 58.7 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 58.7
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 51.6 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 51.6
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 66.5 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 66.5
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 83.2 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 1.5 | 0.29 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 83.2 | 81.55 | 2.17 |  | 2.0233 | 0.76
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 49.1 | 50.53 | 2.5265 | 4 | -2.8299 | -0.55 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 49.1 | 48.96 | 4.47 |  | 0.28595 | 0.03
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 100.8 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | -3.9466 | -0.78 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 100.8 | 101.1 | 6.6 |  | -0.29674 | -0.05
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 140.2 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | -1.112 | -0.23 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 140.2 | 140.4 | 6.1 |  | -0.14245 | -0.03
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 93.9 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -3.7002 | -0.74 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 93.9 | 95.78 | 3.38 |  | -1.9628 | -0.56
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 91.6 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -2.714 | -0.37 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 91.6 | 88.08 | 6.5 |  | 3.9964 | 0.54
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 221 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | 4.0027 | 0.53 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 221 | 210.2 | 9.6 |  | 5.138 | 1.13
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 96.3 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | 16.3751 | 2.19 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 96.3 | 82.32 | 5.69 |  | 16.9825 | 2.46
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 73.8 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | 14.0565 | 1.88 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 73.8 | 63.13 | 9.83 |  | 16.9016 | 1.09
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 302.5 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | 7.1281 | 0.95 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 302.5 | 283.3 | 11.2 |  | 6.7773 | 1.72
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 63.6 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | -2.6313 | -0.52 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 63.6 | 64.76 | 4.56 |  | -1.7912 | -0.25
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 218.7 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | -1.3163 | -0.26 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 218.7 | 216.6 | 10.1 |  | 0.96953 | 0.21
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 98.1 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | -1.7935 | -0.36 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 98.1 | 99.12 | 5.39 |  | -1.0291 | -0.19
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 435.5 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | 0.81384 | 0.16 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 435.5 | 429.6 | 11 |  | 1.3734 | 0.53
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.8 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | -10.6484 | -2.14 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.8 | 59.66 | 9.5 |  | -4.7938 | -0.3
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 263.4 | 264.693 | 13.2346 | 4 | -0.48849 | -0.1 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 263.4 | 263.3 | 7.5 |  | 0.037979 | 0.01
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.93 | 20.9492 | 0.15 | 4 | -0.019152 | -0.13 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.93 | 20.93 | 0.11 |  | 0 | 0.02
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.79 | 11.8296 | 0.15 | 4 | -0.039556 | -0.27 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.79 | 11.82 | 0.11 |  | -0.03 | -0.25
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.11 | 14.0735 | 0.15 | 4 | 0.036479 | 0.27 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.11 | 14.13 | 0.15 |  | -0.02 | -0.13
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.7 | 13.7043 | 0.15 | 4 | -0.0042686 | 0 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.7 | 13.71 | 0.12 |  | -0.01 | -0.08
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.65 | 6.6896 | 0.15 | 4 | -0.039596 | -0.27 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.65 | 6.699 | 0.098 |  | -0.049 | -0.5
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.59 | 0.66852 | 0.15 | 4 | -0.07852 | -0.53 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.59 | 0.6504 | 0.1044 |  | -0.0604 | -0.58
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.4 | 5.4296 | 0.15 | 4 | -0.029613 | -0.2 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.4 | 5.417 | 0.078 |  | -0.017 | -0.21
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.63 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | 1.9243 | 0.4 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.63 | 5.541 | 0.136 |  | 1.6062 | 0.66
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.96 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | -1.3865 | -0.3 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.96 | 1.955 | 0.058 |  | 0.25575 | 0.08

## 193
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 193
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.6 | 87.0381 | 2.176 |  | 6.3902 | 2.5561 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 98.5 | 98.2 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.86 | 6.6067 | 0.3468 |  | 3.8346 | 0.73051 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.26 | 12.1364 | 0.45922 |  | 1.0183 | 0.26911 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.9 | 9.64 | 0.482 |  | -7.6763 | -1.5353 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 7 | 6.7803 | 0.25426 |  | 3.2398 | 0.86395 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.4 | 12.1487 | 0.45558 |  | 2.0687 | 0.55165 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21 | 20.7176 | 0.77691 |  | 1.3633 | 0.36355 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,3 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,3 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 77.8 | 77.4582 | 1.9365 |  | 0.44122 | 0.17649 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 105.8 | 105.3804 | 2.6345 |  | 0.39816 | 0.15927 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 185 | 184.7605 | 4.619 |  | 0.12965 | 0.05186 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,3 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,3 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg

## 223
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 223
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 99.67 | 98.4015 | 2.46 |  | 1.2891 | 0.51566 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 98.6 | 98.4 | 1 |  | 0.2 | 0.2 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.75 | 6.506 | 0.34325 |  | 3.7504 | 0.71086 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.56 | 6.5387 | 0.34441 |  | 0.326 | 0.061892 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.9 | 12.036 | 0.45863 |  | -1.1298 | -0.29649 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.01 | 12.0495 | 0.45871 |  | -0.32788 | -0.086128 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.11 | 9.64 | 0.482 |  | -5.4979 | -1.0996 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.9 | 6.7803 | 0.25426 |  | 1.765 | 0.47066 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.4 | 12.2835 | 0.46063 |  | 0.94842 | 0.25291 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21 | 21.0768 | 0.79038 |  | -0.36448 | -0.097194 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 72 | 72.6148 | 1.8154 |  | -0.84664 | -0.33865 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 129 | 129.2525 | 3.2313 |  | -0.19538 | -0.078151 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 164 | 163.9108 | 4.0978 |  | 0.054446 | 0.021778 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 34.7 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -6.7873 | -1.34 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 34.7 | 35.49 | 1.29 | 1 | -2.226 | -0.61
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78.8 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -3.8678 | -0.78 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78.8 | 81.38 | 2.3 | 1 | -3.1703 | -1.12
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.3 | 58.4195 | 2.921 | 4 | -3.6281 | -0.72 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.3 | 57.63 | 1.7 | 1 | -2.3078 | -0.78
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 48.1 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 48.1
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 40.7 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 40.7
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 56.3 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 56.3
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 23.1 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 23.1
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 30.3 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 30.3
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 41.3 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 41.3
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 78.7 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 78.7
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 54.3 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 54.3
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 68.6 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 68.6
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 78.7 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -3.9898 | -0.8 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 78.7 | 81.55 | 2.17 | 1 | -3.4948 | -1.31
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 50 | 50.53 | 2.5265 | 4 | -1.0488 | -0.2 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 50 | 48.96 | 4.47 | 1 | 2.1242 | 0.23
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 103.8 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | -1.0878 | -0.21 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 103.8 | 101.1 | 6.6 | 1 | 2.6706 | 0.41
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 143.8 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | 1.4272 | 0.28 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 143.8 | 140.4 | 6.1 | 1 | 2.4217 | 0.55
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 97.5 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -0.0081919 | 0 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 97.5 | 95.78 | 3.38 | 1 | 1.7958 | 0.51
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 90.9 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -3.4574 | -0.47 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 90.9 | 88.08 | 6.5 | 1 | 3.2016 | 0.43
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 216.9 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | 2.0733 | 0.28 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 216.9 | 210.2 | 9.6 | 1 | 3.1874 | 0.7
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 85 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | 2.7194 | 0.37 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 85 | 82.32 | 5.69 | 1 | 3.2556 | 0.47
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 61.6 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | -4.7983 | -0.64 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 61.6 | 63.13 | 9.83 | 1 | -2.4236 | -0.16
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 287.2 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | 1.7097 | 0.23 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 287.2 | 283.3 | 11.2 | 1 | 1.3766 | 0.35
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 70.3 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | 7.6261 | 1.53 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 70.3 | 64.76 | 4.56 | 1 | 8.5547 | 1.21
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 235 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | 6.0387 | 1.21 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 235 | 216.6 | 10.1 | 1 | 8.4949 | 1.83
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 108.2 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | 8.3175 | 1.66 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 108.2 | 99.12 | 5.39 | 1 | 9.1606 | 1.68
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 441.4 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | 2.1796 | 0.44 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 441.4 | 429.6 | 11 | 1 | 2.7467 | 1.07
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 74 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | 16.4087 | 3.27 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 74 | 59.66 | 9.5 | 1 | 24.0362 | 1.51
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 272 | 264.693 | 13.2346 | 4 | 2.7606 | 0.55 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 272 | 263.3 | 7.5 | 1 | 3.3042 | 1.16
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.95 | 20.9492 | 0.15 | 4 | 0.00084826 | 0 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.95 | 20.93 | 0.11 | 1 | 0.02 | 0.21
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.94 | 11.8296 | 0.15 | 4 | 0.11044 | 0.73 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.94 | 11.82 | 0.11 | 1 | 0.12 | 1.1
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.26 | 14.0735 | 0.15 | 4 | 0.18648 | 1.27 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.26 | 14.13 | 0.15 | 1 | 0.13 | 0.89
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.84 | 13.7043 | 0.15 | 4 | 0.13573 | 0.93 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.84 | 13.71 | 0.12 | 1 | 0.13 | 1.13
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.74 | 6.6896 | 0.15 | 4 | 0.050404 | 0.33 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.74 | 6.699 | 0.098 | 1 | 0.041 | 0.42
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.61 | 0.66852 | 0.15 | 4 | -0.05852 | -0.4 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.61 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | -0.0404 | -0.39
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.45 | 5.4296 | 0.15 | 4 | 0.020387 | 0.13 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.45 | 5.417 | 0.078 | 1 | 0.033 | 0.43
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.43 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | -1.6965 | -0.33 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.43 | 5.541 | 0.136 | 1 | -2.0032 | -0.81
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.89 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | -4.9084 | -1.01 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.89 | 1.955 | 0.058 | 1 | -3.3248 | -1.13

## 225
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 225
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 93.02 | 91.2079 | 2.2802 |  | 1.9868 | 0.79473 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 98.7 | 98.9 | 1 |  | -0.2 | -0.2 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.7 | 6.5806 | 0.34589 |  | 1.8146 | 0.34523 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.68 | 6.5862 | 0.34608 |  | 1.4242 | 0.27104 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 6.43 | 6.5952 | 0.3464 |  | -2.5041 | -0.47677 | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.12 | 12.0295 | 0.45859 |  | 0.75269 | 0.19744 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.26 | 12.1258 | 0.45916 |  | 1.1067 | 0.29225 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 11.75 | 12.0602 | 0.45878 |  | -2.5718 | -0.67607 | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.31 | 9.64 | 0.482 |  | -3.4232 | -0.68465 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.9 | 6.7353 | 0.25257 |  | 2.4449 | 0.65197 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.4 | 11.9989 | 0.44996 |  | 3.343 | 0.89145 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.9 | 20.9571 | 0.78589 |  | -0.2723 | -0.072613 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 77.7 | 77.8823 | 1.9471 |  | -0.23411 | -0.093643 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 105.3 | 105.2608 | 2.6315 |  | 0.03722 | 0.014888 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 184.5 | 184.8295 | 4.6207 |  | -0.17828 | -0.071313 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 37.4 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | 0.4656 | 0.11 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 37.4 | 35.49 | 1.29 | 1 | 5.3818 | 1.48
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 84.5 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 3.0859 | 0.61 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 84.5 | 81.38 | 2.3 | 1 | 3.8339 | 1.36
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 59.9 | 58.4195 | 2.921 | 4 | 2.5343 | 0.51 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 59.9 | 57.63 | 1.7 | 1 | 3.9389 | 1.34
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 50.2 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 50.2
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 45.6 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 45.6
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 61.7 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 61.7
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 28.4 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 28.4
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 37.2 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 37.2
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 49.3 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 49.3
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 81.5 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 81.5
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 57.6 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 57.6
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 73.1 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 73.1
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 83.9 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 2.354 | 0.46 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 83.9 | 81.55 | 2.17 | 1 | 2.8817 | 1.09
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 39.6 | 50.53 | 2.5265 | 4 | -21.6307 | -4.32 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 39.6 | 48.96 | 4.47 | 1 | -19.1176 | -2.1
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 82.2 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | -21.6707 | -4.33 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 82.2 | 101.1 | 6.6 | 1 | -18.6944 | -2.88
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 112.2 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | -20.8614 | -4.17 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 112.2 | 140.4 | 6.1 | 1 | -20.0855 | -4.59
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 76.4 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -21.6474 | -4.33 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 76.4 | 95.78 | 3.38 | 1 | -20.2339 | -5.74
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 30.3 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -67.8191 | -9.04 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 30.3 | 88.08 | 6.5 | 1 | -65.5995 | -8.89
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 78.2 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | -63.199 | -8.43 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 78.2 | 210.2 | 9.6 | 1 | -62.7973 | -13.77
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 27 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | -67.3715 | -8.98 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 27 | 82.32 | 5.69 | 1 | -67.2012 | -9.72
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 20.3 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | -68.6267 | -9.15 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 20.3 | 63.13 | 9.83 | 1 | -67.8441 | -4.35
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 102.6 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | -63.665 | -8.49 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 102.6 | 283.3 | 11.2 | 1 | -63.784 | -16.17
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.5 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | -5.8463 | -1.16 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.5 | 64.76 | 4.56 | 1 | -5.034 | -0.72
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 211.6 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | -4.52 | -0.9 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 211.6 | 216.6 | 10.1 | 1 | -2.3084 | -0.49
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.6 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | -3.2951 | -0.66 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.6 | 99.12 | 5.39 | 1 | -2.5424 | -0.47
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 420.7 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | -2.6122 | -0.52 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 420.7 | 429.6 | 11 | 1 | -2.0717 | -0.81
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.4 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | -11.2777 | -2.26 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 56.4 | 59.66 | 9.5 | 1 | -5.4643 | -0.34
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 255.5 | 264.693 | 13.2346 | 4 | -3.4731 | -0.7 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 255.5 | 263.3 | 7.5 | 1 | -2.9624 | -1.04
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 21.02 | 20.9492 | 0.15 | 4 | 0.070848 | 0.47 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 21.02 | 20.93 | 0.11 | 1 | 0.09 | 0.86
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.84 | 11.8296 | 0.15 | 4 | 0.010444 | 0.07 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.84 | 11.82 | 0.11 | 1 | 0.02 | 0.2
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.16 | 14.0735 | 0.15 | 4 | 0.086479 | 0.6 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.16 | 14.13 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.21
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.75 | 13.7043 | 0.15 | 4 | 0.045731 | 0.33 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.75 | 13.71 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.35
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.71 | 6.6896 | 0.15 | 4 | 0.020404 | 0.13 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.71 | 6.699 | 0.098 | 1 | 0.011 | 0.12
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.61 | 0.66852 | 0.15 | 4 | -0.05852 | -0.4 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.61 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | -0.0404 | -0.39
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.4 | 5.4296 | 0.15 | 4 | -0.029613 | -0.2 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.4 | 5.417 | 0.078 | 1 | -0.017 | -0.21
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.49 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | -0.61027 | -0.11 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.49 | 5.541 | 0.136 | 1 | -0.92041 | -0.37
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.98 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | -0.3802 | -0.1 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.98 | 1.955 | 0.058 | 1 | 1.2788 | 0.43

## 295
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 295
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 94.1 | 94.0766 | 2.3519 |  | 0.024912 | 0.009965 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 97.8 | 98.3 | 1 |  | -0.5 | -0.5 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.45 | 6.5258 | 0.34395 |  | -1.1614 | -0.22035 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.65 | 6.439 | 0.34086 |  | 3.277 | 0.61903 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.7 | 11.946 | 0.45805 |  | -2.0591 | -0.53702 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12 | 11.9842 | 0.4583 |  | 0.13168 | 0.034434 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.91 | 9.64 | 0.482 |  | 2.8008 | 0.56017 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.76 | 6.7503 | 0.25314 |  | 0.14328 | 0.038207 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.2 | 12.0588 | 0.45221 |  | 1.1709 | 0.31224 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21 | 21.002 | 0.78757 |  | -0.0093967 | -0.0025058 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 70.1 | 70.7759 | 1.7694 |  | -0.95503 | -0.38201 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 133 | 133.0735 | 3.3268 |  | -0.055228 | -0.022091 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 161 | 164.0406 | 4.101 |  | -1.8535 | -0.74142 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 35.4 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -4.9069 | -0.97 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 35.4 | 35.49 | 1.29 | 1 | -0.25359 | -0.07
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78.8 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -3.8678 | -0.78 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78.8 | 81.38 | 2.3 | 1 | -3.1703 | -1.12
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.3 | 58.4195 | 2.921 | 4 | -3.6281 | -0.72 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.3 | 57.63 | 1.7 | 1 | -2.3078 | -0.78
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 46.6 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 46.6
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 41.8 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 41.8
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 56.3 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 56.3
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 24.1 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 24.1
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 30.5 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 30.5
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 41.8 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 41.8
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 73.9 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 73.9
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 53 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 53
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 67.5 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 67.5
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 78.8 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -3.8678 | -0.78 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 78.8 | 81.55 | 2.17 | 1 | -3.3722 | -1.27
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 53 | 50.53 | 2.5265 | 4 | 4.8883 | 0.99 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 53 | 48.96 | 4.47 | 1 | 8.2516 | 0.9
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 110 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | 4.8202 | 0.97 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 110 | 101.1 | 6.6 | 1 | 8.8032 | 1.36
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 148 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | 4.3896 | 0.87 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 148 | 140.4 | 6.1 | 1 | 5.4131 | 1.24
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 102 | 97.508 | 4.8754 | 4 | 4.6068 | 0.92 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 102 | 95.78 | 3.38 | 1 | 6.494 | 1.84
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 89.9 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -4.5195 | -0.61 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 89.9 | 88.08 | 6.5 | 1 | 2.0663 | 0.28
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 210 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | -1.1739 | -0.16 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 210 | 210.2 | 9.6 | 1 | -0.095147 | -0.02
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 82.5 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | -0.30173 | -0.03 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 82.5 | 82.32 | 5.69 | 1 | 0.21866 | 0.03
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 63.5 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | -1.8619 | -0.25 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 63.5 | 63.13 | 9.83 | 1 | 0.58609 | 0.04
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 279 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | -1.1943 | -0.16 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 279 | 283.3 | 11.2 | 1 | -1.5178 | -0.38
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 66.9 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | 2.4208 | 0.49 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 66.9 | 64.76 | 4.56 | 1 | 3.3045 | 0.47
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 225.3 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | 1.6618 | 0.33 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 225.3 | 216.6 | 10.1 | 1 | 4.0166 | 0.86
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 102.1 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | 2.2109 | 0.44 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 102.1 | 99.12 | 5.39 | 1 | 3.0065 | 0.55
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 436 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | 0.92959 | 0.19 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 436 | 429.6 | 11 | 1 | 1.4898 | 0.58
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.3 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | -1.9964 | -0.41 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.3 | 59.66 | 9.5 | 1 | 4.4251 | 0.28
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 269 | 264.693 | 13.2346 | 4 | 1.6272 | 0.32 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 269 | 263.3 | 7.5 | 1 | 2.1648 | 0.76
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.97 | 20.9492 | 0.15 | 4 | 0.020848 | 0.13 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.97 | 20.93 | 0.11 | 1 | 0.04 | 0.39
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.86 | 11.8296 | 0.15 | 4 | 0.030444 | 0.2 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.86 | 11.82 | 0.11 | 1 | 0.04 | 0.38
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.16 | 14.0735 | 0.15 | 4 | 0.086479 | 0.6 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.16 | 14.13 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.21
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.74 | 13.7043 | 0.15 | 4 | 0.035731 | 0.27 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.74 | 13.71 | 0.12 | 1 | 0.03 | 0.27
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.75 | 6.6896 | 0.15 | 4 | 0.060404 | 0.4 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.75 | 6.699 | 0.098 | 1 | 0.051 | 0.52
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.71 | 0.66852 | 0.15 | 4 | 0.04148 | 0.27 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.71 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | 0.0596 | 0.57
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.48 | 5.4296 | 0.15 | 4 | 0.050387 | 0.33 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.48 | 5.417 | 0.078 | 1 | 0.063 | 0.81
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.54 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | 0.29492 | 0.07 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.54 | 5.541 | 0.136 | 1 | -0.018047 | 0
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 2.01 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | 1.1292 | 0.2 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 2.01 | 1.955 | 0.058 | 1 | 2.8133 | 0.95

## 339
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 339
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.4 | 95.0848 | 2.3771 |  | -2.8236 | -1.1294 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 97.9 | 98.7 | 1 |  | -0.8 | -0.8 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.68 | 6.4958 | 0.34289 |  | 2.8357 | 0.53721 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.81 | 6.5491 | 0.34478 |  | 3.9842 | 0.75681 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.9 | 11.968 | 0.45819 |  | -0.56801 | -0.14836 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.4 | 12.0781 | 0.45888 |  | 2.6647 | 0.70138 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.32 | 9.64 | 0.482 |  | -3.3195 | -0.6639 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.65 | 6.7803 | 0.25426 |  | -1.9222 | -0.51258 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.1 | 12.0588 | 0.45221 |  | 0.34164 | 0.091103 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21 | 21.002 | 0.78757 |  | -0.0093967 | -0.0025058 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 77.8 | 77.6079 | 1.9402 |  | 0.2475 | 0.099001 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 106 | 105.4601 | 2.6365 |  | 0.51191 | 0.20476 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 183 | 183.149 | 4.5787 |  | -0.081377 | -0.032551 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 35.7 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -4.101 | -0.81 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 35.7 | 35.49 | 1.29 | 1 | 0.59172 | 0.17
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 81.4 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -0.69592 | -0.15 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 81.4 | 81.38 | 2.3 | 1 | 0.024576 | 0.01
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57.7 | 58.4195 | 2.921 | 4 | -1.2316 | -0.24 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57.7 | 57.63 | 1.7 | 1 | 0.12146 | 0.04
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 49.5 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 49.5
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 42.9 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 42.9
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 58.6 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 58.6
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 24.9 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 24.9
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 33 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 33
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 45.6 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 45.6
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 80.7 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 80.7
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 56.3 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 56.3
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 71.5 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 71.5
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81.4 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -0.69592 | -0.15 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81.4 | 81.55 | 2.17 | 1 | -0.18394 | -0.07
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 49.7 | 50.53 | 2.5265 | 4 | -1.6425 | -0.32 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 49.7 | 48.96 | 4.47 | 1 | 1.5114 | 0.17
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 102 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | -2.8031 | -0.55 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 102 | 101.1 | 6.6 | 1 | 0.89021 | 0.14
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 139 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | -1.9584 | -0.39 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 139 | 140.4 | 6.1 | 1 | -0.99715 | -0.23
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 94.6 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -2.9823 | -0.59 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 94.6 | 95.78 | 3.38 | 1 | -1.232 | -0.35
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 94.2 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | 0.047406 | 0 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 94.2 | 88.08 | 6.5 | 1 | 6.9482 | 0.94
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 216 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | 1.6497 | 0.22 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 216 | 210.2 | 9.6 | 1 | 2.7593 | 0.61
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 83.3 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | 0.66504 | 0.1 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 83.3 | 82.32 | 5.69 | 1 | 1.1905 | 0.17
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 69.1 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | 6.7928 | 0.91 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 69.1 | 63.13 | 9.83 | 1 | 9.4567 | 0.61
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 283 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | 0.22231 | 0.03 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 283 | 283.3 | 11.2 | 1 | -0.10589 | -0.02
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.4 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | -4.4685 | -0.89 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.4 | 64.76 | 4.56 | 1 | -3.6442 | -0.52
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 209 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | -5.6932 | -1.14 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 209 | 216.6 | 10.1 | 1 | -3.5088 | -0.75
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 95.8 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | -4.096 | -0.82 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 95.8 | 99.12 | 5.39 | 1 | -3.3495 | -0.62
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 414 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | -4.1632 | -0.83 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 414 | 429.6 | 11 | 1 | -3.6313 | -1.42
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55.8 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | -12.2215 | -2.45 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 55.8 | 59.66 | 9.5 | 1 | -6.47 | -0.41
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 259 | 264.693 | 13.2346 | 4 | -2.1508 | -0.43 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 259 | 263.3 | 7.5 | 1 | -1.6331 | -0.58
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.98 | 20.9492 | 0.15 | 4 | 0.030848 | 0.2 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.98 | 20.93 | 0.11 | 1 | 0.05 | 0.49
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.86 | 11.8296 | 0.15 | 4 | 0.030444 | 0.2 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.86 | 11.82 | 0.11 | 1 | 0.04 | 0.38
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.3 | 14.0735 | 0.15 | 4 | 0.22648 | 1.53 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.3 | 14.13 | 0.15 | 1 | 0.17 | 1.17
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.74 | 13.7043 | 0.15 | 4 | 0.035731 | 0.27 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.74 | 13.71 | 0.12 | 1 | 0.03 | 0.27
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.73 | 6.6896 | 0.15 | 4 | 0.040404 | 0.27 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.73 | 6.699 | 0.098 | 1 | 0.031 | 0.32
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.7 | 0.66852 | 0.15 | 4 | 0.03148 | 0.2 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.7 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | 0.0496 | 0.47
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.46 | 5.4296 | 0.15 | 4 | 0.030387 | 0.2 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.46 | 5.417 | 0.078 | 1 | 0.043 | 0.55
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.63 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | 1.9243 | 0.4 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.63 | 5.541 | 0.136 | 1 | 1.6062 | 0.66
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 2.01 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | 1.1292 | 0.2 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 2.01 | 1.955 | 0.058 | 1 | 2.8133 | 0.95

## 446
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 446
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36.6 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -1.6834 | -0.32 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36.6 | 35.49 | 1.29 | 1 | 3.1276 | 0.86
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 83.3 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 1.622 | 0.32 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 83.3 | 81.38 | 2.3 | 1 | 2.3593 | 0.84
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 62.7 | 58.4195 | 2.921 | 4 | 7.3272 | 1.47 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 62.7 | 57.63 | 1.7 | 1 | 8.7975 | 2.98
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 54 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 54
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 43.5 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 43.5
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 59.5 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 59.5
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 25.9 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 25.9
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 32.1 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 32.1
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 45.1 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 45.1
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 89 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 89
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 57.4 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 57.4
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 72.6 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 72.6
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 83.2 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 1.5 | 0.29 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 83.2 | 81.55 | 2.17 | 1 | 2.0233 | 0.76
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 39.6 | 50.53 | 2.5265 | 4 | -21.6307 | -4.32 | stap 1 | gas | 41 | CO | mg/Nm³ | 39.6 | 48.96 | 4.47 | 1 | -19.1176 | -2.1
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 82.4 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | -21.4801 | -4.29 | stap 3 | gas | 42 | CO | mg/Nm³ | 82.4 | 101.1 | 6.6 | 1 | -18.4965 | -2.85
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 108 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | -23.8238 | -4.77 | stap 5 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 108 | 140.4 | 6.1 | 1 | -23.0769 | -5.28
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 95.4 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -2.1619 | -0.43 | stap 9 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 95.4 | 95.78 | 3.38 | 1 | -0.39674 | -0.11
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 92.3 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -1.9705 | -0.27 | stap 2 | gas | 45 | SO2 | mg/Nm³ | 92.3 | 88.08 | 6.5 | 1 | 4.7911 | 0.65
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 193 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | -9.1741 | -1.22 | stap 3 | gas | 46 | SO2 | mg/Nm³ | 193 | 210.2 | 9.6 | 1 | -8.1827 | -1.79
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 88.3 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | 6.7074 | 0.9 | stap 6 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 88.3 | 82.32 | 5.69 | 1 | 7.2643 | 1.05
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 74.2 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | 14.6747 | 1.96 | stap 7 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 74.2 | 63.13 | 9.83 | 1 | 17.5352 | 1.13
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 297 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | 5.1803 | 0.69 | stap 9 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 297 | 283.3 | 11.2 | 1 | 4.8359 | 1.23
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 49.7 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | -23.9116 | -4.78 | stap 3 | gas | 50 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 49.7 | 64.76 | 4.56 | 1 | -23.2551 | -3.3
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 166 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | -25.0961 | -5.02 | stap 4 | gas | 51 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 166 | 216.6 | 10.1 | 1 | -23.361 | -5.01
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 73.9 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | -26.0197 | -5.21 | stap 5 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 73.9 | 99.12 | 5.39 | 1 | -25.4439 | -4.68
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 421 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | -2.5428 | -0.51 | stap 7 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 421 | 429.6 | 11 | 1 | -2.0019 | -0.78
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.1 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | -25.9074 | -5.19 | stap 8 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 47.1 | 59.66 | 9.5 | 1 | -21.0526 | -1.32
stap 9 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 257 | 264.693 | 13.2346 | 4 | -2.9064 | -0.58 | stap 9 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 257 | 263.3 | 7.5 | 1 | -2.3927 | -0.84
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.75 | 20.9492 | 0.15 | 4 | -0.19915 | -1.33 | stap 1 | gas | 56 | O2 | vol% | 20.75 | 20.93 | 0.11 | 1 | -0.18 | -1.66
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 13.43 | 11.8296 | 0.15 | 4 | 1.6004 | 10.67 | stap 3 | gas | 57 | O2 | vol% | 13.43 | 11.82 | 0.11 | 1 | 1.61 | 14.5
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 15.4 | 14.0735 | 0.15 | 4 | 1.3265 | 8.87 | stap 4 | gas | 58 | O2 | vol% | 15.4 | 14.13 | 0.15 | 1 | 1.27 | 8.69
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 15.19 | 13.7043 | 0.15 | 4 | 1.4857 | 9.93 | stap 5 | gas | 59 | O2 | vol% | 15.19 | 13.71 | 0.12 | 1 | 1.48 | 12.81
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 9.68 | 6.6896 | 0.15 | 4 | 2.9904 | 19.93 | stap 6 | gas | 60 | O2 | vol% | 9.68 | 6.699 | 0.098 | 1 | 2.981 | 30.37
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.7 | 0.66852 | 0.15 | 4 | 0.03148 | 0.2 | stap 8 | gas | 61 | O2 | vol% | 0.7 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | 0.0496 | 0.47
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.44 | 5.4296 | 0.15 | 4 | 0.010387 | 0.07 | stap 9 | gas | 62 | O2 | vol% | 5.44 | 5.417 | 0.078 | 1 | 0.023 | 0.3
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 4.41 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | -20.1623 | -4.02 | stap 3 | gas | 63 | CO2 | vol% | 4.41 | 5.541 | 0.136 | 1 | -20.4115 | -8.31
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.92 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | -3.399 | -0.7 | stap 9 | gas | 64 | CO2 | vol% | 1.92 | 1.955 | 0.058 | 1 | -1.7903 | -0.61

## 509
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 509
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 105 | 102.542 | 2.5635 |  | 2.3971 | 0.95884 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 98.3 | 98.6 | 1 |  | -0.3 | -0.3 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.78 | 6.5009 | 0.34307 |  | 4.2925 | 0.81339 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.75 | 6.5535 | 0.34493 |  | 2.9983 | 0.56965 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.5 | 12.0418 | 0.45866 |  | 3.8052 | 0.99902 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.2 | 11.9404 | 0.45801 |  | 2.1744 | 0.56687 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.55 | 9.64 | 0.482 |  | -0.93361 | -0.18672 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.62 | 6.7503 | 0.25314 |  | -1.9307 | -0.51485 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 11.7 | 12.0438 | 0.45164 |  | -2.8548 | -0.76127 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 19.8 | 20.523 | 0.76961 |  | -3.5227 | -0.93938 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 71.9 | 72.6648 | 1.8166 |  | -1.0524 | -0.42098 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 128 | 133.0335 | 3.3258 |  | -3.7836 | -1.5134 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 165 | 164.2902 | 4.1073 |  | 0.43205 | 0.17282 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <2 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <2 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 34.7 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -6.7873 | -1.34 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 34.7 | 35.49 | 1.29 | 1 | -2.226 | -0.61
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 77.9 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -4.9657 | -1 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 77.9 | 81.38 | 2.3 | 1 | -4.2762 | -1.51
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 55.9 | 58.4195 | 2.921 | 4 | -4.3128 | -0.86 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 55.9 | 57.63 | 1.7 | 1 | -3.0019 | -1.02
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 46.9 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 46.9
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 40.6 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 40.6
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 55 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 55
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 24.5 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 24.5
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 31.7 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 31.7
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 42.8 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 42.8
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 71.6 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 71.6
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 49.2 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 49.2
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 61.7 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 61.7
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 75.2 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -8.2596 | -1.66 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 75.2 | 81.55 | 2.17 | 1 | -7.7866 | -2.93
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 48.2 | 50.53 | 2.5265 | 4 | -4.6111 | -0.91 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 48.2 | 48.96 | 4.47 | 1 | -1.5523 | -0.17
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 99.3 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | -5.3759 | -1.07 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 99.3 | 101.1 | 6.6 | 1 | -1.7804 | -0.28
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 139 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | -1.9584 | -0.39 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 139 | 140.4 | 6.1 | 1 | -0.99715 | -0.23
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 95.1 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -2.4695 | -0.49 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 95.1 | 95.78 | 3.38 | 1 | -0.70996 | -0.2
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 92.4 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -1.8643 | -0.25 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 92.4 | 88.08 | 6.5 | 1 | 4.9046 | 0.66
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 212 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | -0.23267 | -0.03 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 212 | 210.2 | 9.6 | 1 | 0.85633 | 0.19
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 87.5 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | 5.7406 | 0.77 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 87.5 | 82.32 | 5.69 | 1 | 6.2925 | 0.91
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 67.4 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | 4.1655 | 0.56 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 67.4 | 63.13 | 9.83 | 1 | 6.7638 | 0.43
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 283 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | 0.22231 | 0.03 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 283 | 283.3 | 11.2 | 1 | -0.10589 | -0.02
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 63 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | -3.5499 | -0.7 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 63 | 64.76 | 4.56 | 1 | -2.7177 | -0.39
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 217 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | -2.0834 | -0.42 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 217 | 216.6 | 10.1 | 1 | 0.18467 | 0.04
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.9 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | -2.9948 | -0.6 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.9 | 99.12 | 5.39 | 1 | -2.2397 | -0.41
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 430 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | -0.45935 | -0.09 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 430 | 429.6 | 11 | 1 | 0.09311 | 0.03
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.5 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | -7.9742 | -1.6 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58.5 | 59.66 | 9.5 | 1 | -1.9444 | -0.12
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 260 | 264.693 | 13.2346 | 4 | -1.773 | -0.36 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 260 | 263.3 | 7.5 | 1 | -1.2533 | -0.44
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 21.02 | 20.9492 | 0.15 | 4 | 0.070848 | 0.47 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 21.02 | 20.93 | 0.11 | 1 | 0.09 | 0.86
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.93 | 11.8296 | 0.15 | 4 | 0.10044 | 0.67 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.93 | 11.82 | 0.11 | 1 | 0.11 | 1.01
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.22 | 14.0735 | 0.15 | 4 | 0.14648 | 1 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.22 | 14.13 | 0.15 | 1 | 0.09 | 0.62
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.81 | 13.7043 | 0.15 | 4 | 0.10573 | 0.73 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.81 | 13.71 | 0.12 | 1 | 0.1 | 0.87
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.84 | 6.6896 | 0.15 | 4 | 0.1504 | 1 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.84 | 6.699 | 0.098 | 1 | 0.141 | 1.44
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.83 | 0.66852 | 0.15 | 4 | 0.16148 | 1.07 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.83 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | 0.1796 | 1.72
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.58 | 5.4296 | 0.15 | 4 | 0.15039 | 1 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.58 | 5.417 | 0.078 | 1 | 0.163 | 2.08
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.57 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | 0.83803 | 0.18 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.57 | 5.541 | 0.136 | 1 | 0.52337 | 0.22
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 2.02 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | 1.6323 | 0.3 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 2.02 | 1.955 | 0.058 | 1 | 3.3248 | 1.12

## 512
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 512
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 93 | 92.4003 | 2.31 |  | 0.64902 | 0.25961 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 97.1 | 98.4 | 1 |  | -1.3 | -1.3 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.85 | 6.5075 | 0.3433 |  | 5.2628 | 0.99758 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.5 | 12.0497 | 0.45871 |  | 3.7374 | 0.98175 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.63 | 9.64 | 0.482 |  | -10.4772 | -2.0954 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 7.1 | 6.7953 | 0.25482 |  | 4.4835 | 1.1956 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.4 | 12.0588 | 0.45221 |  | 2.8294 | 0.75452 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.1 | 20.8822 | 0.78308 |  | 1.0429 | 0.27811 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | < 1,0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | < 1,0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 77 | 77.2088 | 1.9302 |  | -0.27041 | -0.10816 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 104.7 | 104.4835 | 2.6121 |  | 0.20723 | 0.082894 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 185.3 | 184.8986 | 4.6225 |  | 0.2171 | 0.086841 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | < 1,0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | < 1,0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36.1 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -3.0265 | -0.59 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36.1 | 35.49 | 1.29 | 1 | 1.7188 | 0.48
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 82.8 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 1.012 | 0.2 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 82.8 | 81.38 | 2.3 | 1 | 1.7449 | 0.62
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57.7 | 58.4195 | 2.921 | 4 | -1.2316 | -0.24 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57.7 | 57.63 | 1.7 | 1 | 0.12146 | 0.04
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 49.4 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 49.4
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 43.4 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 43.4
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 58.7 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 58.7
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 25.1 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 25.1
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 34.5 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 34.5
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 48.5 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 48.5
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 81.5 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 81.5
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 57 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 57
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 72.3 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 72.3
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81.1 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -1.0619 | -0.22 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81.1 | 81.55 | 2.17 | 1 | -0.55181 | -0.21
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 51.2 | 50.53 | 2.5265 | 4 | 1.326 | 0.28 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 51.2 | 48.96 | 4.47 | 1 | 4.5752 | 0.5
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 105 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | 0.055672 | 0.02 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 105 | 101.1 | 6.6 | 1 | 3.8576 | 0.59
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 143 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | 0.86294 | 0.17 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 143 | 140.4 | 6.1 | 1 | 1.8519 | 0.42
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 97.4 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -0.11075 | -0.02 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 97.4 | 95.78 | 3.38 | 1 | 1.6914 | 0.48
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 91.6 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -2.714 | -0.37 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 91.6 | 88.08 | 6.5 | 1 | 3.9964 | 0.54
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 217 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | 2.1203 | 0.28 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 217 | 210.2 | 9.6 | 1 | 3.235 | 0.71
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 84.8 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | 2.4777 | 0.34 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 84.8 | 82.32 | 5.69 | 1 | 3.0126 | 0.44
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 64.7 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | -0.0073416 | 0 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 64.7 | 63.13 | 9.83 | 1 | 2.4869 | 0.16
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 289 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | 2.3472 | 0.31 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 289 | 283.3 | 11.2 | 1 | 2.012 | 0.51
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 71.8 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | 9.9225 | 1.99 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 71.8 | 64.76 | 4.56 | 1 | 10.8709 | 1.54
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 234 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | 5.5875 | 1.12 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 234 | 216.6 | 10.1 | 1 | 8.0332 | 1.73
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 109 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | 9.1184 | 1.82 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 109 | 99.12 | 5.39 | 1 | 9.9677 | 1.83
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 431 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | -0.22786 | -0.05 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 431 | 429.6 | 11 | 1 | 0.32588 | 0.12
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 74 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | 16.4087 | 3.27 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 74 | 59.66 | 9.5 | 1 | 24.0362 | 1.51
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 271 | 264.693 | 13.2346 | 4 | 2.3828 | 0.48 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 271 | 263.3 | 7.5 | 1 | 2.9244 | 1.02
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.88 | 20.9492 | 0.15 | 4 | -0.069152 | -0.47 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.88 | 20.93 | 0.11 | 1 | -0.05 | -0.45
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.78 | 11.8296 | 0.15 | 4 | -0.049556 | -0.33 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.78 | 11.82 | 0.11 | 1 | -0.04 | -0.34
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.07 | 14.0735 | 0.15 | 4 | -0.0035209 | 0 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.07 | 14.13 | 0.15 | 1 | -0.06 | -0.41
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.65 | 13.7043 | 0.15 | 4 | -0.054269 | -0.33 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.65 | 13.71 | 0.12 | 1 | -0.06 | -0.51
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.67 | 6.6896 | 0.15 | 4 | -0.019596 | -0.13 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.67 | 6.699 | 0.098 | 1 | -0.029 | -0.29
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.66 | 0.66852 | 0.15 | 4 | -0.0085196 | -0.07 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.66 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | 0.0096 | 0.09
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.4 | 5.4296 | 0.15 | 4 | -0.029613 | -0.2 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.4 | 5.417 | 0.078 | 1 | -0.017 | -0.21
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.42 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | -1.8775 | -0.36 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.42 | 5.541 | 0.136 | 1 | -2.1837 | -0.89
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.91 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | -3.9021 | -0.8 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.91 | 1.955 | 0.058 | 1 | -2.3018 | -0.78

## 551
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 551
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 70.4 | 66.5864 | 1.6647 |  | 5.7274 | 2.2909 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 99.4 | 98.4 | 1 |  | 1 | 1 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.75 | 6.5732 | 0.34562 |  | 2.6904 | 0.51166 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.77 | 6.6028 | 0.34666 |  | 2.5325 | 0.48236 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 6.71 | 6.5269 | 0.34399 |  | 2.8048 | 0.53219 | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.3 | 12.1354 | 0.45922 |  | 1.3567 | 0.35852 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.4 | 12.1279 | 0.45918 |  | 2.2435 | 0.59256 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 12.2 | 12.0748 | 0.45886 |  | 1.0372 | 0.27292 | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.1 | 9.64 | 0.482 |  | -15.9751 | -3.195 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 7 | 6.7653 | 0.2537 |  | 3.4687 | 0.92499 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.4 | 12.1487 | 0.45558 |  | 2.0687 | 0.55165 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.2 | 20.9571 | 0.78589 |  | 1.1592 | 0.30912 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 77.6 | 77.3585 | 1.934 |  | 0.31224 | 0.1249 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 105.5 | 104.9818 | 2.6245 |  | 0.49363 | 0.19745 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 185.6 | 185.0827 | 4.6271 |  | 0.27947 | 0.11179 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,5 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -3.2951 | -0.65 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36 | 35.49 | 1.29 | 1 | 1.437 | 0.4
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 82.1 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 0.15805 | 0.02 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 82.1 | 81.38 | 2.3 | 1 | 0.88474 | 0.32
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57.8 | 58.4195 | 2.921 | 4 | -1.0604 | -0.21 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57.8 | 57.63 | 1.7 | 1 | 0.29499 | 0.1
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 50.3 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 50.3
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 42.8 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 42.8
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 59 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 59
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 22.9 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 22.9
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 29.2 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 29.2
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 38.8 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 38.8
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 81 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 81
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 55.5 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 55.5
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 70.2 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 70.2
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 80.7 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -1.5499 | -0.32 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 80.7 | 81.55 | 2.17 | 1 | -1.0423 | -0.39
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 50.8 | 50.53 | 2.5265 | 4 | 0.5344 | 0.12 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 50.8 | 48.96 | 4.47 | 1 | 3.7582 | 0.41
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 103 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | -1.8502 | -0.36 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 103 | 101.1 | 6.6 | 1 | 1.8793 | 0.29
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 140 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | -1.2531 | -0.25 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 140 | 140.4 | 6.1 | 1 | -0.2849 | -0.07
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 96.3 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -1.2389 | -0.25 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 96.3 | 95.78 | 3.38 | 1 | 0.54291 | 0.15
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 93.4 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -0.80225 | -0.11 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 93.4 | 88.08 | 6.5 | 1 | 6.04 | 0.82
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 220 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | 3.5321 | 0.47 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 220 | 210.2 | 9.6 | 1 | 4.6622 | 1.03
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 84.3 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | 1.8735 | 0.26 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 84.3 | 82.32 | 5.69 | 1 | 2.4052 | 0.35
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 68 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | 5.0927 | 0.68 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 68 | 63.13 | 9.83 | 1 | 7.7142 | 0.5
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 293 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | 3.7637 | 0.5 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 293 | 283.3 | 11.2 | 1 | 3.4239 | 0.87
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 64.2 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | -1.7127 | -0.34 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 64.2 | 64.76 | 4.56 | 1 | -0.86473 | -0.12
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 220 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | -0.72971 | -0.14 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 220 | 216.6 | 10.1 | 1 | 1.5697 | 0.34
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 98.8 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | -1.0927 | -0.22 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 98.8 | 99.12 | 5.39 | 1 | -0.32284 | -0.06
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 438 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | 1.3926 | 0.28 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 438 | 429.6 | 11 | 1 | 1.9553 | 0.76
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 59.7 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | -6.0865 | -1.23 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 59.7 | 59.66 | 9.5 | 1 | 0.067047 | 0
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 269 | 264.693 | 13.2346 | 4 | 1.6272 | 0.32 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 269 | 263.3 | 7.5 | 1 | 2.1648 | 0.76
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.94 | 20.9492 | 0.15 | 4 | -0.0091517 | -0.07 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.94 | 20.93 | 0.11 | 1 | 0.01 | 0.11
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.66 | 11.8296 | 0.15 | 4 | -0.16956 | -1.13 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.66 | 11.82 | 0.11 | 1 | -0.16 | -1.42
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 13.92 | 14.0735 | 0.15 | 4 | -0.15352 | -1 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 13.92 | 14.13 | 0.15 | 1 | -0.21 | -1.43
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.54 | 13.7043 | 0.15 | 4 | -0.16427 | -1.07 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.54 | 13.71 | 0.12 | 1 | -0.17 | -1.46
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.55 | 6.6896 | 0.15 | 4 | -0.1396 | -0.93 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.55 | 6.699 | 0.098 | 1 | -0.149 | -1.51
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.5 | 0.66852 | 0.15 | 4 | -0.16852 | -1.13 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.5 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | -0.1504 | -1.44
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.27 | 5.4296 | 0.15 | 4 | -0.15961 | -1.07 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.27 | 5.417 | 0.078 | 1 | -0.147 | -1.87
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.54 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | 0.29492 | 0.07 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.54 | 5.541 | 0.136 | 1 | -0.018047 | 0
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.94 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | -2.3927 | -0.5 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.94 | 1.955 | 0.058 | 1 | -0.76726 | -0.27

## 579
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 579
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 93.3 | 91.4386 | 2.286 |  | 2.0357 | 0.81429 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 98.2 | 98.3 | 1 |  | -0.1 | -0.1 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.77 | 6.624 | 0.34741 |  | 2.2036 | 0.42016 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.27 | 12.3825 | 0.46046 |  | -0.90869 | -0.24436 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.41 | 9.64 | 0.482 |  | -2.3859 | -0.47718 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.79 | 6.7203 | 0.25201 |  | 1.0368 | 0.27647 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.07 | 11.9989 | 0.44996 |  | 0.5927 | 0.15805 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.06 | 20.9571 | 0.78589 |  | 0.49117 | 0.13098 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.07 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.03 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 78.07 | 77.8075 | 1.9452 |  | 0.33738 | 0.13495 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 105.88 | 105.7193 | 2.643 |  | 0.15205 | 0.060819 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 184.48 | 184.3921 | 4.6098 |  | 0.047651 | 0.01906 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | -0.07 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36.2 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -2.7579 | -0.54 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36.2 | 35.49 | 1.29 | 1 | 2.0006 | 0.55
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 81.5 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -0.57392 | -0.12 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 81.5 | 81.38 | 2.3 | 1 | 0.14746 | 0.05
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 58.9 | 58.4195 | 2.921 | 4 | 0.82249 | 0.17 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 58.9 | 57.63 | 1.7 | 1 | 2.2037 | 0.75
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 50.9 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 50.9
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 43.5 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 43.5
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 59.3 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 59.3
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 27.1 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 27.1
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 35.8 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 35.8
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 49.1 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 49.1
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 83.6 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 83.6
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 57.4 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 57.4
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 72.1 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 72.1
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 80.5 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -1.7939 | -0.37 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 80.5 | 81.55 | 2.17 | 1 | -1.2876 | -0.48
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 51.4 | 50.53 | 2.5265 | 4 | 1.7218 | 0.36 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 51.4 | 48.96 | 4.47 | 1 | 4.9837 | 0.55
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 98.9 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | -5.7571 | -1.14 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 98.9 | 101.1 | 6.6 | 1 | -2.1761 | -0.34
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 143 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | 0.86294 | 0.17 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 143 | 140.4 | 6.1 | 1 | 1.8519 | 0.42
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 93.5 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -4.1104 | -0.82 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 93.5 | 95.78 | 3.38 | 1 | -2.3805 | -0.68
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 86.2 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -8.4492 | -1.13 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 86.2 | 88.08 | 6.5 | 1 | -2.1344 | -0.29
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 216.4 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | 1.838 | 0.24 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 216.4 | 210.2 | 9.6 | 1 | 2.9496 | 0.65
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 82.5 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | -0.30173 | -0.03 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 82.5 | 82.32 | 5.69 | 1 | 0.21866 | 0.03
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 62 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | -4.1801 | -0.56 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 62 | 63.13 | 9.83 | 1 | -1.79 | -0.11
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 287.7 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | 1.8868 | 0.25 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 287.7 | 283.3 | 11.2 | 1 | 1.5531 | 0.4
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 64 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | -2.0189 | -0.4 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 64 | 64.76 | 4.56 | 1 | -1.1736 | -0.17
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 222.4 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | 0.35324 | 0.07 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 222.4 | 216.6 | 10.1 | 1 | 2.6777 | 0.58
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 100 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | 0.10861 | 0.02 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 100 | 99.12 | 5.39 | 1 | 0.88781 | 0.16
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 436.3 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | 0.99903 | 0.2 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 436.3 | 429.6 | 11 | 1 | 1.5596 | 0.6
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 67.5 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | 6.1836 | 1.23 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 67.5 | 59.66 | 9.5 | 1 | 13.1411 | 0.83
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 263.7 | 264.693 | 13.2346 | 4 | -0.37515 | -0.08 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 263.7 | 263.3 | 7.5 | 1 | 0.15192 | 0.05
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.97 | 20.9492 | 0.15 | 4 | 0.020848 | 0.13 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.97 | 20.93 | 0.11 | 1 | 0.04 | 0.39
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.87 | 11.8296 | 0.15 | 4 | 0.040444 | 0.27 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.87 | 11.82 | 0.11 | 1 | 0.05 | 0.47
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.16 | 14.0735 | 0.15 | 4 | 0.086479 | 0.6 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.16 | 14.13 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.21
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.76 | 13.7043 | 0.15 | 4 | 0.055731 | 0.4 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.76 | 13.71 | 0.12 | 1 | 0.05 | 0.44
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.75 | 6.6896 | 0.15 | 4 | 0.060404 | 0.4 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.75 | 6.699 | 0.098 | 1 | 0.051 | 0.52
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.73 | 0.66852 | 0.15 | 4 | 0.06148 | 0.4 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.73 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | 0.0796 | 0.76
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.48 | 5.4296 | 0.15 | 4 | 0.050387 | 0.33 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.48 | 5.417 | 0.078 | 1 | 0.063 | 0.81
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.58 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | 1.0191 | 0.22 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.58 | 5.541 | 0.136 | 1 | 0.70384 | 0.29
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.99 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | 0.12293 | 0 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.99 | 1.955 | 0.058 | 1 | 1.7903 | 0.6

## 591
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 591
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 93.2 | 92.5735 | 2.3143 |  | 0.67675 | 0.2707 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 97.8 | 98.5 | 1 |  | -0.7 | -0.7 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.9 | 6.4909 | 0.34271 |  | -9.1036 | -1.7242 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.97 | 6.4713 | 0.34202 |  | 7.7063 | 1.4581 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 6.82 | 6.5578 | 0.34508 |  | 3.9979 | 0.75974 | stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.3 | 11.9754 | 0.45824 |  | -5.6398 | -1.4739 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.4 | 12.0207 | 0.45853 |  | 3.1551 | 0.82713 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 12.3 | 12.0889 | 0.45895 |  | 1.7461 | 0.45993 | stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.52 | 9.64 | 0.482 |  | -1.2448 | -0.24896 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.9 | 6.6903 | 0.25089 |  | 3.134 | 0.83573 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.1 | 12.0738 | 0.45277 |  | 8.4996 | 2.2665 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.1 | 20.972 | 0.78645 |  | 0.61017 | 0.16271 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,7 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,7 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 66.6 | 66.6785 | 1.667 |  | -0.1177 | -0.04708 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 116.1 | 133.1535 | 3.3288 |  | -12.8074 | -5.123 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 163.4 | 163.761 | 4.094 |  | -0.22043 | -0.088174 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,7 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,7 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 34.6 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -7.0559 | -1.4 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 34.6 | 35.49 | 1.29 | 1 | -2.5077 | -0.69
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 83.9 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 2.354 | 0.46 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 83.9 | 81.38 | 2.3 | 1 | 3.0966 | 1.1
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57 | 58.4195 | 2.921 | 4 | -2.4298 | -0.48 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57 | 57.63 | 1.7 | 1 | -1.0932 | -0.37
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 47.4 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 47.4
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 41.1 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 41.1
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 56 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 56
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 19 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 19
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 23.9 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 23.9
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 30.9 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 30.9
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 79 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 79
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 53.4 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 53.4
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 69.6 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 69.6
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81.6 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -0.45193 | -0.1 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81.6 | 81.55 | 2.17 | 1 | 0.061312 | 0.02
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 48.5 | 50.53 | 2.5265 | 4 | -4.0174 | -0.79 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 48.5 | 48.96 | 4.47 | 1 | -0.93954 | -0.1
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 99.5 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | -5.1853 | -1.03 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 99.5 | 101.1 | 6.6 | 1 | -1.5826 | -0.25
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 139.1 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | -1.8879 | -0.38 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 139.1 | 140.4 | 6.1 | 1 | -0.92593 | -0.21
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 93.9 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -3.7002 | -0.74 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 93.9 | 95.78 | 3.38 | 1 | -1.9628 | -0.56
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 76.2 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -19.0699 | -2.55 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 76.2 | 88.08 | 6.5 | 1 | -13.4877 | -1.83
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 202.2 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | -4.8446 | -0.65 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 202.2 | 210.2 | 9.6 | 1 | -3.8059 | -0.83
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 77.6 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | -6.2232 | -0.82 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 77.6 | 82.32 | 5.69 | 1 | -5.7337 | -0.83
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 59.2 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | -8.5075 | -1.13 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 59.2 | 63.13 | 9.83 | 1 | -6.2252 | -0.4
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 276.9 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | -1.938 | -0.26 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 276.9 | 283.3 | 11.2 | 1 | -2.2591 | -0.57
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 75.5 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | 15.587 | 3.12 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 75.5 | 64.76 | 4.56 | 1 | 16.5843 | 2.35
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 216.1 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | -2.4895 | -0.5 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 216.1 | 216.6 | 10.1 | 1 | -0.23084 | -0.05
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 107.3 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | 7.4165 | 1.48 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 107.3 | 99.12 | 5.39 | 1 | 8.2526 | 1.52
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 427.6 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | -1.0149 | -0.2 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 427.6 | 429.6 | 11 | 1 | -0.46555 | -0.19
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 49.6 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | -21.9747 | -4.4 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 49.6 | 59.66 | 9.5 | 1 | -16.8622 | -1.06
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 269.2 | 264.693 | 13.2346 | 4 | 1.7027 | 0.34 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 269.2 | 263.3 | 7.5 | 1 | 2.2408 | 0.78
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.74 | 20.9492 | 0.15 | 4 | -0.20915 | -1.4 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.74 | 20.93 | 0.11 | 1 | -0.19 | -1.75
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.73 | 11.8296 | 0.15 | 4 | -0.099556 | -0.67 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.73 | 11.82 | 0.11 | 1 | -0.09 | -0.79
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.01 | 14.0735 | 0.15 | 4 | -0.063521 | -0.4 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.01 | 14.13 | 0.15 | 1 | -0.12 | -0.82
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.61 | 13.7043 | 0.15 | 4 | -0.094269 | -0.6 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.61 | 13.71 | 0.12 | 1 | -0.1 | -0.86
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.72 | 6.6896 | 0.15 | 4 | 0.030404 | 0.2 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.72 | 6.699 | 0.098 | 1 | 0.021 | 0.22
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.74 | 0.66852 | 0.15 | 4 | 0.07148 | 0.47 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.74 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | 0.0896 | 0.86
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.44 | 5.4296 | 0.15 | 4 | 0.010387 | 0.07 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.44 | 5.417 | 0.078 | 1 | 0.023 | 0.3
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.53 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | 0.11388 | 0.04 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.53 | 5.541 | 0.136 | 1 | -0.19852 | -0.08
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.91 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | -3.9021 | -0.8 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.91 | 1.955 | 0.058 | 1 | -2.3018 | -0.78

## 615
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 615
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.5 | 9.64 | 0.482 |  | -1.4523 | -0.29046 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 34.3 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -7.8618 | -1.56 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 34.3 | 35.49 | 1.29 | 1 | -3.3531 | -0.92
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 79.8 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -2.6478 | -0.54 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 79.8 | 81.38 | 2.3 | 1 | -1.9415 | -0.69
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 58.9 | 58.4195 | 2.921 | 4 | 0.82249 | 0.17 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 58.9 | 57.63 | 1.7 | 1 | 2.2037 | 0.75
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 47.1 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 47.1
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 39.8 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 39.8
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 56.5 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 56.5
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 21.7 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 21.7
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 25.6 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 25.6
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 31.8 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 31.8
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 70.3 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 70.3
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 47.4 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 47.4
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 61.1 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 61.1
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -1.1839 | -0.24 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81 | 81.55 | 2.17 | 1 | -0.67443 | -0.25
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 48 | 50.53 | 2.5265 | 4 | -5.0069 | -0.99 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 48 | 48.96 | 4.47 | 1 | -1.9608 | -0.22
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 105 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | 0.055672 | 0.02 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 105 | 101.1 | 6.6 | 1 | 3.8576 | 0.59
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 143 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | 0.86294 | 0.17 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 143 | 140.4 | 6.1 | 1 | 1.8519 | 0.42
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 95.5 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -2.0593 | -0.41 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 95.5 | 95.78 | 3.38 | 1 | -0.29234 | -0.08
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ |  | 94.1554 | 7.0617 | 4 |  |  | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 88.08 | 6.5 | 1
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ |  | 212.4944 | 15.9371 | 4 |  |  | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 210.2 | 9.6 | 1
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ |  | 82.7497 | 6.2062 | 4 |  |  | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 82.32 | 5.69 | 1
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ |  | 64.7048 | 4.8529 | 4 |  |  | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 63.13 | 9.83 | 1
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ |  | 282.3723 | 21.1779 | 4 |  |  | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 283.3 | 11.2 | 1
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.9 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | -3.4187 | -1.04 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 61.9 | 64.76 | 4.56 | 1 | -2.86 | -0.63
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 210 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | -11.6172 | -1.05 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 210 | 216.6 | 10.1 | 1 | -6.6 | -0.65
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | -3.8915 | -0.78 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96 | 99.12 | 5.39 | 1 | -3.12 | -0.58
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | >417 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | -14.9843 | -0.69 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | >417 | 429.6 | 11 | 1 | -14.9843 | -1.15
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 66.5 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | 2.9309 | 0.91 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 66.5 | 59.66 | 9.5 | 1 | 6.84 | 0.72
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 259 | 264.693 | 13.2346 | 4 | -5.693 | -0.43 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 259 | 263.3 | 7.5 | 1 | -4.3 | -0.58
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.97 | 20.9492 | 0.15 | 4 | 0.020848 | 0.13 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.97 | 20.93 | 0.11 | 1 | 0.04 | 0.39
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.77 | 11.8296 | 0.15 | 4 | -0.059556 | -0.4 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.77 | 11.82 | 0.11 | 1 | -0.05 | -0.43
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.07 | 14.0735 | 0.15 | 4 | -0.0035209 | 0 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.07 | 14.13 | 0.15 | 1 | -0.06 | -0.41
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.68 | 13.7043 | 0.15 | 4 | -0.024269 | -0.13 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.68 | 13.71 | 0.12 | 1 | -0.03 | -0.25
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.64 | 6.6896 | 0.15 | 4 | -0.049596 | -0.33 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.64 | 6.699 | 0.098 | 1 | -0.059 | -0.6
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.64 | 0.66852 | 0.15 | 4 | -0.02852 | -0.2 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.64 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | -0.0104 | -0.1
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.37 | 5.4296 | 0.15 | 4 | -0.059613 | -0.4 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.37 | 5.417 | 0.078 | 1 | -0.047 | -0.6
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% |  | 5.5237 | 0.27619 | 4 |  |  | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 0 | 5.541 | 0.136 | 1
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% |  | 1.9876 | 0.099378 | 4 |  |  | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 0 | 1.955 | 0.058 | 1

## 644
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 644
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 96.78 | 95.872 | 2.3968 |  | 0.9471 | 0.37884 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 98.5 | 98.3 | 1 |  | 0.2 | 0.2 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 7.18 | 6.7952 | 0.3533 |  | 5.6627 | 1.0891 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 7.18 | 6.5901 | 0.34622 |  | 8.952 | 1.704 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.5 | 12.1192 | 0.45913 |  | 3.142 | 0.82937 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.4 | 12.1024 | 0.45903 |  | 2.4591 | 0.64836 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.73 | 9.64 | 0.482 |  | 0.93361 | 0.18672 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 7.76 | 6.7203 | 0.25201 |  | 15.4706 | 4.1255 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.78 | 12.0888 | 0.45333 |  | 5.718 | 1.5248 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.47 | 20.7325 | 0.77747 |  | 3.5571 | 0.94856 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 78.87 | 77.2836 | 1.9321 |  | 2.0527 | 0.82107 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 105.35 | 104.1048 | 2.6026 |  | 1.1961 | 0.47845 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 186.11 | 184.9216 | 4.623 |  | 0.64265 | 0.25706 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -3.2951 | -0.65 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36 | 35.49 | 1.29 | 1 | 1.437 | 0.4
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 84 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 2.476 | 0.49 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 84 | 81.38 | 2.3 | 1 | 3.2195 | 1.14
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 49 | 58.4195 | 2.921 | 4 | -16.1239 | -3.22 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 49 | 57.63 | 1.7 | 1 | -14.9748 | -5.07
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 35 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 35
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 40 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 40
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 50 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 50
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 25 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 25
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 27 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 27
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 35 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 35
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 30 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 30
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 40 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 40
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 59 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 59
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 87 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 6.1358 | 1.22 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 87 | 81.55 | 2.17 | 1 | 6.683 | 2.51
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 54 | 50.53 | 2.5265 | 4 | 6.8673 | 1.39 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 54 | 48.96 | 4.47 | 1 | 10.2941 | 1.13
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 107 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | 1.9615 | 0.4 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 107 | 101.1 | 6.6 | 1 | 5.8358 | 0.9
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 148 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | 4.3896 | 0.87 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 148 | 140.4 | 6.1 | 1 | 5.4131 | 1.24
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 101 | 97.508 | 4.8754 | 4 | 3.5813 | 0.72 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 101 | 95.78 | 3.38 | 1 | 5.45 | 1.54
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 81 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -13.972 | -1.87 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 81 | 88.08 | 6.5 | 1 | -8.0381 | -1.09
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 203 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | -4.4681 | -0.6 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 203 | 210.2 | 9.6 | 1 | -3.4253 | -0.75
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 77 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | -6.9483 | -0.92 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 77 | 82.32 | 5.69 | 1 | -6.4626 | -0.93
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 41 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | -36.6353 | -4.88 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 41 | 63.13 | 9.83 | 1 | -35.0546 | -2.25
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 267 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | -5.444 | -0.73 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 267 | 283.3 | 11.2 | 1 | -5.7536 | -1.46
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 71 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | 8.6977 | 1.75 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 71 | 64.76 | 4.56 | 1 | 9.6356 | 1.37
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 224 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | 1.0752 | 0.22 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 224 | 216.6 | 10.1 | 1 | 3.4164 | 0.74
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 103 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | 3.1119 | 0.62 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 103 | 99.12 | 5.39 | 1 | 3.9144 | 0.72
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 440 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | 1.8555 | 0.37 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 440 | 429.6 | 11 | 1 | 2.4209 | 0.94
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | -5.6145 | -1.13 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60 | 59.66 | 9.5 | 1 | 0.5699 | 0.04
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 274 | 264.693 | 13.2346 | 4 | 3.5162 | 0.7 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 274 | 263.3 | 7.5 | 1 | 4.0638 | 1.42
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.89 | 20.9492 | 0.15 | 4 | -0.059152 | -0.4 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.89 | 20.93 | 0.11 | 1 | -0.04 | -0.35
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.79 | 11.8296 | 0.15 | 4 | -0.039556 | -0.27 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.79 | 11.82 | 0.11 | 1 | -0.03 | -0.25
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.08 | 14.0735 | 0.15 | 4 | 0.0064791 | 0.07 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.08 | 14.13 | 0.15 | 1 | -0.05 | -0.34
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.66 | 13.7043 | 0.15 | 4 | -0.044269 | -0.27 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.66 | 13.71 | 0.12 | 1 | -0.05 | -0.42
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.69 | 6.6896 | 0.15 | 4 | 0.00040358 | 0 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.69 | 6.699 | 0.098 | 1 | -0.009 | -0.09
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.69 | 0.66852 | 0.15 | 4 | 0.02148 | 0.13 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.69 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | 0.0396 | 0.38
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.42 | 5.4296 | 0.15 | 4 | -0.0096131 | -0.07 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.42 | 5.417 | 0.078 | 1 | 0.003 | 0.04
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.76 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | 4.2778 | 0.87 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.76 | 5.541 | 0.136 | 1 | 3.9524 | 1.61
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 2.08 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | 4.6511 | 0.9 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 2.08 | 1.955 | 0.058 | 1 | 6.3939 | 2.16

## 685
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 685
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36.9 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -0.87752 | -0.16 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36.9 | 35.49 | 1.29 |  | 3.973 | 1.1
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 83 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 1.256 | 0.24 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 83 | 81.38 | 2.3 |  | 1.9907 | 0.71
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 60.8 | 58.4195 | 2.921 | 4 | 4.0748 | 0.82 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 60.8 | 57.63 | 1.7 |  | 5.5006 | 1.86
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 53.1 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 53.1
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 43.2 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 43.2
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 61.4 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 61.4
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 23.8 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 23.8
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 29.2 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 29.2
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 36.1 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 36.1
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 86 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 86
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 58.2 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 58.2
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 72 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 72
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 82.8 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 1.012 | 0.2 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 82.8 | 81.55 | 2.17 |  | 1.5328 | 0.58
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ |  | 50.53 | 2.5265 | 4 |  |  | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 0 | 48.96 | 4.47
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ |  | 104.9416 | 5.2471 | 4 |  |  | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 0 | 101.1 | 6.6
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ |  | 141.7766 | 7.0888 | 4 |  |  | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 0 | 140.4 | 6.1
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ |  | 97.508 | 4.8754 | 4 |  |  | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 0 | 95.78 | 3.38
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ |  | 94.1554 | 7.0617 | 4 |  |  | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 88.08 | 6.5
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ |  | 212.4944 | 15.9371 | 4 |  |  | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 210.2 | 9.6
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ |  | 82.7497 | 6.2062 | 4 |  |  | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 82.32 | 5.69
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ |  | 64.7048 | 4.8529 | 4 |  |  | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 63.13 | 9.83
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ |  | 282.3723 | 21.1779 | 4 |  |  | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 283.3 | 11.2
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ |  | 65.3187 | 3.2659 | 4 |  |  | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 0 | 64.76 | 4.56
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ |  | 221.6172 | 11.0809 | 4 |  |  | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 0 | 216.6 | 10.1
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ |  | 99.8915 | 4.9946 | 4 |  |  | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 0 | 99.12 | 5.39
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ |  | 431.9843 | 21.5992 | 4 |  |  | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 0 | 429.6 | 11
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ |  | 63.5691 | 3.1785 | 4 |  |  | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 0 | 59.66 | 9.5
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ |  | 264.693 | 13.2346 | 4 |  |  | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 0 | 263.3 | 7.5
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.85 | 20.9492 | 0.15 | 4 | -0.099152 | -0.67 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.85 | 20.93 | 0.11 |  | -0.08 | -0.73
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.76 | 11.8296 | 0.15 | 4 | -0.069556 | -0.47 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.76 | 11.82 | 0.11 |  | -0.06 | -0.52
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.05 | 14.0735 | 0.15 | 4 | -0.023521 | -0.13 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.05 | 14.13 | 0.15 |  | -0.08 | -0.54
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.65 | 13.7043 | 0.15 | 4 | -0.054269 | -0.33 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.65 | 13.71 | 0.12 |  | -0.06 | -0.51
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.65 | 6.6896 | 0.15 | 4 | -0.039596 | -0.27 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.65 | 6.699 | 0.098 |  | -0.049 | -0.5
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.64 | 0.66852 | 0.15 | 4 | -0.02852 | -0.2 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.64 | 0.6504 | 0.1044 |  | -0.0104 | -0.1
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.41 | 5.4296 | 0.15 | 4 | -0.019613 | -0.13 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.41 | 5.417 | 0.078 |  | -0.007 | -0.09
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% |  | 5.5237 | 0.27619 | 4 |  |  | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 0 | 5.541 | 0.136
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% |  | 1.9876 | 0.099378 | 4 |  |  | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 0 | 1.955 | 0.058

## 689
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 689
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 93.2 | 92.7988 | 2.32 |  | 0.43234 | 0.17294 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 98.6 | 99 | 1 |  | -0.4 | -0.4 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.82 | 6.5955 | 0.34641 |  | 3.4039 | 0.64809 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.4 | 12.1305 | 0.45919 |  | 2.2214 | 0.58684 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.44 | 9.64 | 0.482 |  | -2.0747 | -0.41494 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.53 | 6.7503 | 0.25314 |  | -3.264 | -0.87039 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 11.9 | 12.1037 | 0.45389 |  | -1.6833 | -0.44888 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.5 | 20.7475 | 0.77803 |  | -1.1929 | -0.3181 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 76.7 | 76.8595 | 1.9215 |  | -0.20756 | -0.083025 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 105 | 104.7227 | 2.6181 |  | 0.26483 | 0.10593 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 185 | 184.8525 | 4.6213 |  | 0.079772 | 0.031909 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,2 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 34.3 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -7.8618 | -1.56 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 34.3 | 35.49 | 1.29 | 1 | -3.3531 | -0.92
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 80.6 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -1.6719 | -0.34 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 80.6 | 81.38 | 2.3 | 1 | -0.95847 | -0.34
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.9 | 58.4195 | 2.921 | 4 | -2.601 | -0.51 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.9 | 57.63 | 1.7 | 1 | -1.2667 | -0.43
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 48.8 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 48.8
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 41.3 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 41.3
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 57.5 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 57.5
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 24.1 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 24.1
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 33.1 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 33.1
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 45.7 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 45.7
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 82.6 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 82.6
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 56.2 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 56.2
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 70.9 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 70.9
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 79.7 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -2.7698 | -0.56 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 79.7 | 81.55 | 2.17 | 1 | -2.2685 | -0.85
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 50.7 | 50.53 | 2.5265 | 4 | 0.3365 | 0.08 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 50.7 | 48.96 | 4.47 | 1 | 3.5539 | 0.39
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 103 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | -1.8502 | -0.36 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 103 | 101.1 | 6.6 | 1 | 1.8793 | 0.29
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 140 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | -1.2531 | -0.25 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 140 | 140.4 | 6.1 | 1 | -0.2849 | -0.07
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 96.9 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -0.62353 | -0.12 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 96.9 | 95.78 | 3.38 | 1 | 1.1693 | 0.33
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 81.4 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -13.5471 | -1.81 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 81.4 | 88.08 | 6.5 | 1 | -7.584 | -1.03
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 203 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | -4.4681 | -0.6 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 203 | 210.2 | 9.6 | 1 | -3.4253 | -0.75
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 75.1 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | -9.2444 | -1.23 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 75.1 | 82.32 | 5.69 | 1 | -8.7707 | -1.27
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 54.6 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | -15.6167 | -2.08 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 54.6 | 63.13 | 9.83 | 1 | -13.5118 | -0.87
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 269 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | -4.7357 | -0.63 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 269 | 283.3 | 11.2 | 1 | -5.0477 | -1.28
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.2 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | -4.7747 | -0.95 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.2 | 64.76 | 4.56 | 1 | -3.9531 | -0.56
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 211 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | -4.7908 | -0.96 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 211 | 216.6 | 10.1 | 1 | -2.5854 | -0.55
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 95.5 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | -4.3963 | -0.88 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 95.5 | 99.12 | 5.39 | 1 | -3.6521 | -0.67
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 421 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | -2.5428 | -0.51 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 421 | 429.6 | 11 | 1 | -2.0019 | -0.78
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.8 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | -15.3677 | -3.08 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 53.8 | 59.66 | 9.5 | 1 | -9.8223 | -0.62
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 255 | 264.693 | 13.2346 | 4 | -3.662 | -0.73 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 255 | 263.3 | 7.5 | 1 | -3.1523 | -1.11
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.75 | 20.9492 | 0.15 | 4 | -0.19915 | -1.33 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.75 | 20.93 | 0.11 | 1 | -0.18 | -1.66
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.71 | 11.8296 | 0.15 | 4 | -0.11956 | -0.8 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.71 | 11.82 | 0.11 | 1 | -0.11 | -0.97
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 13.98 | 14.0735 | 0.15 | 4 | -0.093521 | -0.6 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 13.98 | 14.13 | 0.15 | 1 | -0.15 | -1.02
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.59 | 13.7043 | 0.15 | 4 | -0.11427 | -0.73 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.59 | 13.71 | 0.12 | 1 | -0.12 | -1.03
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.61 | 6.6896 | 0.15 | 4 | -0.079596 | -0.53 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.61 | 6.699 | 0.098 | 1 | -0.089 | -0.9
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.58 | 0.66852 | 0.15 | 4 | -0.08852 | -0.6 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.58 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | -0.0704 | -0.67
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.33 | 5.4296 | 0.15 | 4 | -0.099613 | -0.67 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.33 | 5.417 | 0.078 | 1 | -0.087 | -1.11
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.7 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | 3.1915 | 0.65 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.7 | 5.541 | 0.136 | 1 | 2.8695 | 1.17
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 2 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | 0.62606 | 0.1 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 2 | 1.955 | 0.058 | 1 | 2.3018 | 0.77

## 744
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 744
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.7 | 88.3904 | 2.2098 |  | 4.8757 | 1.9503 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 98.7 | 98.5 | 1 |  | 0.2 | 0.2 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.61 | 6.5917 | 0.34628 |  | 0.27747 | 0.052819 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.38 | 6.504 | 0.34318 |  | -1.9068 | -0.36138 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.9 | 12.1794 | 0.45946 |  | -2.2941 | -0.60813 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 11.6 | 11.9508 | 0.45808 |  | -2.9357 | -0.76589 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.77 | 9.64 | 0.482 |  | -9.0249 | -1.805 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.76 | 6.7203 | 0.25201 |  | 0.59035 | 0.15743 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.2 | 12.1487 | 0.45558 |  | 0.42242 | 0.11264 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.5 | 20.4481 | 0.7668 |  | 0.25377 | 0.067673 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 73.3 | 72.8946 | 1.8224 |  | 0.55613 | 0.22245 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 134 | 133.0135 | 3.3253 |  | 0.74167 | 0.29667 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 165 | 164.2702 | 4.1068 |  | 0.44426 | 0.1777 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 35 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -5.9814 | -1.18 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 35 | 35.49 | 1.29 | 1 | -1.3807 | -0.38
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 81.3 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -0.81791 | -0.17 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 81.3 | 81.38 | 2.3 | 1 | -0.098304 | -0.03
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57.3 | 58.4195 | 2.921 | 4 | -1.9163 | -0.38 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 57.3 | 57.63 | 1.7 | 1 | -0.57262 | -0.19
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 49.3 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 49.3
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 41.5 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 41.5
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 58 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 58
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 21.5 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 21.5
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 27.5 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 27.5
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 36.7 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 36.7
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 76.6 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 76.6
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 51 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 51
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 64.2 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 64.2
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81.4 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -0.69592 | -0.15 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 81.4 | 81.55 | 2.17 | 1 | -0.18394 | -0.07
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 56.1 | 50.53 | 2.5265 | 4 | 11.0232 | 2.22 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 56.1 | 48.96 | 4.47 | 1 | 14.5833 | 1.6
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 112 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | 6.726 | 1.35 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 112 | 101.1 | 6.6 | 1 | 10.7814 | 1.66
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 153 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | 7.9163 | 1.58 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 153 | 140.4 | 6.1 | 1 | 8.9744 | 2.05
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 105 | 97.508 | 4.8754 | 4 | 7.6835 | 1.54 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 105 | 95.78 | 3.38 | 1 | 9.6262 | 2.73
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 95.1 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | 1.0033 | 0.13 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 95.1 | 88.08 | 6.5 | 1 | 7.97 | 1.08
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 204 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | -3.9975 | -0.53 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 204 | 210.2 | 9.6 | 1 | -2.9496 | -0.64
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 84.9 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | 2.5986 | 0.35 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 84.9 | 82.32 | 5.69 | 1 | 3.1341 | 0.45
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 80.7 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | 24.7204 | 3.3 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 80.7 | 63.13 | 9.83 | 1 | 27.8315 | 1.79
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 286 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | 1.2847 | 0.17 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 286 | 283.3 | 11.2 | 1 | 0.95305 | 0.24
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 64.6 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | -1.1004 | -0.21 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 64.6 | 64.76 | 4.56 | 1 | -0.24707 | -0.04
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 219 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | -1.1809 | -0.23 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 219 | 216.6 | 10.1 | 1 | 1.108 | 0.24
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.6 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | -3.2951 | -0.66 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 96.6 | 99.12 | 5.39 | 1 | -2.5424 | -0.47
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 429 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | -0.69084 | -0.14 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 429 | 429.6 | 11 | 1 | -0.13966 | -0.06
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 72.7 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | 14.3637 | 2.86 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 72.7 | 59.66 | 9.5 | 1 | 21.8572 | 1.37
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 259 | 264.693 | 13.2346 | 4 | -2.1508 | -0.43 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 259 | 263.3 | 7.5 | 1 | -1.6331 | -0.58
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 21.06 | 20.9492 | 0.15 | 4 | 0.11085 | 0.73 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 21.06 | 20.93 | 0.11 | 1 | 0.13 | 1.23
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.85 | 11.8296 | 0.15 | 4 | 0.020444 | 0.13 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.85 | 11.82 | 0.11 | 1 | 0.03 | 0.29
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.16 | 14.0735 | 0.15 | 4 | 0.086479 | 0.6 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.16 | 14.13 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.21
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.72 | 13.7043 | 0.15 | 4 | 0.015731 | 0.13 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.72 | 13.71 | 0.12 | 1 | 0.01 | 0.1
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.68 | 6.6896 | 0.15 | 4 | -0.0095964 | -0.07 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.68 | 6.699 | 0.098 | 1 | -0.019 | -0.19
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.64 | 0.66852 | 0.15 | 4 | -0.02852 | -0.2 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.64 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | -0.0104 | -0.1
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.44 | 5.4296 | 0.15 | 4 | 0.010387 | 0.07 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.44 | 5.417 | 0.078 | 1 | 0.023 | 0.3
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.38 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | -2.6017 | -0.51 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.38 | 5.541 | 0.136 | 1 | -2.9056 | -1.18
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.86 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | -6.4178 | -1.31 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.86 | 1.955 | 0.058 | 1 | -4.8593 | -1.65

## 772
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 772
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 96.15 | 95.6459 | 2.3911 |  | 0.527 | 0.2108 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 47.9 | 98.5 | 1 |  | -50.6 | -50.6 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.78 | 6.6417 | 0.34802 |  | 2.082 | 0.39734 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.23 | 12.2156 | 0.45966 |  | 0.11829 | 0.031435 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 13.19 | 9.64 | 0.482 |  | 36.8257 | 7.3651 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 0.0056 | 6.7353 | 0.25257 |  | -99.9169 | -26.6445 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 0.0111 | 12.1037 | 0.45389 |  | -99.9083 | -26.6422 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 0.0195 | 20.8822 | 0.78308 |  | -99.9066 | -26.6418 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,0006 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,0006 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 0.0757 | 77.109 | 1.9277 |  | -99.9018 | -39.9607 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 0.1027 | 104.2244 | 2.6056 |  | -99.9015 | -39.9606 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 0.182 | 183.4943 | 4.5874 |  | -99.9008 | -39.9603 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,0006 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,0006 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg

## 807
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 807
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36.8 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -1.1461 | -0.22 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36.8 | 35.49 | 1.29 | 1 | 3.6912 | 1.02
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 81.3 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -0.81791 | -0.17 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 81.3 | 81.38 | 2.3 | 1 | -0.098304 | -0.03
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 59 | 58.4195 | 2.921 | 4 | 0.99367 | 0.21 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 59 | 57.63 | 1.7 | 1 | 2.3772 | 0.81
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 51.1 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 51.1
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 42.8 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 42.8
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 59.6 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 59.6
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 22.7 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 22.7
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 28.1 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 28.1
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 35.9 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 35.9
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 82.6 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 82.6
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 56.7 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 56.7
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 71.2 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 71.2
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 83.3 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 1.622 | 0.32 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 83.3 | 81.55 | 2.17 | 1 | 2.1459 | 0.81
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 42.9 | 50.53 | 2.5265 | 4 | -15.0999 | -3.01 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 42.9 | 48.96 | 4.47 | 1 | -12.3775 | -1.36
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 76 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | -27.5788 | -5.51 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 76 | 101.1 | 6.6 | 1 | -24.8269 | -3.83
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 123.6 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | -12.8206 | -2.57 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 123.6 | 140.4 | 6.1 | 1 | -11.9658 | -2.74
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 80.5 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -17.4427 | -3.49 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 80.5 | 95.78 | 3.38 | 1 | -15.9532 | -4.52
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 88.6 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -5.9002 | -0.79 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 88.6 | 88.08 | 6.5 | 1 | 0.59037 | 0.08
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 218.6 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | 2.8733 | 0.38 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 218.6 | 210.2 | 9.6 | 1 | 3.9962 | 0.88
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 83.7 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | 1.1484 | 0.16 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 83.7 | 82.32 | 5.69 | 1 | 1.6764 | 0.24
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 62.3 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | -3.7165 | -0.49 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 62.3 | 63.13 | 9.83 | 1 | -1.3147 | -0.08
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 286 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | 1.2847 | 0.17 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 286 | 283.3 | 11.2 | 1 | 0.95305 | 0.24
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.7 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | -7.0711 | -1.41 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 60.7 | 64.76 | 4.56 | 1 | -6.2693 | -0.89
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 199.2 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | -10.1153 | -2.02 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 199.2 | 216.6 | 10.1 | 1 | -8.0332 | -1.72
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 92.7 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | -7.1993 | -1.44 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 92.7 | 99.12 | 5.39 | 1 | -6.477 | -1.19
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 405.8 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | -6.0614 | -1.21 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 405.8 | 429.6 | 11 | 1 | -5.54 | -2.16
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.6 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | -17.2554 | -3.46 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 52.6 | 59.66 | 9.5 | 1 | -11.8337 | -0.74
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 244.4 | 264.693 | 13.2346 | 4 | -7.6666 | -1.53 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 244.4 | 263.3 | 7.5 | 1 | -7.1781 | -2.52
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 21 | 20.9492 | 0.15 | 4 | 0.050848 | 0.33 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 21 | 20.93 | 0.11 | 1 | 0.07 | 0.67
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 12.16 | 11.8296 | 0.15 | 4 | 0.33044 | 2.2 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 12.16 | 11.82 | 0.11 | 1 | 0.34 | 3.08
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.42 | 14.0735 | 0.15 | 4 | 0.34648 | 2.33 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.42 | 14.13 | 0.15 | 1 | 0.29 | 1.99
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 14.01 | 13.7043 | 0.15 | 4 | 0.30573 | 2.07 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 14.01 | 13.71 | 0.12 | 1 | 0.3 | 2.6
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 7.19 | 6.6896 | 0.15 | 4 | 0.5004 | 3.33 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 7.19 | 6.699 | 0.098 | 1 | 0.491 | 5
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 1.27 | 0.66852 | 0.15 | 4 | 0.60148 | 4 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 1.27 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | 0.6196 | 5.93
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.93 | 5.4296 | 0.15 | 4 | 0.50039 | 3.33 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.93 | 5.417 | 0.078 | 1 | 0.513 | 6.55
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.38 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | -2.6017 | -0.51 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.38 | 5.541 | 0.136 | 1 | -2.9056 | -1.18
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.93 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | -2.8958 | -0.6 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.93 | 1.955 | 0.058 | 1 | -1.2788 | -0.44

## 842
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 842
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.4 | 90.5883 | 2.2647 |  | 1.9999 | 0.79996 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 98 | 98.8 | 1 |  | -0.8 | -0.8 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.73 | 6.5352 | 0.34429 |  | -12.3213 | -2.3388 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.85 | 6.5552 | 0.34499 |  | -10.7575 | -2.044 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.3 | 11.9277 | 0.45792 |  | -5.2629 | -1.3708 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 11.6 | 12.0256 | 0.45856 |  | -3.539 | -0.92809 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.6 | 9.64 | 0.482 |  | -0.41494 | -0.082988 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas

## 904
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 904
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 109.8 | 95.057 | 2.3764 |  | 15.5096 | 6.2038 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 98.5 | 98.7 | 1 |  | -0.2 | -0.2 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.56 | 7.1073 | 0.36365 |  | -7.7005 | -1.505 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.55 | 6.5127 | 0.34349 |  | 0.57268 | 0.10858 | stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 11.6 | 12.2683 | 0.45993 |  | -5.447 | -1.453 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 11.8 | 12.024 | 0.45855 |  | -1.8626 | -0.4884 | stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.99 | 9.64 | 0.482 |  | -6.7427 | -1.3485 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 7.31 | 6.7503 | 0.25314 |  | 8.291 | 2.2109 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.55 | 12.0738 | 0.45277 |  | 12.2266 | 3.2604 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 22.2 | 21.0619 | 0.78982 |  | 5.4038 | 1.441 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 1.97 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 1.03 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 78.85 | 77.8324 | 1.9458 |  | 1.3074 | 0.52295 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 108.31 | 105.6595 | 2.6415 |  | 2.5086 | 1.0034 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 187.69 | 185.336 | 4.6334 |  | 1.2701 | 0.50806 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,60 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,60 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36.4 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -2.2206 | -0.43 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 36.4 | 35.49 | 1.29 |  | 2.5641 | 0.71
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78.8 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -3.8678 | -0.78 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 78.8 | 81.38 | 2.3 |  | -3.1703 | -1.12
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.5 | 58.4195 | 2.921 | 4 | -3.2857 | -0.65 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.5 | 57.63 | 1.7 |  | -1.9608 | -0.66
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 46.7 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 46.7
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 42.4 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 42.4
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 56.2 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 56.2
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 27.7 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 27.7
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 35.8 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 35.8
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 49 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 49
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 1.5 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 1.5
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 2.5 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 2.5
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 70 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 70
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 84.2 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 2.7199 | 0.54 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 84.2 | 81.55 | 2.17 |  | 3.2495 | 1.22
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 43.6 | 50.53 | 2.5265 | 4 | -13.7146 | -2.73 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 43.6 | 48.96 | 4.47 | 1 | -10.9477 | -1.2
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 97.9 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | -6.71 | -1.33 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 97.9 | 101.1 | 6.6 | 1 | -3.1652 | -0.49
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 138 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | -2.6637 | -0.54 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 138 | 140.4 | 6.1 | 1 | -1.7094 | -0.39
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 95.1 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -2.4695 | -0.49 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 95.1 | 95.78 | 3.38 | 1 | -0.70996 | -0.2
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ |  | 94.1554 | 7.0617 | 4 |  |  | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 88.08 | 6.5 | 1
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ |  | 212.4944 | 15.9371 | 4 |  |  | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 210.2 | 9.6 | 1
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ |  | 82.7497 | 6.2062 | 4 |  |  | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 82.32 | 5.69 | 1
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ |  | 64.7048 | 4.8529 | 4 |  |  | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 63.13 | 9.83 | 1
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ |  | 282.3723 | 21.1779 | 4 |  |  | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 0 | 283.3 | 11.2 | 1
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.3 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | -4.6216 | -0.92 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 62.3 | 64.76 | 4.56 | 1 | -3.7986 | -0.54
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 208 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | -6.1444 | -1.23 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 208 | 216.6 | 10.1 | 1 | -3.9705 | -0.85
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 98.4 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | -1.4931 | -0.3 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 98.4 | 99.12 | 5.39 | 1 | -0.72639 | -0.13
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 440 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | 1.8555 | 0.37 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 440 | 429.6 | 11 | 1 | 2.4209 | 0.94
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 48.7 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | -23.3905 | -4.69 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 48.7 | 59.66 | 9.5 | 1 | -18.3708 | -1.15
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 263 | 264.693 | 13.2346 | 4 | -0.6396 | -0.13 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 263 | 263.3 | 7.5 | 1 | -0.11394 | -0.04
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 21.06 | 20.9492 | 0.15 | 4 | 0.11085 | 0.73 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 21.06 | 20.93 | 0.11 | 1 | 0.13 | 1.23
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.78 | 11.8296 | 0.15 | 4 | -0.049556 | -0.33 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.78 | 11.82 | 0.11 | 1 | -0.04 | -0.34
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.14 | 14.0735 | 0.15 | 4 | 0.066479 | 0.47 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 14.14 | 14.13 | 0.15 | 1 | 0.01 | 0.07
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.73 | 13.7043 | 0.15 | 4 | 0.025731 | 0.2 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.73 | 13.71 | 0.12 | 1 | 0.02 | 0.18
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.65 | 6.6896 | 0.15 | 4 | -0.039596 | -0.27 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.65 | 6.699 | 0.098 | 1 | -0.049 | -0.5
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.51 | 0.66852 | 0.15 | 4 | -0.15852 | -1.07 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.51 | 0.6504 | 0.1044 | 1 | -0.1404 | -1.34
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.33 | 5.4296 | 0.15 | 4 | -0.099613 | -0.67 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.33 | 5.417 | 0.078 | 1 | -0.087 | -1.11
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.66 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | 2.4674 | 0.51 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.66 | 5.541 | 0.136 | 1 | 2.1476 | 0.88
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.91 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | -3.9021 | -0.8 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.91 | 1.955 | 0.058 | 1 | -2.3018 | -0.78

## 928
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 928
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 97.6 | 113.3116 | 2.8328 |  | -13.8658 | -5.5463 | stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 97.8 | 98.5 | 1 |  | -0.7 | -0.7 | stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.8 | 6.4712 | 0.34201 |  | 5.081 | 0.96137 | stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.2 | 11.9946 | 0.45837 |  | 1.7124 | 0.4481 | stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 9.083 | 9.64 | 0.482 |  | -5.778 | -1.1556 | stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.7 | 6.6753 | 0.25032 |  | 0.36965 | 0.098573 | stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.2 | 11.9839 | 0.4494 |  | 1.8032 | 0.48086 | stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.8 | 20.523 | 0.76961 |  | 1.3499 | 0.35998 | stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 77.1 | 77.1339 | 1.9283 |  | -0.044001 | -0.0176 | stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 105.7 | 105.4402 | 2.636 |  | 0.24639 | 0.098555 | stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 184.7 | 184.6223 | 4.6156 |  | 0.042066 | 0.016826 | stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0 |  |  |  |  | stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg
stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 31.05 | 37.2267 | 1.8613 | 4 | -16.5921 | -3.31 | stap1 | gas | 30 | TOC | mgC/Nm³ | 31.05 | 35.49 | 1.29 | 1 | -12.5106 | -3.44
stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 83.01 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | 1.2682 | 0.25 | stap2 | gas | 31 | TOC | mgC/Nm³ | 83.01 | 81.38 | 2.3 | 1 | 2.0029 | 0.71
stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.48 | 58.4195 | 2.921 | 4 | -3.32 | -0.66 | stap3 | gas | 32 | TOC | mgC/Nm³ | 56.48 | 57.63 | 1.7 | 1 | -1.9955 | -0.67
stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 49.14 | [5 empty] | stap4 | gas | 33 | TOC | mgC/Nm³ | 49.14
stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 44.13 | [5 empty] | stap5 | gas | 34 | TOC | mgC/Nm³ | 44.13
stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 50.83 | [5 empty] | stap6 | gas | 35 | TOC | mgC/Nm³ | 50.83
stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 22.35 | [5 empty] | stap7 | gas | 36 | TOC | mgC/Nm³ | 22.35
stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 26.57 | [5 empty] | stap8 | gas | 37 | TOC | mgC/Nm³ | 26.57
stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 45.67 | [5 empty] | stap9 | gas | 38 | TOC | mgC/Nm³ | 45.67
stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 78.1 | [5 empty] | stap10 | gas | 39 | TOC | mgC/Nm³ | 78.1
stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 49.96 | [5 empty] | stap11 | gas | 40 | TOC | mgC/Nm³ | 49.96
stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 69.41 | [5 empty] | stap12 | gas | 41 | TOC | mgC/Nm³ | 69.41
stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 80.8 | 81.9704 | 4.0985 | 4 | -1.4279 | -0.29 | stap13 | gas | 42 | TOC | mgC/Nm³ | 80.8 | 81.55 | 2.17 | 1 | -0.91968 | -0.34
stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 50 | 50.53 | 2.5265 | 4 | -1.0488 | -0.2 | stap 1 | gas | 43 | CO | mg/Nm³ | 50 | 48.96 | 4.47 |  | 2.1242 | 0.23
stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 100 | 104.9416 | 5.2471 | 4 | -4.7089 | -0.93 | stap 3 | gas | 44 | CO | mg/Nm³ | 100 | 101.1 | 6.6 |  | -1.088 | -0.17
stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 140 | 141.7766 | 7.0888 | 4 | -1.2531 | -0.25 | stap 5 | gas | 45 | CO | mg/Nm³ | 140 | 140.4 | 6.1 |  | -0.2849 | -0.07
stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 95 | 97.508 | 4.8754 | 4 | -2.5721 | -0.51 | stap 9 | gas | 46 | CO | mg/Nm³ | 95 | 95.78 | 3.38 |  | -0.81437 | -0.23
stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 84 | 94.1554 | 7.0617 | 4 | -10.7858 | -1.44 | stap 2 | gas | 47 | SO2 | mg/Nm³ | 84 | 88.08 | 6.5 |  | -4.6322 | -0.63
stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 211 | 212.4944 | 15.9371 | 4 | -0.70327 | -0.09 | stap 3 | gas | 48 | SO2 | mg/Nm³ | 211 | 210.2 | 9.6 |  | 0.38059 | 0.09
stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 76 | 82.7497 | 6.2062 | 4 | -8.1567 | -1.08 | stap 6 | gas | 49 | SO2 | mg/Nm³ | 76 | 82.32 | 5.69 |  | -7.6774 | -1.11
stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 55 | 64.7048 | 4.8529 | 4 | -14.9985 | -2 | stap 7 | gas | 50 | SO2 | mg/Nm³ | 55 | 63.13 | 9.83 |  | -12.8782 | -0.83
stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 282 | 282.3723 | 21.1779 | 4 | -0.13183 | -0.02 | stap 9 | gas | 51 | SO2 | mg/Nm³ | 282 | 283.3 | 11.2 |  | -0.45888 | -0.11
stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 66 | 65.3187 | 3.2659 | 4 | 1.043 | 0.21 | stap 3 | gas | 52 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 66 | 64.76 | 4.56 |  | 1.9148 | 0.27
stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 220 | 221.6172 | 11.0809 | 4 | -0.72971 | -0.14 | stap 4 | gas | 53 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 220 | 216.6 | 10.1 |  | 1.5697 | 0.34
stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 101 | 99.8915 | 4.9946 | 4 | 1.1097 | 0.22 | stap 5 | gas | 54 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 101 | 99.12 | 5.39 |  | 1.8967 | 0.35
stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 442 | 431.9843 | 21.5992 | 4 | 2.3185 | 0.46 | stap 7 | gas | 55 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 442 | 429.6 | 11 |  | 2.8864 | 1.12
stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58 | 63.5691 | 3.1785 | 4 | -8.7607 | -1.76 | stap 8 | gas | 56 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 58 | 59.66 | 9.5 |  | -2.7824 | -0.17
stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 269 | 264.693 | 13.2346 | 4 | 1.6272 | 0.32 | stap 9 | gas | 57 | NOX (uitgedrukt als NO2) | mg/Nm³ | 269 | 263.3 | 7.5 |  | 2.1648 | 0.76
stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.84 | 20.9492 | 0.15 | 4 | -0.10915 | -0.73 | stap 1 | gas | 58 | O2 | vol% | 20.84 | 20.93 | 0.11 |  | -0.09 | -0.82
stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.55 | 11.8296 | 0.15 | 4 | -0.27956 | -1.87 | stap 3 | gas | 59 | O2 | vol% | 11.55 | 11.82 | 0.11 |  | -0.27 | -2.41
stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 13.89 | 14.0735 | 0.15 | 4 | -0.18352 | -1.2 | stap 4 | gas | 60 | O2 | vol% | 13.89 | 14.13 | 0.15 |  | -0.24 | -1.64
stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.51 | 13.7043 | 0.15 | 4 | -0.19427 | -1.27 | stap 5 | gas | 61 | O2 | vol% | 13.51 | 13.71 | 0.12 |  | -0.2 | -1.72
stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.36 | 6.6896 | 0.15 | 4 | -0.3296 | -2.2 | stap 6 | gas | 62 | O2 | vol% | 6.36 | 6.699 | 0.098 |  | -0.339 | -3.45
stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.26 | 0.66852 | 0.15 | 4 | -0.40852 | -2.73 | stap 8 | gas | 63 | O2 | vol% | 0.26 | 0.6504 | 0.1044 |  | -0.3904 | -3.74
stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.09 | 5.4296 | 0.15 | 4 | -0.33961 | -2.27 | stap 9 | gas | 64 | O2 | vol% | 5.09 | 5.417 | 0.078 |  | -0.327 | -4.17
stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.63 | 5.5237 | 0.27619 | 4 | 1.9243 | 0.4 | stap 3 | gas | 65 | CO2 | vol% | 5.63 | 5.541 | 0.136 |  | 1.6062 | 0.66
stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.95 | 1.9876 | 0.099378 | 4 | -1.8896 | -0.4 | stap 9 | gas | 66 | CO2 | vol% | 1.95 | 1.955 | 0.058 |  | -0.25575 | -0.09